“沪苏浙皖”计量校准规范

# 《直流大电流源校准规范》

# 编制说明

《直流大电流源校准规范》制定工作组

2024年03月

“沪苏浙皖”计量校准规范

《直流大电流源校准规范》编制说明

一、任务来源及计划要求

依据浙江省市场监督管理局“浙江省市场监管局关于征集2020年浙江省地方计量技术规范制（修）订计划项目的公告”（ [2019]32号），根据《中华人民共和国计量法》、《浙江省地方计量检定规程和计量校准规范管理办法》等规定，《5kA直流大电流源校准规范》列入2020年浙江省地方计量技术规范制（修）订项目，由浙江省计量科学研究院负责承担该任务的制定编制工作，并于2020年11月签订“2020年浙江省地方计量技术规范制定技术服务合同书”（登记编号：JL202011C0915）。2022年9月5日，依据华东[2022]5号文，《华东国家计量测试中心关于印发2022年度“沪苏浙皖”计量技术规范立项计划的通知》，该《通知》已将《5kA直流大电流源校准规范》纳入2022年度“沪苏浙皖”计量技术规范立项计划中，并于2023年3月同意项目更名为《直流大电流源校准规范》，该地方技术规范上升为“沪苏浙皖”区域技术规范。

二、规范制定背景及必要性

直流大电流源是一种提供稳定、准确的直流大电流的输出装置，主要用于测量直流大电流的场合。以往，在我国电力结构中，交流输变电和用电，在相当长时间内占主导地位，而直流电由于技术条件限制，无法实现长距离输电，仅限用于实验室，因此，直流电相关技术的应用、产品的研制、标准规范的制定等相对较少。

随着电力电子技术的进步和直流技术的优势，许多领域开始研发和使用具有高电压、大电流特点的直流供电系统，直流大电流源作为目前市场上大电流计量设备如：直流分流器、直流电流互感器、直流电流传感器等的标准装置，越来越多的应用于新能源汽车、轨道交通、电力电子、航天航空、军工、船舶、冶金及检验检测实验室等国民经济各行业领域，其量值溯源需求越来越迫切。

浙江省乃至长三角地区是改革开放的前沿，目前，国网浙江电力科学研究院为满足充电机/充电桩检测设备的溯源需求，配置了600A规格以上的直流大电流源；浙江中感传感技术有限公司，为满足新能源汽车分流器/传感器的生产检测需求，配置了600A～5kA不同规格的直流大电流源。浙江正泰仪器仪表有限责任公司，为满足直流电能表检测，配置了600A～2kA规格的直流大电流源。直流技术显现的优势，使直流电能计量成为发展趋势，因此，十四五期间，将会有大量的电能表生产企业投入直流电能表生产，也将涌现大量的直流大电流源的溯源需求。轨道交通行业，宁波中车传感技术有限公司，是生产轨道交通用传感器的高科技企业，在传感器实验室和生产车间，分别配置了200A～10kA不同规格的直流大电流源，用于传感器检测。随着城市地铁的兴建，直流电的应用将越来越广，车载式直流电流传感器是其计量核心，杭州地铁运营公司也将逐步增配直流大电流源等检测设备，以完善轨道交通的检测体系。冶金行业，如电解铜、电解铝生产要求直流大电流安全平稳供电。浙江电力近年来直流特高压输电技术兴起，直流大电流互感器的应用，输电电流可达数千安培，直流大电流源的需求随之增长。

国外直流大电流源生产商如：是德科技、美国Fluke等，测量范围一般在200A～1000A，准确度等级最高为0.02级。受其测量范围和准确度等级等因素的限制，一般用在特殊场合，占据国内市场份额不大。国内生产厂家较多，有苏州清华、长沙天恒、深圳科陆、武汉龙城、上海兰斯汀、深圳星龙等，都致力于相关产品的研发，通过多年的发展和积淀，技术成熟，产品质量日趋稳定，测量范围一般在200A～20kA，准确度等级最高为0.005级。

目前，检测技术中，测量电流、电压等参数的技术相对成熟，可测相对误差达10-8以上 ，但参数的测量范围有限。对于电流超过100A、电压超过1000V的大电流、高电压，和电流小于1µA、电压小于1µV的超小电流、超小电压的测量，仍然是当前研究的重要课题。

国家已发布的有关源的计量技术规范有：JJF 1284-2011《交直流电表校验仪校准规范》、JJF 1597-2016《直流稳定电源校准规范》、JJF 1638-2017《多功能标准源校准规范》和JJF 1923-2021《电测量仪表校验装置校准规范》，最高仅适用于1000A以下的源，对于测量范围大于1000A的直流源，计量特性指标如何考核衡量，校准方法是否科学、合理、可行等等，国家尚无统一的计量技术规范。为了加强计量装置的监督管理，适应技术发展需要，提高与相关技术法规协调性，制定直流大电流源的“沪苏浙皖”地方计量技术规范，对确保长三角地区直流大电流源测量量值的准确性、溯源性和一致性非常必要。

三、主要技术依据及原则

本规范起草的主要技术依据如下：

JJF 1001—2011  通用计量术语及定义

JJF 1059.1—2012  测量不确定度评定与表示

JJF 1071—2010  国家计量校准规范编写规则

JJF 1284—2011  交直流电表校验仪校准规范

JJF 1597—2016  直流稳定电源校准规范

JJF 1638—2017  多功能标准源校准规范

JJF 1923—2021   电测量仪表校验装置校准规范

规范格式按计量技术规范JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》进行编制。在规范编制时充分考虑直流大电流源的性能和行业使用要求，选定直流大电流源需要校准的量值。本着科学合理，便于操作的原则，根据现有的行业技术规范和专家意见、建议，以现有的生产技术、校准技术为前提，以期实现提高生产水平，鼓励进步，淘汰落后，完善直流大电流源量传体系的愿望进行制定。重点考虑校准规范的实用性和可操作性，并考虑直流大电流源的预期用途，统一校准方法。

四、编制过程

1、《直流大电流源校准规范》制定任务下达后，起草单位于2021年02月成立编制组，明确各编制人员的工作分工：

调研、起草：郑孟霞、陈志明、陈习权

不确定度评定：陈习权、林婷、曾佳旭

征求意见、汇总：郑孟霞、陈志明、冯建

验证试验：陈习权、刘珂、郑孟霞、陈文志

意见处理：郑孟霞、陈志明、陈习权

标准化：陈习权、林婷

2、编制组先后向长沙天恒、美国FLUKE、深圳科陆、宁波中车等生产厂商和用户单位进行了调研和咨询，查阅了大量相关的技术资料，对检测方法进行了充分的探讨，一边将收集到的相关意见、建议和信息，加以归纳、整理和论证，一边利用实验室现有设备进行部分实验验证试验。经多次认真分析和讨论，于2022年2月完成校准规范《草案稿》。2022年4月，进行了内部评审、修改，并在各相关单位征求意见，于2022年6月形成校准规范《征求意见稿》。同时编写编制说明、实验验证报告、测量不确定度评定报告。

3、由于疫情反复，一直无机会线下讨论以及到外部实验。2022年6月10日，编制组组织线上线下视频会议，召集了本领域国内知名专家和技术人员，有苏州清华的侯殿成、上海兰斯汀的朱庆发、美国FLUKE公司杨胜利、武汉龙城的曹云飞、石涛、长沙天恒陈文志、舒子奇、浙江正泰冯学礼、宁波中车孙鹰等，对规范编制框架、文本《征求意见稿》、编制意见征集等进行了审议和讨论。

4、2022年06月至2022年07月，先后在宁波中车、长沙天恒等单位再次进行各参数的实验验证试验，将获得的数据进行比较、分析。同时将《征求意见稿》发送到浙江省内、省外各生产企业、用户及检测部门等二十五家单位，广泛征求意见。

5、2022年8月，在浙江省计量科学研究院召开规范编制组会议，对收到的13家单位48条反馈意见和建议，进行汇总、分析，充分讨论意见的正确性和可行性，给出采纳或不采纳处理结果（详见“征求意见汇总表”），同时对《征求意见稿》进行修改、完善，形成校准规范《报审稿》。

6、2022年9月5日，收到省局文件——华东[2022]5号文，《华东国家计量测试中心关于印发2022年度“沪苏浙皖”计量技术规范立项计划的通知》，该《通知》已将《5kA直流大电流源校准规范》纳入2022年度“沪苏浙皖”计量技术规范立项计划中，因此该地方技术规范将上升为“沪苏浙皖”区域技术规范。

7、2022年9月20日，编制组在省计量院再次组织会议讨论，进一步完善规范，并按省局要求，将浙江省地方技术规范上升为“沪苏浙皖”区域技术规范，形成区域技术规范报审稿，提交浙江省市场监督管理局报审。

8、2023年2月，因适应市场的快速发展需求，经编制组讨论决定申请将项目名称改为《直流大电流源校准规范》，3月上级管理部门同意本项目更名。规范起草组随即对报审稿进行修改后，提交华东国家计量测试中心报审。

9、2024年3月，浙江省市场监督管理局会同华东国家计量测试中心，联合上海市市场监督管理局、江苏省市场监督管理局、安徽省市场监督管理局在杭州市进行了规范预审，同意通过预审定。

五、编制的要点及说明

1、适用范围

从目前市场应用情况看，直流大电流源的测量范围、准确度等级各不相同。本规范编制的主要出发点在于给出100A～10kA测量范围内、最大允许误差为±（0.01%～5%）的直流大电流源量值传递与溯源所需的校准解决方案。

2、计量性能

直流大电流源一般由中央控制器、电流输出电路、反馈测量电路、交互装置、保护电路以及供电电源等组成。通常采用模块化设计，可由单个恒流源模块独立输出，也可由多个恒流源模块并联后输出。

根据直流大电流源的工作原理及其测量特性，其主要技术指标为：输出直流电流的示值误差、短期稳定性、纹波含量。目前国内有十余家生产企业，最大允许误差为±0.005%，短期稳定性在（0.001%～0.1%）/1min；国外生产厂家不多，且多为高稳源，其最大允许误差在±0.1%左右，而短期稳定性则要求很高，为（0.0005%～0.05%）/1min。

综合考虑标准装置的现有能力，兼顾目前大部分被校直流大电流源的准确度水平，本规范规定直流大电流源的最大允许误差为±（0.01%～5%），短期稳定性为规定时间间隔内相应等级最大允许误差绝对值的（1/5～1/10）。

对于纹波含量，国外称其为输出噪声，纹波含量指标，各生产厂家给出的意见均较模糊，一般为0.1%～0.5%，且纹波含量的测量方法不统一、存在争议；另一方面目前尚未建立纹波含量的量传体系。为了科学严谨，苏州清华科技开发有限公司等单位用传统的测量方法做了大量实验，实验数据表明，纹波对源的稳定性有一定影响，而对源的准确度的影响则相对较小。因此，本规范校准项目暂不考虑纹波含量。

3、校准方法

明确直流大电流源校准点的选取原则。校准点应覆盖所有量程并兼顾各量程之间的覆盖性及量程内的均匀性，同时参考被校直流大电流源使用说明书中对校准点的建议，也可根据实际情况或送校单位的要求进行选取。选取准确度最高量程为基本量程，其它量程为非基本量程。

明确直流大电流源计量特性参数校准方法。本规范推荐了两种校准方法，即：“电流电压转换法”和“标准电流表法”。建议优先采用“电流电压转换法”，因电流电压转换标准的准确度目前国内可达10-6数量级，其测量范围大于10 kA。校准时，连接导线应使用横截面积不小于25mm2/100A的铜线，并确保接触良好、接地良好；注意电流电压转换器的阻值选择，以减小直流大电流源的负载效应；使用穿心式测量标准时，应尽量使导线置于内孔近似几何中心位置，以降低磁场均匀性对测量准确度的影响及避免因导线发热影响铁心的性能。

明确直流大电流源校准用测量标准。对于规范列举的两种校准方法，一般应选取各量程的10%、100%作为校准点，校准装置满足其扩展不确定度（k=2）不大于被校直流大电流源的最大允许误差绝对值的1/3，测量范围覆盖被校直流大电流源的测量范围，均可采用。本规范推荐常用的测量标准及其他设备有电流电压转换器（含精密同轴分流器）、标准电阻器、直流电流比例标准、直流电压表、直流（大）电流表等。除上述规定的标准设备外，也可以使用其他符合要求的计量器具作为测量设备。

4、校准记录格式

本规范附录B中给出相关的校准原始记录格式。

六、与现行标准的关系

本规范属于计量技术规范，目前没有《直流大电流源》的国家技术规范。

本规范与现行技术规定协调一致，无冲突或重复。

七、采纳国际建议说明

本规范没有国际建议。

八、试验验证情况

试验验证详细情况见《试验报告》。

验证结果表明：本规范所规定的校准项目合理、技术要求恰当、校准方法正确可行、可操作性强。

《直流大电流源校准规范》编制组

2024年03月28日