| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C 50 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

人工智能辅助医疗诊断系统的性能评价规范

Specification for performance evaluation of artificial intelligence-assisted medical diagnostic systems

（本草案完成时间：）

2024 - 11 - XX发布

2024 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价机构与人员	1

5  评价平台与设备	2

6  评价体系	3

7  评价档案管理	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心（江苏省公共卫生研究院）、江苏省卫生健康信息中心（江苏省中医药信息中心）、江苏省人工智能学会、南京信息工程大学、南京航天航空大学、南京博视医疗科技有限公司、南京医科大学。

本文件主要起草人：徐酩、朱宝立、韩磊、季英凯、张国明、房伟、徐军、王诗丹、杨一洲、陈远方、季心语、张杰、王京、张道强、俞婷婷、杜牧龙、高玥、于政民、刘啸文。

人工智能辅助医疗诊断系统的性能评价规范

范围

本文件规定了人工智能辅助医疗诊断系统的评价的机构与人员、设备、评价体系及评价档案管理。

本文件适用于人工智能辅助医疗诊断系统研发企业对人工智能辅助医疗诊断系统产品的自评价、第三方评价企业评价，以及相关监管部门的监督与管理参考依据。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

人工智能 artificial intelligence（AI）

表现出与人类智能相关的各种功能的功能单元的能力。

人工智能辅助医疗诊断 artificial intelligence assisted medical diagnosis（AIAMD）

采用AI技术对文字、音频、图像、视频等多媒体形式的诊断数据进行分析与理解，挖掘和区分病情特征，进行诊断和评估。

数据集 data set

具有一定主题，可以标识并可以被计算机化处理的数据集合。

数据脱敏 data masking

通过去标识化或匿名化，实现对个人敏感信息的可靠保护。

数据标注 data annotation

对数据进行分析，添加外部知识的过程。

评价机构与人员

评价机构资质

人工智能辅助医疗诊断系统评审单位应设有独立伦理委员会，保证评价过程中受试者的权益。评价过程中所涉及的知情同意及相关要求在无其他特殊规定时，参照现有药物临床实验机构（GCP）进行。

数据处理人员

数据处理人员团队构成

评价主体应确立一名数据管理代表全面负责数据处理相关工作。其他数据处理人员一般包括首席研究员、数据管理员、数据采集员、标注人员、审核人员等，标注过程中标注人员与审核人员不可相互兼任。

数据处理人员岗位需求

明确人员职责、任职资质、选拔、培训、考核要求，如职称、工作年限、工作经验等；应有任命、培训及考核记录等；对于评价主体外部聘用人员的还应该记录聘用、主要执业机构、培训等信息，明确其资质是否满足岗位需求。

算法相关人员

算法相关人员团队构成

评价主体应建立具有算法研发能力且稳定的算法评价团队，确立一名团队负责人负责算法相关评价工作。算法评价团队人员应包括：算法研究人员、算法工程人员、算法测试人员、算法部署人员及具有医学背景的专家。

算法相关人员岗位需求

对于评价主体外部聘用人员应记录聘用、主要执业机构、培训等信息，明确其资质是否满足岗位需求。

评价平台与设备

一般要求

评价主体应结合待评价产品的实际情况，在产品评价过程中提供充分、适宜、有效的软硬件设备、测试工具、网络资源以及数据保护等保障。

评价数据集构建所用设备

数据采集设备要求

- 数据采集设备管理应明确兼容性和采集特征等要求。

设备兼容性

- 设备的兼容性记录应包括采集设备的名称、规格型号、制造商、性能指标，若无需考虑兼容性要求应详述理由并予以记录。

设备采集特征

- 采集特征需明确采集设备的采集方式（如常规成像、增强成像）、采集协议（如MRI成像序列）、采集参数（如CT加载电压、加载电流、加载时间、层厚）、采集精度（如分辨率、采样率）。

历史数据使用条件

- 数据采集若使用历史数据，需列明采集设备及采集特征要求，并开展数据采集质量评估工作。

评价主题所需资源

- 评价主体应配备执行数据集相关任务需要的资源，如访问、读取数据、预览、检索等任务需要的软件、硬件、网络配置。测试集应配备封闭管理需要的软件、硬件、网络配置，明确管理要求。

数据标注要求

- 数据标注应明确标注软件（包含自动标注软件）的要求，明确标注软件的名称、规格型号、完整版本、制造商、运行环境、软件确认等要求并予以记录。

特定外部设备记录要求

- 若需使用特定的外部设备获取附加的信息（如病理结果、检验结果、数据模态转化、多模态配准、体积测量、三维打印等），设备的规格型号、计量信息（如需计量）等应确认要求并予以记录。

软件工具确认

- 数据整理所用软件工具（含脚本）均需明确名称、规格型号、完整版本、制造商、运行环境，并进行软件确认。

算法评价所用设备

服务器配置

- 明确定义并记录进行算法训练、算法测试、算法部署所用到服务器算力的典型配置（如GPU型号和数量、CPU型号和数量、内存大小、网络带宽等）。

算法训练服务器记录

- 明确定义并记录算法训练所用的操作系统、开发环境（如编程语言及版本、集成开发环境及版本、web服务及版本、支持软件及版本等）、算法架构（如基础计算包、GPU指令集、集成开发环境插件等）。

算法测试服务器记录

- 明确定义并记录算法测试所用的操作系统、开发环境、算法框架、基础服务等，若与其他外部设备进行配合或作为软件组件集成到其他医疗器械中，明确说明外部设备和器械的规格型号。

算法服务器部署记录

- 明确定义并记录算法部署运行的操作系统、开发环境、算法框架、基础服务、虚拟机、应用容器引擎等。

评价体系

评价需求原则

综合分析用户需求与风险

- 应以用户需求与风险为导向，结合产品的预期用途、使用场景、核心功能，综合分析法律、法规、规章、标准、用户、产品、功能、性能、接口、用户界面、网络安全、警示提示等需求。

形成评价文件

- 应明确风险管理、可追溯性分析、数据收集、算法性能、使用限制、现成软件（现成算法）的验证与确认等活动要求，形成相应文件。

使用限制

- 评价应提出使用限制，如考虑产品禁用、慎用等场景，准确表述产品使用场景，提供必要警示提示信息等。

评价数据收集

评价数据采集

数据来源特性

- 评价数据采集应当确保数据来源的合规性、充分性和多样性，数据分布的科学性和合理性，数据质控的充分性、有效性和准确性。

数据质控

- 数据采集应当明确采集设备、采集过程、数据脱敏等质控要求，并建立数据采集操作规范。若使用历史数据，应当结合样本规模、采集难度等影响因素合理选择数据采集方式，明确数据筛选标准并对采集的数据进行质量评估。

数据脱敏

- 采集的数据应进行数据脱敏以保护患者隐私，数据脱敏需明确脱敏的类型（静态、动态）、规则、方法以及脱敏内容的确定依据。如使用历史数据，企业接收的数据应为脱敏后的数据，不应有敏感数据流入企业。

评价数据整理

应基于原始数据库明确数据清洗、数据预处理的质控要求。数据清洗应当明确清洗的规则、方法、结果，数据预处理应当明确处理的方法（如滤波、增强、重采样、尺寸裁剪、均一化等）、结果。数据经整理后形成基础数据库，需明确样本类型、样本量、样本分布等信息。

评价数据标注

操作规范

- 数据标注应当明确标注资源管理、标注过程质控、标注质量评估等要求，并建立数据标注操作规范。

标注内容

- 标注过程质控包括人员职责（如人员资质、人员数量、职责分工）、标注规则（如临床指南、专家共识、专家评议、文献分析）、标注流程（如标注对象、标注形式、标注轮次、标注步骤、结果审核）、分歧处理（如仲裁人员、仲裁方式）、可追溯性（如数据、操作）等要求。

标注数据库类型

- 数据经标注后形成标注数据库，样本类型可分为数据块（如图像区域、数据片段）、单一数据（由多个数据块组成）、数据序列（由多个单一数据组成）。

标注数据库要求

- 标注数据库的样本量、样本分布等要求及风险考量与基础数据库相同。

评价数据集构建

评价数据集要求

- 基于标注数据库构建训练集、调优集（若有）、测试集，应当明确训练集、调优集、测试集的划分方法、划分依据、数据分配比例。训练集应保证样本分布具有均衡性，测试集、调优集应保证样本分布符合真实情况，训练集、调优集、测试集的样本应两两无交集并通过查重予以验证。

数据扩增要求

- 数据扩增（若有）应当明确扩增的对象、范围、方式（离线、在线）、方法（如翻转、旋转、镜像、平移、缩放、滤波、生成对抗网络等）、倍数，在线扩增亦需予以记录，扩增需考虑数据偏倚的影响及风险。不应对测试集进行数据扩增，对抗测试除外。

扩增数据库

- 数据经扩增后应当形成扩增数据库，需列表对比扩增数据库与标注数据库在样本量、样本分布（注明扩增倍数）等差异，以证实扩增数据库样本量的充分性以及样本分布的合理性。

算法性能评价

综合评估内容

- 应当基于测试集对算法设计结果进行评估，综合评估内容应包括：灵敏度、精确度、特异度、召回率、准确率、F1度量、约登指数、假阴性（率）与假阳性(率)、重复性与再现性、鲁棒性、Dice系数、Kappa系数、受试者操作特征曲线积及曲线下面积等适用性指标，兼顾不同性能指标的制约关系，以证实算法性能满足算法设计目标，并作为软件验证、软件确认的基础。若使用第三方数据库开展算法性能评估，应当提供第三方数据库的基本信息（如名称、创建者、数据总量等）和使用情况（如测试数据样本量、评估指标、评估结果等）。

限制情况与警示信息

- 如遇黑盒算法应开展算法性能影响因素分析，并提供算法性能影响因素分析报告，明确影响算法性能的主要因素及其影响程度，以及产品使用限制和必要警示提示信息。

验证与确认

软件验证

- 软件验证应当基于软件需求予以开展，保证软件的安全有效性，并作为软件确认的基础。

软件确认

- 软件确认测试应当基于用户需求，由预期用户在真实或模拟使用场景下予以开展，涵盖现成软件、网络安全的测试要求，确定缺陷管理、风险管理、可追溯性分析、评审等活动要求，形成用户测试记录、测试报告以及评审记录并经批准，适时更新并经批准。可追溯性分析此时应当分析用户测试与用户需求、用户测试与风险管理的关系。

评价部署运行测试

应在相关文件列明算法（及更新）关键模块的功能、接口、版本、存储形式（如pt、pth、bin、onnx、pb、keras、ckpt、pkl等）；主要功能组件模块及相互依赖和接口关系；软件的前后端部署方式；对基础软件和硬件的依赖和兼容性要求等。

更新控制评价

应考虑产品在算法更新、软件更新时是否引入回滚机制，以保证医疗业务的连续性，特别是对风险较高的软件。

网络与数据安全

网络与数据安全评估

应考虑其全生命周期过程中应当考虑网络安全与数据安全问题，对网络与数据安全过程的控制需进行全面评估。包括数据转移、数据集构建、算法训练、数据集标注、软件确认等活动开展过程中的数据污染防护集数据接口。

算法风险管理评估

应明确算法的软件安全性级别（轻、中、重）并详述判定理由。应形成算法风险管理评估资料，明确过拟合与欠拟合、阳性、数据污染与数据偏移、中外差异等风险的控制措施。

可追溯性分析

应当建立控制程序，涵盖软件、现成软件、算法及数据、网络安全的控制要求，形成软件及算法的可追溯性分析报告。使用可追溯保证软件开发、软件更新过程满足可追溯性要求，并贯穿于软件生存周期全过程。提供算法可追溯性分析报告等相关文件及记录，即追溯算法需求、算法实现、算法验证与确认、风险管理、数据集的管理。若无单独文档可提供软件可追溯性分析报告，并注明算法可追溯性分析所在位置。

不良事件评估

控制风险

对于上市后具有持续开展算法泛化能力的产品，评价应当结合用户投诉、不良事件和召回等情况识别前期未预见的风险，并采取有效的风险控制措施将风险降至可接受水平。

更新算法

根据产品更新需求，经评估后实施更新活动，开展与之相适宜的验证与确认活动，保证算法泛化能力持续满足用户需求。

评价档案管理

档案的创建和存储

每次评价完成后，都应创建一份评价报告，包括评价的目标、评价的过程、评价的结果、评价的结论等内容。这些报告应被妥善存储，以便后续的查阅和分析。评价档案应存储于评价机构，归档于各地卫生行政主管部门，储存期限为15年。

档案的更新

如果评价的方法或者标准发生了变化，或者有新的评价结果，应及时更新评价档案。

档案的保密

评价档案可能包含敏感信息，如患者数据、商业秘密等，应采取必要的措施保护这些信息的安全。

档案的备份

为防止数据丢失，应定期对评价档案进行备份。

档案的审计

应定期进行档案审计，检查档案的完整性、准确性和一致性。