| ICS | 11.040.20 |
| --- | --- |
| CCS | C 45 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

成人危重症临床护理技术规范

第2部分：无创腹内压监测

Technical specifications for clinical nursing of adult critical illness

Part 2: Non-invasive intra-abdominal pressure monitoring technology

（本草案完成时间：2023年11月20日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	IV

2  规范性引用文件	IV

3  术语和定义	IV

4  缩略语	IV

5  监测时机	IV

6  监测频次	V

7  监测方法	V

8  监测要点	V

9  并发症预防及处理	V

附录A（资料性）  无创腹内压监测频次	7

附录B（资料性）  无创腹内压监测方法	8

附录C（资料性）  腹内高压分级与体位管理	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB32/T XXXX- XXXX《成人危重症临床护理技术规范》的第2部分。DB32/T XXXX-XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：目标温度管理；

——第2部分：无创腹内压监测；

——第3部分：有创动脉血压监测；

——第4部分：漂浮导管置管配合与监测；

——第5部分：有创机械通气患者气道湿化；

——第6部分：患者身体约束。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省医疗管理服务指导中心、南通大学附属医院、江苏省人民医院、南京市第一医院、东南大学附属中大医院、南通市第一人民医院、徐州医科大学附属医院、无锡市第二人民医院、盐城市第三人民医院、南通市第三人民医院、南通市肿瘤医院、泰州市人民医院、南京医科大学第二附属医院。

本文件起草单位：江苏省医疗管理服务指导中心、南京市第一医院、江苏省人民医院、无锡市人民医院、苏北人民医院、徐州医科大学附属医院、江苏省中医院、南通大学附属医院、东部战区总医院、南京鼓楼医院、苏州市立医院、盐城市第一人民医院、江南大学附属医院、连云港市第一人民医院、南京医科大学附属逸夫医院、南京医科大学附属江宁医院、常州市第二人民医院、常州护理学会。

本文件主要起草人：唐燕、陆敏、陈玉红、王宁、顾则娟、冯萍、吕红、宋燕波、周晶、赵青、黄琴红、朱庆捷、宣思宇、孟庆亚、刘志敏、许丽丽、叶向红、柏如静、程念开、赵宁玲、孙丹、徐萍、金利玉、朱琳、陈超、黄丽玉、李方、张浩、俞瑾、阚小华、杨光、吴翠丽、倪静玉。

引言

建立基于循证及临床需求的《成人危重症临床护理技术规范》能够指导护士工作，保证成人危重症患者相关指标监测的准确性、发现异常的及时性，以及护理的有效性，实现成人危重症患者相关指标监测和护理的同质化，由以下六个部分构成。

——第1部分：目标温度管理。目的在于规定基本要求、技术要点、并发症预防与处理等内容，保证目标温度管理的有效性和安全性。

——第2部分：无创腹内压监测。目的在于规定监测时机、监测频次、监测方法、监测要点及并发症的识别与处理等内容，保证无创腹内压监测的准确性。

——第3部分：有创动脉血压监测。目的在于规定基本要求、技术规范以及监测中常见问题与处理等内容，保证动脉导管留置的有效性与有创动脉血压监测的准确性。

——第4部分：漂浮导管置管配合与监测。目的在于规定置管护理的基本要求、配合、维护、数据监测等内容，保证导管留置的有效性与数据监测的可靠性。

——第5部分：有创机械通气患者气道湿化。目的在于规定基本要求、评估、湿化方式、湿化要点等内容，保证气道湿化效果及气道管理质量。

——第6部分：患者身体约束。目的在于规定基本要求、约束评估、约束预防、约束替代、约束实施等内容，保证患者安全，保障患者的尊严和权益。

成人危重症临床护理技术规范

第2部分：无创腹内压监测

范围

本文件规定了成人危重症患者无创腹内压的监测时机、监测频次、监测方法、监测要点及并发症的识别与处理。

本文件适用于各级各类医疗机构为成人危重症患者开展无创腹内压监测技术的注册护士，其他医务人员可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

医疗废物分类目录（2021 年版）（国卫医函〔2021〕238 号）

WS/T 311 医院隔离技术规范

WS/T 313 医务人员手卫生规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 腹内高压 intra-abdominal hypertension

持续或反复病理性腹内压≥12 mmHg。

    - 腹腔间隔室综合征 abdominal compartment syndrome

持续腹内压≥20 mmHg，伴有与腹腔高压有关的器官功能衰竭。

缩略语

下列缩略语适用于本文件

IAP：腹内压（intra-abdominal pressure）

IAH：腹内高压（intra-abdominal hypertension）

ACS：腹腔间隔室综合征（abdominal compartment syndrome）

APP：腹腔灌注压（abdominal perfusion pressure）

MAP：平均动脉压（mean arterial pressure）

监测时机

对具有但不限于以下 IAH/ACS 危险因素的危重症患者，应遵医嘱行无创腹内压监测：

腹腔内容量增加：胃瘫；胃扩张；肠梗阻；假性结肠梗阻；腹腔肿瘤；腹膜后肿瘤；损伤控制性开腹手术后。

腹腔内容物积聚：腹腔积液（肝硬化、卵巢过度刺激综合征等）；腹腔积血；气腹；腹部闭合伤；腹膜透析；胰腺炎；炎症性腹膜炎；腹腔脓肿。

腹壁顺应性下降：肥胖；腹部术后；俯卧位通气；腹壁出血和（或）腹直肌血肿；腹部皮肤烧伤；高呼气末正压水平正压通气；机械通气（人机不同步）。

其他：毛细血管渗漏和液体复苏； 酸中毒；低血压；凝血障碍；大量输血；创伤；脓毒症；大量液体复苏；大面积烧伤。

监测频次

应根据腹内压力，遵医嘱调整监测频次（参见附录A）。

监测方法

应首选经膀胱测压法监测（参见附录B）。

当患者存在导尿禁忌症、膀胱手术、膀胱创伤、神经源性膀胱、特伦德伦伯卧位（背部平卧、头低足高）等因素时，可遵医嘱选用经胃、直肠监测的方法（参见附录B.1）。

监测要点

宜置患者于平卧、双下肢伸直体位。如患者不能采取平卧位时，可维持原体位或采用头胸抬高15° 卧位，但需记录卧位角度，每次测量时应保持相同体位。

应选择0.9%氯化钠溶液为灌注液，灌注液温度维持在25 ℃～35 ℃。

应根据测压方法注入灌注液：经膀胱测量前应排空膀胱，宜注入量为25 mL灌注液；经胃测量前应排空胃内容物，宜注入量为50 mL～100 mL灌注液。

测压时应确保测压管路通畅且无气泡。

应根据测压方法选择零点位置（参见附录B.1）。

应在患者安静、配合的状态下读取数据并记录，结果以mmHg为单位记量（1 cmH2O ≈ 0.735 mmHg)，读取方法如下：

手工测压法：注入灌注液后应等待30 s～60 s，平视水柱凹面读取呼气末压力值。

压力套装测量法：读取数据前校零，观察监护仪曲线稳定后，读取呼气末压力值。

为机械通气患者测量无创腹内压时，可遵医嘱调整呼气末正压≤3 cmH2O，每次更改呼气末正压后宜等待10 min再测量，完成测量后即恢复呼气末正压。

IAH/ACS患者测量IAP后宜计算APP（APP = MAP - IAP）并记录。

测压过程中应观察患者情况，及时识别并发症并立即处理。

宜根据腹内高压的分级（参见附录C）进行体位护理。

测量过程中应严格遵守WS/T 313的标准，有体液、血液传播风险的患者应遵守WS/T 311的规范，一次性医疗用品使用后终末处理，应符合《医疗废物分类目录（2021 年版）》的规范。

并发症预防及处理

泌尿系统感染

应严格执行无菌操作，规范消毒各连接口。

保持导尿管通畅及引流管的密闭性。

监测生命体征，观察患者体温、尿液颜色、性状、遵医嘱检测尿常规并及时处理。

规范留取尿培养，根据培养结果遵医嘱使用抗菌药物。

膀胱痉挛

经膀胱测压时，应监测灌注液温度，避免使用温度低于25 ℃的灌注液。

关注患者的主诉，患者注入灌注液时出现腹痛、腹部痉挛等不适时，应立即停止灌注，指导其深呼吸，转移注意力，缓解患者紧张情绪，如不缓解遵医嘱处理。

测量后应及时排空灌注液。

恶心、呕吐

加强宣教及心理疏导，告知留置胃管及测压的目的。

监测前确认胃管位置，测量胃残余量并排空胃内容物，若无禁忌证，抬高患者床头30°～ 45°。

有人工气道患者，测压前应监测气囊压力并维持在25 cmH2O～30 cmH2O。

监测过程中缓慢注入0.9%氯化钠溶液，如患者出现恶心、呕吐等不适症状，应立即停止操作，处理呕吐物，指导患者做深呼吸，避免误吸，如不缓解，遵医嘱处理。

（资料性）
无创腹内压监测频次

无创腹内压监测频次见表A.1。

无创腹内压监测频次

| 腹内压 | 监测频次 |
| --- | --- |
| IAH得到解决且没有IAH的相关危险因素 | 每8 h监测1次 |
| 有ACS危险因素或临床体征者 | 至少每3 h～4 h监测1次 |
| 腹内压＜12 mmHg持续48 h | 暂停监测，发生病情变化或出现新的危险因素 重新启动监测 |
| 腹内压≥12 mmHg | 每4 h～6 h 监测1次 |
| ACS经治疗后，腹内压＜20 mmHg且无进行性器官衰竭 | 至少每4 h 监测1次 |
| 注：不能仅以腹内压＜12 mmHg（1 mmHg≈0.133 kPa）作为停止腹内压监测与管理的依据，而应在对患者的病情进行全面评估后再决定是否继续监测腹内压。 |  |

（资料性）
无创腹内压监测方法

无创腹内压监测方法见表B.1。

无创腹内压监测方法

| 名称 | 测量方法 | 优缺点 | 测压“零点”位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经膀胱监测 | 通过放置在膀胱的导尿管进行腹内压监测。 | 优点：与腹腔内压力有较好的相关性，是间接测定腹内压的“金标准”。 缺点：反复测量有可能造成泌尿系统感染。 | 以腋中线髂棘水平为参照零点 |
| 经胃监测 | 通过放置在胃内的导管进行腹内压监测。 | 优点：腹内压与胃内压有较好的相关性，且不会造成泌尿系统感染。 缺点：受到胃蠕动及胃内空气等因素的影响，且影响肠内营养的实施。 | 以腋中线为参照零点 |
| 经直肠监测 | 方法一：通过开放性直肠导管持续缓慢灌肠(1 mL/min)并连接测压装置进行直肠压监测； 方法二：将一种特殊的充满液体的气囊导管置入直肠后连接测压装置进行直肠监测，较方法一更为常用。 | 优点：不涉及穿刺等风险操作，减少感染可能性。 缺点：残留的粪便易堵塞导管尖端从而导致监测值高于实际值；导管造价相对较贵，长时间置入可能会导致肠壁缺血性坏死。 | 以腋中线为参照零点 |

经膀胱腹内压监测方法见图B.1-B.3。

经膀胱手动监测法示意图

经尿管尿动力监控仪监测法示意图

经膀胱传感器监测法示意图

（资料性）
腹内高压分级与体位管理

腹内高压分级与体位管理见表C.1。

腹内高压分级与体位管理

| 分级 | 腹内压 | 体位 |
| --- | --- | --- |
| I 级 | 12 mmHg ～ 15 mmHg | Ⅰ～Ⅱ级，可抬高床头30° |
| II 级 | 16 mmHg ～ 20 mmHg |  |
| Ⅲ 级 | 21 mmHg ～ 25 mmHg | Ⅲ级，应根据膈肌位置、呼吸功能、腹腔灌注压与医生综合评估床头抬高角度； |
| Ⅳ 级 | ＞25 mmHg | Ⅳ级，与医生综合评估床头抬高角度，宜安置患者屈膝屈髋取侧卧位，避免俯卧位。如需俯卧，确保骨盆和胸腔得到支撑，腹部不会受到挤压。 |
| 注：健康成年人腹内压范围为0 mmHg ～5 mmHg （1 mmHg ≈ 0.133 kPa）。重症患者由于液体潴留、腹部手术、使用呼吸机等原因，通常导致腹内压高于正常值，一般在5 mmHg～7 mmHg之间。 |  |  |

参考文献

[1] 王梅,余雨枫,张松,等.危重症成人患者腹内压测量的最佳证据总结[J].中国疗养医学,2022,31(12):1237-1241.

[2] 李维勤,郭丰,等.重症患者腹内高压监测与管理专家共识(2020版)[J].中华消化外科杂志, 2020, 19(10):8.

[3] 李志茹,王华芬,卢芳燕.危重症患者腹内压监测的最佳证据总结[J].中国护理管理, 2022(005):022.

[4] 王晓瑾,黄春荣,赵慧慧,等. 重症患者经膀胱腹内压监测管理的证据总结[J]. 中华护理杂志,2022,57(15):1886-1892.

[5] 陈丽花,盛青青,黄瑶,等.重症患者腹内高压预防与管理的最佳证据总结[J]. 中华护理杂志,2022,57(17):2164-2170.

[6] 杨慧,马慧,姜迪,等. 成人急危重症患者腹内压测量的最佳证据总结[J]. 中华现代护理杂志,2023,29(4):458-463.

[7] KIRKPATRICK A W, ROBERTS D J,DE WAELE J, et al. Intra-Abdominal Hyperten sion and the Abdominal  Compartment Syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Intensive Care Med, 2013,39(7):1190-1206.

[8] Laet I E D , Malbrain M L N G , Waele J J D .A Clinician's Guide to Management of Intra-Abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome in Critically Ill Patients[J].Critical Care, 2020, 24(1):97.

[9] Lee RK,Gallagher JJ,Ejike JC,et al. Intra-abdominal hypertension and the open abdomen:nursing guidelines from the Abdominal Compartment Society［J］.Crit Care Nurse,2020,40（1:13-26.

[10] DE LAET I E, MALBRAIN M, DE WAELE J J. Aclinician's guide to management of Intra-Abdominal Hypertension and Abdominal Compartment Syndrome in critically ill patients. Crit Care, 2020,24(1):97.