| ICS | 11.040.20 |
| --- | --- |
| CCS | C 45 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

成人危重症临床护理技术规范

第4部分：漂浮导管置管配合与监测

Technical specifications for clinical nursing of adult critical illness

Part 4:Coordination and monitoring nursing techniques

for floating catheter placement

（本草案完成时间：2023年11月20日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	2

5  基本要求	2

6  置管配合	2

7  置管后维护	2

8  PAWP和CO/CI数据监测	3

9  并发症预防与处理	3

附录A（资料性）  漂浮导管管路及型号说明	5

附录B（资料性）  漂浮导管测压及冲洗装置连接示意图	1

附录C（资料性）  热稀释法CO/CI测量装置连接示意图	2

附录D（资料性）  附录D漂浮导管在不同部位压力波形示意图	3

附录E（资料性）  漂浮导管血流动力学指标参考值	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB32/T  XXXX- XXXX《成人危重症临床护理技术规范》的第4部分。DB32/T  XXXX-XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：目标温度管理；

——第2部分：无创腹内压监测；

——第3部分：有创动脉血压监测；

——第4部分：漂浮导管置管配合与监测；

——第5部分：有创机械通气患者气道湿化；

——第6部分：患者身体约束。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省医疗管理服务指导中心、南京市第一医院、江苏省人民医院、南京鼓楼医院、常州市第一人民医院、徐州市中心医院、淮安市第二人民医院、东南大学附属中大医院、南通大学附属医院、江苏大学附属医院、苏州大学附属第一医院、泰州市人民医院、无锡市人民医院、镇江市第一人民医院、连云港市第一人民医院、东部战区总医院。

本文件主要起草人：范羽飞、陆敏、顾则娟、王宁、陈玉红、张丹、赵青、孔祥娣、曹燕、宣思宇、张国新、商淑华、徐忠梅、王琴、胡蕾、史珣瑜、孙红侠、唐金凤、汤卫红、刘艳梅、朱琳、刘君、陆敏霞、倪晓苏、刁庆庆、杨芳、严静萍、张东芹、张俊红、倪静玉。

引言

建立基于循证及临床需求的《成人危重症临床护理技术规范》能够指导护士工作，保证成人危重症患者相关指标监测的准确性、发现异常的及时性，以及护理的有效性，实现成人危重症患者相关指标监测和护理的同质化，由以下六个部分构成。

——第1部分：目标温度管理。目的在于规定基本要求、技术要点、并发症预防与处理等内容，保证目标温度管理的有效性和安全性。

——第2部分：无创腹内压监测。目的在于规定监测时机、监测频次、监测方法、监测要点及并发症的识别与处理等内容，保证无创腹内压监测的准确性。

——第3部分：有创动脉血压监测。目的在于规定基本要求、技术规范以及监测中常见问题与处理等内容，保证动脉导管留置的有效性与有创动脉血压监测的准确性。

——第4部分：漂浮导管置管配合与监测。目的在于规定置管护理的基本要求、配合、维护、数据监测等内容，保证导管留置的有效性与数据监测的可靠性。

——第5部分：有创机械通气患者气道湿化。目的在于规定基本要求、评估、湿化方式、湿化装置、湿化液、操作要点等内容，保证气道湿化效果及气道管理质量。

——第6部分：患者身体约束。目的在于规定基本要求、约束评估、约束预防、约束替代、约束实施等内容，保证患者安全，保障患者的尊严和权益。

成人危重症临床护理技术规范

第4部分：漂浮导管置管配合与监测

范围

本文件规定了漂浮导管置管护理的基本要求、配合、维护、数据监测及并发症的预防与处理。

本文件适用于各级各类医疗机构为成人危重症患者开展漂浮导管置管配合与监测的注册护士，其他医务人员可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9706.1  医用电气设备 第一部分：安全通用要求

WS/T 367  医疗机构消毒技术规范

WS/T 433  静脉治疗护理技术操作规范

WS/T 510  病区医院感染管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

漂浮导管 pulmonary artery catheterization

经中心静脉插管直至肺小动脉，进行血流动力学监测的气囊导管又称“Swan-Ganz”导管。

肺动脉压 Pulmonary artery pressure

血流对肺动脉壁的侧压力，包括肺动脉收缩压和肺动脉舒张压。

肺动脉楔压 pulmonary artery wedge pressure

漂浮导管插入肺动脉分支后，将气囊充气以阻断血流，测得的阻塞部分远端的血压。

心排血量 cardiac output

一侧心室每分钟射出的血液量，又称每分输出量。即心脏每次收缩所射出的血量与心率的乘积。

心排血指数 cardiac index

单位体表面积的心输出量。心排血指数（L/min.m2）= 心排血量（L/min）/体表面积（m2）。

缩略语

以下缩略语适用于本文件。

CVP：中心静脉压（central venous pressure）

RAP：右心房压力（right atrial pressure)

RVP：右心室压力（right ventricle pressure）

PAP：肺动脉压力（pulmonary artery pressure）

mPAP：肺动脉平均压（mean pulmonary artery pressure）

PAWP：肺动脉楔压（pulmonary artery wedge pressure）

CO：心排血量（cardiac output）

CI：心排血指数（cardiac index）

SvO2：混合静脉血氧饱和度（mixed venous oxygen saturation）

基本要求

监测环境及设备使用应符合WS/T 510和GB/T 9706.1的规定。

应遵医嘱和数据监测要求选择合适的导管型号。

置管过程中应严密观察患者心率、心律、血压及血氧饱和度的变化。

应识别正确的压力波形，及时查找曲线变化的原因并处理。

应对患者进行连续心电监测，评估病情、监测参数、血气分析结果，及时识别并处理并发症。

置管配合

置管前应评估患者的年龄、病情、再次与医生确认无置管相关禁忌症。

应告知患者置管的目的及注意事项。

应按照产品说明书正确连接各管腔，保持密闭和通畅。

应在监测设备上依次输入患者基本信息，包括但不限于年龄、性别、身高和体重等。

应根据穿刺部位摆放体位，颈内静脉和锁骨下静脉穿刺宜取头低足高仰卧位，股静脉穿刺宜取平卧位。

肝素盐水0 u/mL～10 u/mL配置，应符合WS/T 433的规定。

连接测压与冲洗装置（参见附录B）。

校零时应取仰卧位，腋中线第4肋间与床面的中点作为零点校准位，扭转三通，使压力换能器与大气相通。

应观察导管在不同部位的波形和压力变化（参见附录D）。

应遵医嘱分别记录平静呼气末不同部位的压力数值。

置管后维护

经颈内静脉、锁骨下静脉置管宜选择平卧位或床头抬高30°，经股静脉置管宜选择平卧位。

应观察并记录穿刺部位有无渗血、渗液、皮肤过敏及敷料有无松脱、污染等。

穿刺部位消毒、敷料更换应遵照WS/T 367 和WS/T 433的规定。

加压袋内的液体应大于1/4，压力应保持300 mmHg（1 mmHg≈0.133 kPa）,以3 mL/h～5 mL/h持续冲洗。

加压袋内肝素盐水的配置浓度，应根据患者出凝血风险遵医嘱选择。

压力传感器套装应每96 h更换。

应至少每8 h校零1次，患者体位改变时应检查换能器位置重新调定零点水平。

PAWP和CO/CI数据监测

PAWP监测

应遵照产品说明书使用专用注射器通过球囊充气阀充气0.75mL～1.5mL。

监测仪屏幕出现明显的嵌顿波形即为PAWP波形（参见附录D），读取数据并记录（参考值参见附E）。

获取嵌顿压时宜保持在两个呼吸周期或保持嵌顿10 s～15 s，测量完毕立即放气。

PAWP测量间隔时间应大于1 h。

间歇热稀释法CO/CI监测

应按照产品说明书和导管型号在监测设备上输入计算常数。

连接测量装置（参见附录C）。

盐水温度及一次注入量应参照导管型号要求，可选择0 ℃～25 ℃、3 mL～10 mL的生理盐水,在4 s内经近端RAP接口快速平稳注射。

选择波形平稳，相差不超过10% 的3个数值，取平均值并记录，参考值参见附录E。

每次测量应由同一名护理人员完成。

- 说明：为了保证数值的准确性，要求注射3次，每次注射4秒，取3次的平均值（机器算），整个操作前后不会超过1分钟，因此可以保证且必须每次测量由同一名护理人员完成。

两次测定间隔时间应大于70 s。

连续CO/CI监测

将连续心排血量测量仪连接六腔/七腔漂浮导管热敏电阻接头及电热导丝接头。

启动心排血量测量仪，输入患者床号、姓名、身高、体重等基本信息，调至预备工作状态。

按“开始运行”，读取测量仪数据并记录。

并发症预防与处理

心律失常

应识别漂浮导管留置期间出现的异常心律，如室性心律失常、右束支传导阻滞、三度房室传导阻滞等。

在医生将导管顶端送入右心房后，应向导管气囊充气，轻柔缓慢送管。

导管通过三尖瓣进入右心室后，应严密观察心电图示波，如发现心率、心律变化，应立即汇报医生，暂缓操作，必要时可撤出导管。

床旁应备除颤仪，遵医嘱治疗。

血栓形成和栓塞

加压袋内的液体不足时应及时更换。

应保持整条管路上三通开放，管路无打折。

PAP曲线出现振幅减弱或呈直线时应检查导管刻度，以及抽回血检查通畅性。

置管超过48 h，应遵医嘱应用肝素预防性抗凝治疗。

如发生血栓，应遵医嘱给予对症处理。

肺动脉穿孔、破裂

送管时应保持气囊充气状态。

减少气囊充气的时间。

床旁应备急救用品，发生呼吸困难、大咯血时，应立即协助医生进行气管插管，以保证气道通畅，如需进行手术治疗，应立即完善术前准备。

导管移位

应每班及更换体位后检查导管置入刻度及位置。

应预留足够长度，避免牵拉导管。

发现导管移位应立即汇报医生并协助调整位置，可行X线检查再次确认导管位置。

气囊破裂

置管前应检查气囊的完整性。

充气时应缓慢，不应频繁充气，测量结束后应及时放气。

充气时没有任何阻力，可判断为气囊破裂，应即刻停止充气。

充气后不能自动回气或导管保护套内见血液回流，应即刻停止，球囊充气阀标注“严禁充气”的标识，及时汇报医生。

感染

置管及维护应符合WS/T 367 和WS/T 510 的规定。

置管部位应保持清洁干燥，发现潮湿或污染时应及时更换。

应观察穿刺部位有无红肿、渗出等，有无疼痛等不适主诉。

应协助医生评估病情，尽早拔管。管道留置不宜超过72 h。

一旦发生感染，应遵医嘱进行病原学诊断，启动抗感染治疗。

（资料性）
漂浮导管管路及型号说明

七腔漂浮导管管路说明详图A.1。

七腔漂浮导管管路说明

漂浮导管型号说明详见表A.2。

漂浮导管型号说明

| 漂浮导管型号 | 包含通路 |
| --- | --- |
| 七腔漂浮导管 | 球囊充气阀、PAP端、RAP端、热敏电阻接头、电热导丝接头、Sv02光学模块接口、静脉注射端口 |
| 六腔漂浮导管 | 球囊充气阀、PAP端、RAP端、热敏电阻接头、电热导丝接头、Sv02光学模块接口 |
| 四腔漂浮导管 | 球囊充气阀、PAP端、RAP端、热敏电阻接头 |

（资料性）
漂浮导管测压及冲洗装置连接示意图

漂浮导管测压及冲洗装置连接示意图详见图B.1。

漂浮导管测压及冲洗装置连接示意图

（资料性）
热稀释法CO/CI测量装置连接示意图

热稀释法CO/CI测量装置连接示意图详见图C.1。

图C.1 热稀释法CO/CI测量装置连接示意图

热稀释法CO/CI测量装置各部件说明详见表C.2。

  - 表C.2 热稀释法CO/CI测量装置各部件说明

| （1）CO模块 | （2）CO电缆 |
| --- | --- |
| （3）温度电缆接口 | （4）流出式传感器（温度探头） |
| （5）肝素盐水 | （6）注射器（花式注射器） |
| （7）三通开关 | （8）近端RAP接口 |
| （9）球囊充气阀 | （10）热敏电阻接口 |
| （11）远端PAP接口 | （12）漂浮导管 |
| （13）热敏电阻 |  |

（资料性）
附录D漂浮导管在不同部位压力波形示意图

漂浮导管在不同部位压力波形示意图详见图D.1。

注：a波为心房收缩波；v波为心房充盈波

漂浮导管在不同部位压力波形示意图

（资料性）
漂浮导管血流动力学指标参考值

漂浮导管血流动力学指标参考值详见表E.1。

漂浮导管血流动力学指标参考值

| 名称 | 缩略语 | 单位 | 参考值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心静脉压 | CVP | cmH2O | 6～12 |
| 右心房压 | RAP | mmHg | 2～6 |
| 右心室压 | RVP | mmHg | 15～28/1～8 |
| 肺动脉楔压 | PAWP | mmHg | 6～12 |
| 肺动脉平均压 | mPAP | mmHg | 8～20 |
| 肺动脉压 | PAP | mmHg | 15～30/4～12 |
| 心排血量 | CO | L/min | 4～8 |
| 心排血指数 | CI | L/min.m2 | 2.5～4.0 |
| 混合静脉血氧饱和度 | SvO2 | % | 65～80 |

参考文献

[1] 中国医师协会呼吸医师分会肺栓塞与肺血管病工作组,中华医学会呼吸病学分会肺栓塞与肺血管病学组,全国肺动脉高压标准化体系建设项目专家组,等. 右心漂浮导管检查操作流程专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志,2022,45(09):855-864.

[2] 朱金星,齐栩,刘扣英.肺动脉漂浮导管在肺动脉高压患者应用的护理[J].实用临床医药杂志,2014,(18):1-3,7.

[3] 国家心血管病中心肺动脉高压专科联盟,国家心血管病专家委员会右心与肺血管病专业委员会.肺血管病右心导管术操作指南[J].中国循环杂志,2022,37(12):1186-1194.

[4] 杨煜.漂浮导管监测在心脏外科术后的应用及护理[J].中国实用护理杂志,2011,27(z2):91-92.

[5]王乔硕.心脏瓣膜置换术后患者应用Swan-Ganz导管的临床观察与护理[J].天津护理,2014,22(1):41-42.

[6] 覃惠娟.有创血流动力学监测进展及护理[J].中国医药指南,2012,10(8):253-254.

[7] Christopher R. Kelly, LeRoy E. Rabbani. “Videos in clinical medicine. Pulmonary-artery catheterization.” The New England journal of medicine 369.25(2013):e35.

[8] Shima H , Nakaya T , Tsujino I ,et al.Accuracy of SwanGanz catheterization‐based assessment of right ventricular function: Validation study using high‐fidelity micromanometry‐derived values as reference[J].Pulmonary circulation, 2022.

[9] Powner D J .Advanced practice organ procurement techniques: Insertion of arterial catheters[J].Progress in transplantation (Aliso Viejo, Calif.), 2007, 16(4):355-60; quiz 361.

[10] Bootsma I T , Boerma E C , Lange F D ,et al.The contemporary pulmonary artery catheter. Part 1: placement and waveform analysis[J].Journal of Clinical Monitoring and Computing, 2021(9).

[11] 吴宪宏,张钰,李温斌.漂浮导管和右心导管测量成人先天性心脏病肺循环阻力的比较性研究[J].心肺血管病杂志,2019,38(3):263-266.

[12] 翁卫群.漂浮导管在重症患者96例监护中的应用[J].南通大学学报(医学版),2006，26（6）：511-512.

[13] 林琼瑜,杨满青,程云清,等.心脏疾病并存肺动脉高压手术患者应用漂浮导管的护理[J].护理学杂志，2012,27（10）：41-43.

[14] 国家心血管病中心,中国医学科学院护理理论与实践研究中心,中华护理学会重症专业委员会,石丽,李庆印.冠状动脉旁路移植术后置入主动脉内球囊反搏护理专家共识[J].中华护理杂志,2017,52(12):1432-1439.

[15] Chen, YuefengShlofmitz, EvanKhalid, NaumanBernardo, Nelson L.Ben-Dor, ItsikWeintraub, William S.Waksman, Ron. "Right Heart Catheterization～Related Complications A Review of the Literature and Best Practices." Cardiology in review 28.1(2020).

[16] Griffin, Laura J , M. Lambert , and D. J. Powner . "Advanced practice organ procurement techniques: placement of pulmonary artery catheters. " Progress in Transplantation 17.2(2007):142.

[17] 张亚杰.桡动脉置管进行有创血压监测在ICU中的应用及护理[J].中国美容医学,2011,20(z1):47-47.

[18] 支晨.ICU患者Swan-Ganz导管病情观察与护理[J].中国医药导报，2011,8(14):111-112.

[19] 谭蕾.漂浮导管在心脏外科监护室的应用与相关护理方案分析[J].当代医药论丛,2014,12 (04):240-241.

[20] Scales, Katie . "A practical guide to using pulmonary artery catheters." Nursing standard: official newspaper of the Royal College of Nursing 21.43(2007):42-48.

[21] Umesh, et al. "The Pulmonary Artery Catheter: A Critical Reappraisal." Cardiology Clinics 31.4(2013):545-565.

[22] 谢强丽,赵初环,冯霞飞,李文玉,郑再星,吴圣杰.CCU患者漂浮导管相关性血流感染的危险因素分析[J].中华现代护理杂志,2016,22(9):1298-1301.

[23] Ztekin D S , Akyolcu N , Ztekin L ,et al.Comparison of complications and procedural activities of pulmonary artery catheter removal by critical care nurses versus medical doctors*[J].Nursing in Critical Care, 2008, 13(2).

[24] Hadian M , Pinsky M R .Evidence～based review of the use of the pulmonary artery catheter: impact data and complications[J].Critical Care, 2006, 3(Suppl 3):1-11.

[25] Rozental, Olga. , et al. "To Swan or Not to Swan: Indications, Alternatives, and Future Directions." Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia 35.2(2021):600-615.

[26] G, and Pagliarello. "The pulmonary artery (Swan-Ganz) catheter. Evaluation of a hemodynamic monitoring device in critical care medicine. " International Journal of Technology Assessment in Health Care (1993).

[27] 中心静脉压测量技术,中华护理学会团体标准 T/CNAS 36-2023.

[28] 邓小明,姚尚龙,于布为.现代麻醉学[M].北京,人民卫生出版社,2021.