| ICS | 11.040.20 |
| --- | --- |
| CCS | C 45 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

成人危重症临床护理技术规范

第5部分：有创机械通气患者气道湿化

Technical specifications for clinical nursing of adult critical illness

Part 5：Humidification during invasive mechanical ventilation

（本草案完成时间：2023年11月20日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	IV

2  规范性引用文件	IV

3  术语和定义	IV

4  缩略语	IV

5  基本要求	V

6  护理评估	V

7  湿化方式	V

8  湿化要点	V

9  并发症识别与处理	VI

附录A（资料性）  各类型加热湿化器性能	7

附录B（资料性）  气道湿化效果	8

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB32/T  XXXX- XXXX《成人危重症临床护理技术规范》的第5部分。DB32/T  XXXX-XXXX已经发布了以下部分：

第1部分：目标温度管理；

第2部分：无创腹内压监测；

第3部分：有创动脉血压监测；

第4部分：漂浮导管置管配合与监测；

第5部分：有创机械通气患者气道湿化；

第6部分：患者身体约束。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省医疗管理服务指导中心、南京市第一医院、江苏省人民医院、南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院、南通大学附属医院、常州市第一人民医院、江苏省中医院、无锡市人民医院、徐州市中心医院、连云港市第一人民医院、苏州大学附属第一医院、南京市中西医结合医院、南京市中心医院、南京市第二医院、南京市中医院、镇江市第一人民医院、南通市肿瘤医院。

本文件主要起草人：吕红、顾则娟、陆敏、王宁、陈玉红、唐燕、冯萍、宋燕波、褚敏娟、赵青、冯波、俞琳、宣思宇、李晓青、许旸晖、陈建芬、杭永青、王海翔、李玉峰、翟怀香、倪红、曹晶晶、李建华、朱琳、宋艳、李健、高丽琴、李方、嵇曼斐、张浩、俞瑾、阚小华、许容芳。

引言

建立基于循证及临床需求的《成人危重症临床护理技术规范》能够指导护士工作，保证成人危重症患者相关指标监测的准确性、发现异常的及时性，以及护理的有效性，实现成人危重症患者相关指标监测和护理的同质化，由以下六个部分构成。

——第1部分：目标温度管理。目的在于规定基本要求、技术要点、并发症预防与处理等内容，保证目标温度管理的有效性和安全性。

——第2部分：无创腹内压监测。目的在于规定监测时机、监测频次、监测方法、监测要点及并发症的识别与处理等内容，保证无创腹内压监测的准确性。

——第3部分：有创动脉血压监测。目的在于规定基本要求、技术规范以及监测中常见问题与处理等内容，保证动脉导管留置的有效性与有创动脉血压监测的准确性。

——第4部分：漂浮导管置管配合与监测。目的在于规定置管护理的基本要求、配合、维护、数据监测等内容，保证导管留置的有效性与数据监测的可靠性。

——第5部分：有创机械通气患者气道湿化。目的在于规定基本要求、护理评估、湿化方式、湿化要点等内容，保证气道湿化效果及气道管理质量。

——第6部分：患者身体约束。目的在于规定基本要求、约束评估、约束预防、约束替代、约束实施等内容，保证患者安全，保障患者的尊严和权益。

成人危重症临床护理技术规范

第5部分：有创机械通气患者气道湿化

范围

本文件规定了成人危重症有创机械通气患者气道湿化的基本要求、护理评估、湿化方式、湿化要点、并发症的识别与处理，不包括脱机期间的气道湿化。

本文件适用于各级各类医疗机构为成人危重症患者开展有创机械通气气道湿化的注册护士，其他医务人员可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

医疗废物分类目录（2021 年版）（国卫医函〔2021〕238 号）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

机械通气 mechanical ventilation

借助呼吸机建立气道口与肺泡间的压力差，给呼吸功能不全的患者以呼吸支持，即利用机械装置来替代、控制或改变自主呼吸运动的一种通气方式。

气道湿化 airway humidification

采用湿化器或各种湿化方式将溶液或水分散成极细微粒，以增加吸入气体温湿度，使气管和肺部能吸入含足够水分的气体，从而达到湿化气道黏膜、稀释痰液、保持黏液纤毛正常运动的方法。

主动湿化 active humidification

加热型湿化器，通过呼吸机的加热盘加热湿化罐中的液体，使其水分蒸发来加温和湿化吸入的气体。

被动湿化 passive humidification

需使用一次性的热湿交换器，以保留病人呼出的气体中的热量和湿度，并释放至吸入气体中。

缩略语

下列缩略语适用于本文件

HH：加热湿化器（heated humidifier）

HME：热湿交换器/人工鼻（heat and moisture exchanger）

基本要求

有创机械通气时应进行持续气道湿化。

机械通气期间应选择合适的湿化方式及装置，并评价气道湿化效果。

行被动湿化时，HME不应与HH、雾化器同时使用。

HME及一次性湿化装置应按说明书要求定期或按需更换。一次性医疗用品使用后终末处理，应符合《医疗废物分类目录（2021 年版）》的规范。

护理评估

应评估环境温度及湿度（宜维持温度在24 ℃ ± 1.5 ℃，湿度在30%～60%间）。

应评估患者年龄、生命体征、血氧饱和度及肺部呼吸音。

应评估患者呼吸频率、节律、深度、有无呼吸困难、人机对抗。

应评估患者气道的通畅性、气道分泌物的颜色、量、性状。

应评估患者机械通气期间的潮气量/气道压力、分钟通气量、气道阻力。

湿化方式

符合以下条件之一，可选择被动湿化：

短期机械通气治疗（≤96 h）；

机械通气转运；

麻醉与手术。

符合以下条件之一，应选择主动湿化：

分泌物粘稠且过多或为血性分泌物；

潮气量小于所输送潮气量70%（气囊漏气或较大支气管胸膜瘘等）；

小潮气量（6 mL/kg～8 mL/kg）通气；

体温＜32 ℃；

分钟通气量＞10 L/min；

雾化器连接于呼吸机管路上进行雾化吸入治疗。

湿化要点

被动湿化

被动湿化应选择能保证吸入气体的绝对湿度≥30 mgH2O/L的HME。有呼吸道传播疾病的患者宜选用带细菌过滤功能的HME。

可将HME垂直连接在Y型接头与人工气道之间，靠近患者端；使用密闭式吸痰管时，可连接在Y型接头和密闭式吸痰管之间。

HME可增加2.5 cmH2O～3.5 cmH2O的气道阻力，宜每5天～7天更换1次。宜每8 h评估HME的清洁度、患者气道阻力、吸入潮气量。若出现HME被分泌物污染或患者呼吸频率增快、血氧饱和度下降、吸入潮气量下降、气道阻力增加、气道峰压增高等表现时，考虑HME被堵塞，应及时更换。

HME可增加45 mL～100 mL死腔量。对呼吸储备差的患者行自主呼吸锻炼时，应结合HME 死腔量评估患者通气情况。

主动湿化

主动湿化应首选伺服型加热湿化器，当患者存在呼吸道传播疾病时，宜选用双伺服型加热湿化器。无条件者可选用非伺服型加热湿化器。

湿化液宜选择灭菌注射用水或0.45%氯化钠注射液。每日湿化液量宜在1000mL ～1500 mL，液面应保持在最低位和最高位水位线之间。通气治疗前宜预热20 min～30 min后进行，紧急状态下可直接使用。

可采用封闭式自动续水系统、输液器半自动续水装置或间断注水法添加湿化液。使用输液器半自动续水装置添加湿化液时，分钟通气量6 L/min～8 L/min时，可将湿化液滴速调至27 mL/h～28 mL/h；分钟通气量8 L/min～10 L/min 时，可将湿化液滴速调至29 mL/h～31 mL/h。

HH位置应低于患者人工气道水平，湿化液悬挂应高于湿化罐入口平面50cm，集水杯应始终处于管路最低位置，并保持直立。

可通过HH 的档位、指示灯或有创模式，预设湿化器目标温度（参见附录A），使Y型接头处气体温度维持在34 ℃～41 ℃ ，绝对湿度为33 mgH2O/L～44 mgH2O/L，相对湿度为100%。

冷凝水不可逆流至湿化罐内或人工气道内，冷凝水液面高于集水杯高度的1/2时，应及时倾倒。

可通过肺部听诊、肺部超声、气道分泌物量及粘稠度等评价湿化效果（参见附录B）。

并发症识别与处理

刺激性咳嗽

痰液稀薄频繁刺激呼吸道，需反复吸痰，听诊呼吸音可闻及湿啰音或痰鸣音时，应及时吸出气道分泌物，可逐步下调湿化器的温度或档位。

患者出现频繁呛咳、烦躁不安，血氧饱和度下降，心率和/或血压上升，严重时有缺氧性发绀等，应及时通知医生。

频繁呛咳时，可遵医嘱使用支气管扩张药物或雾化治疗。

痰痂形成

患者出现气道阻力明显增加，插入吸痰管有阻力，呼吸机高压报警，应及时通知医生。

若使用HME时，应及时更换为主动湿化；若使用HH 且温度已调至最高档位时，可遵医嘱治疗。

遵医嘱配合医生行纤维支气管镜检查，促进痰液排出。

气道堵塞

患者出现烦躁不安和/或面色及口唇紫绀和/或血氧饱和度进行性下降和/或呼吸机持续高压报警和/或球囊辅助通气阻力明显和/或吸痰管无法顺利插入气道时，应立即通知医生进行处理。

确认气道堵塞时，应协助医生拔除气管导管，开放气道，行球囊辅助呼吸。无需插管时，可遵医嘱使用无创呼吸机或高流量氧疗序贯治疗；需要插管时，应立即准备气管插管用物，重新建立人工气道。

（资料性）
各类型加热湿化器性能

加热湿化器的特点及温度调节方法见表A.1。

加热湿化器的特点及温度调节方法

| 名称 | 特点 | 类型 | 温度调节 | 管路前置短管温度（℃） | 湿化罐底盘温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伺服型 加热湿化器 | 在吸气及呼气回路均有加热导丝，呼吸管路有温度传感器可自动进行温度反馈调节，可减少呼吸回路冷凝水生成。 | 有创模式 （温度显示） | 自动调节 | 35～40 | 70 |
|  | 吸气回路有加热导丝，吸入气体温度恒定，呼气回路易形成冷凝水。 | 指示灯 （加热丝模式） | 1灯亮/低 | 26～29 | 45 |
|  |  |  | 2灯亮/低 | 30～33 | 60 |
|  |  |  | 3灯亮/高 | 33～36 | 70 |
| 非伺服型 加热湿化器 | 呼吸回路无加热导丝及温度传感器，需人工根据实际情况调节温度，吸入气体温度影响因素多，不恒定，管路中易形成冷凝水。 | 指示灯 （非加热丝模式） | 1灯亮/低 | 23～25 | 45 |
|  |  |  | 2灯亮/低 | 25～27 | 60 |
|  |  |  | 3灯亮/高 | 28～32 | 70 |
|  |  | 档位 | 1～4档 | 23～28 | 45 |
|  |  |  | 5～7档 | 28～31 | 60 |
|  |  |  | 8～9档 | 32～36 | 70 |

（资料性）
气道湿化效果

痰液粘稠度分级见表B.1。

痰液粘稠度分级

| 痰液 项目 | 粘稠度分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ度（稀痰） | Ⅱ度（中度粘痰） | Ⅲ度（重度粘痰） |
| 痰液性状 | 稀痰 | 较Ⅰ度粘稠 | 明显粘稠 |
| 痰液颜色 | 米汤或白色泡沫状 | 白色或黄白色粘痰 | 黄色伴血丝痰、血痰 |
| 能否咳出 | 易咳出或吸出 | 用力咳 | 不易咳出 |
| 吸痰后玻璃头内壁痰液滞留情况 | 吸痰管内壁上无痰液滞留 | 吸痰后有少量痰液在内壁滞留，但容易被水冲净 | 吸痰管内壁上常滞留大量痰液且不易冲净，吸痰管常因负压过大而塌陷 |

气道湿化满意度见表B.2。

气道湿化满意度

| 气道湿化效果 | 特点 |
| --- | --- |
| 湿化满意 | 痰液稀薄，能顺利吸出或者咳出； |
|  | 人工气道内无痰痂； |
|  | 听诊气道内无干鸣音或大量的痰鸣音； |
|  | 呼吸道通畅，患者安静。 |
| 湿化不足 | 痰液黏稠，不易咳出或者吸出； |
|  | 听诊气道内有干鸣音； |
|  | 人工气道内可形成痰痂； |
|  | 患者可出现突然的吸气性呼吸困难、烦躁、发绀及脉搏血氧饱和度下降等。 |
| 湿化过度 | 痰液过度稀薄，需不断吸引； |
|  | 听诊气道内痰鸣音较多； |
|  | 患者频繁咳嗽，烦躁不安，人机对抗； |
|  | 可出现缺氧性发绀、经皮血氧饱和度下降及心率、血压改变等。 |

参考文献

[1] American Association for Respiratory Care, Restrepo RD,Walsh BK.Humidification during invasive and noninvasive mechanical ventilation：2012[J]. Respir Care, 2012, 57(5):782-788.

[2] 中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗血症.新型冠状病毒肺炎患者呼吸机使用感控管理专家共识[J].中国呼吸与危重监护杂志,2020,19(2):116-119.

[3] 滕娇,秦寒枝等.ICU成人患者人工气道湿化管理的最佳证据总结[J].中华急危重症护理杂志,2022,3(6):550-555.

[4] 严玉娇,丁娟等.成人危重症患者气道管理的最佳证据总结[J].护理学报,2021,28(3):39-45.

[5] 李向芝等.成人重症患者人工气道湿化护理专家共识[J].现代临床护理,2023,22(11):1-10.

[6] 王晓慧等.机械通气人工气道湿化液的研究进展[J].中华现代护理杂志,2011,17(15):1847-1849.

[7] 谭伟,代冰等.MR410与MR850湿化系统对有创机械通气患者湿化效果比较[J].中国呼吸与危重症杂志.2012.11(5):470-474.

[8] 刘晓颖,孙红等.湿化液滴注速度对机械通气患者气道湿化效果的迎新[J].护理学报.2014,21(16):1-3.

[9] Antonio Matias Esquinas.Humidification in the Intensive Care Unit:The Essentials[M].詹庆元,李刚.2015年4月第2次印刷.

[10] ChristopheG, LucieB, Jean-ChristopheR, et al.Mechanical effects of airway humidification devices in difficult to wean patients[J]. Crit Care Med, 2003, 31(5):1306-1311.

[11] Evidence-Based Clinical Practice Guideline for the Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia [j].Clinical Guidelines,2004.141(4):305-13.

[12] 中华医学会重症医学分会.呼吸机相关性肺炎诊断、预防和治疗指南（2013）[J].中华内科杂志，2013,52(6):524-543.

[13] American Association for Respiratory Care, Restrepo RD,Walsh BK.Humidification during invasive and noninvasive mechanical ventilation：2012[J]. Respir Care, 2012, 57(5):782-788.

[14] 刘勇,卢中凯等.MR810呼吸湿化器的电路原理及维修[J].设备运行与保障139-140.

[15] 许慧芬等.MR810湿化系统不懂设定温度对有创机械通气患者湿化效果的影响[J].中国实用护理杂志2016,32(30):2364-2366.

[16] 姜超美,白淑玲,王辰.人工气道后痰液粘稠度的判别方法及临床意义［J］.中华护理杂志,1994,2(7):434.