植物样品中砷、镉、铬、铜、镍、铅、锌的测定

能量色散X射线荧光光谱法

编制说明

（报批稿）

标准编写组

二0二四年七月

植物样品中砷、镉、铬、铜、镍、铅、锌的测定

能量色散X射线荧光光谱法

编制说明

项目负责人：张琦

提交单位：江苏省地质调查研究院

提交时间：2024年7月

目录

第一章 目的意义	1

第一节 研究背景	1

第二节 研究意义	2

第二章 任务来源	4

第三章 编制过程	5

第一节 技术路线	5

第二节 制订工作过程	6

第三节 参加方法精密度协作试验的单位	8

第四章 标准编制原则和标准主要内容的确定依据	9

第一节 标准编制原则	9

第二节 标准主要内容的确定依据	11

第五章 主要内容技术指标确立	12

第一节 概述	12

第二节 条件试验	13

一、试验用样品选择	13

二、方法原理	13

三、试料的制备	14

四、 仪器工作条件的选择	15

五、 干扰与消除	16

六、 校准曲线配制	17

第三节 方法质量水平	17

一、 检出限和测定范围	17

二、方法的正确度	19

三、方法精密度	23

第四节 方法试验验证结论	40

第五节 完成的主要实物工作量	41

第六章 重大分歧意见的处理经过和依据	42

第七章 与相关法律法规和国家标准的关系	43

第八章 推广实施建议	44

第九章 起草单位和起草人员信息	45

第一章 目的意义

第一节 研究背景

20世纪50年代初，随着日本Hg污染引起的水俣病、Cd污染引起的骨痛病以及SO2和重金属粉末复合污染引起的哮喘等一系列事件的发生，重金属污染的问题引起了人们的重视。它在土壤、水体、甚至空气中的存在都会对有机体产生严重的影响，并且在生物链中会产生富集作用，使其更加具有危险性，因此对重金属污染物的检测已经成为了研究热点之一。

伴随着工农业的高度发展，重金属污染成为对人类生存构成最严重威胁的环境生态污染之一，已经影响到经济的可持续发展以及人类健康。土壤中的重金属积累到一定程度就会对土壤-植物系统产生毒害，不仅导致土壤的退化、农作物产量和品质的降低，而且通过径流和淋洗作用污染地表水和地下水，恶化水文环境，并可能通过接触食物链直接或间接地对人体健康产生严重危害。尤为严重的是重金属在土壤系统中的污染过程具有隐蔽性、长期性和不可逆性的特点。因此，重金属污染不仅给环境、经济带来了巨大的损失，而且对人体健康也构成了潜在的威胁，后果不容忽视。植物中的重金属含量能够在一定程度上反映出种植土壤的污染状况。此外，在重金属污染土壤修复领域，植物修复技术因具有经济、简单、高效等优点，已经得到了广泛的研究，可以根据植物中的重金属含量来评价重金属污染土壤的修复效果。

目前植物样品中重金属的测定主要以原子荧光法、原子吸收法、电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体光谱法为主。这些测定方法都需要经过比较繁琐的消解步骤，测试周期比较长，会产生废水废气，需要消耗的测定成本也比较高，不适合植物样品中重金属元素的快速检测。随着我国重金属污染问题受到政府和老百姓的广泛关注，仅靠常规的化学检测已不能满足快速判定的需要。

2021年10月，国务院印发了《国家标准化发展纲要》，明确指出标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家基础性制度的重要方面。标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥着基础性、引领性作用。

该研究就是顺应国家发展的理念，为贯彻落实国家和省委、省政府对标准化工作的系列部署和要求，满足经济社会发展需求，支撑高质量发展，全力构建江苏新型标准体系，项目由江苏省地质调查研究院、中国科学院南京土壤研究所、江苏省农产品质量检验测试中心、江苏省农业科学院公共检测评价鉴定技术中心、宿迁市农畜产品质量检测中心、苏州市农产品质量安全监测中心共同完成，项目负责人张琦。

- 第二节 研究意义

砷（As）是自然界普遍存在的一种元素，丰度排在第20位。砷可通过多种途径进入水环境、空气和土壤，例如砷矿和有色金属矿开采冶炼、岩石风化、煤炭燃烧，以及含砷三废排放、含砷农药施用等。砷具有较强毒性和致癌作用，且易在人体积累，可引发皮肤癌、肝脏、肾膀胱、肺和前列腺以及冠状动脉等疾病，也可导致人体慢性砷中毒。因此，砷被列入食品安全国家标准限量指标以及土壤环境质量农用地污染风险筛选值必测项目之一。

镉（Cd）是一种稀有分散元素，不是人体必须元素，在人体蓄积作用潜伏期可长达10~30年。据报道，当水中镉超过0.2mg/L时，居民长期饮水和从食物中摄取含镉物质，可引起“骨痛病”。镉的化合物中以氯化镉毒性最大，当浓度为0.001mg/L时，可导致鱼类和水生物死亡，浓度为0.1mg/L时，可抑制水体自净作用。灌溉水含镉0.04mg/L时出现明显污染。土壤中镉的来源包括自然源和人为源。前者主要来源于岩石和土壤的本底，一般在世界范围内土壤中镉的含量在0.01~2.00mg/kg，中值含量为0.135mg/kg。后者主要是由于镉在电镀、颜料、塑料稳定剂、镍铬电池、电视显像管制造中的广泛应用。因此，在食品、灌溉水、渔业水、地表水、地下水及土壤环境质量等标准中均有严格规定，也是食品安全国家标准限量指标以及土壤环境质量农用地污染风险筛选值必测项目之一。

铬（Cr）是一种自然界分布较广的元素，也是生物体必须的微量元素之一，主要以铬铁矿FeCr2O4形式存在。其化合物常见价态有三价和六价，其毒性与价态有较大关系。三价铬是人体有益的元素，六价铬为致癌物，具有强氧化性，对皮肤和粘膜有剧烈的腐蚀性并可在体内积蓄。铬元素主要产生于含铬矿石加工、皮革鞣制、金属表面处理、印染及照相材料生产等。铬进入土壤后无法降解，会导致微生物生物量碳和氮减少，影响代谢和生长，甚至导致生物体死亡。由于含铬污染源众多，毒性较强，也是一项重要的污染控制指标，是食品安全国家标准限量指标以及土壤环境质量农用地污染风险筛选值必测项目之一。

铜（Cu）在自然界中分布很广，主要以氧化物矿及硫化物矿得形式存在，在地壳中的丰度约为55ppm，是一种比较丰富的金属。铜是动植物所必需的微量元素，人体缺乏铜会引起贫血、腹泄等；但人体吸入过量铜，会造成胆汁排泄铜功能紊乱，引起组织中铜贮留。过量的铜首先蓄积在肝脏、导致肝脏损坏，出现肝炎症状。铜对水生生物的毒性也很大，其对水生生物毒性与其在水体中的形态有关，游离态铜离子的毒性比络合铜要大得多，铜主要污染源有电镀、五金、冶炼、石油化工等企业三废排放。因此，铜是土壤环境质量农用地污染风险筛选值必测项目之一。

镍（Ni）在地球中的含量仅次于硅、氧、铁、镁，位居第5，主要以二价离子状态存在。其质坚硬，具有磁性和良好的可塑性，是最常见得致敏性金属，镍离子可以通过毛孔和皮脂腺渗透引起皮肤过敏发炎。人体每天摄入可溶性镍250mg会引起中毒。敏感人群摄入600μg即可引起中毒。镍污染主要来自采矿、冶炼、电镀等工业排放的废水和废渣。因此，镍是食品安全国家标准限量指标以及土壤环境质量农用地污染风险筛选值必测项目之一。

铅（Pb）在自然界多与锌矿伴生，不以单一元素形态存在。铅及其化合物对人体有毒，摄取后主要贮存在骨骼内，不易排出。会引起神经系统损害，严重时会引起铅毒性脑病。铅污染主要来自铅及其他重金属矿开采、冶炼、蓄电池工业、玻璃制造业、粉末冶金及相关行业的"三废"，以及燃料油、燃料煤的燃烧废气，油漆、涂料、颜料、彩釉、医药、化妆品、化学试剂及其他含铅制品的生产和使用等。因此，也是食品安全国家标准限量指标以及土壤环境质量农用地污染风险筛选值必测项目之一。

锌（Zn）在自然界多与铅矿伴生，不以单一元素形态存在，丰度约为50ppm。锌是人体必需的微量元素之一，在人体生长发育、生殖遗传、免疫、内分泌等重要生理过程中起着极其重要的作用。锌在电池制造行业也具有不可替代的地位，锌污染主要来自电镀、冶金、颜料及化工等的三废排放。锌粉尘对眼有刺激性，口服刺激胃肠道，长期反复接触对皮肤有刺激性。因此，也是土壤环境质量农用地污染风险筛选值必测项目之一。

砷、镉、铬、铜、铅、镍和锌等元素为农产品产地土壤环境例行监测项目，《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762-2022）规定了砷、铅、镉、铬、镍的限量指标。《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）将镉、汞、砷、铅和铬等5种作为农用地土壤风险筛选值和管控值的必测项目，铜、镍和锌等3种元素作为筛选值的必测项目。《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ/T332-2006）及《温室蔬菜产地环境质量评价标准》（HJ/T333-2006）均规定了砷、铅、铬、铜、锌、镍6种元素作为土壤环境质量评价指标。

目前实验室常用的植物中元素检测的方法有电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） 、电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-OES）、石墨炉原子吸收分光光度计法（GFAAS）  、火焰原子吸收分光光度计法（FAAS）、原子荧光分光光度计法（AFS）等。上述方法都是准确有效的元素分析方法，不过这些方法都需要进行消解才能进行上机测试，消解处理耗时长，且需要强酸、强碱等危险试剂，因此无法实现现场快速检测。此外，ICP-MS和ICP-OES价格昂贵、运维复杂，以及普通原子光谱无法多元素同测等问题也限制着上述方法的应用。X 射线荧光光谱法是一种无需消解的、无损的元素检测方法，特别是能量色散 X 射线荧光光谱仪（ED-XRF）可以实现小型化和便携化，具有较低的检出限；且无需进行消解，便捷、快速、环保，在短时间内可快速测定植物样品中的重金属含量，能够满足大批量样品的分析需求。目前，ED-XRF测定植物样品中的重金属元素的检测标准尚未建立。

建立一个明确的、实用的、对环境友好的植物样品中重金属元素的快速检测方法，填补植物样品中重金属快速测定标准方法的空白；规范及完善土地及农产品质量评价及污染土壤修复的标准体系。通过优化与健全植物样品中重金属的检测技术，提高检测效率，保障土地、农产品安全，为广大人民的健康提供保障，有利于推进生态文明建设和维护国家生态安全、粮食安全，具有良好的社会效益和生态效益。

第二章 任务来源

本项目来源于江苏省市场监督管理局2022年度江苏省地方标准项目，《省市场监管局关于下达2022年度江苏省地方标准项目计划的通知》（苏市监标[2022]192号）。

第三章 编制过程

第一节 技术路线

本项目的技术路线：采用资料收集、方法验证性试验、文字编写、精密度协作试验、数理统计分析相结合的方法开展项目的工作，并对编写的标准方法进行征求专家意见，在征求专家意见的基础上进行可能的试验和修订，最终形成报批稿。本工作重点是在方法验证性试验和精密度协作试验、标准方法编写、征求意见。技术路线框架图见下图1。

图1技术路线框架图

- 第二节 制订工作过程

按照标准制订工作程序的要求，成立了标准制订工作小组，从2022年7月开始，开展了资料收集、标准方法验证试验、编写方法初稿；2023年3月将不同类型的植物样品发放给多家验证单位，进行不同人员不同实验室及不同仪器的测试对比，汇总数据，统计性能参数；2023年5月31日通过征求意见前的技术审查会；2024年2月-4月实施标准征求意见；2024年4月根据专家意见表，完成标准方法和编制说明的送审稿；2024年7月，通过技术审查，根据专家意见，形成标准方法和编制说明的报批稿。

具体制定工作过程如下：

1、成立标准编写小组

按照实施方案的工作部署及标准制订工作程序的要求，由江苏省地质调查研究院、中国科学院南京土壤研究所、江苏省农产品质量检验测试中心、江苏省农业科学院公共检测评价鉴定技术中心、宿迁市农畜产品质量检测中心、苏州市农产品质量安全监测中心共同完成，成立了项目组，项目组由张琦担任项目负责人，成员主要由多年从事X射线荧光光谱法测定的同志组成，负责标准制订工作。按照分工，曹磊负责前期的资料收集、方法验证工作，本部分标准制定和编制说明编写主要由张琦负责。

2、资料收集工作

从2022年7月开始，本项目小组根据总体要求，查询了有关植物样品重金属测定的相关标准。目前已有的方法包括：GB5009.268-2016《食品安全国家标准食品中多元素的测定》，GB5009.11-2014《食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定》，DZ/T0253.1-2014《生态地球化学评价动植物样品分析方法第1部分:锂、硼、钒等19个元素量的测定电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法》，DZ/T0253.5-2022《生态地球化学评价动植物样品分析方法第5部分：钡、钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍、磷、硫、锶和锌含量的测定微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法》，LY/T1270-1999《森林植物与森林枯枝落叶层全硅、铁、铝、钙、镁、钾、钠、磷、硫、锰、铜、锌的测定》，SN/T4064-2014《出口植物性中药材中多种元素的测定方法》，SN/T3874-2014《出口药用植物中总砷的测定》，DB12/T846-2018《植物源性农产品中铅、镉、铬、砷、铁、锰、铜、锌、镍、钾、钠、钙、镁的测定电感耦合等离子体质谱法》，DB45/T867-2012《植物类中药材中总砷的测定原子荧光光谱法》，NY/T3319-2018《植物性料原料中镉的测定直接进样原子荧光法》，DB45/T719-2010《植物类中药材铬、镍、锑、锡含量的测定电感耦合等离子体发射光谱（ICP-AES）法》，GOST27996-1988《植物饲料锌的测定方法》，BSEN14082-2003《食品痕量元素的测定灰分干燥后用原子吸收光度法测定铅、镉、锌、铜、铁和铬的含量》。

3、方法验证

从2022年7月至2022年12月，项目组开展了标准方法验证试验和试验室内的方法正确度、精密度试验，并编写了方法初稿。

4、精密度协作试验

2023年3月，项目组开始组织方法精密度协作试验工作，起草了《植物样品中砷、镉、铬、铜、镍、铅、锌的测定能量色散X射线荧光光谱法协作试验作业指导书》，选用了5个不同类型的植物样品分别发往选定的8家实验室进行方法精密度协作试验。

5、精密度协作试验结果统计

至2023年4月，8家实验室精密度协作试验数据全部收回。根据8家实验室的精密度试验分析数据，根据《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》（GB/T6379.2-2004）和《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第4部分:确定标准测量方法正确度的基本方法》（GB/T6379.4-2006），运用相应的软件进行数据统计检验，进行重复性r、再现性R、重复性标准差Sr、再现性标准差SR和方法偏倚等统计量计算。

6、编写方法和编制说明征求意见稿

在进行相关标准的收集和调研的基础上，按照标准方法编写要求，依据标准制修订的基本原则要求进行标准文本的征求意见稿编写，同时编制方法的编制说明征求意见稿。

7、征求意见

2024年2月-4月，项目组向地矿、环境、农业、计量等相关行业的25位专家发出征求意见通知、征求意见表和标准文本、编制说明征求意见稿。

8、编写送审稿

根据专家意见表，对采纳的意见和建议在标准方法和编制说明中进行修订，并对不采纳的意见和建议进行了说明，最终编写成标准方法和编制说明的送审稿。

- 第三节 参加方法精密度协作试验的单位

参加方法精密度协作试验的有以下8家单位：

- 江苏省农业科学院公共检测评价鉴定技术中心；

- 宿迁市农畜产品质量检测中心；

- 苏州市农产品质量安全监测中心；

- 安徽省地质实验研究所；

- 农业农村部农产品质量安全检验测试中心（南京）；

- 江苏省地质工程勘察院；

- 湖北省地质实验测试中心；

- 自然资源部南京矿产资源检测中心。

- 第四章 标准编制原则和标准主要内容的确定依据

第一节 标准编制原则

- 标准分析方法的适用性

本标准适用于农产品（谷物类、果品类、蔬菜类）、根、茎、叶等植物样品中砷、镉、铬、铜、镍、铅、锌等7种元素含量的测定。

- 标准分析方法的先进性

常见的重金属快速检测技术有试剂检测法、试纸法等，这些方法是通过显色剂与重金属之间产生的化学反应对重金属进行测定。目前我国植物样品快速检测技术的实际应用工作仍处在定性、半定量的水准，反映出植物样品快速检测技术还有较大的发展空间。目前我国植物样品快速检测技术的实际应用工作仍处在定性、半定量的水准，反映出植物样品快速检测技术还有较大的发展空间。

创新点1：填补植物样品快速检测标准的空白，规范及完善我省土地及农产品质量评价及污染土壤修复的标准体系

目前为止，植物样品中的重金属快速检测并没有国家标准、行业标准及江苏省地方标准来规定。因此，在符合江苏省地方特点的前提下，建立一个明确的、适用性更广泛、对环境友好的植物样品中的重金属的测定方法，填补在植物样品快速检测的标准方法的空白，规范及完善我省土地及农产品质量评价及污染土壤修复的标准体系，从而为土地及农产品质量保护和提升、污染防治、保障农产品安全服务。

创新点2：拓展分析仪器在植物样品分析中的应用，环境友好，成本低

目前植物样品中重金属的测定主要以原子荧光法、原子吸收法、电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体光谱法为主。这些测定方法都需要经过比较繁琐的消解步骤，测试周期比较长，会产生废水废气，需要消耗的测定成本也比较高，不适合植物样品中重金属元素的快速检测。本方法减少了化学试剂的使用和污染，实现环境友好。

创新点3：运用分析仪器，缩短分析时间，操作简便快捷，大大提高效率

ED-XRF法样品前处理简单，无需进行消解，仪器操作简便，在短时间内可快速测定植物样品中的重金属含量，能够满足样品快速分析的需求，可以大大提高工作效率，创造经济效益。

- 标准分析方法可证实性

该方法通过分析条件验证试验、样品正确度和精密度试验等一系列基本测量为基础，求得分析方法的检测结果相互之间相容或一致，这样的检测系统可超越时间和空间，使检测数据的准确度统一在基本测量单位上，从而达到同一特性量值的分析测试数据在国际间也准确一致。因此在按照方法确定的条件下进行试验在正确度、精密度上都能得到证实。

- 标准分析方法编写的规范性

按照实施方案要求，标准编写依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T1.1-2020）、标准化工作导则第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》（GB/T1.2-2020）、《标准化工作指南第1部分：标准化和相关活动的通用术语》（GB/T20000.1-2014）、《标准编写规则第1部分：术语》（GB/T20001.1-2001）、《标准编写规则第2部分：符号标准》（GB/T20001.2-2015）、《标准编写规则第3部分：信息分类编码》（GB/T20001.3-2001）、《标准编写规则第4部分：试验方法标准》（GB/T20001.4-2015）和《分析化学术语》（GB/T14666-2003）等进行标准方法编写，并按GB/T6379.2-2004/ISO5725-2:1994《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第二部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》、GB／T6379．4-2006《测量方法与结果的准确度第4部分：确定标准测量方法正确度的基本方法》等通过精密度协作试验及正确度验证。标准方法结构合理、所用术语规范、符号信息和分类编码正确，通过精密度和正确度试验，确定了方法可重复与可再现，方法偏倚不显著。

- 第二节 标准主要内容的确定依据

本标准方法的主要技术指标包括方法检出限、线性范围（检测范围）、精密度、正确度等。

1、方法检出限

按照HJ168-2020《环境监测分析方法标准制修订技术导则》方法中规定的计算方法，方法检出限MDL=t(n-1,0.99)×S，定量限LOQ=4×MDL，将仪器调整到最佳状态，连续测定值11个全流程试剂空白，由标准偏差计算方法检出限和测定下限。

2、线性范围（检测范围）

线性范围是指方法的校准曲线的直线部分所对应的待测物质的浓度或量的变化范围。配制一系列的标准系列，由低到高分别检测，当有拐点出现时，即为曲线线性的最高点，从而确定检测的线性范围，同时参考检出限，确定检测范围。检测下限确定为方法检出限的4倍。

3、精密度试验

根据8家实验室的精密度协作试验的数据，根据GB/T6379.2-2004/ISO5725-2：1994

《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》中相关内容进行统计计算，计算出各元素重复性r和重复性标准差Sr、再现性R和再现性标准差SR，以及精密度r与水平浓度m的关系。

4、正确度试验

按方法试验对已有数据的有证国家标准物质进行检测，按GB/T6379.2-2004《测量方法与结果的准确度第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》、GB/T6379.4-2006《测量方法与结果的准确度第4部分：确定标准测量方法正确度的基本方法》进行方法偏倚计算，确定方法偏倚不显著。

第五章 主要内容技术指标确立

第一节 概述

能量色散X射线荧光光谱（ED-XRF）仪是利用X射线管发出的初级X射线激发试样中的原子，测定由此产生的X射线的荧光能量强度，根据各元素特征X荧光光谱线的能量强度进行元素的定性和定量分析，具有无损、快速、元素分析范围宽、重复性好等特点，广泛应用于各领域元素含量分析。

植物样品中重金属元素的测试方法有石墨炉原子吸收光谱法、火焰原子吸收光谱法、冷原子吸收光谱法、电感耦合等离子体光谱法、原子荧光光谱法、电感耦合等离子体质谱法、阳极溶出伏安法、紫外分光光度法等。电感耦合等离子体光谱法和电感耦合等离子体质谱法具有较高的灵敏度，已成为日常工作中测定植物样品中重金属元素的常用方法。肖华等用硝酸-高氯酸消解草本植物后，采用原子吸收光谱测定样品中铅、砷、镉、铜、锌的含量。张海珠等采用湿法消解，原子荧光光度法测定云南3种松属植物中铅、镉、汞、砷的含量。AgustinL等采用电感耦合等离子体质谱法测定了29个阿根廷市售的谷物样品中的砷、镉、铬、汞、镍、铅、锑、硒、锌等9种元素。NilO等采用硝酸消解-微波等离子体原子发射光谱法测定不同大米样品中多种元素的检测方法。BarbaraF等通过分散微固相萃取技术，优化了火焰原子吸收光谱法测定稻米样品中铅、镉、锌、锰、铁的方法检出限，并且具有较好的准确度和重复性。但这些测定需先将样品进行消解、灰化或者萃取，再进行测试。前处理耗时较长，而且会产生废水废气，不适合植物样品中重金属元素的快速测试。

目前，ED-XRF测定植物样品中的重金属元素的检测标准尚未建立。因此，需要建立一个明确的、实用的、对环境友好的植物样品中重金属元素的快速检测方法。在符合江苏省地方特点的前提下合法合规的提出利用EDXRF快速测定植物样品中砷、镉、铬、铜、镍、铅、锌含量的标准方法。

第二节 条件试验

一、试验用样品选择

选取以下已经发布的国家标准物质作为试验用样品，见表1。

表1 国家有证标准物质中各元素含量

| 标准物质名称 | 标准物质编号 | As （mg/kg） | Cd （mg/kg） | Cr （mg/kg） | Cu （mg/kg） | Ni （mg/kg） | Pb （mg/kg） | Zn （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物成分分析标准物质-菠菜 | GBW10015 | 0.23±0.03 | 0.15±0.025 | 1.4±0.2 | 8.9±0.4 | 0.92±0.12 | 11.1±0.9 | 35.3±1.5 |
| 生物成分分析标准物质-菠菜 | GBW10015a | 0.54±0.06 | 0.19±0.02 | 9.0±1.3 | 10.4±0.8 | 1.9±0.2 | 1.07±0.09 | 42±4 |
| 生物成分分析标准物质-柑橘叶 | GBW10020 | 1.1±0.2 | 0.17±0.02 | 1.25±0.11 | 6.6±0.5 | 1.1 | 9.7±0.9 | 18±2 |
| 生物成分分析标准物质-豆角 | GBW10021 | 0.15±0.02 | 0.020 | 0.66±0.08 | 8.7±0.5 | 4.4±0.3 | 0.66±0.07 | 32±2 |
| 生物成分分析标准物质-紫菜 | GBW10023 | 27±6 | 0.57±0.05 | 2.4±0.4 | 12.2±1.1 | 2.25±0.18 | 2.05±0.15 | 28±2 |
| 生物成分分析标准物质-河南小麦 | GBW10046 | 0.025 | 0.018±0.002 | 0.19 | 2.4±0.1 | 0.11 | 0.067±0.016 | 12.4±0.6 |
| 生物成分分析标准物质-芹菜 | GBW10048 | 0.39±0.08 | 0.092±0.006 | 1.35±0.22 | 8.2±0.4 | 1.8±0.4 | 2.7±0.7 | 26±2 |
| 生物成分分析标准物质-绿茶 | GBW10052 | 0.27±0.05 | 0.076±0.004 | 0.92±0.20 | 24±1 | 5.4±0.4 | 1.6±0.2 | 35±2 |
| 小麦粉成分分析标准物质 | GBW(E)100493 | 0.04±0.01 | 0.63±0.04 | 0.07±0.01 | 5.5±0.4 | 0.48±0.07 | 0.24±0.02 | 73±2 |
| 大米粉成分分析标准物质 | GBW(E)100357 | 0.10±0.01 | 2.16±0.06 | 0.06±0.01 | / | / | 0.11±0.02 | / |

二、方法原理

X射线管产生的初级X射线照射样品后，样品中元素被激发产生特征X射线荧光，直接进入检测器，检测器将未色散的X射线荧光按光子能量分离X射线光谱线，不同元素具有若干特征X射线，用全谱图拟合或特定峰面积积分的方式获取待测元素的特征X射线荧光强度，荧光强度经校正后与元素含量成正比。元素含量较低且无干扰时，可选某区间特定谱峰净面积方式获取强度。存在干扰时，应采用全谱图拟合方法对重叠谱峰进行解析，扣除干扰峰的影响，得到目标元素特征谱峰强，通过基本参数法进行准确的计算处理消除基体效应。

三、试料的制备

本研究采用固体粉末压片的制样方式，由于X射线荧光光谱仪测试方法要求测试面平整且具有一定厚度，需要对压片时固体样品粉末的使用量、制样压力和压力保持时间进行优化。

- 取样量

分别使用1.0 g、2.0 g、2.5 g、3.0 g植物标准样品GBW10020，在压力15 Mpa、压力保持时间30 s的条件下进行三次重复检测。图2显示是样品量对检测结果的影响，检测值在称样量超过2.0 g后对检测值无显著影响。在低压聚乙烯塑料环直径固定的条件下，样片的厚度与取样量成正比，取样量越大，样片越厚。由于ED-XRF检测时，X射线荧光本身具有一定的能量，同时样品对X射线也会发生一定程度的吸收和散射作用。当样品质量过大时，X射线荧光不能完全穿透样品；当取样量过少时，达不到所需要的厚度，X射线荧光会直接穿透样品而不能被探测器检测。因此，最后选择压片样品量为2.0 g，制成厚度≥4 mm的样片进行测定。

图2不同取样量各元素测定结果变化图

- 制片压力

采用植物标准样品GBW10020制样，在2.0 g样品量，30 s压力保持时间的条件下，压力从10 MPa增加到30 MPa，间隔为5 MPa，保压时间均为30 s，压片后进行测试，分别测试三次取平均值，分析测试结果的变化。由图3可知：压力在10 MPa~30 MPa之间变化，对各元素测定值均无显著性影响。但是，10 MPa压片后的样品易松散，不利于保存，因此最后选择压力条件为15 MPa。

图3不同压力各元素测定结果变化图

- 保压时间

采用植物标准样品GBW10020制样，在2.0 g样品量，15 MPa的条件下，分别用5 s、10 s、20 s、30 s、40 s的压力保持时间制备样品，分别测试三次取平均值，分析测试结果的变化。由图4可知：压片5 s~40 s对各元素测定值均无显著性影响。但是，20 s压片后的样品易松散，不利于保存，因此最后选择保压时间为20 s。

图4不同保压时间各元素测定结果变化图

- 仪器工作条件的选择

本研究采用单波长激发能量色散X射线荧光光谱仪（PHECDA-ECO）。X射线光管的电压和电流决定初级X射线的强度和对样品的激发效率。电压越大，初级X射线的强度越高，激发样品产生的X射线强度越高，初级X射线的波长越接近于样品中元素的吸收边的短波侧，激发效率越高。探测器的分辨率和计数率是影响仪器性能的重要指标，目前SDD探测器具有较高的分辨率和较大的计数率的优势。检测时间与元素图谱采集密切相关，合适的检测时间不仅保证结果稳定性，还大大提高了检测效率。能量色散X射线荧光光谱仪主要工作参数见表2，各厂商仪器型号所采用的光管和光路技术不同，设置条件不同，依据所使用的仪器硬件条件设置。

表2仪器参考工作条件

| 元素 | X光管 |  | 介质 | 探测器 | 测量时间（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压（kV） | 电流（μA） |  |  |  |
| Cd | 70 | 150 | 空气 | SDD | 200 |
| As | 40 | 200 | 空气 | SDD | 200 |
| Pb | 40 | 200 | 空气 | SDD | 200 |
| Cu | 40 | 200 | 空气 | SDD | 200 |
| Zn | 40 | 200 | 空气 | SDD | 200 |
| Ni | 15 | 300 | 空气 | SDD | 200 |
| Cr | 15 | 300 | 空气 | SDD | 200 |

- 干扰与消除

在实际样品测试中，待测元素的特征X射线荧光谱线与其他元素谱线能量较为接近，而探测器无法分辨，这种干扰称为光谱干扰。待测元素特征X射线荧光峰受到其它元素的荧光谱峰的干扰称为基体干扰。

1、光谱干扰是由于探测器能量分辨有限导致的光谱重叠。例如，砷(As) Kα峰与铅(Pb) Lα峰重叠，采用基本参数法对元素砷和铅的多条谱线进行测定从而消除谱线重叠的干扰。对于任何特定元素，实际使用的线应该尽可能减少重叠。此外，探测器中光子和电子之间的相互作用也会产生额外的峰，如逃逸峰和和峰，这些峰可能与关注的元素射线产生干扰。元素含量较低且无干扰时，可选某区间特定谱峰净面积方式获取强度。存在干扰时，应采用全谱图拟合方法对重叠谱峰进行解析，扣除干扰峰的影响，得到目标元素特征谱峰强度。

2、基体效应主要指元素间吸收增强效应，是样品中原子吸收其他原子特征X射线荧光(二次X射线)的结果，存在于所有元素之间。吸收其他原子的特征X射线荧光的原子可继续发射出特征X射线荧光，增加其特征X射线荧光强度。可通过基本参数法进行准确的计算处理后消除基体效应。

基本参数法通过对元素多条特征谱线的谱线分数的理论强度计算，消除谱线干扰问题，达到准确定量目的。目标元素分析谱线以及可能存在的谱线重叠干扰情况见下表：

表3 目标元素分析谱线和谱线重叠干扰情况

| 目标元素 | 分析谱线 | 谱线重叠干扰元素线 |
| --- | --- | --- |
| As | Kα | Pb |
| Cd | Kα | Br、Pb、Sn、Sb |
| Cr | Kα | Cl、V |
| Cu | Kα | Sr、Zr、Ni |
| Ni | Kα | Co |
| Pb | Lβ | As、Br、Sn、Nb |
| Zn | Kα |  |

- 校准曲线配制

因本标准使用植物标准物质建立校准曲线，按照试样制备方法制备建立校准曲线。标准植物样品应有目标元素且具有一定浓度梯度范围。本标准采用的标准样品为GBW10015、GBW10015a、GBW10020、GBW10021、GBW10023、GBW10046、GBW10048、GBW10052、GBW(E)100493和GBW(E)100357。 校准曲线线性关系如表4。

表4 元素线性范围统计表

| 元素 | 线性范围 | 线性系数 |
| --- | --- | --- |
| As | 0.025~27 | 0.9997 |
| Cd | 0.018~2.16 | 0.9909 |
| Cr | 0.06~9.0 | 0.9986 |
| Cu | 2.4~24 | 0.9998 |
| Ni | 0.11~5.4 | 0.9984 |
| Pb | 0.067~11.1 | 0.9976 |
| Zn | 12.4~73 | 0.9939 |

第三节 方法质量水平

- 检出限和测定范围

按照《HJ 168-2020》中A1.1方法检出限及定量限计算规则：按照试样制备空白样品（平行11次），然后按照校准曲线建立相同的仪器测定条件进行测定。

MDL（方法检出限）=t(n-1,0.99)×S（标准偏差）

式中：MDL——方法检出限；

n——样品平行测定次数；

t——自由度n-1；置信度为99%时的t分布（单侧）

S——n次平行测定的标准偏差。

其中，当自由度为n-1，置信度为99%时的t值可参考表5。

表5 t值表

| 平行测定次数(n) | 自由度(n-1) | t(n-1,0.99) |
| --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 3.143 |
| 8 | 7 | 2.998 |
| 9 | 8 | 2.896 |
| 10 | 9 | 2.821 |
| 11 | 10 | 2.764 |
| 16 | 15 | 2.602 |

空白样品选择空白纤维素样品重复测定11次，取测试结果标准偏差的3倍作为方法检出限，检出限的4倍作为方法定量限，参考HJ 168“6.2.1 检出限的验证”，取“实验所得检出限与仪器检出限的较大值”，详细数据见表6。

表6 检出限及定量限汇总

| 样品名称 | As | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) |
| 1 | 0.266 | 0.073 | 0.96 | 0.061 | 0.461 | 0.4276 | 3.21 |
| 2 | 0.300 | 0.053 | 1.26 | 0.076 | 0.540 | 0.4919 | 3.26 |
| 3 | 0.249 | 0.029 | 1.16 | 0.198 | 0.452 | 0.4011 | 3.28 |
| 4 | 0.273 | 0.045 | 1.30 | 0.297 | 0.333 | 0.4813 | 3.26 |
| 5 | 0.303 | 0.094 | 1.21 | 0.309 | 0.269 | 0.4528 | 3.27 |
| 6 | 0.279 | 0.090 | 1.10 | 0.239 | 0.473 | 0.4473 | 3.16 |
| 7 | 0.252 | 0.044 | 1.25 | 0.165 | 0.432 | 0.4815 | 3.22 |
| 8 | 0.224 | 0.045 | 1.39 | 0.113 | 0.507 | 0.4171 | 3.21 |
| 9 | 0.308 | 0.045 | 1.25 | 0.242 | 0.429 | 0.4903 | 3.23 |
| 10 | 0.303 | 0.042 | 1.12 | 0.119 | 0.266 | 0.4832 | 3.22 |
| 11 | 0.224 | 0.044 | 1.04 | 0.150 | 0.517 | 0.4007 | 3.32 |
| 试验所得检出限 | 0.10 | 0.07 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.11 | 0.13 |
| 仪器检出限 | 0.07 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.09 | 0.40 |
| 本方法检出限 | 0.10 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | 0.29 | 0.11 | 0.40 |
| 定量限 | 0.38 | 0.26 | 2.00 | 2.00 | 1.16 | 0.44 | 1.60 |

二、方法的正确度

1、实验室内试验方法正确度

对国家有证标准物质GBW10015、GBW10020按照确定的方法进行正确度试验，计算相对误差RE，与《生态地球化学评价样品分析技术要求（试行）》（DD2005-03）中规定的允许误差相比，都在允许误差范围内。数据统计结果详见表7。

表7 方法正确度统计

| GBW10015 |  | As | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 | 1 | 0.199 | 0.169 | 1.38 | 9.53 | 1.03 | 10.8 | 35.9 |
|  | 2 | 0.235 | 0.174 | 1.45 | 9.59 | 1.04 | 10.7 | 36.2 |
|  | 3 | 0.200 | 0.174 | 1.36 | 9.68 | 1.06 | 11.3 | 36.3 |
|  | 4 | 0.237 | 0.176 | 1.64 | 9.72 | 1.09 | 10.8 | 36.7 |
| 平均值 |  | 0.218 | 0.173 | 1.46 | 9.63 | 1.054 | 10.9 | 36.3 |
| 标准值 |  | 0.23 | 0.15 | 1.4 | 8.9 | 0.92 | 11.1 | 35.3 |
| 相对误差(%) |  | -5.33 | 15.50 | 4.11 | 8.20 | 14.51 | -1.80 | 2.76 |
| GBW10020 |  | As | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
| 测定结果 | 1 | 1.12 | 0.189 | 1.26 | 5.99 | 0.95 | 10.3 | 18.1 |
|  | 2 | 1.18 | 0.168 | 1.24 | 6.14 | 1.21 | 10.5 | 18.2 |
|  | 3 | 1.08 | 0.192 | 1.14 | 6.24 | 1.13 | 10.5 | 18.3 |
|  | 4 | 1.11 | 0.199 | 1.33 | 6.25 | 1.08 | 10.6 | 18.5 |
| 平均值 |  | 1.12 | 0.187 | 1.24 | 6.15 | 1.09 | 10.48 | 18.3 |
| 标准值 |  | 1.1 | 0.17 | 1.25 | 6.6 | 1.1 | 9.7 | 18 |
| 相对误差(%) |  | 2.05 | 10.00 | -0.60 | -6.75 | -0.68 | 7.99 | 1.53 |

2、实验室间试验方法正确度

分别选择了GBW10015和GBW10020，2个生物成分分析标准物质分别发给江苏省农业科学院公共检测评价鉴定技术中心、宿迁市农畜产品质量检测中心、苏州市农产品质量安全监测中心、安徽省地质实验研究所、农业农村部农产品质量安全检验测试中心（南京）、江苏省地质工程勘察院、湖北省地质实验测试中心共7家实验室，加上本单位江苏省地质调查研究院（自然资源部南京矿产资源检测中心）一共8家实验室进行实验室间方法正确度试验。方法正确度数据见表8-表14。

表8 As方法正确度数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |
| --- | --- | --- |
|  | GBW10015 | GBW10020 |
| 参加实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 有效实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 0.22 | 1.09 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.019 | 0.058 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.022 | 0.061 |
| 测量方法偏倚（δ）/（mg/kg） | -0.0056 | -0.010 |
| δ－AsRa/（mg/kg） | -0.020 | -0.049 |
| δ＋AsRa/（mg/kg） | 0.0087 | 0.029 |
| aAsR为测量方法偏倚的95%置信区间。 |  |  |

表9 Cd方法正确度数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |
| --- | --- | --- |
|  | GBW10015 | GBW10020 |
| 参加实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 有效实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 0.16 | 0.17 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.007 | 0.007 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.013 | 0.015 |
| 测量方法偏倚（δ）/（mg/kg） | 0.0053 | -0.001 |
| δ－AsRa/（mg/kg） | -0.0030 | -0.011 |
| δ＋AsRa/（mg/kg） | 0.014 | 0.0081 |
| aAsR为测量方法偏倚的95%置信区间。 |  |  |

表10 Cr方法正确度数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |
| --- | --- | --- |
|  | GBW10015 | GBW10020 |
| 参加实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 有效实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 1.43 | 1.25 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.115 | 0.103 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.118 | 0.120 |
| 测量方法偏倚（δ）/（mg/kg） | 0.031 | -0.001 |
| δ－AsRa/（mg/kg） | -0.047 | -0.078 |
| δ＋AsRa/（mg/kg） | 0.11 | 0.075 |
| aAsR为测量方法偏倚的95%置信区间。 |  |  |

表11 Cu方法正确度数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |
| --- | --- | --- |
|  | GBW10015 | GBW10020 |
| 参加实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 有效实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 9.00 | 6.58 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.070 | 0.066 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.49 | 0.42 |
| 测量方法偏倚（δ）/（mg/kg） | 0.100 | -0.024 |
| δ－AsRa/（mg/kg） | -0.21 | -0.29 |
| δ＋AsRa/（mg/kg） | 0.41 | 0.24 |
| aAsR为测量方法偏倚的95%置信区间。 |  |  |

表12 Ni方法正确度数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |
| --- | --- | --- |
|  | GBW10015 | GBW10020 |
| 参加实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 有效实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 0.934 | 1.08 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.025 | 0.101 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.079 | 0.102 |
| 测量方法偏倚（δ）/（mg/kg） | 0.014 | 0.93 |
| δ－AsRa/（mg/kg） | -0.036 | 0.025 |
| δ＋AsRa/（mg/kg） | 0.065 | 0.079 |
| aAsR为测量方法偏倚的95%置信区间。 |  |  |

表13 Pb方法正确度数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |
| --- | --- | --- |
|  | GBW10015 | GBW10020 |
| 参加实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 有效实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 11.1 | 9.65 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.54 | 0.15 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.59 | 0.59 |
| 测量方法偏倚（δ）/（mg/kg） | 0.044 | -0.046 |
| δ－AsRa/（mg/kg） | -0.33 | -0.42 |
| δ＋AsRa/（mg/kg） | 0.42 | 0.33 |
| aAsR为测量方法偏倚的95%置信区间。 |  |  |

表14 Zn方法正确度数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |
| --- | --- | --- |
|  | GBW10015 | GBW10020 |
| 参加实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 有效实验室数目（p） | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 35.9 | 18.1 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.233 | 0.171 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 1.75 | 1.09 |
| 测量方法偏倚（δ）/（mg/kg） | 0.612 | 0.075 |
| δ－AsRa/（mg/kg） | -0.510 | -0.610 |
| δ＋AsRa/（mg/kg） | 1.73 | 0.760 |
| aAsR为测量方法偏倚的95%置信区间。 |  |  |

3、与其它测定方法结果比对

采用标准物质GBW10015a和大米粉实际样品，对本方法和ICP-MS测定结果进行比较，分别测定两次取平均值，分析结果如表15、表16。结果表明，两种方法RE值均小于±15%，两个方法之间RD均小于10%，没有明显差别，说明采用该法结果是可靠的。

表15 不同方法测定结果比较（GBW10015a）

| 元素 | As（mg/kg） | Cd（mg/kg） | Cr（mg/kg） | Cu（mg/kg） | Ni（mg/kg） | Pb（mg/kg） | Zn（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 0.54±0.06 | 0.19±0.02 | 9.0±1.3 | 10.4±0.8 | 1.9±0.2 | 1.07±0.09 | 42±4 |
| 本方法测定值 | 0.573 | 0.213 | 9.11 | 11.07 | 1.89 | 1.16 | 43.4 |
| RE(%) | 6.04 | 11.92 | 1.17 | 6.46 | -0.58 | 8.87 | 3.34 |
| ICP-MS测定值 | 0.505 | 0.202 | 8.25 | 9.42 | 2.13 | 0.962 | 41.1 |
| RE(%) | -6.40 | 6.50 | -8.36 | -9.42 | 11.89 | -10.10 | -2.26 |
| RD(%) | 6.23 | 2.48 | 4.94 | 8.06 | 5.90 | 9.55 | 2.79 |

表16 不同方法测定结果比较（大米粉实际样品）

| 元素 | As（mg/kg） | Cd（mg/kg） | Cr（mg/kg） | Cu（mg/kg） | Ni（mg/kg） | Pb（mg/kg） | Zn（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本方法测定值 | 0.344 | 0.115 | 0.334 | 3.93 | 0.93 | ND | 16.1 |
| ICP-MS测定值 | 0.370 | 0.105 | 0.280 | 3.54 | 1.06 | 0.120 | 14.0 |
| RD(%) | 3.71 | 4.33 | 8.72 | 5.25 | 6.43 | / | 7.08 |

三、方法精密度

1、仪器精密度

采用GBW10023连续测定12次，计算精密度RSD，RSD范围为0.87%~9.80%，精密度良好，详见表17。

表17 仪器精密度统计

| 元素 | 测定值 mg/kg | 测定平均值 mg/kg | 标准偏差s mg/kg | RSD % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 27.2、27.5、27.7、28、27.6、28.4、27.9、28.0、28.1、28.1、28.0、28.0 | 27.9 | 0.32 | 1.14 |
| Cd | 0.563、0.539、0.558、0.654、0.691、0.544、0.516、0.629、0.652、0.598、0.610、0.569 | 0.594 | 0.05 | 9.16 |
| Cr | 2.12、2.17、2.87、2.75、2.58、2.86、2.49、2.34、2.39、2.48、2.70、2.48 | 2.52 | 0.25 | 9.80 |
| Cu | 14.0、14.2、14.3、14.0、13.8、14.2、13.8、14.1、13.7、14.2、14.4、14.0 | 14.1 | 0.21 | 1.53 |
| Ni | 2.26、2.37、2.36、2.35、2.73、2.42、2.35、2.18、2.55、2.21、2.17、1.92 | 2.32 | 0.20 | 8.72 |
| Pb | 2.53、2.14、2.33、2.26、2.25、1.94、2.10、2.18、2.03、2.24、2.21、2.14 | 2.20 | 0.15 | 6.87 |
| Zn | 30.1、30.8、30.2、30.9、30.6、30.4、30.4、30.5、30.3、30.1、30.8、30.3 | 30.5 | 0.26 | 0.87 |

2、实验室内精密度

采用标准物质进行4份测定，计算精密度RSD，RSD皆小于15%，在规定的范围内，详见表18。

表18 实验室内精密度统计

| GBW10015 | 测定值 | 测定平均值 | RSD | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | mg/kg | mg/kg | % | mg/kg |
| As | 0.199、0.235、0.2、0.237 | 0.218 | 9.69 | 0.23±0.03 |
| Cd | 0.169、0.174、0.174、0.176 | 0.173 | 1.72 | 0.15±0.025 |
| Cr | 1.38、1.45、1.36、1.64 | 1.46 | 8.76 | 1.4±0.2 |
| Cu | 9.534、9.585、9.68、9.72 | 9.63 | 0.89 | 8.9±0.4 |
| Ni | 1.03、1.035、1.056、1.093 | 1.05 | 2.72 | 0.92±0.12 |
| Pb | 10.8、10.7、11.3、10.8 | 10.9 | 2.48 | 11.1±0.9 |
| Zn | 35.9、36.2、36.3、36.7 | 36.3 | 0.91 | 35.3±1.5 |
| GBW10020 | 测定值 | 测定平均值 | RSD | 标准值 |
| 元素 | mg/kg | mg/kg | % | mg/kg |
| As | 1.12、1.18、1.08、1.11 | 1.12 | 3.74 | 1.1±0.2 |
| Cd | 0.189、0.168、0.192、0.199 | 0.187 | 7.13 | 0.17±0.02 |
| Cr | 1.26、1.24、1.14、1.33 | 1.24 | 6.32 | 1.25±0.11 |
| Cu | 5.99、6.143、6.239、6.246 | 6.15 | 1.94 | 6.6±0.5 |
| Ni | 0.95、1.21、1.13、1.08 | 1.09 | 9.98 | 1.1 |
| Pb | 10.3、10.5、10.5、10.6 | 10.5 | 1.20 | 9.7±0.9 |
| Zn | 18.1、18.2、18.3、18.5 | 18.3 | 0.93 | 18±2 |

3、实验室精密度协作试验结果

分别选择了XZ-1，XZ-2，XZ-3，XZ-4，XZ-5共5个植物样品分别发给江苏省农业科学院公共检测评价鉴定技术中心、宿迁市农畜产品质量检测中心、苏州市农产品质量安全监测中心、安徽省地质实验研究所、农业农村部农产品质量安全检验测试中心（南京）、江苏省地质工程勘察院、湖北省地质实验测试中心7家实验室，加上本单位江苏省地质调查研究院（自然资源部南京矿产资源检测中心）一共8家实验室进行精密度协作试验。

其中XZ-1~ XZ-4是国家有证标准物质，对应的名称及编号见表19，所选择的样品类型不同，含量具有高低不等差异，保证方法能涵盖。

表19精密度协作试验用样品信息

| 样品编号 | 样品类型 | 标准物质编号 | As (mg/kg) | Cd (mg/kg) | Cr (mg/kg) | Cu (mg/kg) | Ni (mg/kg) | Pb (mg/kg) | Zn (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XZ-1 | 菠菜 | GBW10015 | 0.23±0.03 | 0.15±0.025 | 1.4±0.2 | 8.9±0.4 | 0.92±0.12 | 11.1±0.9 | 35.3±1.5 |
| XZ-2 | 柑橘叶 | GBW10020 | 1.1±0.2 | 0.17±0.02 | 1.25±0.11 | 6.6±0.5 | 1.1 | 9.7±0.9 | 18±2 |
| XZ-3 | 紫菜 | GBW10023 | 27±6 | 0.57±0.05 | 2.4±0.4 | 12.2±1.1 | 2.25±0.18 | 2.05±0.15 | 28±2 |
| XZ-4 | 绿茶 | GBW10052 | 0.27±0.05 | 0.076±0.004 | 0.92±0.20 | 24±1 | 5.4±0.4 | 1.6±0.2 | 35±2 |

XZ-5（菠菜）由课题组统一采集制备，在分发前均已通过均匀性检验，均匀性检验是随机抽取12个子样，每个子样分析两次，结果见表20。

表20 均匀性检验结果

| 参数 | As | Cd | Cr | Cu | Ni | Pb | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X总平均（mg/kg） | 0.222 | 0.165 | 5.31 | 4.39 | 0.828 | 0.440 | 24.7 |
| STD | 0.020 | 0.018 | 0.144 | 0.144 | 0.034 | 0.034 | 1.04 |
| N | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 单元间方差S12 | 0.00063 | 0.00029 | 0.035 | 0.036 | 0.00159 | 0.00169 | 1.48 |
| 单元内方差S22 | 0.00026 | 0.00038 | 0.0099 | 0.0095 | 0.00074 | 0.00081 | 0.80 |
| F实测值 | 2.48 | 0.76 | 3.55 | 3.82 | 2.16 | 2.08 | 1.85 |
| F0.05 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |

由于协作试验用样品总数量不多，加工完成后很快分发到各个实验室进行精密度协作实验，期间运输时间很短，气温基本没有变化，所以不再考虑温度和运输对样品稳定性的影响，也不需要考虑样品长期稳定性影响，故不进行稳定性检验。

5个植物样品的精密度协作数据统计见表21-表34。

表21 As精密度协作试验数据汇总表

单位：mg/kg

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 1 | 0.220 | 1.12 | 23.4 | 0.258 | 0.178 |
|  | 0.264 | 1.05 | 23.6 | 0.259 | 0.182 |
|  | 0.257 | 1.06 | 24.2 | 0.245 | 0.183 |
|  | 0.251 | 1.24 | 24.9 | 0.267 | 0.183 |
| 2 | 0.234 | 1.05 | 26.9 | 0.258 | 0.184 |
|  | 0.205 | 1.00 | 27.1 | 0.272 | 0.184 |
|  | 0.263 | 1.10 | 27.2 | 0.303 | 0.185 |
|  | 0.216 | 1.06 | 27.2 | 0.298 | 0.188 |
| 3 | 0.218 | 1.13 | 25.9 | 0.303 | 0.189 |
|  | 0.207 | 1.17 | 26.0 | 0.272 | 0.198 |
|  | 0.198 | 1.17 | 26.8 | 0.265 | 0.224 |
|  | 0.193 | 1.06 | 27.9 | 0.302 | 0.190 |
| 4 | 0.212 | 1.09 | 28.8 | 0.269 | 0.192 |
|  | 0.195 | 1.08 | 29.0 | 0.279 | 0.193 |
|  | 0.218 | 1.15 | 29.2 | 0.263 | 0.193 |
|  | 0.244 | 1.02 | 29.8 | 0.267 | 0.194 |
| 5 | 0.222 | 1.11 | 25.4 | 0.321 | 0.190 |
|  | 0.265 | 1.01 | 25.5 | 0.256 | 0.219 |
|  | 0.218 | 1.02 | 27.2 | 0.287 | 0.210 |
|  | 0.231 | 1.17 | 27.5 | 0.308 | 0.211 |
| 6 | 0.211 | 1.03 | 27.9 | 0.281 | 0.212 |
|  | 0.191 | 1.03 | 26.8 | 0.289 | 0.212 |
|  | 0.196 | 1.03 | 28.7 | 0.247 | 0.213 |
|  | 0.229 | 1.04 | 28.0 | 0.300 | 0.213 |
| 7 | 0.194 | 1.08 | 28.1 | 0.262 | 0.218 |
|  | 0.222 | 1.05 | 28.2 | 0.304 | 0.198 |
|  | 0.215 | 1.18 | 27.9 | 0.273 | 0.190 |
|  | 0.212 | 1.12 | 28.8 | 0.282 | 0.224 |
| 8 | 0.199 | 1.12 | 25.6 | 0.286 | 0.227 |
|  | 0.235 | 1.18 | 25.8 | 0.273 | 0.229 |
|  | 0.200 | 1.08 | 27.6 | 0.243 | 0.230 |
|  | 0.237 | 1.11 | 27.8 | 0.269 | 0.242 |

表22 As精密度协作试验数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 参加实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 有效实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 0.224 | 1.09 | 27.0 | 0.277 | 0.202 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.019 | 0.058 | 0.786 | 0.019 | 0.010 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.022 | 0.061 | 1.689 | 0.020 | 0.018 |
| 重复性限（r）（mg/kg） | 0.053 | 0.161 | 2.20 | 0.054 | 0.027 |
| 再现性限（R）（mg/kg） | 0.062 | 0.171 | 4.73 | 0.056 | 0.051 |

表23 Cd精密度协作试验数据汇总表

单位：mg/kg

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 1 | 0.154 | 0.156 | 0.574 | 0.077 | 0.148 |
|  | 0.130 | 0.152 | 0.568 | 0.070 | 0.161 |
|  | 0.136 | 0.154 | 0.576 | 0.074 | 0.145 |
|  | 0.138 | 0.153 | 0.590 | 0.075 | 0.147 |
| 2 | 0.142 | 0.154 | 0.556 | 0.070 | 0.177 |
|  | 0.143 | 0.161 | 0.542 | 0.067 | 0.162 |
|  | 0.154 | 0.154 | 0.554 | 0.078 | 0.157 |
|  | 0.145 | 0.156 | 0.600 | 0.068 | 0.182 |
| 3 | 0.145 | 0.156 | 0.585 | 0.078 | 0.155 |
|  | 0.144 | 0.158 | 0.574 | 0.074 | 0.170 |
|  | 0.147 | 0.159 | 0.584 | 0.074 | 0.150 |
|  | 0.149 | 0.161 | 0.591 | 0.083 | 0.178 |
| 4 | 0.150 | 0.151 | 0.514 | 0.076 | 0.156 |
|  | 0.165 | 0.168 | 0.536 | 0.070 | 0.176 |
|  | 0.151 | 0.162 | 0.613 | 0.071 | 0.143 |
|  | 0.153 | 0.164 | 0.573 | 0.075 | 0.168 |
| 5 | 0.151 | 0.165 | 0.526 | 0.067 | 0.185 |
|  | 0.154 | 0.167 | 0.517 | 0.066 | 0.180 |
|  | 0.155 | 0.192 | 0.570 | 0.087 | 0.188 |
|  | 0.160 | 0.162 | 0.587 | 0.070 | 0.149 |
| 6 | 0.171 | 0.175 | 0.594 | 0.087 | 0.151 |
|  | 0.162 | 0.175 | 0.617 | 0.087 | 0.158 |
|  | 0.163 | 0.179 | 0.595 | 0.073 | 0.179 |
|  | 0.147 | 0.180 | 0.549 | 0.072 | 0.168 |
| 7 | 0.165 | 0.183 | 0.545 | 0.064 | 0.156 |
|  | 0.172 | 0.184 | 0.532 | 0.065 | 0.155 |
|  | 0.170 | 0.185 | 0.557 | 0.075 | 0.136 |
|  | 0.160 | 0.186 | 0.543 | 0.075 | 0.167 |
| 8 | 0.169 | 0.189 | 0.569 | 0.067 | 0.153 |
|  | 0.174 | 0.168 | 0.521 | 0.059 | 0.145 |
|  | 0.174 | 0.192 | 0.522 | 0.071 | 0.141 |
|  | 0.176 | 0.199 | 0.577 | 0.068 | 0.169 |

表24 Cd精密度协作试验数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 参加实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 有效实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 0.155 | 0.169 | 0.564 | 0.0729 | 0.161 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.0065 | 0.0075 | 0.0265 | 0.0060 | 0.0130 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.013 | 0.015 | 0.029 | 0.0070 | 0.014 |
| 重复性限（r）（mg/kg） | 0.018 | 0.021 | 0.074 | 0.0168 | 0.037 |
| 再现性限（R）（mg/kg） | 0.035 | 0.041 | 0.080 | 0.0188 | 0.040 |

表25 Cr精密度协作试验数据汇总表

单位：mg/kg

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 1 | 1.31 | 1.46 | 2.14 | 0.855 | 5.22 |
|  | 1.55 | 1.14 | 2.24 | 0.849 | 4.76 |
|  | 1.58 | 1.36 | 2.22 | 0.833 | 5.20 |
|  | 1.49 | 1.41 | 2.29 | 0.835 | 4.69 |
| 2 | 1.29 | 1.03 | 2.31 | 0.966 | 4.98 |
|  | 1.30 | 1.34 | 2.50 | 1.04 | 5.09 |
|  | 1.30 | 1.02 | 2.22 | 1.01 | 4.93 |
|  | 1.51 | 1.05 | 2.28 | 1.02 | 4.71 |
| 3 | 1.42 | 1.29 | 2.22 | 0.863 | 5.00 |
|  | 1.39 | 1.22 | 2.53 | 0.870 | 5.25 |
|  | 1.34 | 1.10 | 2.49 | 0.871 | 4.87 |
|  | 1.54 | 1.12 | 2.59 | 0.883 | 4.63 |
| 4 | 1.48 | 1.32 | 2.39 | 0.876 | 5.43 |
|  | 1.37 | 1.31 | 2.43 | 0.878 | 4.75 |
|  | 1.39 | 1.23 | 2.39 | 0.874 | 5.28 |
|  | 1.46 | 1.22 | 2.24 | 0.884 | 4.86 |
| 5 | 1.46 | 1.35 | 2.43 | 0.858 | 5.25 |
|  | 1.54 | 1.31 | 2.53 | 0.885 | 5.24 |
|  | 1.26 | 1.18 | 2.49 | 0.886 | 5.46 |
|  | 1.33 | 1.33 | 2.21 | 0.911 | 5.67 |
| 6 | 1.30 | 1.37 | 2.51 | 0.895 | 5.31 |
|  | 1.30 | 1.46 | 2.23 | 0.899 | 5.38 |
|  | 1.24 | 1.21 | 2.59 | 0.899 | 5.31 |
|  | 1.62 | 1.33 | 2.34 | 0.904 | 5.64 |
| 7 | 1.63 | 1.17 | 2.55 | 0.888 | 5.20 |
|  | 1.58 | 1.13 | 2.52 | 0.935 | 4.75 |
|  | 1.55 | 1.29 | 2.51 | 0.944 | 5.60 |
|  | 1.44 | 1.26 | 2.31 | 0.950 | 5.56 |
| 8 | 1.38 | 1.26 | 2.16 | 0.842 | 5.40 |
|  | 1.45 | 1.24 | 2.28 | 0.850 | 5.43 |
|  | 1.36 | 1.14 | 2.63 | 0.856 | 5.22 |
|  | 1.64 | 1.33 | 2.60 | 0.885 | 5.54 |

表26 Cr精密度协作试验数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 参加实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 有效实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 1.43 | 1.25 | 2.39 | 0.897 | 5.18 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.115 | 0.103 | 0.144 | 0.019 | 0.254 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.118 | 0.120 | 0.150 | 0.054 | 0.311 |
| 重复性限（r）（mg/kg） | 0.321 | 0.288 | 0.404 | 0.052 | 0.711 |
| 再现性限（R）（mg/kg） | 0.332 | 0.335 | 0.419 | 0.153 | 0.870 |

表27 Cu精密度协作试验数据汇总表

单位：mg/kg

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 1 | 8.13 | 5.90 | 12.9 | 21.8 | 4.17 |
|  | 8.15 | 5.95 | 12.4 | 21.9 | 4.15 |
|  | 8.21 | 5.98 | 13.1 | 22.0 | 4.06 |
|  | 8.35 | 5.98 | 13.1 | 22.2 | 4.08 |
| 2 | 9.42 | 7.06 | 11.3 | 20.5 | 4.78 |
|  | 9.52 | 7.06 | 11.6 | 21.3 | 4.85 |
|  | 9.47 | 7.16 | 11.4 | 21.5 | 4.92 |
|  | 9.46 | 7.17 | 11.5 | 20.6 | 4.96 |
| 3 | 8.68 | 6.28 | 11.5 | 25.5 | 4.16 |
|  | 8.75 | 6.29 | 11.6 | 26.2 | 4.20 |
|  | 8.76 | 6.30 | 11.3 | 26.4 | 4.24 |
|  | 8.79 | 6.31 | 11.7 | 26.5 | 4.25 |
| 4 | 9.09 | 6.71 | 11.7 | 22.8 | 4.30 |
|  | 9.14 | 6.72 | 12.0 | 23.8 | 4.39 |
|  | 9.15 | 6.73 | 11.8 | 23.9 | 4.40 |
|  | 9.18 | 6.74 | 12.8 | 22.0 | 4.51 |
| 5 | 8.80 | 6.45 | 12.9 | 23.3 | 4.42 |
|  | 8.82 | 6.46 | 11.8 | 24.3 | 4.49 |
|  | 8.83 | 6.63 | 11.9 | 24.5 | 4.53 |
|  | 9.04 | 6.64 | 12.8 | 24.6 | 4.56 |
| 6 | 9.27 | 6.77 | 11.7 | 24.7 | 4.71 |
|  | 9.36 | 6.85 | 12.0 | 24.9 | 4.61 |
|  | 9.38 | 6.86 | 11.8 | 25.0 | 4.62 |
|  | 9.40 | 6.86 | 11.9 | 25.2 | 4.65 |
| 7 | 8.53 | 6.94 | 12.7 | 21.3 | 4.66 |
|  | 8.60 | 6.97 | 12.8 | 21.4 | 4.67 |
|  | 8.60 | 7.02 | 12.5 | 22.6 | 4.70 |
|  | 8.61 | 7.03 | 12.9 | 22.7 | 4.61 |
| 8 | 9.53 | 5.99 | 11.1 | 26.7 | 4.20 |
|  | 9.59 | 6.14 | 11.1 | 27.2 | 4.11 |
|  | 9.68 | 6.24 | 11.3 | 27.6 | 4.13 |
|  | 9.72 | 6.25 | 11.2 | 27.7 | 4.15 |

表28 Cu精密度协作试验数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 参加实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 有效实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 9.00 | 6.58 | 12.0 | 23.8 | 4.45 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.070 | 0.066 | 0.306 | 0.591 | 0.058 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.487 | 0.418 | 0.680 | 2.277 | 0.280 |
| 重复性限（r）（mg/kg） | 0.197 | 0.184 | 0.857 | 1.654 | 0.161 |
| 再现性限（R）（mg/kg） | 1.365 | 1.169 | 1.905 | 6.375 | 0.784 |

表29 Ni精密度协作试验数据汇总表

单位：mg/kg

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 1 | 0.85 | 1.03 | 2.38 | 6.06 | 0.731 |
|  | 0.804 | 1.04 | 2.41 | 5.54 | 0.759 |
|  | 0.810 | 1.09 | 2.33 | 5.86 | 0.874 |
|  | 0.820 | 1.29 | 2.21 | 6.08 | 0.813 |
| 2 | 0.876 | 1.18 | 2.52 | 5.70 | 0.853 |
|  | 0.889 | 0.963 | 2.35 | 5.38 | 0.713 |
|  | 0.901 | 0.971 | 2.37 | 4.89 | 0.764 |
|  | 0.905 | 1.02 | 2.40 | 4.57 | 0.708 |
| 3 | 0.916 | 0.897 | 2.35 | 6.27 | 0.691 |
|  | 0.933 | 1.05 | 2.35 | 5.75 | 0.718 |
|  | 0.943 | 1.07 | 2.28 | 5.83 | 0.66 |
|  | 0.970 | 1.16 | 2.17 | 6.01 | 0.821 |
| 4 | 0.989 | 1.17 | 2.47 | 5.89 | 0.838 |
|  | 0.905 | 1.18 | 2.35 | 5.03 | 0.758 |
|  | 0.908 | 0.943 | 2.20 | 4.88 | 0.715 |
|  | 0.890 | 1.09 | 2.11 | 5.91 | 0.845 |
| 5 | 0.827 | 1.09 | 2.43 | 5.59 | 0.751 |
|  | 0.875 | 1.26 | 2.42 | 5.87 | 0.672 |
|  | 0.871 | 1.17 | 2.27 | 6.01 | 0.761 |
|  | 0.873 | 1.18 | 2.05 | 5.73 | 0.739 |
| 6 | 0.971 | 1.26 | 2.06 | 5.96 | 0.824 |
|  | 0.973 | 0.998 | 2.13 | 5.39 | 0.826 |
|  | 0.985 | 1.10 | 2.11 | 6.02 | 0.884 |
|  | 1.01 | 1.09 | 2.37 | 5.55 | 0.876 |
| 7 | 0.990 | 0.920 | 2.34 | 5.81 | 0.837 |
|  | 0.991 | 1.08 | 2.21 | 5.84 | 0.827 |
|  | 1.01 | 1.08 | 2.30 | 5.89 | 0.722 |
|  | 1.01 | 0.986 | 2.06 | 4.96 | 0.787 |
| 8 | 1.03 | 0.95 | 2.32 | 6.03 | 0.842 |
|  | 1.04 | 1.21 | 2.47 | 5.71 | 0.794 |
|  | 1.06 | 1.13 | 2.23 | 6.28 | 0.832 |
|  | 1.09 | 1.08 | 2.20 | 5.33 | 0.710 |

表30 Ni精密度协作试验数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 参加实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 有效实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 0.934 | 1.08 | 2.29 | 5.68 | 0.780 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.025 | 0.101 | 0.126 | 0.381 | 0.057 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.079 | 0.102 | 0.130 | 0.430 | 0.065 |
| 重复性限（r）（mg/kg） | 0.069 | 0.284 | 0.353 | 1.067 | 0.161 |
| 再现性限（R）（mg/kg） | 0.222 | 0.286 | 0.365 | 1.204 | 0.181 |

表31 Pb精密度协作试验数据汇总表

单位：mg/kg

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 1 | 12.0 | 9.06 | 1.96 | 1.79 | 0.395 |
|  | 11.2 | 9.15 | 1.96 | 1.71 | 0.441 |
|  | 11.3 | 8.77 | 1.96 | 1.77 | 0.466 |
|  | 11.5 | 8.79 | 1.97 | 1.63 | 0.382 |
| 2 | 10.6 | 8.91 | 2.01 | 1.77 | 0.472 |
|  | 11.3 | 9.00 | 2.06 | 1.53 | 0.467 |
|  | 12.0 | 9.02 | 2.07 | 1.73 | 0.507 |
|  | 12.0 | 9.05 | 1.93 | 1.54 | 0.424 |
| 3 | 11.9 | 9.3 | 2.16 | 1.65 | 0.404 |
|  | 11.6 | 9.30 | 1.94 | 1.71 | 0.423 |
|  | 10.5 | 9.24 | 1.93 | 1.60 | 0.492 |
|  | 10.0 | 9.26 | 1.93 | 1.47 | 0.474 |
| 4 | 11.7 | 9.44 | 2.07 | 1.57 | 0.420 |
|  | 11.3 | 9.50 | 2.04 | 1.75 | 0.486 |
|  | 11.5 | 9.37 | 1.85 | 1.71 | 0.494 |
|  | 11.2 | 9.43 | 1.85 | 1.63 | 0.448 |
| 5 | 10.9 | 10.0 | 2.08 | 1.50 | 0.468 |
|  | 10.6 | 10.2 | 2.13 | 1.31 | 0.478 |
|  | 11.4 | 9.68 | 1.88 | 1.38 | 0.479 |
|  | 10.6 | 9.69 | 1.89 | 1.46 | 0.454 |
| 6 | 11.8 | 9.73 | 1.87 | 1.44 | 0.463 |
|  | 11.5 | 9.83 | 2.19 | 1.58 | 0.463 |
|  | 11.8 | 10.0 | 1.91 | 1.50 | 0.472 |
|  | 10.5 | 10.1 | 2.04 | 1.39 | 0.377 |
| 7 | 11.4 | 10.1 | 1.93 | 1.55 | 0.424 |
|  | 10.5 | 10.3 | 1.99 | 1.68 | 0.487 |
|  | 10.1 | 10.5 | 1.86 | 1.73 | 0.475 |
|  | 10.3 | 10.3 | 1.90 | 1.59 | 0.434 |
| 8 | 10.8 | 10.3 | 2.22 | 1.49 | 0.427 |
|  | 10.7 | 10.5 | 1.97 | 1.39 | 0.384 |
|  | 11.3 | 10.5 | 2.19 | 1.40 | 0.438 |
|  | 10.8 | 10.6 | 2.06 | 1.37 | 0.444 |

表32 Pb精密度协作试验数据统计表

| 统计参数 | 水平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 参加实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 有效实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 11.1 | 9.65 | 1.99 | 1.57 | 0.449 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.543 | 0.149 | 0.103 | 0.087 | 0.034 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 0.586 | 0.593 | 0.106 | 0.143 | 0.035 |
| 重复性限（r）（mg/kg） | 1.520 | 0.418 | 0.289 | 0.245 | 0.096 |
| 再现性限（R）（mg/kg） | 1.641 | 1.662 | 0.296 | 0.400 | 0.098 |

表33 Zn精密度协作试验数据汇总表

单位：mg/kg

| 实验室i | 水平j |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 1 | 32.7 | 16.6 | 25.3 | 31.6 | 23.6 |
|  | 33.3 | 16.3 | 25.7 | 31.7 | 21.5 |
|  | 33.0 | 16.3 | 26.0 | 32.1 | 21.7 |
|  | 33.1 | 16.8 | 26.0 | 32.7 | 22.1 |
| 2 | 36.8 | 17.3 | 28.2 | 35.6 | 23.4 |
|  | 37.0 | 17.1 | 28.3 | 36.0 | 23.6 |
|  | 37.2 | 17.2 | 28.4 | 36.1 | 23.6 |
|  | 37.1 | 17.0 | 28.6 | 36.6 | 23.8 |
| 3 | 34.8 | 19.0 | 26.5 | 34.1 | 24.1 |
|  | 34.9 | 19.1 | 26.8 | 34.2 | 24.2 |
|  | 35.0 | 19.3 | 26.8 | 34.3 | 24.9 |
|  | 35.4 | 19.4 | 26.9 | 34.5 | 25.3 |
| 4 | 35.5 | 17.5 | 27.1 | 34.5 | 22.9 |
|  | 35.5 | 17.6 | 27.2 | 34.8 | 23.2 |
|  | 35.6 | 17.8 | 27.2 | 34.8 | 23.3 |
|  | 35.7 | 17.9 | 27.4 | 35.0 | 23.4 |
| 5 | 38.2 | 19.5 | 30.3 | 35.1 | 22.2 |
|  | 38.4 | 19.6 | 30.3 | 37.1 | 22.3 |
|  | 38.5 | 19.6 | 30.5 | 35.3 | 22.4 |
|  | 38.5 | 19.7 | 30.8 | 36.0 | 22.5 |
| 6 | 34.1 | 18.5 | 26.0 | 37.8 | 23.6 |
|  | 34.6 | 18.8 | 26.4 | 37.9 | 23.9 |
|  | 34.6 | 18.9 | 26.5 | 36.9 | 22.9 |
|  | 34.7 | 19.0 | 26.7 | 35.9 | 24.0 |
| 7 | 37.2 | 17.3 | 28.9 | 33.8 | 22.5 |
|  | 37.4 | 17.3 | 29.2 | 33.9 | 22.7 |
|  | 37.5 | 17.4 | 29.6 | 34.0 | 22.8 |
|  | 37.8 | 17.5 | 30.2 | 34.3 | 24.0 |
| 8 | 35.9 | 18.1 | 31.4 | 38.5 | 25.3 |
|  | 36.2 | 18.2 | 30.6 | 38.0 | 25.9 |
|  | 36.3 | 18.3 | 31.6 | 39.1 | 25.8 |
|  | 36.7 | 18.5 | 30.7 | 38.1 | 26.1 |

表34 Zn精密度协作试验数据统计表

| Zn | 水平 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计参数 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| 参加实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 有效实验室数目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 总平均值（）/（mg/kg） | 35.9 | 18.1 | 28.2 | 35.3 | 23.5 |
| 重复性标准差（sr）（mg/kg） | 0.233 | 0.171 | 0.334 | 0.556 | 0.518 |
| 再现性标准差（sR）（mg/kg） | 1.75 | 1.09 | 2.00 | 2.05 | 1.26 |
| 重复性限（r）（mg/kg） | 0.653 | 0.480 | 0.935 | 1.556 | 1.450 |
| 再现性限（R）（mg/kg） | 4.91 | 3.04 | 5.60 | 5.74 | 3.53 |

精密度数据统计依据GB/T6379.2-2004/ISO5725-2：1994《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》中相关内容进行柯克伦检验和格拉布斯检验。根据实验室数量和样品水平数据及测定次数，输入相应的柯克伦临界值和格拉布斯临界值，输入检测数据后进行计算，当数据为歧离值时该数据用“*”标识、当数据为离群值时该数据用“**”标识。5个水平样品本次精密度协作试验数经过格拉布斯检验（Grubbs）和柯克伦（Cochron）检验（见表35-表36）。数据统计计算重复性r和重复性标准差Sr、再现性R和再现性标准差SR，根据计算得到的重复性标准差Sr、再现性标准差SR与水平m的关系计算得到精密度公式，见表37。线性图见图5-图11。

表35 Grubbs检验计算结果

| 元素 | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | Gp： | 1.790 | 1.127 | 1.417 | 1.412 | 1.816 |
|  | G1： | 1.127 | 1.622 | 1.949 | 1.725 | 1.286 |
|  | 1%临界值 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 |
|  | 5%临界值 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |
| Cd | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | Gp： | 1.583 | 1.390 | 1.439 | 1.830 | 1.626 |
|  | G1： | 1.391 | 1.143 | 1.158 | 1.158 | 1.224 |
|  | 1%临界值 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 |
|  | 5%临界值 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |
| Cr | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | Gp： | 1.807 | 1.169 | 1.044 | 2.145 | 1.065 |
|  | G1： | 1.279 | 1.748 | 2.010 | 1.029 | 1.129 |
|  | 1%临界值 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 |
|  | 5%临界值 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |
| Cu | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | Gp： | 1.303 | 1.297 | 1.385 | 1.571 | 1.575 |
|  | G1： | 1.632 | 1.509 | 1.415 | 1.289 | 1.201 |
|  | 1%临界值 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 |
|  | 5%临界值 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |
| Ni | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | Gp： | 1.557 | 1.704 | 1.716 | 1.052 | 1.757 |
|  | G1： | 1.481 | 1.358 | 1.689 | 1.969 | 1.373 |
|  | 1%临界值 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 |
|  | 5%临界值 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |
| Pb | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | Gp： | 1.018 | 1.418 | 2.060 | 1.261 | 1.116 |
|  | G1： | 1.625 | 1.228 | 1.307 | 1.323 | 1.483 |
|  | 1%临界值 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 |
|  | 5%临界值 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |
| Zn | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | Gp： | 1.428 | 1.416 | 1.458 | 1.558 | 1.890 |
|  | G1： | 1.658 | 1.462 | 1.234 | 1.655 | 1.121 |
|  | 1%临界值 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 |
|  | 5%临界值 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 |

表36 Cochron检验计算结果

| 元素 | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | C | 0.222 | 0.296 | 0.282 | 0.273 | 0.363 |
|  | 1%临界值 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 |
|  | 5%临界值 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
| Cd | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | C | 0.309 | 0.427 | 0.335 | 0.331 | 0.237 |
|  | 1%临界值 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 |
|  | 5%临界值 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
| Cr | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | C | 0.289 | 0.293 | 0.323 | 0.334 | 0.302 |
|  | 1%临界值 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 |
|  | 5%临界值 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
| Cu | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | C | 0.311 | 0.411 | 0.425 | 0.291 | 0.268 |
|  | 1%临界值 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 |
|  | 5%临界值 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
| Ni | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | C | 0.414 | 0.174 | 0.241 | 0.258 | 0.185 |
|  | 1%临界值 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 |
|  | 5%临界值 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
| Pb | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | C | 0.342 | 0.360 | 0.245 | 0.256 | 0.212 |
|  | 1%临界值 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 |
|  | 5%临界值 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |
| Zn | 协作样品编号 | XZ-1 | XZ-2 | XZ-3 | XZ-4 | XZ-5 |
|  | C | 0.251 | 0.255 | 0.354 | 0.352 | 0.421 |
|  | 1%临界值 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0.521 |
|  | 5%临界值 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |

表37 方法精密度

单位：mg/kg

| 元素 | 水平范围m | 重复性限r | 再现性限R |
| --- | --- | --- | --- |
| As | 0.209～27.2 | sr=0.0286m+0.0145 | sR=0.0624m+0.0033 |
| Cd | 0.0736～0.564 | sr=0.0371m0.7564 | sR=0.0478m0.7265 |
| Cr | 0.899～5.21 | sr=0.0543m+0.0296 | sR=0.046m+0.0245 |
| Cu | 4.41～24.8 | sr=0.0297m-0.1135 | sR=0.1057m-0.3524 |
| Ni | 0.780～5.68 | sr=0.0674m-0.0071 | sR=0.0731m+0.004 |
| Pb | 0.449～11.1 | sr=0.0327m+0.0212 | sR=0.054m+0.0245 |
| Zn | 18.1～35.2 | sr=0.0068m+0.1708 | sR=0.0475m+0.2893 |

图2 sr、sR与水平m的线性关系（As）

图6 sr、sR与水平m的线性关系（Cd）

图7 sr、sR与水平m的线性关系（Cr）

图8 sr、sR与水平m的线性关系（Cu）

图9 sr、sR与水平m的线性关系（Ni）

图10 sr、sR与水平m的线性关系（Pb）

图11 sr、sR与水平m的线性关系（Zn）

第四节 方法试验验证结论

根据以上的一系列验证试验结果表明，能量色散X射线荧光光谱法测定植物样品中砷、镉、铬、铜、镍、铅、锌线性范围宽，工作曲线线性相关系数好，方法正确度、精密度数据等都符合要求，误差在规定范围内。

第五节 完成的主要实物工作量

该项目完成的实物工作量见表38。从表可看出，方法验证及精密度协作试验、标准方法征求意见稿及附件等都完成了设计要求。

表38完成实物工作量统计一览表

| 项目 | 方法设计工作量 | 实际完成工作量 | 完成率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲线线性范围试验 | 至少5个点检测约350个数据 | 6个点420个数据 | 120 |
| 仪器测定条件试验 | 检测约250个数据 | 250 | 100 |
| 检出限试验 | 检测约77个数据 | 77 | 100 |
| 正确度试验 | 2～3个样品检测约448个数据 | 448 | 100 |
| 精密度协作试验 | 8家实验室5个样品检测约1120个数据 | 1120 | 100 |
| 标准方法项目 | 7个项目测定 | 7 | 100 |
| 标准方法编写 | 初稿、征求意见稿 | 初稿、征求意见稿 | 100 |
| 编制说明编写 | 初稿、征求意见稿 | 初稿、征求意见稿 | 100 |

- 第六章 重大分歧意见的处理经过和依据

在本标准制定过程中无重大分歧意见，对一些不准确之处、与专业名词进行了进一步规范，起草小组根据专家意见进行了认真修改，通过了充分的研究与讨论，无重大意见。

于2024年2月-2024年4月发出征求意见函25份，收到回复意见25份，共收到意见和建议81条，其中采纳69条，部分采纳1条，未采纳11条，根据专家意见修改形成送审稿。

第七章 与相关法律法规和国家标准的关系

本次制订《植物样品中砷、镉、铬、铜、镍、铅、锌、的测定 能量色散X射线荧光光谱法》符合相关法律法规要求，起草时遵循了《中华人民共和国标准化法》等法律法规定，按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T20001.4-2015《标准编写规则第4部分试验方法标准》的要求进行编写。未查询到与该产品相关的国际和国内标准，该标准处在世界先进位置。

第八章 推广实施建议

本标准发布后，建议由自然资源标准化委员会制定标准贯彻实施计划。有条件的实验室，可根据需要选择采用本标准开展植物样品中砷、镉、铬、铜、镍、铅、锌的测定，以加强对本标准的推广应用。开展标准发布与实施的宣传工作；召开标准宣贯会，组织监测单位和分析人员培训学习。

第九章 起草单位和起草人员信息

本标准负责起草单位：江苏省地质调查研究院、中国科学院南京土壤研究所、江苏省农业科学院公共检测评价鉴定技术中心、宿迁市农畜产品质量检测中心、江苏省农产品质量检验测试中心、苏州市农产品质量安全监测中心。

本标准主要起草人：张琦、曹磊、宋静、常青、李明、朱宏、祁石刚、吴灵敏、梁凤玲、刘晓静、秦兴秀、袁秀雪、李如燕、邓晓燕、刘大可、杨敏娜。

项目负责人张琦组织项目实施。起草人员及工作内容见表39。

表39起草人员一览表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 工作单位 | 专业工作年限 | 对制订标准的具体贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张琦 | 博士 | 应用化学 | 高级工程师 | 江苏省地质调查研究院 | 10 | 项目负责人，主持项目实施，资料收集、标准方法及编制说明编写方法及编制说明编写 |
| 2 | 曹磊 | 硕士 | 物理化学 | 正高 | 江苏省地质调查研究院 | 17 | 资料收集、主要方法验证、方法及编制说明编写 |
| 3 | 宋静 | 博士 | 土壤化学 | 研究员 | 中国科学院南京土壤研究所 | 20 | 项目技术指导、标准方法及编制说明编写方法及编制说明编写 |
| 4 | 常青 | 硕士 | 土壤学 | 高级工程师 | 江苏省地质调查研究院 | 14 | 资料收集、主要方法验证 |
| 5 | 李明 | 硕士 | 无机化学 | 高级工程师 | 江苏省地质调查研究院 | 14 | 资料收集、主要方法验证 |
| 6 | 朱宏 | 硕士 | 农业昆虫与害虫防治 | 助理研究员 | 江苏省农业科学院公共检测评价鉴定技术中心 | 18 | 参与方法验证 |
| 7 | 祁石刚 | 本科 | 土壤肥料 | 推广研究员 | 宿迁市农畜产品质量检测中心 | 20 | 参与方法验证 |
| 8 | 吴灵敏 | 硕士 | 化学 | 农艺师 | 江苏省农产品质量检验测试中心 | 10 | 参与方法验证 |
| 9 | 梁凤玲 | 硕士 | 植物学 | 高级农艺师 | 苏州市农产品质量安全监测中心 | 20 | 参与方法验证 |
| 10 | 刘晓静 | 硕士 | 分析化学 | 应用工程师 | 北京安科慧生科技有限公司 | 10 | 参与方法验证 |
| 11 | 秦兴秀 | 硕士 | 化学 | 工程师 | 江苏省地质调查研究院 | 8 | 参与方法验证、方法及编制说明编写 |
| 12 | 邓晓燕 | 硕士 | 分析化学 | 工程师 | 江苏省地质调查研究院 | 9 | 资料搜集、参与方法验证 |
| 13 | 袁秀雪 | 硕士 | 分析化学 | 工程师 | 江苏省地质调查研究院 | 8 | 资料搜集、参与方法验证 |
| 14 | 李如燕 | 硕士 | 分析化学 | 工程师 | 江苏省地质调查研究院 | 7 | 资料搜集、参与方法验证 |
| 15 | 刘大可 | 本科 | 材料科学 | 工程师 | 江苏省地质调查研究院 | 19 | 资料搜集、参与方法验证 |
| 16 | 杨敏娜 | 硕士 | 环境科学 | 高级工程师 | 江苏省地质调查研究院 | 18 | 资料搜集、修改文本 |