| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

口腔综合治疗台水路卫生规范

第1部分 管理与卫生要求

Hygienic specifications of dental unit waterlines

Part 1 Management and sanitary requirements

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局 江苏省卫生健康委员会  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  管理要求	2

5  卫生要求	3

6  维护要求	3

7  清洗消毒要求	4

8  监测要求	4

附录A（资料性）  口腔综合治疗台水路消毒记录	6

附录B（资料性）  口腔综合治疗台诊疗用水消毒产品检验项目	7

附录C（资料性）  口腔综合治疗台水路维护操作流程	9

附录D（资料性）  独立储水罐式口腔综合治疗台水路的清洗消毒方法	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB32/T 《口腔综合治疗台水路卫生规范》目前分为以下部分：

——第1部分：管理与卫生要求

——第2部分：监测技术与评价方法

本文件为DB32/T 的第1部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生健康委员会归口。

本文件起草单位：南京医科大学附属口腔医院（江苏省口腔医院）、江苏省疾病预防控制中心等。

本文件主要起草人：徐艳、顾健、王晓茜、徐燕、吴晓松、鲍文丽、杨菁菁、刘荣、于金华、孙志达、张一凡、吴红梅、叶莺、张守刚、李成国、王莉蓉。

引言

口腔综合治疗台水路因管路细长，结构复杂特殊，水流速度缓慢，静止时间长，同时患者口腔在诊疗过程中可能会携带大量微生物回吸入管路，水路内易形成生物膜，导致口腔诊疗用水污染。患者和医务人员长期暴露在诊疗用水和气溶胶下，增加口腔诊疗过程中感染的风险。本文件旨在引导医疗机构对口腔综合治疗台水路进行感染管理与控制，建立口腔综合治疗台水路卫生规范，提高口腔综合治疗台输出水质量，控制生物膜的形成，为医疗机构口腔诊疗用水卫生管理提供重要依据。

口腔综合治疗台水路卫生规范

第1部分 管理与卫生要求

范围

本文件规定了口腔综合治疗台水路的管理要求、卫生要求、维护要求、清洗消毒要求、监测要求。

本文件适用于各级各类开展口腔疾病预防、诊断、治疗服务的医疗机构。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 18466 医疗机构水污染物排放标准

GB/T 5750.12 生活饮用水标准检验方法 微生物指标

WS 628 消毒产品卫生安全评价技术要求

DB32/T XX 口腔综合治疗台水路卫生规范 第2部分

《中华人民共和国药典》（2020年版，二部）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

口腔综合治疗台 dental units

用于口腔诊疗的基本设备，由牙科治疗机、牙科椅等组成。

口腔综合治疗台水路 dental unit waterlines

口腔综合治疗台用水输入与排出的管道系统，也包括独立储水器等。

口腔综合治疗台水源水source water for dental units

供给口腔综合治疗台使用的水。根据供水方式不同，分为集中供水和独立储水罐供水。

集中供水centralized water supply

生活饮用水通过市政管道直接接入到口腔综合治疗台进水管道；或生活饮用水经过处理后，直接接入或者在储水容器独立存储并进入到口腔综合治疗台入水管道的供水方式。

独立储水罐供水 independent water reservoirs for  supply

在口腔综合治疗台自带的独立储水罐内装纯化水、去离子水或蒸馏水作为口腔诊疗用水的供水方式。

口腔综合治疗台诊疗用水 dental unit treatment water

在诊疗过程中，通过口腔综合治疗台水路，经牙科手机、三用喷枪、洁牙机和水杯注水器等进入口腔的水。

菌落总数 standard plate-count bacteria

在一定条件下，经一定时间培养后所得1ml水样中的微生物菌落个数。

（来源GB/T 5750-2023.12）

三用喷枪combination springe

又称三用枪，可把压缩空气、诊疗用水或水气混合物喷射到操作者所要求部位的手持装置。

牙科手机 handpiece

用来向牙科工具或器具传递(带转换或不带转换)工作所需能量的手持工具夹。

超声洁牙机 ultrasonic scaler

采用机械传动方式传递牙科手术所需能量，用于清除口腔牙齿表面牙渍、牙周组织牙石和菌斑的手持设备。由超声波发生器（主机）和换能器（手机）两部分组成。

吸引系统 suction system

构成口腔综合治疗台设备的有源部分，包括一台吸引机，该系统在口腔治疗过程中产生气流，用于
清除患者口腔内的飞沫、唾液和食物残渣。

管理要求

组织管理

将口腔综合治疗台水路卫生管理工作纳入医疗质量管理，指定相关部门（人员）规范开展水路的维护、清洗消毒、监测等工作。

制定并落实口腔综合治疗台水路卫生管理制度，内容应包括但不限于维护、清洗消毒、消毒效果监测、人员培训、应急预案等，还应制定水路维护和消毒操作流程，及时根据设备说明书、标准规范进行更新并执行。

应对口腔综合治疗台的维护记录、水路消毒记录（参照附录A）、消毒效果监测报告等形成台账记录，至少应保存3年。

人员

从事口腔综合治疗台水路清洗消毒工作的相关工作人员应定期接受与其岗位职责相应的培训，具备以下知识与技能：

医院感染预防与控制、个人职业防护；

水处理设备、消毒剂及清洗消毒设备的性能和使用方法；

口腔综合治疗台水路及其连接的口腔器械构造特点与维护；

口腔综合治疗台水路清洗消毒、监测。

负责口腔综合治疗台水路的维护、清洗消毒及监测的人员应经过培训并考核合格，且宜相对固定。

物资保障

配备相应的清洁消毒设备、设施及人员防护用品。

清洗消毒设备、设施应对人员安全，对水路材质基本无腐蚀，不影响诊疗器械及口腔材料的临床使用寿命。

消毒产品应符合WS 628的相关要求，卫生安全评价报告中水路消毒产品检验项目应符合附录B的规定。

自产化学因子的消毒装置使用的原料应符合相关卫生标准。

消毒设备宜具备主要检测指标在线监测、数据显示、储存和打印等功能。应按照产品说明书的要求定期维护保养。

卫生要求

供水

- 口腔综合治疗台水源水至少应符合GB 5749的生活饮用水要求。采用集中供水方式的，宜采用外接过滤、软化、反渗透等纯化水处理系统。独立储水罐宜使用纯化水、去离子水或蒸馏水，连续使用时间应≤24h。口腔综合治疗台水源水细菌菌落总数应≤100 CFU/mL(营养琼脂培养基)，不得检出总大肠菌群和大肠埃希氏菌。

诊疗用水

- 诊疗用水的细菌菌落总数≤100 CFU/mL(营养琼脂培养基)或≤500 CFU/mL(R2A 琼脂培养基)，不得检出铜绿假单胞菌、嗜肺军团菌、总大肠菌群和大肠埃希氏菌。开展口腔外科手术、种植牙手术等操作时，应使用无菌水。

排放水处理

- 口腔综合治疗台产生的排放水，应接入医疗机构污水处理系统，经过处理系统后，应符合 GB 18466要求。

维护要求

日常维护

每日开诊前应对口腔综合治疗台诊疗用水出水管路使用诊疗用水冲洗至少3min，冲洗吸引系统至少30s，冲洗痰盂下水管道。

每位患者诊疗结束后应冲洗口腔综合治疗台牙科手机连接管至少30s，冲洗吸引系统至少10s，冲洗痰盂下水管道，同时注意防止喷溅。

每日诊疗结束，应冲洗消毒吸引系统、痰盂，冲洗吸引系统的污物过滤网、痰盂下水管道的污物收集器。漱口水过滤器应遵循设备说明书定期清洗。

口腔综合治疗台水路使用独立储水罐供水者，应每日对储水罐进行清洗消毒,储水罐应保持干燥保存。

日常维护操作流程参照附录C。

定期维护

应按照设备说明对口腔综合治疗台水路进行维护及更换部件，包括但不限于防回流装置、过滤器和滤网等。

按水处理设备厂家提供的方法，定期对水处理设备进行清洗消毒，并进行工作记录。

清洗消毒要求

清洗消毒方式

自带水路消毒装置的口腔综合治疗台应参照设备使用说明书的要求进行清洗消毒。

利用独立储水罐消毒的口腔综合治疗台，应参照设备和消毒产品使用说明书的要求，宜每日进行清洗消毒。方法参照附录 D。

外置式水路消毒装置使用方法应参照设备使用说明书的要求执行；常见的外置式水路消毒装置包括但不限于：次氯酸消毒剂生成器、二氧化氯消毒剂发生器、臭氧水发生器或涉水产品类的树脂滤芯等。

其他要求

应结合消毒产品，消毒设备说明及监测效果，科学合理制定消毒频次。

口腔综合治疗台停用≥72h，再次启用时应对水路进行消毒，宜监测合格后使用。

宜选择对水路持续消毒的消毒产品。

对传染病患者进行口腔操作后可能导致水路污染时，应在操作后对该患者使用的水路及时进行清洗消毒。

清洗消毒过程中，工作人员应做好个人防护。

监测要求

日常监测

- 医疗机构在开展水路消毒时，每次消毒前应对消毒剂有效成分含量、消毒器械的主要杀菌因子强度进行监测。

定期监测

医疗机构应自检或委托有相关资质的检验机构定期开展口腔综合治疗台水源水和诊疗用水微生物监测。

至少每季度对口腔综合治疗台水源水和诊疗用水进行菌落总数检测，每台口腔综合治疗台每年至少检测一次，检测结果应符合5.2要求。

医疗机构至少每年对口腔综合治疗台水源水进行一次菌落总数、总大肠菌群和大肠埃希氏菌的检测，检测结果应符合5.1要求。

应急监测

- 疑似发生与口腔综合治疗台水路污染相关的感染病例时，依据感染情况应进行目标微生物监测。

其他要求

口腔综合治疗台或水路消毒装置新安装、移位、可能导致水路污染的故障维修后，更换水路消毒剂/方式、水路污染消毒处理后，应进行诊疗用水检测，检测结果符合5.2方可使用。

如确认水路微生物污染超标，应立即停止使用，并在有效干预的基础上增加监测频次，监测合格方可重新启用。

排放水监测应符合GB 18466的要求。

本文件所有监测方法按照DB32/T XX 口腔综合治疗台水路卫生规范第2部分监测技术与评价方法。

（资料性）
口腔综合治疗台水路消毒记录

口腔综合治疗台消毒登记可参照表A.1执行。

口腔综合治疗台水路消毒记录表

医疗机构名称：              科室：                       责任人：

| 日期 | 综合治疗台编号 | 消毒方式 | 消毒因子 | 消毒因子浓度 | 消毒作用时间 | 操作人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（资料性）
口腔综合治疗台诊疗用水消毒产品检验项目

口腔综合治疗台诊疗用水消毒产品检验项目按表B.1执行。

口腔综合治疗台诊疗用水消毒产品检验项目

| 检验项目 | 消毒产品类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 消毒剂 | 消毒器械 n |
| 有效成分含量测定 a | + |  |
| 杀灭微生物因子强度 (含温度变化曲线) b |  | + |
| 稳定性试验 | + |  |
| 主要杀菌因子有效寿命 c |  | ± |
| pH值测定 c | + | ± |
| 铅、砷、汞的测定 c | + | ± |
| 金属腐蚀性试验 c | + | ± |
| 副产物 d | ± | ± |
| 工作环境空气中相应有害杀微生物因子的测定 e | ± | ± |
| 金黄色葡萄球菌杀灭试验 （含中和剂鉴定试验 f) | + | + |
| 大肠杆菌杀灭试验 (含中和剂鉴定试验 f) | + | + |
| 铜绿假单胞菌杀灭试验 (含中和剂鉴定试验 f ) | ± | ± |
| 黑曲霉菌杀灭试验 g (含中和剂鉴定） | ± | ± |
| 脊髓灰质炎病毒灭活试验 h (含中和剂鉴定试验) | ± | ± |
| 龟分枝杆菌杀灭试验 i (含中和剂鉴定) | ± | ± |
| 枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭试验 j (含中和剂鉴定试验) | ± | ± |
| 模拟现场试验 | * | * |
| 现场试验 |  |  |
| 生物膜去除效果 k | ± | ± |
| 急性经口毒性试验 | + | ± |
| 一次完整皮肤刺激试验 | + | ± |

- 表B.1口腔综合治疗台诊疗用水消毒产品检验项目（续）

| 检验项目 | 消毒产品类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 消毒剂 | 消毒器械 n |
| 眼刺激试验 l | ± | ± |
| 一项致突变试验 m | + | ± |
| 注：“+”为必须做的项目；“空格”为不做项目；“±”为选做项目；“*”为任选其一项目。 |  |  |
| a 限于单纯化学成分。 b 物理因子的消毒器械测定温度变化曲线和杀灭微生物因子强度(有温度调节功能的还应测定温度变化曲线)， 外来化学因子的消毒器械测定消毒剂原液浓度，自产化学因子的消毒器械测定产生消毒剂原液浓度，电解法 次氯酸消毒剂生成器测定有效氯、次氯酸、氧化还原电位、pH 值。 c 自产化学因子的消毒器械应进行 pH 值、铅、砷、汞和金属腐蚀性试验；标签说明书标注主要杀菌因子有效寿命 的自产化学因子或物理因子的消毒器械应进行主要杀菌因子有效寿命试验。 d 持续消毒时，消毒方式采用二氧化氯时，应测定亚氯酸盐，采用臭氧消毒时应测定溴酸盐。 e 有人条件下使用的应进行该项试验，如：臭氧消毒器应测定环境中臭氧浓度,二氧化氯消毒剂发生器应测定环 境中二氧化氯。 f 选择其中一个指标菌进行中和剂鉴定试验。 g 产品标签说明书中标注可用于杀灭霉菌或没有排除在高温高湿、梅雨季节使用，应做本项试验。 h 产品标签说明书中标注可用于病毒灭活或每日工作结束后消毒的消毒产品应做本项试验。 i 产品标签说明书中标注可用于中水平消毒的消毒产品应做本项试验。 j 产品标签说明书中标注可用于高水平消毒或可杀灭细菌芽孢的消毒产品应做本项试验。 k 产品标签说明书中标注可去除生物膜的消毒产品应做本项试验。 l 产品标签说明书中标注可用于持续消毒的消毒剂应做本项试验。 m 基因突变试验或染色体畸变试验任选一项。 n 外来化学因子的消毒器械用于持续消毒的应做毒理学试验，自产化学因子的消毒器械用于持续消毒的宜做毒理学试验。 |  |  |

（资料性）
口腔综合治疗台水路维护操作流程

口腔综合治疗台水路维护操作流程可参照图C.1。

图C.1 口腔综合治疗台水路维护操作流程

（资料性）
独立储水罐式口腔综合治疗台水路的清洗消毒方法

消毒剂及其剂量

根据口腔综合治疗台水路的材质与兼容性能，参考设备使用说明书选择消毒剂；水路清洗消毒应选择具有新消毒产品卫生许可批件或合格的卫生安全评价报告的消毒剂，并严格按照产品使用说明书标注的消毒剂量进行清洗消毒。

消毒方法

清洗消毒

独立储水罐内装满按要求浓度配制的消毒剂溶液，开启脚踏开关，让消毒剂溶液在各水管道内充满并浸泡一定时间后，将独立储水罐内的消毒液排空，再用诊疗用水将管道彻底冲洗干净，避免消毒剂残留。消毒剂溶液在储水罐及各水管道具体浸泡的时间遵照相应产品使用说明书。

排空

让独立储水罐处于供水模式，将独立储水罐取下清空后装回，开启脚踏，排出各连接管道内的水分直至空气排出，关闭电源。取下独立储水罐，清洗后干燥后保存。

注意事项

清洗消毒水路管道时应将出水量调至最大。

参考文献

[1]DB11/T 1703-2019 口腔综合治疗台水路消毒技术规范

[2]DB12/T 804-2018  口腔综合治疗台用水微生物标准

[3]DB22/T 2714-2012 口腔诊疗用水管理规范

[4]DB31/T 1363-2022 口腔综合治疗台水路卫生管理规范

[5]DB52/T 1696-2022 口腔综合治疗台用水卫生管理规范

[6]DB33/T 2307-2021 牙椅水路系统清洗消毒技术规范

[7]T/CHSA 023-2023 口腔综合治疗台水路污染控制与管理指南

[8]T/WSJD 40-2023 口腔综合治疗台水路清洗消毒技术规范