ICS  11.040.30

CCS C 41

DB32

江苏省地方标准

DB32/T xxxx-202x

超声手术刀临床使用安全管理

与质量控制规范

Specifications for safety management and quality control of

ultrasonic scalpel in clinical practice

(报审稿)

202x-xx-xx发布

202x-xx-xx实施

发布

江苏省市场监督管理局

江苏省市场监督管理局

目      次

前  言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 技术管理	3

4.1 通用要求	3

4.2 人员要求	4

4.3 环境要求	4

4.4 安全要求	4

4.5 材料的安全和生物相容性要求	4

4.6 有害物质要求	4

4.7 防水性能要求	4

5 临床使用要求与管理	4

5.1 使用操作要求	5

5.2 状态标识管理	5

5.3 应急处置管理	5

6 质量检测	5

6.1 质量检测周期	5

6.2 质量检测内容	6

7 维护保养	7

7.1 清洁消毒	7

7.2 保养	7

8 档案管理	7

8.1 档案内容	8

8.2 档案来源	8

附 录 A（规范性）超声手术刀性能检测方法	9

附 录 B（资料性）超声手术刀安全管理质量检测记录	12

附 录 C（资料性）超声手术刀清洁、消毒、保养记录	13

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出并组织实施。
本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：南京信息职业技术学院、南京中医药大学、江苏省人民医院、中国计量科学研究院、江苏省计量科学研究院、江苏省医疗器械检验所、南京明瑞检测技术有限公司、南京市第一医院、徐州市检验检测中心、江苏省妇幼保健院、宿迁市计量测试所、徐州生物工程职业技术学院、安徽省立医院、江阴市计量所、南京市计量监督检测院、无锡市检验检测认证研究院、江南大学附属医院。

本文件主要起草人：姚绍卫、李灿、李明明、刑广振、顾加雨、钱静、何伟、魏皓、刘君明、庄苏宁、秦航、陈曦、张勇、徐旭、许广辉、顾振飞、袁楠楠、胡小丽、吴承咸、王丽明、史先焘、王世敏、魏建玮、耿向南、许玥、徐含青、房坤、赵特、董盈钧、张斌、李天宇、徐昇、陈琳、葛群、吕雪、赵建华、何燕燕、黄耀森、谢小为、朱启文、姚玲丽、崔秀华、仲倩、陈栋。

超声手术刀临床使用安全管理与质量控制规范

# 范围

本文件规定了医疗机构超声手术刀的技术管理、临床使用要求与管理、质量检测以及维护保养。

本文件适用于江苏省内各级各类医疗机构临床使用超声手术刀的安全管理与质量控制。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YY/T 0644－2008 超声外科手术系统基本输出特性的测量和公布

YY/T 1601－2018 超声骨组织手术设备

YY/T 1750－2020 超声软组织切割止血手术设备

GB 9706.1－2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求

IEC60500: 2017 水声 水听器 1 Hz～500 kHz频率范围水听器的属性（Underwater acoustics - Hydrophones - Properties of hydrophones in the frequency range 1 Hz to 500 kHz）

IEC 61205: 1993 超声学 牙齿除垢系统 输出特性的测量和标示（Ultrasonics; dental descaler systems; measurement and declaration of the output characteristics）

# 术语和定义

下列定义和术语适用于本文件。

## 超声骨组织手术设备ultrasonic surgical equipment for osseous tissue

  - 以超声波为动力的手术设备,频率一般为20 kHz~60 kHz,适用于对骨组织，以及牙齿、骨替代材

  - 料等进行切割、整形、破碎等。

## 超声软组织切割止血手术设备ultrasonic surgical equipment for soft tissue excision and hemostasia

  - 基于超声原理，其工作频率一般在20 kHz～60 kHz，适用于软组织的切割、血管闭合和组织分离的超声手术设备。

  - 注:设备的工作频率通常在20 kHz～60 kHz，YY/T 0644-2008涉及的试验方法也在这个频率范围,然而,超过这个频率范围的设备，其试验方法也可以参考本标准。

## 治疗头尖端（应用部分）applicator tip(applied part)

  - 外科手术系统与人体组织直接接触的部分。

## 最大电功率maximum electrical power

当治疗头尖端的负载从静态(即空载状态，下同)开始逐步增大时，输入到超声手持部件的峰值电功率。用Pmax表示。

## 主声输出面积primary acoustic output area

在尖端主振幅方向上，治疗头尖端实心部分的投影面积。用Aap表示。

  - 注:对于工作在相同振幅和频率下的不同尖端，采用主声输出面积来确定由治疗头(尖)端面辐射的能量。

## 尖端主振幅primary tip vibration excursion

治疗头尖端在最大振幅方向上的峰峰值位移，测量点位于治疗头尖端相距自由端(末端)不超过1 mm处。用Sp表示。

## 静态(空载)电功率quiescent electrical power

对给定的尖端主振幅，治疗头尖端无负载时，输入到超声手持部件的(峰值)电功率。用Pq表示。

## 次级横振声输出面积secondary acoustic output area

在垂直于尖端主振幅方向且对应于次最大运动分量,治疗头尖端外露部分的投影面积。用Aas表示。

## 尖端横向振幅secondary tip vibration excursion

在垂直于尖端主振幅方向并且对应于次最大运动分量,治疗头尖端的峰峰值位移,测量点位于治疗头尖端，靠近其自由端(末端)不超过1 mm。用Ss表示。

# 技术管理

## 通用要求

- 4.1.1 医疗器械管理部门主要要求包括：

- 具有经培训合格的医疗器械管理人员；

- 负责装置维护、维修及性能检测等安全管理工作；

- 制定装置安全控制计划和管理制度；

- 制定装置质量控制技术操作规范；

- 制定装置应急预案和院内调配制度；

- 协调确保装置使用的配套设施、环境要求等符合制造厂家产品说明书要求或相关标准；

- 收集装置安全与质量控制信息、不良事件，向医疗机构安全管理组织提交评价报告并提出改进意见。

- 4.1.2 使用科室主要要求如下：

- 具有经培训合格的使用人员；

- 具有符合使用装置要求的场所及配套设施；

- 具有应急抢救患者的能力；

- 具有装置日常保养能力；

- 遵循医院感染控制规程，减少交叉感染风险。

  - 人员要求

- 4.2.1 管理部门人员要求如下：

- 具有医疗器械相关专业背景；

- 应充分了解装置的用途、工作原理、性能特点及操作流程；

- 应掌握装置的维修、保养及性能检测方法和流程。

- 4.2.2 使用科室人员要求如下：

- 仪器内有高压危险，非专业人员不可拆卸设备；

- 必须由专业人员负责操作并保管钥匙；

- 操作人员须掌握装置日常维护方法；

- 应充分了解装置的用途、使用场景和适用人群；

- 应掌握装置的工作原理、性能特点及常用参数的使用和设定；

- 应掌握装置基本维护与消毒处理流程；

- 能对装置进行使用前检查，使用中的工作状态进行判断并做出相应处理；

- 应了解装置对患者的潜在风险并做出正确处理。

# 临床使用要求与管理

## 使用操作要求

- 应制定装置的使用操作管理制度，涵盖适用标准、操作规程等，保证可行性，并形成文件向相关部门及人员传达；

- 应建立装置使用操作交接班制度，对患者诊断、基本情况及其变化、注意事项等进行交接。

- 使用装置前，应根据本装置的使用规程做好装置的自检并清洁消毒；

- 使用装置后，需在本装置的使用登记本填写治疗时间和记录；

- 仪器启动中，操作人员手中不宜手持治疗手柄进行设置操作；

- 操作人员使用超声手术刀后应填写治疗记录和使用运行记录。

## 状态标识管理

- 状态类别：分为“正常”和“停用”两种，“正常”标识为绿色、“停用”标识为红色；

- 标识内容：“正常”标识应注明“有效日期”、“检测人”、“设备序列号”等基本信息；“停用”标识应注明“停用日期”、“检测人”、“设备序列号”等基本信息；

- 标识粘贴：质量状态标识应由临床工程师在新购验收检测、周期质量检测或修后质量检测后根据检测结果粘贴；使用中检测，合格不粘贴标识，如不合格则粘贴“停用”标识；

- 临时故障标识：放置于临床环境的超声手术刀因故障或其他原因不能正常使用时，应由超声手术刀使用人员粘贴“停用”标识，并报管理部门检修。

## 应急处置管理

- 装置出现报警时，使用人员应立即停止机械运动并判断报警原因，并有针对性地进行处理，消除相关报警；

- 在通过处理仍无法消除报警时，应停止使用，可根据需要启动应急方案和紧急调配备用装置；

- 装置出现故障且无法继续使用时，使用人员应将故障设备从诊疗区域撤离，并粘贴（或悬挂）“临时故障”状态标识，及时向医疗器械管理部门报修。

# 质量检测

## 质量检测周期

- 6.1.1 定期质量检测

超声手术刀设备质量控制应由医疗机构临床工程人员在下列时期进行，分别是：

- 新购验收检测：按照6.2中所有项目，对新购超声手术刀进行检测。检测合格后方可交付临床使用；

- 周期检测：临床在用的超声手术刀应进行周期性检测，每个周期检测不大于1年；

- 日常检测：按照6.2.1和6.2.2检测项目，每年对超声手术刀进行不少于2次的使用中检测；

- 维修后检测：超声手术刀故障维修后，应按照6.2中所列项目进行检测，合格后方能交付临床科室使用；

- 仲裁检测：超声手术刀性能参数数值发生争议时，应由法定计量技术机构进行仲裁检测。

- 6.1.2 不定期质量检测

出现下列情况时，需对超声手术刀进行安全确认和性能检测：

- 超声手术刀三个月以上未使用，准备治疗时；

- 超声手术刀出现明显异常时（如异响、震动、屏幕闪烁、花屏等）；

- 超声手术刀使用者发生意外引起医疗纠纷时。

## 质量检测内容

    - 6.2.1 外观检查

- 主机外观应整洁，无明显影响使用的机械损伤;

- 电源开关通断状态明显，显示屏或数码管显示正常，无明显影响读数的缺画面或字符现象；

- 按键或旋钮应正常使用；

- 产品外观应整洁，色泽均匀，无伤痕、划痕、裂纹等缺陷；

- 产品及其附件标志信息应清晰易读并耐久使用；

- 产品部件中喷漆的壳件应符合GB/T 9286的一级要求；

- 检查设备表面是否干净整洁，有无影响使用的破损；

- 检查显示屏幕是否正常；

- 检查各功能按键和控制旋钮反应是否灵敏；

- 检查外置回路和各连接部件是否完好；

- 检查氧气流量表是否完好；

- 检查电源线是否完好。

    - 6.2.2 安全检测

        - 6.2.2.1 电气安全检测

测量主机、换能器手柄、超声刀头、脚踏板的金属导电部分保护接地阻抗，超声手术刀每个部位的接地阻抗应满足GB 9706.1规定的要求。

        - 6.2.2.2 安全功能检测

- 设备进行切割与血管闭合时，装置应发出相应声、光报警；

- 急停按钮被触发时，机械运动应立刻停止并发出相应报警。

    - 6.2.3 性能检测

6.2.3.1 尖端主振幅

- 检测方法按附录A.2.1执行；

- 技术要求最大允许误差为±30%。

6.2.3.2 尖端横向振幅

- 检测方法按附录A.2.2执行；

- 技术要求最大允许误差为±30%。

6.2.3.3 静态（空载）电功率

- 检测方法按附录A.2.3执行；

- 实测静态(空载)电功率应小于制造商公布的每个超声手持部件的静态(空载)电功率最大值。

6.2.3.4 最大电功率

- 检测方法按附录A.2.4执行；

- 实测最大电功率应小于制造商公布的每个超声手持部件的最大电功率值。

# 维护保养

## 清洁消毒

    - 7.1.1 普通环境

    - 7.1.1.1使用科室应督促使用人员在使用完超声手术刀后对设备表面进行全面清洁并记录，记录表格可参考附录C。

7.1.1.2如有脏污，宜使用制造商推荐的清洁剂将柔软纱布进行浸泡，拧干后进行擦拭清洁，擦拭时不应使液体进入机器内部，具体可参考产品说明书。

7.1.1.3使用科室应根据所在医疗机构消毒要求和产品说明书进行消毒并记录，记录表格可参考附录C。

    - 7.1.2 高危感染环境

7.1.2.1在高危感染环境下使用超声手术刀，应按医疗机构感染控制管理要求定期进行清洁、消毒。消毒前，需对设备进行全面的清洁，以确保消毒效果。

7.1.2.2用于传染病患者，如新冠病毒感染者等的超声手术刀，在使用后应立即进行清洁和消毒。连续多日使用，应至少对设备每日进行一次清洁、消毒。

## 保养

    - 7.2.1 医疗器械管理部门应督促使用科室对装置进行日常保养。使用科室应根据医疗器械管理部门提供的清单进行日常保养并记录，记录表格可参考附录B。

    - 7.2.2 为保证超声手术刀的安全使用和正常运行，还应定期进行预防性检查，主要包含下列内容：

- 检查设备完整性；

- 检视机械性损伤；

- 清洁设备；

- 更换可能损坏的部件；

- 报警功能检查；

- 及时更换脏污的进气口过滤棉。

# 档案管理

## 档案内容

超声手术刀的安全管理与质量控制档案宜包含下列内容：

- 合格证或出厂检验报告；

- 安装验收报告；

- 产品说明书、消毒规范和快捷操作指南；

- 使用记录；

- 清洁、消毒记录；

- 质量检测记录；

- 维修记录；

- 预防性维护和保养记录；

- 培训记录。

## 档案来源

超声手术刀的安全管理与质量控制档案宜从下列来源获得：

- 合格证或出厂检验报告在设备安装时由设备制造厂商提供；

- 安装验收报告由医疗机构医疗器械管理部门在设备验收合格后出具；

- 产品说明书、消毒规范和快捷操作指南由设备制造厂商随设备提供；

- 使用记录由设备使用人员使用设备时填写；

- 清洁、消毒记录由设备使用人员清洁、消毒设备时填写；

- 质量检测记录由医疗器械管理部门人员对设备进行质量检测后出具；

- 维修记录由医疗器械管理部门人员维修设备后填写；

- 预防性维护和保养记录由医疗器械管理部门人员或厂家工程师对设备进行预防性维护和保养后出具；

- 培训记录由培训人员填写，并由被培训人员签字确认。

- 附 录 A

（规范性）

超声手术刀性能检测方法

    - A.1 所需设备

光学显微镜、激光测振仪、功率计。

    - A.2性能检测

    - A.2.1尖端主振幅

    - A.2.1.1 光学显微镜法

a) 直接测量法：将显微镜聚焦在距治疗头尖端1.0 mm范围内的某一末端上，并用光束照亮。当设备工作时，设备治疗头尖端的运动轨迹为一条直线。改变治疗头尖端和显微镜的相对方位使直线为最长。该线的长度等于尖端主振幅。若同时存在横向振动，则治疗头上的点描绘的是椭圆的轨迹，此时测量椭圆的长轴长度，如图1所示。本方法通过显微镜直接观察探头表面反射光亮点的尖端振动，为产生亮点，采用小光纤或定位在聚光透镜后聚焦平面的小孔，小孔的放大像应小于尖端振动幅度的5%。

图A.1 直接测量法

b) 自动图像识别法：将背光板打开，使超声手术刀在背光板上形成投影。固定超声手术刀，设备未工作时，使用CCD相机拍摄图片并记录。设备工作时，设备治疗头尖端的运动轨迹为一条直线。改变治疗头尖端和显微镜的相对方位使直线为最长。该线的长度等于尖端主振幅，若同时存在横向振动，则治疗头上的点描绘的是椭圆的轨迹，此时使用CCD相机拍摄并记录。将超声手术刀工作前后所记录的图片使用计算机图像处理装置自动识别测量椭圆的长轴长度，即为该设备的尖端主振幅。

图A.2 自动图像识别法

A.2.1.2 激光测振仪法

激光测振仪的输出波束光斑尺寸应足够小，使其能聚焦在治疗头尖端的末端上，波束应直接平行于尖端振动的纵轴，即与所测的尖端振幅的方向成一线。测振仪控制组件的输出在激光测振仪制造商规定的仪器上显示和记录。

A.2.1.3 尖端主振幅

测量尖端主振幅重复测量三次，得到尖端主振幅Sp1，Sp2，Sp3，根据式（A.1）计算平均值作为尖端主振幅。

（A.1）

A.2.2尖端横向振幅

采用A.2.1.1所述方法测量尖端横向振幅，测量方法如图1，图2所示。调整显微镜与设备位置，测得的椭圆短轴的最大长度作为尖端横向振幅。测量尖端主振幅重复测量三次SS1、SS2、SS3，得到尖端横向振幅，根据式（A.2）计算平均值作为尖端横向振幅：

（A.2）

A.2.3静态（空载）电功率

将尖端主振幅设定到其最大的水平，使用电功率计直接测量输入超声手持部件的电功率。重复测量三次，得到静态（空载）电功率Pq1、Pq2、Pq3，根据式（A.3）计算平均值作为静态（空载）电功率。

（A.3）

A.2.4 最大电功率

将尖端主振幅设定于最大值，然后使用电功率计，直接测量超声手持部件的电功率。尖端主振幅方向上加上模拟外科的尖端负载，加载应使用不会损坏治疗头尖端的材料，如开孔泡沫塑料或其他含水的介质。加载材料的密度应足以驱使输入超声手持部件的电功率达到最大值并降低基准尖端主振幅。随着负载的增大测量电激励功率，并注意最大功率值正好出现在尖端主振幅从其最大幅值开始减小之前。

重复测量三次，得到最大电功率Pmax1、Pmax2、Pmax3根据式（A.4），计算平均值作为最大电功率。

（A.4）

- 附 录 B

（资料性）

超声手术刀安全管理质量检测记录

记录编号

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
| 温度（℃） |  |  |  |  |  | 湿度（%RH） |  |  |  |  |  |
| 依据 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声手术刀测试仪 |  | 厂家 |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |
|  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  | 证书编号/有效期 |  |  |
| 外观及功能正常性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器外观 |  | □ 符合□ 不符合 |  |  |  | 功能按键、旋钮 |  |  | □ 符合□ 不符合 |  |  |
| 超声手术刀质量检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 超声手术刀标称值 超声手术刀监测值 |  |  |  | 实测值 | 检测结果 |  |
| 1 | 尖端主振幅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 允差：±30% □ 符合 不符合 |  |
| 2 | 尖端横向振幅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 允差：±30% □ 符合 不符合 |  |
| 4 | 静态（空载）电功率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求：小于标称值 □ 符合 不符合 |  |
| 5 | 最大电功率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求：小于标称值 □ 符合 不符合 |  |
| 超声手术刀安全功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电气安全 |  | □ 符合□ 不符合 |  |  |  | 11 | 定时误差 |  | □ 符合□ 不符合 |  |
| 10 | 防水性能 |  | □ 符合□ 不符合 |  |  |  | 12 | 有害物质 |  | □ 符合□ 不符合 |  |

检测人                  日期                   审核人                    日期

- 附 录 C

（资料性）

超声手术刀清洁、消毒、保养记录

| 日期 | 清洁 | 消毒 | 保养内容 |  |  |  | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外观检查 | 开机状态 | 附件状态 | 设备时间 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |
|  | □完成 □未完成 | □完成 □未完成 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □正常 □异常 | □准确 □不准确 |  |

_________________________________