| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C 52 |

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

工作场所空气中草铵膦职业接触限值及检测技术规程

Technical code for occupational exposure limit and detection for glufosinate ammonium in the air of workplace

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  工作场所空气中草铵膦职业接触限值	1

5  草铵膦的溶剂洗脱-离子色谱法	1

5.1  原理	1

5.2  仪器	1

5.3  试剂	2

5.4  样品的采集、运输和保存	2

5.5  分析步骤	3

5.6  计算	3

5.7  说明	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出并组织实施。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、南京医科大学、南京大学、扬州市疾病预防控制中心、镇江市疾病预防控制中心、南京市职业病防治院、江苏理工学院。

本文件主要起草人：霍宗利、凌映茹、张锋、邱竞帆、朱宝立、周庆、潘旸、刘炘、窦建瑞、卞倩、潘丽萍、谢石、张昊、程士、鹿奎奎。

工作场所空气中草铵膦职业接触限值及检测技术规程

范围

本文件规定了工作场所空气中草铵膦的职业接触限值和检测方法。

本文件适用于生产和使用草铵膦的各类企业工作场所空气中草铵膦的检测及职业接触的评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 210.4 职业卫生标准制定指南 第4部分：工作场所空气中化学物质的测定方法

术语和定义

GBZ 2.1界定的术语和定义适用于本文件。

工作场所空气中草铵膦职业接触限值

工作场所空气中草铵膦职业接触限值见表1。

工作场所空气中草铵膦职业接触限值

| 化合物 | 英文名 | 化学文摘号 （CAS 号） | 分子式 | 相对分子质量 | 职业接触限值（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |
| 草铵膦 | Glufosinate ammonium | 77182-82-2 | C5H18N3O4P | 215.2 | - | 0.12 | - |

草铵膦的溶剂洗脱-离子色谱法

原理

空气中的草铵膦采用玻璃纤维滤纸采集，用水超声洗脱后进样，经离子色谱柱分离，电导检测器检测，以保留时间定性，峰面积定量。

仪器

玻璃纤维滤纸，直径为40 mm；

采样夹，滤料直径为40 mm；

空气采样器，流量范围为0 L/min～5 L/min；

超声波清洗器；

涡旋振荡器；

玻璃刻度具塞比色管，10 mL；

微量注射器，50 μL；

针头式过滤器，混合纤维素，滤膜孔径0.22 μm；

离子色谱仪，配有电导检测器，仪器操作参考条件：

- 色谱柱：150 mm×4.0 mm，阴离子色谱柱和阴离子保护柱；

- 柱温：35℃；

- 流动相：1.9 mmol/L碳酸钠-0.6 mmol/L碳酸氢钠溶液；

- 流速：0.7 mL/min；

- 进样量：100 μL；

试剂

试验用水为GB/T 6682规定的一级水；

碳酸氢钠，优级纯；

碳酸钠，优级纯；

草铵膦标准品：纯度≥98%，或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质；

标准溶液：准确称取一定量的草铵膦，溶于水，定量转移至容量瓶中，并用水定容至刻度，此溶液为草铵膦标准储备液；临用前，用水稀释成10 μg/mL草铵膦标准溶液。或用国家认可的标准溶液配制。

样品的采集、运输和保存

采样点和采样对象的选择参照GBZ 159的要求执行。

短时间采样：在采样点，用装有玻璃纤维滤纸的采样夹，以2.0 L/min流量采集15 min空气样品。

长时间采样：在采样点，用装有玻璃纤维滤纸的采样夹，以1.0 L/min流量采集2 h ~ 8 h空气样品。

采样后，打开采样夹，取出滤纸，接尘面朝里对折，置清洁容器内密封运输和保存。

样品空白：在采样点，打开装有玻璃纤维滤纸的采样夹，立即取出滤纸，放入清洁的塑料袋或纸袋中，做好唯一性标识，然后同样品一起运输、保存和测定。每批次样品不少于2个样品空白。

分析步骤

样品处理：将玻璃纤维滤纸转移至10.0 mL具塞比色管中，先加入8 mL水，将滤纸浸没，涡旋振荡1 min，于室温下超声20 min，补加水至总体积10 mL，经针头式过滤器过滤，样品溶液供测定。

标准曲线的制备：取4只～7只容量瓶，用水稀释标准溶液成0.0 µg/mL～1.0 µg/mL浓度范围的草铵膦标准系列。参照仪器操作条件，将离子色谱仪调节至最佳测定状态，进样100 µL，分别测定标准系列。以测得的峰面积对相应的草铵膦浓度（µg/mL）绘制标准曲线或计算回归方程，其相关系数应≥0.999。

样品测定：用测定标准系列的操作条件测定样品溶液和样品空白溶液，测得的峰面积值由标准曲线或回归方程得样品溶液中草铵膦的浓度（µg/mL）。若样品溶液中草铵膦浓度超过测定范围，用水稀释后测定，计算时乘以稀释倍数。

计算

按GBZ 159的方法和要求将采样体积换算成标准采样体积。

按式（1）计算空气中草铵膦的浓度：

()

式中：

C——空气中草铵膦的浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

10——样品溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——测得的样品溶液中草铵膦的浓度（减去样品空白），单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——标准采样体积，单位为升（L）；

D——洗脱效率，%。

空气中的时间加权平均接触浓度（CTWA）按GBZ 159规定计算。

说明

本法按照 GBZ/T 210.4的方法和要求进行研制。本法的检出限为0.011 μg/mL，定量下限为0.05 µg/mL，定量测定范围为0.05 µg/mL～1.0 µg/mL；以采集30 L空气样品计，最低检出浓度为0.0037 mg/m3，最低定量浓度为0.017 mg/m3；批内精密度为1.8%～6.6%，批间精密度为3.2%～4.6%；加标回收率为95.6%～97.7%；本法的平均采样效率和洗脱效率均＞95%。

样品于室温条件下至少可稳定保存14天。

玻璃纤维滤纸对草铵膦的穿透容量大于1.68 mg。

氟离子、氯离子、硝酸根离子、硫酸根离子等常见离子可以与草铵膦完全分开，不影响草铵膦的测定。色谱分离参考图见图1。

说明：

1—氟离子（5.80 min)；

2—氯离子（7.32 min)；

3—硝酸根离子（12.68 min)；

4—草铵膦（16.98 min)；

5—硫酸根离子（29.73 min)。

色谱分离参考图