卫生标准制（修）订项目编号：

工作场所空气中草铵膦职业接触限值及检测技术规程

（Regulations for occupational exposure limit and detection technique for glufosinate ammonium in the air of workplace）

（送审稿）

编 制 说 明

江苏省疾病预防控制中心

2024年5月30日

一、项目基本情况

（一）任务来源与项目编号

《工作场所空气中草铵膦职业接触限值及检测技术规程》江苏省地方标准项目由江苏省市场监督管理局立项，项目来源为苏市监标[2023]173号。

（二）各起草单位和起草人承担的工作

本项目主要参与人员见表1-1。

表1-1 项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称/职务 | 单 位 | 所承担的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 霍宗利 | 男 | 副科长/副主任技师 | 江苏省疾病预防控制中心 | 项目负责人，负责项目的总体设计、协调工作 |
| 2 | 凌映茹 | 女 | 主管技师 | 江苏省疾病预防控制中心 | 草铵膦检测方法的建立 |
| 3 | 张锋 | 男 | 主任技师 | 江苏省疾病预防控制中心 | 负责草铵膦现场调查 |
| 4 | 刘炘 | 男 | 副主任医师 | 江苏省疾病预防控制中心 | 负责草铵膦职业接触限值的研究 |
| 5 | 窦建瑞 | 男 | 副主任医师 | 扬州市疾病预防控制中心 | 参与现场流行病学的调查 |
| 6 | 潘丽萍 | 女 | 主治医师 | 南京市职业病防治院 | 实验室方法验证 |
| 7 | 谢石 | 女 | 主任医师 | 镇江市疾病预防控制中心 | 参与草铵膦职业卫生现场调查，收集人群健康体检资料 |
| 8 | 张昊 | 男 | 副主任技师 | 江苏省疾病预防控制中心 | 负责草铵膦体内生物指标的检测 |
| 9 | 鹿奎奎 | 男 | 实验师 | 江苏省疾病预防控制中心 | 参与草铵膦样品采集及结果统计 |
| 10 | 朱宝立 | 男 | 主任医师 | 江苏省疾病预防控制中心 | 技术路线制定、现场协调 |

（三）起草过程

1. 前期基础

2022年起江苏省疾病预防控制中心以江苏省内草铵膦制造企业为研究基地，接触草铵膦人群为研究对象，调查了草铵膦生产车间存在的职业病危害因素及关键控制点，对草铵膦检测方法及毒性的研究进展进行了综述。2023年，实验室通过预实验和对草铵膦理化性质、生产工艺流程、国外检测方法等文献进行调研，确定了空气样本中草铵膦的采集方法，并于江苏省南京市的生产企业收集了草铵膦生产车间的空气样本，同时研制了空气中草铵膦的检测方法以及生物样本（血浆、尿液）中草铵膦及代谢物的检测方法，为大量的样本检测做准备。2023年开展的大鼠动物实验通过非靶向代谢组学，结合HMDB数据库对代谢产物进行筛选和鉴定，观察到草铵膦暴露对大鼠多个代谢通路产生影响，包括腺苷代谢、甘油磷脂分解代谢、色氨酸代谢、甘氨酸、丝氨酸和苏氨酸代谢、胆固醇代谢、胆汁酸代谢以及亚麻酸代谢。这些影响可能导致大鼠出现能量代谢异常、细胞膜功能受损、神经递质水平失衡、心血管疾病风险增加、脂肪消化不良以及蛋白质合成受阻等一系列生理问题。2022、2023年对调查对象进行连续的健康体检和生产车间空气中以及大鼠血尿中草铵膦浓度的检测。

2. 项目启动

2023年10月，召开项目的启动会，各相关单位派人参与，并且对各单位的具体任务进行了协调和分工。

3. 现场工作进程

见表1-2。

表1-2 项目研制过程

| 时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 2022.10---2022.11 | 召开课题启动会，前期工作准备 |
| 2022.12---2023.2 | 建立实验室检测方法 |
| 2023.2-2023.3 | 对江苏仁信作物保护技术有限公司开展现场草铵膦浓度检测、接触人群职业健康体检、尿样和血样的采集、问卷调查 |
| 2023.4-2024.3 | 化工的现场检测、职业健康体检、尿样的采集、问卷调查，并且对所有的生物样本检测 |
| 2024.4 | 3家单位对提出的方法进行验证 |
| 2024.6 | 资料整理、数据统计分析，并向其他单位征求所制定标准的意见和建议 |
| 2024.7 | 根据各单位反馈的意见及建议，对标准草案进行进一步修改，提交标准送审稿 |
| 2024.8 | 标准预审，根据预审意见对标准进行修改，并发至标委会专家征求意见，对提出的意见进行修改 |
| 2024.XX | 标准送审 |

4. 文本修改过程（包括但不限于根据时间序列概述以下等内容）

（1）起草初稿

2024年4月-5月对所得资料进行分析、整理和数据统计，编写标准文本和编制说明。

（2）专家讨论

2024年6月召集各参与单位，讨论标准的初稿，并进行修订。

（3）社会征求意见

2024年6月，向疾病预防控制机构、职业病防治机构、高等院校、监督机构征求意见，对收集的意见进行整理，并按照要求进行修改。

（4）社会意见研究处理过程和结果

2024年6月，发出征询函17份，收到17份。本标准共征集意见54条，51条意见被采纳，3条意见未被采纳，具体见征求意见汇总表。

（5）标委会委员意见及处理情况

2024年XX月向标委会各位委员发出意见征求函，截至XX月XX日，共收到反馈意见X条，按照要求进行修改。

（6）标委会预审会议意见及处理情况

2024年8月初在预审会议上，共收集意见3条，按照要求对提出的意见进行修改。

（7）研制过程中所做的重大修改和调整

无。

（8）标准审查结果及审查意见处理情况。

5. 项目完成情况（以完成报批稿发送秘书处并在系统上提交为最后完成节点）。

2024年X月XX日完成报批稿发送至秘书处，并在系统上提交。

二、与相关规范性文件和其他标准的关系

本标准作为江苏省地方标准，与《中华人民共和国职业病防治法》配套。

本标准是对GBZ/T 300-2017《工作场所空气有毒物质测定第1部分:总则》以及GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的补充和完善。在编制过程中按照GBZ/T 210.4-2008《职业卫生标准制定指南 第4部分：工作场所空气中化学物质测定方法》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的各项技术指标内容进行研制。

三、国外相关规定和标准情况的对比说明

美国职业安全与卫生研究所（NIOSH）、职业安全与卫生条例管理局（OSHA）、美国政府工业卫生学家会议（ACGIH）及其他国家均未建立工作场所空气中草铵膦的接触限值和配套检测方法。

目前国内尚未制定工作场所空气中草铵膦国家标准检测方法，国内也未见工作场所空气中草铵膦检测方法的文献报道。

通过查阅文献，目前环境介质和食品中有关草铵膦检测的方法主要为离子色谱法、液质联用和气质联用等。

- 各项技术内容的依据

根据草铵膦毒理学资料、现场调查、空气中草铵膦浓度检测结果，综合OEL等的计算结果，建议我国草铵膦职业接触限值为（PC-TWA）：0.12 mg/m3。

1、草铵膦理化性质

草铵膦（Glufosinate ammonium，CAS：77182-82-2），又名草丁膦，分子式为C5H18N3O4P，相对分子质量为215.2，为白色、有轻微刺激性气味的固体。水溶性极强（22℃时水中溶解度为1370 g/L），在常见有机溶剂中溶解度较低。在标准大气压下，其熔点为：210℃，沸点为519.1℃，具有一定挥发性，工作场所空气中的草铵膦为气溶胶状态。草铵膦具有手性，通常生产的是L型和D型的外消旋体，L型具有除草作用，D型则几乎无活性。草铵膦稳定性较好，与强氧化剂不相容，主要代谢产物为3-（甲基膦基）丙酸、2-（甲基膦基）乙酸和N-乙酰草铵膦，应在阴凉干燥处避光密封保存。

2、生产、使用情况

草铵膦是一种高效、低毒、低抗性且高活性的除草剂。因其广泛的杀草谱，在果园、马铃薯田及非耕地田等场所对一年生和多年生双子叶及禾本科杂草起到了良好的防治作用，属于有机磷类非选择性灭生型除草剂，通过抑制谷氨酰胺合成酶的催化作用导致植物体内氨过量积累，从而抑制光合作用，达到土地杂草的防除目的。草铵膦于1986年化学合成并成功上市，随着抗草铵膦作物（水稻、小麦、玉米等）的研究与推广，抗除草剂转基因作物的出现，世界范围内百草枯、草甘膦等产品禁限用范围持续扩大以及草铵膦价格下降，草铵膦在国内外的需求量逐年增加，现已成长为继草甘膦之后第二大除草剂。

2020年，全球草铵膦的市场规模达到10.5亿美元，位列所有除草剂品种第二位，草铵膦在中国使用量达1.1万吨，中国作为全球最大的供应国和出口国，且未来全球草铵膦产能释放仍主要在中国。随着中国工业化进程的不断推进以及农业化程度的不断提高，草铵膦在国内的使用量仍在持续增加，预计2025年全球草铵膦使用量将达到5万吨水平，届时世界草铵膦的市场需求量将可达到10万吨左右。我国是草铵膦全球最大的供应和出口国，使用量位列第2位。

目前，国内已有的草铵膦生产商主要分布在江苏、山东、安徽及江西等省份，鉴于草铵膦的巨大市场需求潜力，国内有很多家企业扩建新建生产装置。2020年仍有多套规模较大的生产装置建成投产。据农业农村部数据显示，截至2023年2月22日，已有61家企业注册生产草铵膦原药产品。在生产过程中，接触草铵膦的工人大大增加，在使用过程中，在许多地方的农民和园艺工作者也接触，全国接触草铵膦人数不下3万人。

3、一般毒性研究资料

3.1 吸收、分布和代谢

在大鼠、狗、羊、母鸡等体内开展的毒代动力学资料表明，无论经什么途径染毒，草铵膦很快但又很少（＜10%）被吸收，也很快被清除。经口染毒时，80%~90%的草铵膦不能被吸收，以原型从粪便排出，但有10%~15%从尿液排出，在体内的半衰期为6 h~7 h。在肾脏和肝脏中的分布最多，脑、血液、脾脏等其他脏器中的含量要比肾、肝中的含量低十多倍。尿液和粪便中主要代谢产物为MPP，次要代谢物为MPA、MPB及NAG。

3.2 一般毒性资料

世界卫生组织（WHO）在2016年发布的一份报告中，将草铵膦评估为对人体的急性毒性较低的化学物质。联合国粮农组织-世界卫生组织农药残留联合专家会议（JMPR）将草铵膦的急性参考剂量（ARfD值）定为0.01 mg/kg·bw。然而对于长期和慢性暴露的评估仍存在争议。国际癌症研究机构（IARC）于2015年将草铵膦分类为2A，即“可能对人类致癌”。

草铵膦作为一种非蛋白源型氨基酸，结构上类似于兴奋性神经递质谷氨酸，谷氨酸广泛存在于中枢神经系统中，同时也存在与外周组织之中，谷氨酸受体不仅在肺和气道中都有发现，而且在免疫细胞中也有发现，因此谷氨酸信号传导在生理和病理条件下都发挥着重要作用。草铵膦能够抑制植物中的谷氨酰胺合成酶，对氮代谢产生影响，对神经末梢神经递质的释放产生影响，进而降低正常冲动传递的效率，导致动物体内神经传导失常而死亡。

尽管草铵膦被认为是低毒性，但临床上仍有中毒病例的报道，多为自服草铵膦农药中毒的病例，患者可出现呕吐、头晕、胸闷不适，消化道、心、肺及肾系统损害的临床表现，中度到重度中毒出现中枢神经系统症状，如昏迷、癫痫发作和健忘症，大剂量容易出现呼吸衰竭、休克及心血管系统循环衰竭而死亡。

关于草铵膦远期危害的报道不一，动物实验表明草铵膦还具有肺脏毒性、神经毒性、生长发育毒性等。研究发现，暴露于草铵膦气溶胶后诱发小鼠癫痫发作，导致支气管肺泡腔炎症细胞的增加，连续暴露可引起中度肺部炎症，并显著增加气道阻力。低剂量草铵膦会影响初生动物脑部发育，动物食用过量草铵膦会导致发抖、抽搐、记忆丧失等中毒症状。国内有报道，草铵膦对斑马鱼胚胎有显著的致死作用，并且诱发脊柱畸形以及阻碍黑色素沉着，同时抑制Vasa基因表达，对斑马鱼胚胎具有生殖毒性。有实验表明，草铵膦可引起雌性大鼠严重的母体毒性反应，具有胎鼠毒性，或致胎鼠骨骼发育迟缓、个别骨骼发育畸形等危害。此外，产前暴露草铵膦通过干扰肠道微生物群和代谢，导致后代小鼠的运动活动减少和记忆形成受损，还能特异性诱发小鼠脑泡细胞和神经管中神经上皮细胞凋亡，从而诱发神经损伤，导致自闭症的产生。同时研究发现，非洲爪蟾蝌蚪在草铵膦暴露后，甲状腺面积和甲状腺滤泡上皮高度显著增加，并且会抑制体内乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶的活性，诱导蟾蜍蝌蚪血液红细胞微核率升高。另外有研究显示草铵膦会造成人的DNA氧化性损伤，长期接触农药导致认知及神经行为障碍。近期有报道称，在体外草铵膦暴露后，会对人类前列腺上皮细胞产生直接作用，影响精子线粒体的呼吸效率，对人体内分泌产生潜在干扰作用。综上所述，草铵膦毒性主要表现在肝、肺、神经系统、生殖系统及内分泌系统等方面。

- 急性毒性

- 静水法研究得出草铵膦对中华鳑鲏24 h、48 h、72 h、96 h的LC50分别为43.248 mg/L、40.477 mg/L、38.765 mg/L、37.744 mg/L。草铵膦对大型蚤的24 h-LC50为37.47 mg/L，最大致死浓度70 mg/L，死亡率为100%，以上结果表明草铵膦属于低毒类农药。

在一项急性眼刺激研究中，在9只兔眼结膜囊内滴入0.1 g草铵膦与0.9%氯化钠预混合液。1 min后，用生理盐水冲洗3只动物的眼睛。其余6只在24 h后被冲洗干净。在使用后1 h、24 h、48 h和72 h，观察到虹膜轻微刺激（1 h）、结膜发红（1 h-48 h）、眼睑肿胀以及流泪（1 h-7 h）。当对家兔一次性经皮染毒，草铵膦染毒剂量为500 mg，发现家兔背部皮肤产生明显的刺激反应，出现小丘疹和红斑。急性毒性数据见表1。

表1 草铵膦的急性毒性

| 物种 | 品系 | 性别 | 途径 | 纯度（%） | LD50（mg/kg·bw） or LC50(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小鼠 | NMRI | 雄性 | 经口 | 92.1 | 431 |
|  |  | 雌性 |  |  | 416 |
| 小鼠 | ICR | 雄性 | 经口 | 92.1 | 436 |
|  |  | 雌性 |  |  | 464 |
| 大鼠 | Wistar | 雄性 | 经口 | 92.1 | 2000 |
|  |  | 雌性 |  |  | 1620 |
| 大鼠 | Fischer | 雄性 | 经口 | 92.1 | 1660 |
|  |  | 雌性 |  |  | 1510 |
| 大鼠 | Wistar | 雄性 | 经口 | 50e | > 2000 |
|  |  | 雌性 |  |  |  |
| 狗 | Beagle | 雄性 | 经口 | 92.1 | 200-400 |
|  |  | 雌性 |  |  |  |
| 大鼠 | Wistar | 雄性 | 皮肤刺激 | 97.2 | > 4000 |
|  |  | 雌性 |  |  |  |
| 大鼠 | Wistar | 雄性 | 皮肤刺激 | 50e | > 2000 |
|  |  | 雌性 |  |  |  |
| 兔 | 新西兰白兔 | 雄性 | 皮肤刺激 | 96.9 | > 2000 |
|  |  | 雌性 |  |  | 1500-2000 |
| 大鼠 | Wistar | 雄性 | 吸入 | 95.3 | 1.26 mg/L |
|  |  | 雌性 |  |  | 2.60 mg/L |
| 大鼠 | Wistar | 雄性 | 吸入 | 50e | > 5.0 mg/L |
|  |  | 雌性 |  |  |  |
| 小鼠 | / | 雄性 | 腹腔注射 | / | 103 |
|  |  | 雌性 |  |  | 82 |
| 大鼠 | / | 雄性 | 腹腔注射 | / | 96、204 |
|  |  | 雌性 |  |  | 93.2、83 |
| 大鼠 | / | 雄性 | 皮下注射 | / | 73 |
|  |  | 雌性 |  |  | 61 |
| 小鼠 | / | 雄性 | 皮下注射 | / | 88 |
|  |  | 雌性 |  |  | 104 |

人误服草铵膦后，早期以胃肠道症状为主，如恶心、呕吐，严重者可出现消化道出血。其次是呼吸系统损害，主要以肺水肿为主要表现，出现咳嗽、胸闷和呼吸困难，严重者可因呼吸衰竭致死。心血管损害、神经系统损害较轻，可出现除心动过速或过缓、头昏、乏力等症状。谷氨酰胺是中枢神经系统兴奋性（L-谷氨酸）和抑制性（γ-氨基丁酸）神经递质的主要前体，可调节NF-κB介导炎症途径的表达，发挥细胞保护和抗氧化特性。草铵膦中毒机制可能为通过有效抑制生物体谷氨酰胺的生成，影响患者脑脊液中L-谷氨酸、γ-氨基丁酸的原有水平，导致意识改变，并且引起细胞缺氧损伤。

- 慢性毒性

- NMRI小鼠喂饲染毒草铵膦13周，雄性和雌性动物的实际染毒剂量分别为每天0 mg/kg·bw、17 mg/kg·bw、67 mg/kg·bw、278 mg/kg·bw和0 mg/kg·bw、19 mg/kg·bw、87 mg/kg·bw、288 mg/kg·bw。雄性在高剂量组出现的天冬氨酸转氨酶（AST）活性略高、白细胞、红细胞数目下降、血钾增高以及肝脏质量增加，雌性碱性磷酸酶（ALP）活性略高以及中性粒细胞减少。得出NOAEL分别为每天278 mg/kg·bw。

Wistar大鼠饲喂纯度95.3%的草铵膦4周，雄性和雌性喂饲浓度分别为0 mg/kg·bw、5 mg/kg·bw、53 mg/kg·bw、276 mg/kg·bw、534 mg/kg和0 mg/kg·bw、6 mg/kg·bw、58 mg/kg·bw、271 mg/kg·bw、557 mg/kg，未得出NOAEL，因为未观察到死亡或全身毒性的临床体征以及对体重增加、饲料消耗、血液学、临床化学、尿液分析或病理学的毒理学相关指标。

Fischer大鼠饲喂纯度92.1%的草铵膦90天，雄性和雌性喂饲浓度分别为0 mg/kg·bw、0.52 mg/kg·bw、4.1 mg/kg·bw、32 mg/kg·bw、263 mg/kg和0 mg/kg·bw、0.63 mg/kg·bw、4.8 mg/kg·bw、39 mg/kg·bw、311 mg/kg，得出NOAEL为263 mg/kg·bw，依据是肾脏重量增加有统计学意义。

Wistar大鼠喂饲染毒95.5%的草铵膦，连续染毒13周，雄性和雌性动物的实际染毒剂量分别为每天0 mg/kg·bw、521 mg/kg·bw、686 mg/kg·bw、1351 mg/kg·bw和0 mg/kg·bw、574 mg/kg·bw、741 mg/kg·bw、1443 mg/kg·bw。在低剂量大鼠中，警觉性差，特别是在处理的早期阶段。此外，中剂量组身体张力增加，疼痛反应和恐惧感增加，偶尔出现惊厥抽搐和唾液分泌等症状。在高剂量组中，异常行为更严重和持久，并且出现腹泻、发声增加、冷漠、镇静、驼背、呼吸困难、皮毛皱褶及消瘦等症状。在一些雌性中还出现痉挛和流泪等现象。得出LOAEL为每天521 mg/kg·bw。

比格犬喂饲纯度95.3%的草铵膦28天，染毒剂量为每天0、1或8 mg/kg·bw。高剂量组的自发性运动略有增加，喂饲第1周高剂量雄性的体重增加和摄食量减少，相应雌性的体重增加和摄食量减少。在高剂量雄性组中观察到中脑、小脑和脊髓中谷氨酰胺合成酶活性的抑制，小脑中α-酮戊二酸水平升高，牛磺酸和磷酸乙醇胺的水平在最高剂量时均显著降低，得出NOAEL为每天1 mg/kg·bw。

比格犬喂饲染毒纯度92.1%的草铵膦30天，染毒剂量分别为每天0 mg/kg·bw、0.13 mg/kg·bw、0.26 mg/kg·bw、0.53 mg/kg·bw、2.0 mg/kg·bw、7.8 mg/kg·bw。高剂量（7.8 mg/kg·bw）雌性的饲料消耗量降低，雌性体重减少。第7周血浆中无机磷酸盐水平的轻微下降，在第13周，所有剂量组的雄性血浆胆红素水平均相对降低，得出NOAEL值为2 mg/kg·bw。

比格犬喂饲染毒的草铵膦12个月，染毒剂量分别为每天0 mg/kg·bw、1.8 mg/kg·bw、4.5 mg/kg·bw、8.4 mg/kg·bw。高剂量组雄性及雌性分别在第14天和10天被发现死亡，死亡原因是由于心脏和循环衰竭，其中一只犬出现明显的心肌坏死，另一只犬出现轻微心肌坏死和严重的坏死性吸入性肺炎。在这两只犬和另外一只高剂量的雌性犬中出现以下毒性表现：牙关紧闭、流涎和过度活跃，随后是嗜睡和不易动、步态僵硬、震颤、共济失调和痉挛等临床症状。得出NOAEL均为每天4.5 mg/kg·bw。

- 致癌性及致畸性

- 一项慢性毒性和致癌性研究表明，在饲粮中使用140 ppm或500 ppm草铵膦，130周后雌性大鼠的死亡率略高，肾脏重量也略有增加，但没有相关的肾毒性迹象。对肝脏和肾脏的谷氨酰胺合成酶（GS）活性、肝脏和血液中的谷胱甘肽（GSH）水平只有轻微的影响。在小鼠的致癌性研究中，喂食160 ppm的雄鼠的存活率降低，血清中的GSH水平略低。草铵膦不影响体重、食物消耗量、死亡率和总体健康状况。血液和组织病理学显示无与草铵膦相关的改变。观察到的肿瘤病变的类型和发生率在该年龄和品系小鼠的正常范围内，尚无证据表明草铵膦对小鼠有致癌性。

Ana P等研究了45天内暴露于阴性对照（CO）、2.5 mg/L的草甘膦处理组（GBH）、2.5 mg/L的草铵膦处理组（GABH）及50：50（%v/v）混合处理组（GBH-GABH）四组的生物效应-慢性生物测定。将蝌蚪生存环境所有处理组的形态学初始异常率均高于CO（Z=2.16；GBHP=0.01；GABH Z=4.09，P<0.01；Z=2.25，GBH-GABH P=0.01）。暴露2天的GBH处理组形态异常率为9.04%，GABH处理组为14.08%，GBH-GABH处理组为9.95%。腹部水肿、背腹轴弯曲和双侧不对称是暴露后2天和10天最常见的形态学异常类型。在处理组中也经常出现尾部和腹部的异常情况，也观察到腹部异常、小眼症、尾鳍和口腔椎间盘其他类型的改变。在测定结束时（45天），水肿是生长中最常见的异常类型，而眼睛异常是GABH治疗中唯一观察到的异常类型。在GBH-GABH处理组中，观察到水肿、双侧不对称和鼻子异常等情况。

在暴露48 h后，所有除草剂处理的蝌蚪形态异常率均显著高于CO。腹部水肿是暴露后48 h、10天和45天时最常见的异常类型。所有除草剂处理均有DNA损伤记录。甲状腺素仅在GABH处理中增加。甘谷胱肽s-转移酶在GABH和GBH-GABH处理中降低，而过氧化氢酶在个体GBH和GABH处理中降低。总的来说，GABH处理的蝌蚪的致畸性、DNA损伤、激素破坏（T4）和氧化应激均大于GBH处理的蝌蚪。在我们的研究中，所有除草剂处理的早期高形态异常率表明GBH和GABH对两栖动物具有致畸作用。对照组蝌蚪的形态异常率（≈为5%）与野生两栖动物种群的预期形态异常率一致，通常在5%以下。

- 遗传毒性

- Kim等研究发现围产期草铵膦暴露导致大鼠行为变化，特别是运动功能行为，大鼠出现四肢和躯干肌肉无力以及运动协调失衡，并且幼崽体重下降增加了发育迟缓的可能性。此外还会影响大脑皮质的发育，特别是通过干扰神经元间的迁移，导致发育障碍，包括自闭症和智力障碍。

第二项研究表明草铵膦处理组ICR小鼠第10天，大部分胚胎都有特定的形态学缺陷，草铵膦显著减少了胚胎顶臀长度和体对数量，并在10 μg/mL时产生了较高的形态缺陷（84.6%）。这些胚胎的特征是侧头起水泡（100%），前脑发育不全(57%），在20 μg/mL时出现唇裂（42.9%）。在组织学研究中，仅在第10天胚胎的脑泡和神经管的神经上皮中检测到细胞死亡。

第三项研究中，将雌性小鼠在出生前和产后均暴露于低剂量草铵膦来探讨对后代发育的影响。在大脑水平上，草铵膦暴露导致后代的脑重量有所增加。此外，在出生后第15天，小鼠幼崽的大脑中观察到两个与自闭症样缺陷有关的基因（Pten和Peg3）表达减少。说明在产前和产后接触草铵膦与以后生活中出现自闭症样症状之间的联系。

第四项研究中，将雌性小鼠随机分为两组，每组16只。处理组草铵膦饮用水浓度为12 μg/mL，治疗8周后，雌性小鼠以1：2的比例与雄性小鼠交配，一直持续给药到分娩。与对照组相比，处理组的活幼崽或怀孕的数量显著减少。处理组小鼠后代社交能力受损，并表现出重复动作等类似自闭症样行为。通过对第4、6和8周收集的粪便样本进行了微生物群分析发现，处理组微生物群由更多的革兰氏阴性菌和更少的革兰氏阳性菌组成，并且往往比对照组更具有致病性和应激耐受性。将治疗组的粪便微生物群移植到对照组后代小鼠（FMT1组），导致运动能力受损、社会互动减少、缺乏对新奇事物的爱好，这与处理组的自闭症样行为相似。同时，将对照组的粪便微生物群移植到草铵膦子代小鼠（FMT2组）中，均未能逆转任何异常行为，表明草铵膦诱导的肠道微生物群紊乱可导致不可逆的神经发育损伤。

- 神经毒性

- Selim等研究了皮下注射3种不同剂量的草铵膦（40 μM、80 μM或120 μM，相当于7 mg/kg/day、14 mg/kg/day或21 mg/kg/day），经过24 h、48 h和72 h后，对大鼠视神经的急性毒性作用。24 h和48 h后，处理组中视神经促炎因子IL-1β和凋亡因子c-Fos的免疫阳性率增加，48 h后，处理组眼内压均增加（P<0.05），72 h后80 μM和120 μM处理组c-Fos的免疫阳性最强。

在一项为期60天的蜥蜴神经毒性研究中，将90只蜥蜴（雌雄各半）随机分为对照组、草铵膦污染土壤组和L-草铵膦污染土壤组三组（20 mg/kg，5 kg）。草铵膦组2只雄性蜥蜴死亡，与对照组相比，处理组的平均最大冲刺速度（AMSS）显著下降，并且表现出胆怯和焦虑。雄性体重下降程度大于雌性，进一步测定脑组织中草铵膦含量为0.72 mg/kg~0.86 mg/kg。草铵膦组乙酰胆碱酯酶活性最低，雄性降低46.67%，雌性降低11.97%。雄性大脑中的超氧化物歧化酶（SOD）活性在暴露60天后均表现出显著升高，雌性大脑过氧化氢酶（CAT）活性显著降低，降低了21.08%。草铵膦诱导神经毒性相关酶、抗氧化酶和脂质过氧化等生物标志物的变化导致了蜥蜴运动能力的改变。

另一项研究发现，暴露于5 mg/kg和10 mg/kg草铵膦会引起C57BL/6J小鼠轻度空间记忆损伤、海马结构的改变和以及海马体谷氨酰胺合成酶（GS）活动的显著增加。

- 甲状腺毒性

- 组织学评估显示，非洲爪蟾蝌蚪平均甲状腺面积和甲状腺滤泡上皮高度在0.15 mg/L和0.25 mg/L暴露后显著增加（P<0.05）。

（7）肝脏毒性

Sevim等评估了三种不同剂量的草铵膦（7 mg/kg、14 mg/kg和21 mg/kg）对大鼠肝脏细胞凋亡和坏死的急性毒性。通过组织病理学检查和免疫组化检测退行性和坏死性肝细胞和裂解的caspase 3活性，在14 mg/kg和21 mg/kg的处理组中，草铵膦显著增加了大鼠肝脏中caspase 3的免疫阳性率。

（8）肺脏毒性

Maillet等发现C57BL/6（B6）小鼠单次暴露于1 mg/kg草铵膦可在6 h~24 h内引起癫痫发作和支气管肺泡间隙炎性细胞募集，导致髓过氧化物酶（MPO）、一氧化氮合酶（iNOS）增加，引起间质炎症和肺泡间隔破坏，以及白细胞介素1β（IL-1β）升高，肺部炎症依赖于IL-1受体1（IL-1R1）。慢性暴露（0.2 mg/kg，每周3次，连续4周）导致中度肺部炎症和气道高反应性增强，气道阻力显著增加。

（9）生殖毒性

第一项研究中，持续5周给成年雄性小鼠注射0.2 mg/kg/d的草铵膦，以收集它们在交配后的精子或4-细胞胚胎。CUT&Tag测序显示，精子参与胚胎发育的活性组蛋白修饰标记H3K4me3和H3K27ac基因的改变，而RNA测序则发现了4-细胞胚胎中差异表达基因。精子中H3K4me3和H3K27ac等基因在胚胎中表达上调，而Dcn等基因则相反。草铵膦诱导的精子H3K4me3和H3K27ac的变化与着床前胚胎的基因表达一致，这可能进一步影响胚胎发育和子代健康。

为了揭示草铵膦对哺乳动物雄性生殖健康的潜在影响，持续5周对成年雄性C57BL/6J小鼠注射0.2 mg/kg/d草铵膦。对DNA甲基化和组蛋白修饰（H3K27me3和H3K9me3）以及精子中的mRNA转录水平进行深度测序。在表观基因组方面，草铵膦处理组精子中H3K27me3蛋白水平显著升高，草铵膦主要损害小鼠精子表观基因组和转录组，对生育能力、睾丸组织学或精液质量影响不大。

Zhao X等发现秀丽隐杆线虫经草铵膦处理后，体内卵和后代数量显著减少并诱导性腺细胞凋亡。

- 发育毒性

- 在斑马鱼受精后6小时随机选择约500个的正常胚胎，并暴露于0 mg/L、2 mg/L、4 mg/L、10 mg/L的草铵膦。当草铵膦浓度为2 mg/L或4 mg/L时，与对照组相比，生存率有显著性差异。浓度增加到10 mg/L时，胚胎存活率迅速下降到60%。当暴露于4 mg/L和10 mg/L，观察到脊柱畸形，最显著的畸形是卵黄囊水肿，畸形率高达32%。

Babalola等发现连续暴露21天浓度为0.05 mg/L的非洲爪蟾蝌蚪的平均后肢长度明显下降（P<0.05)。Zhao X等将秀丽隐杆线虫连续暴露于浓度为0.1 μg/L、1 μg/L、10 μg/L和100 μg/L的水中，发现处理组出现发育周期、体长和宽度缩短、衰老加速和寿命缩短等现象。

（11）参考剂量

世卫组织和粮农组织确定了草铵膦每日可接受摄入量（ADI）为0.02 mg/kg，该值是基于小鼠和大鼠的观察到的最大无作用剂量（NOAEL）计算出来的，分别为11 mg/kg和2.1 mg/kg，安全系数为100。

3.3 病例报道

目前，还未见生产过程中作业人群因接触草铵膦而引起职业中毒。

苏州某医院接诊一名口服草铵膦约200 mL的女性患者，服用后呕吐数次，伴头晕、胸闷不适，无胸痛，无腹痛、腹泻、无昏迷，无抽搐，无大小便失禁。几小时后患者病情恶化，出现神志昏迷，指脉氧最低降至70%，呼吸衰竭，予以血液净化（灌流）治疗。

赵家斌报道了15例口服草铵膦急性中毒就诊病人，患者口服量较大，血中草铵膦浓度平均为6.37±1.19 μg/L，出现呕吐4例，休克3例，抽搐3例，胸腔积液6例，昏迷5例，烦躁不安2例，代谢性酸中毒10例，呼吸衰竭6例，肝损伤4例，肾损伤2例，腹泻1例，心肌损伤4例，肺炎8例，1例患者行头颅核磁示胼胝体压部异常信号，考虑脱髓鞘性病变。

MAO等回顾了131名草铵膦中毒患者的临床资料（包括115名口服暴露和16名非口服暴露）。在口服草铵膦患者中，25例无症状，7例死亡，其他患者出现不同程度的胃肠道、神经系统、心血管和呼吸系统症状，41.7%（n=48）出现中度甚至严重/致命效应。在16例非口服暴露的患者中，没有一例出现严重毒性。

Cha等收集了2014年9月至2016年6月期间被诊断为急性草铵膦中毒患者的数据进行前瞻性研究。连续测定血清氨的含量。将患者分为神经并发症组和非神经并发症组两组，神经系统并发症组的血清氨峰值水平均高于对照组（p<0.001）和非神经系统并发症组，非神经并发症组与神经并发症组的摄入量差异有统计学意义（p=0.0085），血清氨峰值水平大于90 mg/dL是神经系统并发症的预测因子，对治疗急性草铵膦中毒的高氨血症具有重要意义。

3.4人群流行病学研究资料

自1984年以来，生产线得到进一步优化，配制草铵膦制剂的工人暴露在极低水平的环境中，定期对这些工人进行常规健康检，临床检查及实验室检查均无明显异常。在工作场所及特定用途下尚未发现草铵膦意外中毒案例。大量摄入草铵膦制剂是导致自杀性中毒病例的主要原因。

3.5毒性机制

草铵膦中毒患者存在明显的高氨血症，高氨血症是出现神经系统症状的重要预测因素。在哺乳动物体内，草铵膦能够竞争性抑制谷氨酰胺合成酶的活性，其主要毒性表现为肝脏和肾脏内谷氨酰胺合成酶的抑制以及肾脏重量的增加，轻度抑制脑内谷氨酰胺合成酶，也可出现体重下降、摄食量减少等症状，病理检查并未显示出明显的靶器官毒性效应、对胆碱酯酶活性尚无影响。急性草铵膦中毒可引导致等多脏器受损，包括呼吸道、消化道、心血管系统和神经系统等，神经系统主要症状包括头昏、肌肉乏力、意识模糊、昏迷及短暂性记忆丧失等。已有研究证实，中毒引起的抽搐是由于激活N-甲基-D-天冬氨酸（NMDA）受体触发，同时，草铵膦还能通过氧化应激产生毒性效应。此外，也有研究认为草铵膦除草剂中所含表面活性剂具有心血管毒性，因此，草铵膦中毒引发中枢神经症状的具体机制值得深入研究。

4、空气中的存在状态及采用测定方法的理由

草铵膦作为一种广泛使用的除草剂，在生产过程中会持续地释放至外界环境中，并渗入大气、土壤和水体中。作业环境空气中的草铵膦与空气中的粉尘颗粒紧密结合，以气溶胶状态存在，经口、呼吸道进入人体。在草铵膦生产和使用过程中，职业接触是不可避免的。在原药生产、包装、搬运、制剂配制等过程中，工人主要通过呼吸道吸入产生的草铵膦，在稀释和田间喷洒作业过程中，可吸入草铵膦气溶胶。因此，在这些工作环节中，如果皮肤防护措施不当，可经皮肤吸收一定量的草铵膦。工作过程中经口摄入草铵膦可忽略。日常生活中经口可摄入残留在食品中的草铵膦。

草铵膦为小分子化合物，是一种极性较强、低挥发性及离子性的有机物，且缺少荧光及发色基团，常规的定性和定量分析方法对草铵膦检测难度较大。现有的草铵膦测定方法以液相色谱法、液相色谱-串联质谱法及离子色谱法为主，多采用衍生化法将其转化为极性的含有特征官能团的化合物进行样品前处理，与非衍生化相比，衍生化方法存在操作复杂、反应时间较长、重复性差等缺点。针对草铵膦易溶于水，在水中解离呈阴离子状态的特点，为了准确测量空气中草铵膦的浓度，本研究采用玻璃纤维滤纸对空气样本进行采集，建立离子色谱法-电导检测器测定工作场所空气中草铵膦的含量。

- 现场采样与实验室检测

5.1仪器与设备

大气采样器：FCC-1500D，江苏盐城；离子色谱仪：电导检测器；Metrosep A Supp 5-150/4.0色谱柱(150 mm×4.0 mm×5 μm)，Metrosep A Supp 5 Guard 型保护柱(5 mm×4 mm×4.6 μm)；

电子天平、超声波清洗机、涡旋混合器、微量注射器（50 μL）、具塞比色管（10 mL）。

实验用水为Millipore超纯水；其余试剂均为市售优级纯；草铵膦纯度大于98 %。

5.2仪器条件

测定条件：柱温为35℃；流动相为1.9 mmol/L碳酸钠-0.6 mmol/L碳酸氢钠淋洗液，流量为0.7 mL/min，进样体积100 μL；再生液为100 mmol/L磷酸溶液。

采用离子色谱法测定工作场所中草铵膦，通过合理的样品采集、预处理及数据分析，可获得准确可靠的测定结果，具有良好的线性关系、准确度及精密度，方法的各项指标均符合GBZ/T 210.4-2008《职业卫生标准制定指南第4部分：工作场所空气中化学物质测定方法》的要求，对于加强草铵膦的监测和控制、保障工人健康和环境安全具有一定意义。

6、色谱条件的选择

6.1色谱条件的优化

选择常见的通用型阴离子交换柱Metrosep A Supp 5-150/4.0、Metrosep A Supp 5-250/4.0进行分离研究，2种色谱柱除柱长不同外，基体材料均为带有季铵基团的聚乙烯醇。由于Metrosep A Supp 5-250色谱柱长度较Metrosep A Supp 5-150长，因此在同一淋洗液条件下，草铵膦出峰时间较晚，60 min内尚未出峰，不利于后期大批量样品的快速分析测定，因此选择短柱Metrosep A Supp 5-150进行后续研究。

常用的淋洗液为不同比例配制而成的碳酸钠和碳酸氢钠溶液，通过改变淋洗液的浓度，可以控制阴离子的出峰时间及顺序。实验初期，使用该色谱柱推荐淋洗液浓度3.2 mmol/L碳酸钠-1.0 mmol/L碳酸氢钠溶液对目标物进行等度洗脱，但是发现在该条件下，草铵膦与硝酸盐和硫酸盐色谱峰无法达到有效分离。尝试在淋洗液中加入有机溶剂如乙腈，用以改善峰形和保留时间（比例不超过10%），结果随着乙腈比例的增加，草铵膦色谱峰逐渐变宽，拖尾现象变严重，同时保留时间没有明显改善。最后，降低淋洗液浓度，采用1.92 mmol/L碳酸钠-0.60 mmol/L碳酸氢钠混合溶液作为淋洗液，草铵膦可与氟离子、氯离子、硝酸盐、硫酸盐等常见阴离子实现基线分离。

考察淋洗液流速及进样体积对目标物灵敏度及保留时间的影响。色谱柱标准流速为0.7 mL/min，当流速低于0.7 mL/min时，测定时间延长，随着流速的提高，尽管保留时间缩短，但是存在柱压升高，基线波动较大的现象，因此选择本研究选择标准流速0.7 mL/min。同时，随着进样体积的增加，草铵膦的灵敏度逐渐提高，但是其他阴离子峰面积也同比例增加，并且出现拖尾现象，进样体积过大可能会超过柱容量，影响色谱柱使用寿命，因此选择100 μL作为最佳进样量。

6.2洗脱溶剂的选择

比较纯水、1.9 mmol/L碳酸钠-0.6 mmol/L碳酸氢钠溶液、1.9 mmol/L碳酸钠-0.6 mmol/L碳酸氢钠溶液（含5%甲醇）等3种溶剂对草铵膦洗脱效率和回收率的影响。按式（1）计算洗脱效率。

T=m1m2×100%                                          （1）

式中：

T：洗脱效率，100%；

m1：测得的待测物量，单位为微克（μg）；

m2：滤料上加入的待测物量，单位为微克（μg）。

结果显示，3种洗脱溶剂对草铵膦的洗脱效率和回收率无明显差异，考虑到实验操作和安全性，选择纯水作为洗脱溶剂进行后续实验玻璃纤维滤纸的洗脱效率最见表2和表3。

表2 洗脱溶剂对洗脱效率的影响（n=6）

| 洗脱溶剂 | 加入量（μg） | 平均值（μg） | 洗脱效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯水 | 1.04 | 1.06 | 102 |
|  | 5.18 | 5.15 | 99.4 |
|  | 7.76 | 7.23 | 93.2 |
| 1.9 mmol/L Na2CO3-0.6 mmol/L NaHCO3 | 1.04 | 1.11 | 107 |
|  | 5.18 | 5.09 | 98.3 |
|  | 7.76 | 7.51 | 96.8 |
| 1.9 mmol/L Na2CO3-0.6 mmol/L NaHCO3 (含5%甲醇) | 1.04 | 0.97 | 93.4 |
|  | 5.18 | 4.93 | 95.2 |
|  | 7.76 | 7.31 | 94.2 |

表3 洗脱溶剂对回收率的影响（n=6）

| 洗脱溶剂 | 加入量（μg） | 平均值（μg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯水 | 0.78 | 0.81 | 104 |
|  | 5.18 | 5.02 | 97.0 |
|  | 7.76 | 7.49 | 96.5 |
| 1.9 mmol/L Na2CO3-0.6 mmol/L NaHCO3 | 0.78 | 0.84 | 108 |
|  | 5.18 | 4.95 | 95.6 |
|  | 7.76 | 7.43 | 95.7 |
| 1.9 mmol/L Na2CO3-0.6 mmol/L NaHCO3 (含5%甲醇) | 0.78 | 0.80 | 102 |
|  | 5.18 | 5.01 | 96.7 |
|  | 7.76 | 7.39 | 95.2 |

6.3洗脱时间的选择

比较超声时间的不同对同一加标量的玻璃纤维滤纸洗脱效率的影响。分别超声提取5 min，10 min，20 min，30 min，40 min后按试验方法进行分析测定，结果表明：超声时间小于20 min时，草铵膦洗脱不完全，洗脱效率随超声时间的增加而提高，当超声时间大于20 min后，草铵膦的洗脱效率基本保持不变，因此本试验超声时间选为20 min。见表4。

表4 洗脱时间（n=6）

| 洗脱时间（min） | 加入量（μg） | 平均值（μg） | 洗脱效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5.18 | 4.82 | 93.2 |
| 10 |  | 4.88 | 94.2 |
| 20 |  | 5.05 | 97.5 |
| 30 |  | 5.06 | 97.8 |
| 40 |  | 5.05 | 97.6 |

6.4标准曲线和线性范围

配制0.05 μg/mL、0.10 μg/mL、0.26 μg/mL、0.52 μg/mL、0.78 μg/mL、1.04 μg/mL草铵膦标准工作系列浓度。以测得的峰面积和草铵膦标准溶液的浓度（µg/mL）进行回归分析，回归方程：y=0.1018x-0.0012，相关系数r>0.999，草铵膦浓度在0.05 g/mL~1.04 g/mL范围内线性关系良好。结果见表5。

表5 草铵膦线性范围

| 浓度 (μg/mL) | 0.05 | 0.10 | 0.26 | 0.52 | 0.78 | 1.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均响应值 | 0.0043 | 0.0077 | 0.0246 | 0.0527 | 0.0779 | 0.1040 |

6.5检出限和最低检出浓度

根据GBZ/T 210.4-2008《职业卫生标准制定指南 第4部分：工作场所空气中化学物质测定方法》的标准差法，向玻璃纤维滤纸中加入浓度接近空白的低浓度标准溶液，经洗脱后连续测定10次，由测定值计算浓度平均值和标准差，按式（2）计算检出限。

d=3×s×÷C                                               （2）

式中：

d：检出限，单位为微克每毫升（µg/mL）；

s：标准差，单位为微克每毫升（µg/mL）；

：平均值，单位为微克每毫升（µg/mL）；

C：浓度值，单位为微克每毫升（µg/mL）。

求得该方法标准偏差（S）为0.004，方法检出限为0.012 µg/mL（以3倍标准差计），定量下限为0.05 µg/mL（以10倍标准差计）。

按式（3）计算最低检出浓度。

c=d×vV                                                   （3）

式中：

c：最低检出浓度，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

d：检出限，单位为微克每毫升（µg/mL）；

v：样品溶液总体积，单位为毫升（mL）；

V：采样体积，单位为升（L）。

以采样样品体积30 L计算，该方法可测得的工作场所空气中草铵膦最低检出浓度和最低定量浓度分别为0.004 mg/m3和0.017 mg/m3。见表6。

表6 草铵膦检出限

| 加入量（μg） | 测定值（μg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值（μg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.40 | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.46 | 0.49 |

6.6精密度试验

取36张玻璃纤维滤纸分为3组，用微量注射器分别加入低（1.04 μg）、中（5.18 μg）、高（7.76 μg）三种浓度水平的草铵膦标准使用液，室温下密闭放置过夜，次日每组各取6张滤纸进行测定，5d内对其余滤纸进行测定，计算批内及批间精密度。结果显示，批内精密度为1.5%~3.8%，批间精密度为0.8%~4.3%。具体结果见表7。

表7 精密度试验结果

| 加标量（μg） | 批内 |  | 批间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定量（μg） | RSD（%） | 测定量（μg） | RSD（%） |
| 1.04 | 1.04±0.08 | 3.8 | 0.96±0.08 | 4.3 |
| 5.18 | 5.03±0.12 | 1.5 | 5.14±0.17 | 0.8 |
| 7.76 | 7.32±0.20 | 1.7 | 7.36±0.28 | 3.8 |

6.7准确度试验

模拟现场采样，向未检出实际样品的洗脱液中分别加入低、中、高浓度的草铵膦标准溶液，每个浓度测定3次，计算平均加标回收率。结果显示，加标回收率范围为93.6%~101.9%，具体内容见表8。

表8加标回收试验（n=3）

| 样号 | 本底值（μg） | 加入量（μg） | 平均值（μg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 0.52 | 0.53 | 101.9 |
| 2 |  | 5.18 | 4.92 | 95.1 |
| 3 |  | 7.76 | 7.27 | 93.6 |

6.8采样效率试验

在通风橱内模拟现场（低浓度：0.052 mg/m3，高浓度：0.17 mg/m3），使用采样器进行采样，以2 L/min流量采集15 min，1 L/min流量采集480 min（参考GB17061及职业卫生检测规范），通过滤膜夹进行串联，高、低浓度分别采样3次，按分析步骤分别测定前后两张玻璃纤维滤纸上草铵膦的含量。配置实验用气的第一个空气采样器的平均采样效率按式（4）计算。

K=m1m1+m2×100%                                      （4）

式中：

K：第一个空气收集器的平均采样效率，%；

m1：第一个空气收集器测得的平均待测物量，单位为微克（μg）；

m2：第二个空气收集器测得的平均待测物量，单位为微克（μg）。

结果显示，本方法后段玻璃纤维纸均未检出草铵膦。实验结果GBZ/T 210.4-2008《职业卫生标准制定指南 第4部分：工作场所空气中化学物质测定方法》的要求。见表9。

表9  滤膜采样效率

| 采样浓度（mg/m3） | 采样流量（L/min） | 采样时间（min） | 前段测定值（μg） | 后段测定值（μg） | 采样效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.052 | 2 | 15 | 0.148 | 0 | 100 |
|  |  |  | 0.143 | 0 | 100 |
|  |  |  | 0.149 | 0 | 100 |
| 0.17 |  |  | 0.482 | 0 | 100 |
|  |  |  | 0.479 | 0 | 100 |
|  |  |  | 0.476 | 0 | 100 |
| 0.052 | 1 | 480 | 0.147 | 0 | 100 |
|  |  |  | 0.146 | 0 | 100 |
|  |  |  | 0.149 | 0 | 100 |
| 0.17 |  |  | 0.479 | 0 | 100 |
|  |  |  | 0.482 | 0 | 100 |
|  |  |  | 0.483 | 0 | 100 |

6.9洗脱效率试验

将18张玻璃纤维滤纸分为3组，每组6张，分别加入低、中、高不同浓度水平的草铵膦标准使用液，将滤纸的添加溶液的一面朝里对折，于10 mL具塞比色管中室温下放置过夜，按方法处理后进样分析，扣除空白值后，根据测定量计算洗脱效率。结果显示，各浓度洗脱效率均大于90%，平均洗脱效率为98.4%。见表10。

表10 洗脱效率试验（n=6）

| 加标量（μg） | 测定量（μg） |  |  |  |  |  | 平均值（μg） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 4.8 |
| 1.04 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 1.04 | 3.8 |
| 2.07 | 2.06 | 1.96 | 2.12 | 2.10 | 2.03 | 1.86 | 2.02 | 4.7 |

6.10稳定性试验

取30只装有空白滤纸的具塞比色管分为5组，每组6只，每张添加5.18 μg的草铵膦，于10 mL具塞试管中室温保存，分别于第1、3天、5天、7天、14天按1.3分析，按式（5）分别计算样品下降率。

R=m1−m2m1×100%                                  （5）

式中：

R：下降率，%;

m1：当天的测定均值，单位为微克（µg）；

m2：保存第N天的测定均值，单位为微克（µg）。

结果显示，与第1天结果比较，在常温条件下，14天内草铵膦样品的下降率低于10%，表明在常温下至少可保存14天。结果见表11。

表11 稳定性试验结果

| 测定时间 | 加入量（μg） | 平均值（μg） | 平价下降率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 5.18 | 5.17 | / |
| 第3天 | 5.18 | 5.17 | 0.0 |
| 第5天 | 5.18 | 5.15 | 0.4 |
| 第7天 | 5.18 | 5.11 | 1.2 |
| 第14天 | 5.18 | 4.91 | 5.0 |

6.11干扰试验

离子色谱常见干扰离子主要有氟离子、氯离子、硝酸盐、硫酸盐等常见阴离子。试验结果显示，草铵膦出峰良好，与共存物能有效分离。标准溶液见图1。空白色谱图见图2。

注：1-F-；2-Cl-；3-NO2-；4-草铵膦；5-SO42-

图1 标准溶液色谱图

图2 空白色谱图

6.12现场测定结果

选取某化工公司草铵膦生产车间作为采样点，调查企业职业卫生基本情况见表11。运用定点检测与方式对草铵膦车间空气中草铵膦浓度进行检测，结果见表12。可知定点采样，共获得5份样品。结果显示，工作场所草铵膦短时间接触浓度最高为0.0021 mg/m3，定点检测结果范围为3.2×10-4 mg/m3~2.1×10-3 mg/m3。

表11 调查企业基本情况表

| 企业名称 | 个人防护措施 | 受试人数 | 现场基本情况 | 接触时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁信作物保护技术有限公司 | 作业人员均佩戴防毒口罩、包装时佩戴乳胶手套 | 8 | 自动生产，装置均室内布置，现场环境整理较好，分为原料仓库、反应釜、成品仓库及包装仓库 | 巡检作业，每天接触时间约8 h |

表12  现场空气中草铵膦短时间接触浓度检测结果

| 岗位 | 样品编号 | 结果（mg/m3） | 中位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储存 | 1-1 | 0.0021 | 0.0007 |
|  | 1-2 | 0.0007 |  |
|  | 1-3 | 0.0003 |  |
|  | 1-4 | 0.0004 |  |
|  | 1-5 | 0.0010 |  |

7、方法验证

经三家有资质单位验证，本方法的精密度、准确度、洗脱效率的指标满足标准GBZ/T 210.4的各项要求。具体验证结果见表13-表16。

表13 三家验证单位验证结果

| 单位 | 淮安疾控 | 宿迁疾控 | 昆山疾控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线性范围 | 0.05 ~1.04 μg/mL | 0.05 ~1.04 μg/mL | 0.05 ~1.04 μg/mL |
| 回归方程 | y=0.0005x+0.1548 | y=0.1127x-0.004 | y=0.0743x-0.0014 |
| 相关系数 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9994 |
| 最低检出浓度 | 0.0010 mg/m3 | 0.0037 mg/m3 | 0.0013 mg/m3 |
| 最低定量浓度 | 0.0033 mg/m3 | 0.012 mg/m3 | 0.0047 mg/m3 |

表14 三家验证单位批内精密度和洗脱效率验证结果

| 单位 | 加标浓度（mg/L） | 测定值(mg/L) |  |  |  |  |  | RSD（%） | 洗脱效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 淮安疾控 | 0.1 | 0.0929 | 0.0905 | 0.0943 | 0.0912 | 0.0927 | 0.0932 | 1.5 | 92.5 |
|  | 0.5 | 0.443 | 0.452 | 0.463 | 0.454 | 0.441 | 0.453 | 1.8 | 90.3 |
|  | 0.75 | 0.707 | 0.695 | 0.699 | 0.702 | 0.706 | 0.688 | 1.0 | 93.3 |
| 宿迁疾控 | 0.1 | 0.093 | 0.101 | 0.102 | 0.093 | 0.110 | 0.092 | 6.6 | 92.0-110 |
|  | 0.5 | 0.478 | 0.458 | 0.469 | 0.480 | 0.461 | 0.474 | 1.8 | 91.6-96.0 |
|  | 0.75 | 0.753 | 0.710 | 0.699 | 0.742 | 0.714 | 0.703 | 2.8 | 93.2-100 |
| 昆山疾控 | 0.1 | 0.0903 | 0.0914 | 0.0893 | 0.0936 | 0.0958 | 0.0885 | 3.0 | 91.5 |
|  | 0.5 | 0.454 | 0.439 | 0.444 | 0.474 | 0.476 | 0.439 | 3.7 | 90.9 |
|  | 0.75 | 0.708 | 0.714 | 0.704 | 0.703 | 0.710 | 0.674 | 2.0 | 93.6 |

表15 三家验证单位批间精密度验证结果

| 单位 | 加标浓度（mg/L） | 测定值(mg/L) |  |  |  |  |  | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 淮安疾控 | 0.1 | 0.0934 | 0.0901 | 0.0892 | 0.0888 | / | / | 1.5 |
|  | 0.5 | 0.467 | 0.447 | 0.471 | 0.4535 | / | / | 1.8 |
|  | 0.75 | 0.685 | 0.694 | 0.679 | 0.676 | / | / | 1.0 |
| 宿迁疾控 | 0.1 | 0.093 | 0.101 | 0.101 | 0.091 | 0.102 | 0.094 | 4.6 |
|  | 0.5 | 0.478 | 0.458 | 0.508 | 0.505 | 0.490 | 0.530 | 4.6 |
|  | 0.75 | 0.753 | 0.710 | 0.691 | 0.707 | 0.750 | 0.736 | 3.2 |
| 昆山疾控 | 0.1 | 0.0926 | 0.0957 | 0.0942 | 0.0891 | / | / | 1.6 |
|  | 0.5 | 0.448 | 0.417 | 0.476 | 0.436 | / | / | 2.9 |
|  | 0.75 | 0.695 | 0.702 | 0.694 | 0.661 | / | / | 1.9 |

表16 三家验证单位回收率验证结果

| 单位 | 加标浓度（mg/L） | 测定值(mg/L) |  |  |  |  |  | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 淮安疾控 | 0.075 | 0.0716 | 0.0724 | 0.0715 | 0.0716 | 0.0712 | 0.0717 | 95.6 |
|  | 0.5 | 0.485 | 0.494 | 0.498 | 0.492 | 0.481 | 0.482 | 97.7 |
|  | 0.75 | 0.724 | 0.721 | 0.717 | 0.723 | 0.717 | 0.715 | 95.9 |
| 宿迁疾控 | 0.075 | 0.074 | 0.073 | 0.076 | 0.072 | 0.075 | 0.074 | 98.6 |
|  | 0.5 | 0.493 | 0.530 | 0.484 | 0.526 | 0.514 | 0.517 | 102 |
|  | 0.75 | 0.778 | 0.734 | 0.723 | 0.725 | 0.752 | 0.771 | 99.6 |
| 昆山疾控 | 0.075 | 0.0955 | 0.0964 | 0.0958 | 0.0954 | 0.0950 | 0.0962 | 95.7 |
|  | 0.5 | 0.482 | 0.479 | 0.481 | 0.487 | 0.485 | 0.476 | 96.3 |
|  | 0.75 | 0.722 | 0.719 | 0.732 | 0.720 | 0.710 | 0.715 | 96.0 |

- 职业接触限值建议

欧洲食品安全局发布一份2012年关于食品中农药残留的报告，报告中显示，根据草铵膦动物研究资料，吸入暴露NOAEC值为0.012 mg/L，即12 mg/m3，安全系数的取值由动物实验资料外推至人的不确定因素100，计算的草铵膦职业接触限值为0.12 mg/m3。

草铵膦的毒性主要源于其结构与谷氨酸的相似性，在代谢过程中，可以占据谷氨酸的酶结合位点，导致代谢紊乱，进而引发神经毒性。这种神经毒性机制使草铵膦在动物和人体内能够抑制谷氨酰胺合成酶，影响氮代谢，导致铵过量累计，最终引发神经系统功能紊乱。动物神经毒性NOAEL值为18 mg/kg/d，根据美国OEL计算公式：OEL=（NOAEL*BW）/（SF*BR），其中BW为成人体重，取70 kg，SF为安全系数，安全系数的取值由动物实验资料外推至人的不确定因素100，考虑到吸入和口服的差异，因此不同途径进入体内的校正因子取10，综合起来安全系数取1000。BR为成人8小时呼吸量，一般取10 m3。将数据带入计算公式，计算的草铵膦职业接触限值为0.126 mg/m3，该值与计算与经呼吸道吸入职业接触限值相近。因为人群暴中暴露方式主要为吸入暴露，采用NOAEC值计算与人群接触方式较为一致，因此草铵膦职业接触限值建议为0.12 mg/m3

9、本建议标准的可行性

选择江苏省内具有代表性的化工企业进行现场实验，采用定点采样的方式对草铵膦原料场地进行检测，草铵膦最高浓度为0.0021 mg/m3，定点检测结果范围为3.2×10-4 mg/m3~2.1×10-3 mg/m3，所采取的控制措施基本以自然通风、密闭化、机械化生产为主。因进行现场实际采样时正值草铵膦农药生产淡期，故样品测定结果多数低于检出浓度，采用液质法测定得出检测结果。目前我国草铵膦生产工艺比较成熟，工程防护、个体防护、应急救援均能满足相关要求，本标准实施后对于已经运行的企业如果超过规定的限值要求，也仅需采取通风、密闭等措施即可，无需大的工程改进；对于新建项目则在职业卫生“三同时”时按照GBZ 1的要求开展卫生学设计，建成后参照类比的企业，工作场所空气中草铵膦浓度应能满足本标准的要求。

五、征求意见和采纳情况

2024年6月，课题组将该标准的征求意见稿向高校、疾控、研究院、企业广泛征求意见，共计发出征求意见函X份，委员意见收回X份，非委员意见收回X份。2024年X月起本标准征求意见稿在卫生标准网向全国广泛征求意见。以上工作收集反馈意见和建议共计X条，其中采纳了X条，部分采纳了X条，对不采纳意见或建议陈述了理由。

以上内容详见《征求意见汇总处理表》。

xxxx年xx月收到国家职业卫生标准专业委员会《xxxx审查会会议纪要》反馈的意见和建议，课题组对反馈意见和建议逐条进行讨论分析，修改情况如下：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

六、重大意见分歧的处理结果和依据

无重大意见分歧，各实验室在使用本标准时，可根据各实验室要求，满足本方法的条件即可。

七、实施标准的建议

本标准建议发布后3个月实施。

八、其他应予说明的事项

检测实验室应根据本实验室使用的测定仪器、实验条件和测定需要，参照此操作条件，将测定仪器调节至“最佳测定状态”后进行测定。

参考文献

[1]	余永志, 吴文进. 200g/L草铵膦水剂对桃园杂草的防效研究[J]. 现代农业科技, 2013(21): 138-139.

[2]	张文, 朱仁愿, 陈婷, 等. 强极性农药残留检测方法的研究进展[J]. 食品工业科技, 2021, 42(11): 356-364.

[3] Kang G R, Song H Y, Kim D S. Toxicity and Effects of the Herbicide Glufosinate-Ammonium (Basta) on the Marine Medaka Oryzias dancena[J]. Fisheries and Aquatic Sciences, 2014, 17(1): 105-113.

[4]	Lantz S R, Mack C M, Wallace K, et al. Glufosinate binds N-methyl-D-aspartate receptors and increases neuronal network activity in vitro[J]. Neurotoxicology, 2014, 45: 38-47.

[5]	王丰, 陈形, 杨达汉, 等. 草铵膦对斑马鱼胚胎及仔鱼的毒性研究[J]. 农药学学报, 2016, 18(03): 323-329.

[6]	Xiong G, Deng Y, Li J, et al. Immunotoxicity and transcriptome analysis of zebrafish embryos in response to glufosinate-ammonium exposure[J]. Chemosphere, 2019, 236: 124423.

[7]	Calas A G, Richard O, Meme S, et al. Chronic exposure to glufosinate-ammonium induces spatial memory impairments, hippocampal MRI modifications and glutamine synthetase activation in mice[J]. Neurotoxicology, 2008, 29(4): 740-747.

[8]	Peltzer P M, Junges C M, Attademo A M, et al. Cholinesterase activities and behavioral changes in Hypsiboas pulchellus (Anura:Hylidae) tadpoles exposed to glufosinate ammonium herbicide[J]. Ecotoxicology, 2013, 22(7): 1165-1173.

[9] 王淑燕, 郭永春, 周鹏, 等. 草铵膦对茶树生长及品质成分的影响[J]. 食品安全质量检测学报, 2021, 12(20): 8084-8092.

[10] 周文涛, 陈东亮, 任义英, 等. 草铵膦对油菜种子萌发和根尖细胞遗传毒性的影响[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(02): 120-123.

[11]Jia G, Xu J, Long X, et al. Enantioselective Degradation and Chiral Stability of Glufosinate in Soil and Water Samples and Formation of 3-Methylphosphinicopropionic Acid and N-Acetyl-glufosinate Metabolites[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(41): 11312-11321.

[12]Xie J, Bai X, Li Y, et al. The effect of glufosinate on nitrogen assimilation at the physiological, biochemical and molecular levels in Phaeodactylum tricornutum[J]. Ecotoxicology, 2014, 23(8): 1430-1438.

[13]	李小翠. 草铵膦在大鼠体内毒物代谢动力学研究[D]. 华中科技大学, 2012.

[14]	肖龙, 高应美, 梁应鲜, 等. 除草剂敌草快和草铵膦对中华鳑鲏鱼的急性毒性效应[J]. 贵州师范学院学报, 2019, 35(12): 16-19.

[15]	何文美, 赖娴娴, 蒋燕茹, 等. 四种有机磷农药对大型蚤的急性毒性研究[J]. 广东化工, 2023, 50(01): 1-3.

[16]	彭晓波, 刘仲英, 白丽丽, 等. 急性草甘膦与草铵膦中毒23例临床分析[J]. 灾害医学与救援(电子版), 2017, 6(03): 159-161.

[17]	罗毅沣, 张剑锋. 急性草铵膦中毒一例报道并文献复习[J]. 中华灾害救援医学, 2021, 9(08): 1194-1196.

[18]	Ebert E, Leist K H, Mayer D. Summary of safety evaluation toxicity studies of glufosinate ammonium[J]. Food Chem Toxicol, 1990, 28(5): 339-349.

[19]	Cuzziol Boccioni A P, Lener G, Peluso J, et al. Comparative assessment of individual and mixture chronic toxicity of glyphosate and glufosinate ammonium on amphibian tadpoles: A multibiomarker approach[J]. Chemosphere, 2022, 309: 136554.

[20]	Kim K, Kwak Y, Han S, et al. Impairment of motor coordination and interneuron migration in perinatal exposure to glufosinate-ammonium[J]. Scientific Reports, 2020, 10(1).

[21]	Watanabe T, Iwase T. Developmental and dysmorphogenic effects of glufosinate ammonium on mouse embryos  in culture[J]. Teratog Carcinog Mutagen, 1996, 16(6): 287-299.

[22]	Laugeray A, Herzine A, Perche O, et al. Pre- and Postnatal Exposure to Low Dose Glufosinate Ammonium Induces Autism-Like Phenotypes in Mice[J]. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2014, 8.

[23]	çomaklı S, Sevim Ç, Kontadakis G, et al. Acute glufosinate-based herbicide treatment in rats leads to increased ocular interleukin-1β and c-Fos protein levels, as well as intraocular pressure[J]. Toxicology Reports, 2019, 6: 155-160.

[24]	Zhang L, Chen L, Meng Z, et al. Bioaccumulation, behavior changes and physiological disruptions with gender-dependent in lizards (Eremias argus) after exposure to glufosinate-ammonium and l-glufosinate-ammonium[J]. Chemosphere, 2019, 226: 817-824.

[25]	Calas A, Richard O, Même S, et al. Chronic exposure to glufosinate-ammonium induces spatial memory impairments, hippocampal MRI modifications and glutamine synthetase activation in mice[J]. NeuroToxicology, 2008, 29(4): 740-747.

[26]	Glufosinate-based herbicide toxicity cause increase cleaved caspase 3 in rat liver[J]. 2018.

[27]	Ma X, Fan Y, Xiao W, et al. Glufosinate-Ammonium Induced Aberrant Histone Modifications in Mouse Sperm Are  Concordant With Transcriptome in Preimplantation Embryos[J]. Front Physiol, 2021, 12: 819856.

[28]	Ma X, Wang B, Li Z, et al. Effects of glufosinate-ammonium on male reproductive health: Focus on epigenome  and transcriptome in mouse sperm[J]. Chemosphere, 2022, 287(Pt 4): 132395.

[29]	Zhao X, Fu K, Xiang K P, et al. Comparison of the chronic and multigenerational toxicity of racemic glufosinate  and l-glufosinate to Caenorhabditis elegans at environmental concentrations[J]. Chemosphere, 2023, 316: 137863.

[30]	Xiong G, Deng Y, Li J, et al. Immunotoxicity and transcriptome analysis of zebrafish embryos in response to glufosinate-ammonium exposure[J]. Chemosphere, 2019, 236: 124423.

[31]	杨雅迪, 吴长江, 隋明亮. 1例患者草铵膦大量中毒救治分析[J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(61): 261.

[32]	赵家斌, 董建光. 草铵膦致急性中毒15例临床分析[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2020, 38(5): 3.

[33]	Mao Y, Hung D, Wu M, et al. Acute human Glufosinate-containing herbicide poisoning[J]. Clinical Toxicology, 2012, 50(5): 396-402.

[34]	Lee D K, Youk H, Kim H, et al. Initial Serum Ammonia as a Predictor of Neurologic Complications in Patients with Acute Glufosinate Poisoning[J]. Yonsei Medical Journal, 2016, 57(1): 254.

[35]The 2012 European Union report on pesticide residues in food[J].Food safety briefing, 2015(1).