| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

感染防控机器人系统通用技术要求

General technical requirements for infection prevention and control robotic system

（本草案完成时间：2024年6月30日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

感染防控机器人系统通用技术要求

范围

- 本文件规定了感染防控机器人系统的术语和定义、分类和代号、技术要求。

- 本文件适用于指导感染防控机器人系统的研制、生产等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.10 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 14710 医用电器环境要求及试验方法

GB 15982 医院消毒卫生标准

GB 16796 安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 2423.10 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾

GB 28235 紫外线消毒器卫生要求

GB/T 36530 机器人与机器人装备 个人助理机器人的安全要求

GB/T 38244 机器人安全总则

GB/T 38504 喷雾消毒效果评价方法

GB/T 38517 颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则

GB/T 39990 颗粒 生物气溶胶采样器 技术条件

WS/T 311 医院隔离技术标准

WS/T 313 医务人员手卫生规范

DB31/T 1359 健康通行核验及人体测温筛查出入口控制系统应用技术要求

IEC 60529 机壳提供的防护等级

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

感染防控机器人 infection prevention and control robot；IPC Robot

协助或替代工作人员执行感染防控工作的机器人的统称。

感染防控机器人系统 infection prevention and control robotic systems

由感染防控机器人及其操作控制设备、配套设备、通信网络、管控与应用平台等一项或多项组成的系统，该系统包括但不限于消毒、采样、个人防护用品穿戴监测、人体表面温度监测、手卫生监测、物资运送等功能中的一项或多项。

操作控制设备 operation control equipment

操作控制设备是指用于与感染防控机器人进行信息交互和控制的硬件和软件系统。该设备通过无线或有线方式连接机器人，实现对机器人的操作管理和任务执行。操作控制设备包括控制终端、传感器接口、数据处理模块、安全通信模块和用户交互界面等组成部分。

辅助监测设备 auxiliary monitoring equipment

感染防控机器人系统所需的传感器设备、感知处理设备、科通信设备充电设备、选装载荷、配件备品、辅助设备等。

通信网络 communication network

感染防控机器人系统各组成部分之间信息数据交互的网络系统。

管控与应用平台 management & control and application platform

通过信息交互、数据流转、智能分析，对感染防控机器人管理控制，实现服务应用的系统平台。

状态监测模块 state monitoring module

检测记录感染防控机器人位置、姿态等信息，监测感染防控机器人状态的模块。

环境识别模块 environment identification module

保障感染防控机器人能够通过本身携带的传感器或者外接传感设备，实现对现场环境的快速识别并反馈到管控平台的模块。

安全认证模块 security authentication module

保障感染防控机器人系统各部分之间身份认证及信息安全模块。

自主导航 autonomous navigation

感染防控机器人能够在没有人为直接控制的情况下，通过内置的传感器、地图和算法来识别其环境并在其中移动。

手卫生 hand hygiene

为医务人员在从事职业活动过程中的洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。

人工智能 artificial intelligence；AI

是计算机科学的一个分支，它致力于创建能够执行通常需要人类智能的任务的系统，这些任务包括视觉识别、语言理解、决策制定、学习等。这一领域的研究涵盖了机器学习、计算机视觉、自然语言处理等多个子领域，旨在推动智能技术的创新和应用。

- 分类和代号

分类

感染防控机器人系统按功能用途分类，规定如下：

a) 消毒机器人系统，用于执行环境消毒任务；

b) 采样机器人系统，用于执行环境采样任务；

c) 个人防护用品穿戴监测机器人系统，用于执行人员防护用品穿戴合格性监测任务；

d) 人体表面温度监测机器人系统，用于执行人体表面温度监测任务；

e) 手卫生监测机器人系统，用于执行人员手卫生执行情况监测任务；

f) 物资运送机器人系统，用于执行在有感染风险的环境中物资运送任务；

g) 其他感染防控机器人系统，用于执行其他感染防控任务。

代号

感染防控机器人系统的代号由行业代号、机器人主代号、功能用途代号、企业名称代号和产品型号代号组成。

行业代号：用“感染防控”的代码“GK”表示。

机器人主代号：用“机器人”的汉语拼音首个大写字母“JQR”表示。

功能用途代号：消毒机器人系统用“XD”表示，采样机器人系统用“CY”表示，防护用品穿戴监测机器人系统用“FH”表示，人体表面温度监测机器人系统用“TW”表示，手卫生监测机器人系统用“SWS”表示，物资运送机器人系统用“YS”表示，宣教培训机器人系统用“XJ”，现场监管机器人系统用“JG”，其他感染防控机器人系统用“QT”表示。

企业名称代号：用两位大写字母表示。

产品型号代号：用两位数字或字母表示。

□□ □□□ □□-□□ □□

产品型号代号

企业名称代号

功能用途代号：用XD、CY、FH、TW、SWS、YS、XJ、JG或QT等表示

机器人主代号：用JQR表示

行业代号：用GK表示

注：XX公司生产的感染防控用消毒机器人，企业名称代号AB，产品型号代号01，表示为GKJQRXD-AB01。

- 5  技术要求

- 5.1  系统组成

感染防控机器人系统包括感染防控机器人及其操作控制设备、辅助监测设备、通信网络、管控与应用平台中的一项或多项，感染防控机器人内置状态监测模块、环境识别模块和安全认证模块，系统组成见图1。

图1 感染防控机器人系统组成

- 5.2  标识

- 5.2.1  感染防控机器人外观涂装应符合相关规范的要求。

5.2.2  感染防控机器人应有永久性铭牌，内容包括产品名称、代号、执行标准号、生产厂商、生产日期等。

- 5.3  系统功能

5.3.1  功能配置

感染防控机器人系统具备或部分具备运动功能、管控功能和业务功能，各类感染防控机器人系统的功能配置应符合表1的规定。

表1 各类感染防控机器人系统功能配置

| 分类 | 功能 | 消毒机器人系统 | 采样机器人系统 | 防护用品穿戴监测机器人系统 | 人体表面温度监测机器人系统 | 手卫生监测机器人系统 | 物资运送机器人系统 | 宣教培训机器人系统 | 现场监管机器人系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动功能 | 遥控移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 自主导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 障碍物避让 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 自动充电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 急停静止 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 管控功能 | 现场管控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 远程管控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 状态监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 业务功能 | 紫外线消毒 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 喷雾消毒 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 空气采样 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 物表采样 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 物表消毒 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 口罩佩戴检测 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 防护服穿戴检测 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 人体表面温度监测 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 手卫生监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
|  | 环境及行为监管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
|  | 物资运送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
|  | 语音播报 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 视频播放 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
|  | 屏幕交互式宣教培训功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
|  | 语音对讲 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 警告功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 视频采集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 音频采集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 扩展功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 注：“●”表示该类机器人系统必须配置的功能，“○”表示选配功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3.2  功能要求

5.3.2.1  运动功能

- 5.3.2.1.1  遥控移动

感染防控机器人可通过有线或无线方式连接操作控制设备，操作人员通过该方式实现对机器人的移动控制。

5.3.2.1.2  自主导航

感染防控机器人通过内置的传感器和导航系统，在无需人为干预的情况下，能够自主地在复杂环境中移动和执行任务。该功能包括路径规划、障碍物避让、停靠位置预设和动态环境适应等能力。

5.3.2.1.3  障碍物避让

感染防控机器人在自主导航的过程中，具有识别障碍物并主动避让的功能。

5.3.2.1.4  自动充电

感染防控机器人能通过一键触发或阈值触发等触发方式自动前往充电点，实现自行充电。在不充电时，充电设备的电极应保持关闭状态。

5.3.2.1.5  急停静止

感染防控机器人具备明显的急停按钮，或者遇到阈值触发等触发方式，自动停止机器人的运行功能。如果为遇到阈值事件自动触发急停静止，当阈值事件解除后，机器人自动恢复运行功能。

5.3.2.2  管控功能

5.3.2.2.1  现场管控

感染防控机器人系统配备操作控制设备，可在现场实现对机器人的操控管理。

5.3.2.2.2  远程管控

感染防控机器人系统具备远程管控接入能力，包括对感染防控机器人的巡检任务管理、实时监控、环境图像采集与分析、任务分配调度、智能告警以及数据分析等功能，管控与应用平台可对机器人进行远程监管、控制。

5.3.2.2.3  状态监测

感染防控机器人系统装配状态监测模块，管控与应用平台能够实时监测机器人的位置、任务完成情况、机体运行状态、损耗状态等。

5.3.2.3  业务功能

5.3.2.3.1  紫外线消毒

感染防控机器人配备紫外线消毒装置，可在现场实现对环境物理空间的消毒。紫外线消毒装置消毒效果应符合GB 28235中的相关要求。

5.3.2.3.2  喷雾消毒

感染防控机器人配备喷雾消毒装置，可在现场实现对环境的消毒。喷雾消毒效果应符合GB/T 38504中的相关要求。

5.3.2.3.3  物表清洁与消毒

感染防控机器人可实现对环境物表进行清洁与消毒。环境物表清洁与消毒应符合GB 15982中的相关要求。

5.3.2.3.4  生物气溶胶采样

感染防控机器人配备生物气溶胶采样装置，可在现场实现对环境生物气溶胶的采样。生物气溶胶采样装置与功能应符合GB/T 38517与GB/T 39990中的相关要求。

5.3.2.3.5  物表采样

感染防控机器人配备物表采样装置，可在现场实现对环境物表的采样。环境物表采样应符合GB 15982中的相关要求。

5.3.2.3.6  口罩佩戴检测

感染防控机器人能检测、识别人脸佩戴口罩情况，可与数据库进行比对，根据场景自动判别口罩的选择与佩戴是否规范，对于检测出佩戴不规范的情况及时发出提醒并将数据传输回管控与应用平台。口罩佩戴检测应符合DB31/T 1359中的相关要求。

5.3.2.3.7  防护服穿戴检测

感染防控机器人能检测、识别防护服穿戴情况，可与数据库进行比对，自动判别防护服穿戴是否正确，对于检测出穿戴不规范的情况及时发出提醒并将数据传输回管控与应用平台。防护服穿戴检测标准应符合WS/T 311中的相关要求。

5.3.2.3.8  人体表面温度监测

感染防控机器人能利用红外测温功能监测人群体表温度，自动判别发热人员，及时报警并将数据传输回管控与应用平台。人体表面温度检测应符合DB31/T 1359中的相关要求。

5.3.2.3.9  手卫生监测

感染防控机器人能运用AI视频分析技术实现人员手卫生执行情况实时智能监管，自动判别手卫生时机与执行正确性，对于检测出执行不到位的情况及时发出提醒并将数据传输回管控与应用平台。手卫生监测标准应符合WS/T 313中的相关要求。

5.3.2.3.10  物资运送

感染防控机器人能通过遥控移动或自主导航实现物资运送，并能自主学习规划最优运送路线。

5.3.2.3.11  宣教培训

感染防控机器人能通过自带显示屏播放预先录制的视频进行感染防控相关知识宣教和培训；或者通过自带交互式屏幕进行相关知识宣教和培训。

5.3.2.3.12  现场监管

感染防控机器人能通过遥控移动或自主导航，运用AI视频分析技术，或者通过自带视频采集与音频采集功能，并使用警告功能或语音对讲，实现对现场环境及人员行为的监管。

5.3.2.3.13  语音播报

感染防控机器人能播报状态提示语音、报警提示语音，接收播报管控与应用平台下发的语音。

5.3.2.3.14  语音对讲

感染防控机器人具备语音对讲功能，可实现管控与应用平台和机器人所在现场的音频双向传输。

5.3.2.3.15  警告功能

感染防控机器人能发出告警信息，包括但不限于电量低、消毒剂不足、运行故障、环境异常、任务处理异常、识别出不规范行为等。告警功能可设置优先级，告警触发信息能及时反馈至操作控制设备或管控与应用平台。

5.3.2.3.16  视频采集

感染防控机器人能采集周围视频信息，并回传至操作控制设备或管控与应用平台。

5.3.2.3.17  音频采集

感染防控机器人能采集周围音频信息，并回传至操作控制设备或管控与应用平台。

5.3.2.3.18  扩展功能

感染防控机器人的扩展功能包括但不限于感染防控相关知识宣教、个性化互动、远程专家研判、自我保护、模式切换、多机协作等。

5.4  操作控制设备

5.4.1  基本要求

操作控制设备具备在应用现场向感染防控机器人发送控制指令的功能，控制指令包括但不限于任务处理控制、机体运行控制、运动控制、问答反馈控制、自动报警控制、编辑与下发任务等。

5.4.2  扩展功能

操作控制设备具备感染防控机器人采集的音视频、自身状态、告警等信息的显示功能。

5.5  配套设备

感染防控机器人系统应包含运行所需的其他设备，如传感器设备、感知处理设备、充电设备、选装载荷、配件备品、辅助设备等。

5.6  通信网络

感染防控机器人系统应配置实现各组成部分之间信息数据交互的网络系统。

5.7  管控与应用平台

感染防控机器人管控与应用平台应具备数据采集、信息交互、数据分析、功能优化、环境适配、报警实时反馈与处理、多机监测管理以及更多的扩展应用功能，对感染防控机器人进行具体的分级设计与管理控制，并实现感染防控服务应用。

5.8  状态监测模块

状态监测模块能够检测记录机器人位置、姿态、状态等信息，防丢失、防信息篡改及防其他破坏性攻击。

5.9  环境识别模块

环境识别模块能够保障感染防控机器人实现实时感知周围环境、构建地图、自我定位、规划路径、障碍物避让、目标区域定位等功能。

5.10  安全认证模块

安全认证模块能够实现管控与应用平台和感染防控机器人各信息处理单元间双向身份认证，保障数据的安全存储与传输。

5.11  环境适应性

机器人的工作环境适应性应符合表2的规定。

表2 环境适应性

| 参数 | 范围 | 参考标准 |
| --- | --- | --- |
| 工作温度（℃） | -5～45 | 参考GB/T 14710 标准中机器人工作温度范围。 |
| 环境湿度（%） | 5～90 | 参考GB/T 14710 标准中机器人工作环境湿度范围。 |
| 贮存温度（℃） | -20～50 | 参考GB/T 14710 标准中机器人储存温度范围。 |
| 抗震能力 | 中等 | 参考GB/T 2423.10 标准中机器人抗震能力级别。6级表示机器人能抗击通常所遇到的冲击和震动。 |
| 防水等级 | ≥IPX4 | 参考IEC 60529 标准中IP等级的定义。IPX4表示设备能够防止从任意方向的飞溅水进入。 |
| 防尘等级 | ≥IP5X | 参考IEC 60529 标准中IP等级的定义。IP5X表示有限的灰尘进入，不会影响设备的正常运行。 |
| 防腐蚀能力 | C1～C3 | 参考GB/T 2423.17 盐雾试验以及医疗器械常见的耐腐蚀要求。 |

5.12  续航能力

感染防控机器人的连续工作时间应符合表3的规定。

表3 连续工作时间等级

| 等级 | 连续无故障运行时间（小时） |
| --- | --- |
| 1级 | ≥0.5 |
| 2级 | ≥4 |
| 3级 | ≥8 |
| 4级 | ≥24 |

5.13  安全性

5.13.1 感染防控机器人系统信息安全应符合 GB/T 38244 中的相关要求。

5.13.2 感染防控机器人的机械安全应符合 GB/T 38244 中的相关要求。

5.13.3 感染防控机器人执行任务过程中急停安全应符合 GB/T 38244 中的相关要求。

5.13.4 感染防控机器人使用过程中用电、充电应符合 GB/T 36530 中的相关要求。

5.13.5 感染防控机器人的防过热性能等应符合 GB 16796 的相关要求。

5.13.6 感染防控机器人充电设备的泄漏电流应符合 GB 16796 的相关要求。

5.13.7 感染防控机器人充电设备的绝缘电阻值应符合 GB 16796 的相关要求。

5.13.8 感染防控机器人充电设备的抗电强度应符合 GB 16796 的相关要求。

5.13.9 感染防控机器人应具有与其性能和功能相适应的防护能力，如具有防碰撞、防跌落、防破坏报警、防盗报警等功能。

5.13.10 感染防控机器人在执行消毒任务过程中，如果该消毒方式可能会对人体产生危害，则机器人系统应自动检测附近有无人员存在，若检测出附近（可导致伤害的距离内）有人存在，则紧急停止运行。建议感染防控机器人采用相对较为安全的消毒方式进行环境消毒，如使用对人体伤害较小的特定波段的紫外线灯进行辐照消毒、使用对身体或环境危害性（包括腐蚀性）较小的、容易降解的消毒液进行喷雾消毒等。

5.14  电磁兼容性

5.14.1 感染防控机器人系统的静电放电抗扰度应符合 GB/T 17626.2 中的相关规定。

5.14.2 感染防控机器人系统的射频电磁场辐射抗扰度应符合 GB/T 17626.3 中的相关规定。

5.14.3 感染防控机器人系统的浪涌（冲击）抗扰度应符合 GB/T 17626.5 中的相关规定。

_________________________________