| ICS | 91.120.25 |
| --- | --- |
| CCS | P 15 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

地震断层土壤气观测台站建设规范

Specification for the construction of seismic fault soil gas observation station

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 站址勘选	1

5 观测孔	3

6 观测室	6

7 设备配置	6

8 资料归档	8

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省地震局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏省地震局、宿迁市地震服务中心、盐城市地震局、常州市地震局。

本文件主要起草人：戴波、郑江蓉、单友磊、张敏、李飞、张荣杉、彭澎、张朋、孙煜杰、高明智、立凯、王凯、朱红、陈勇、姜祖明、翁予谦、张朋辉。

地震断层土壤气观测台站建设规范

范围

本文件规定了地震断层土壤气观测台站建设的站址勘选、观测孔和观测室建设、设备配置和资料归档的技术要求。

本文件适用于地震断层土壤气观测台站建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50011  建筑抗震设计规范

DB/T 68  地震台站综合防雷

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

断层土壤气  fault soil gas

从断层土壤中逸出的气体，包括氡气（Rn）、汞气（Hg）、氢气（H2）、二氧化碳（CO2）等。

高值区间  high value area

断层土壤气浓度高于异常下限的区域。通常用背景平均值加上两倍或三倍标准差作为异常下限。

观测孔  fault soil gas observation well

用于断层土壤气浓度观测的钻孔。

观测室  observation room

安装观测仪器设备开展观测的工作间。

站址勘选

基本要求

断层土壤气观测台站场址选择应考虑到当地国民经济建设和社会发展的长远规划及其有可能对观测环境造成影响的因素，选择有利于观测孔长期保存和观测的场地。

观测场地应具备开展正常断层土壤气观测工作所需的电力、通讯和交通等条件。

地质构造

选取观测场地应基于地质调查、地球物理勘探工作的基础上进行，掌握区域水文地质、活动断层的空间分布情况，观测场地应选择在活动断裂及其破碎带上，宜建在干旱、地势较高、地下水埋藏较深、人为干扰较小的地区。

地形地貌

下列地段不宜选作观测场地：

地势低洼、易于淹没的地区；

河堤、河岸；

山洪通道、风口；

地面强烈沉降区、地面坍塌区。

观测环境

观测环境应避开水资源的强烈开发区和化学污染区。选定观测点位土壤气背景值宜满足以下条件：

氡气（Rn）浓度背景值大于或等于10Bq/L；

汞（Hg）浓度背景值大于或等于20ng/m3；

氢气（H2）浓度背景值大于或等于1ppm；

二氧化碳（CO2）浓度背景值大于或等于0.1%。

勘测方法

对选定的场地应进行勘测，测线布设示意图见图1，测量方法示意图见图2，并满足下列要求。

测线的布设应垂直于活动断层走向，测线的长度应横跨活动断层两侧的破碎带，同一场地宜平行设置2～3条测线。

测线上的测点间隔宜设置为10m，断层土壤气浓度的高值区间测点间隔宜加密到1m～5m，断层破碎带两侧的宜各增加3个测点。每个测点进行3次打孔采样取平均值。每个采样点土壤气采集深度应一致。

测线应该在尽量短的时间内完成，使测量过程的气象（温湿度、风速等）条件一致，减少环境变化对测量值的影响，勘测应避开阴雨天，选择土壤干燥的时期。

勘测应采用便携式土壤气测量仪器（便携氡气测量仪、便携汞气测量仪、便携氢测量仪、便携二氧化碳测量仪等）和锥形采样器。

测线布设示意图

标引序号说明：1——断层土壤气测量仪器；2——锥形采样器。

测量方法示意图

确定观测孔位置

根据勘测结果，确定断层土壤气浓度的高值区间，断层土壤气观测孔的位置应位于高值区间内。

观测孔

观测孔结构

观测孔由集气、引气两个部分组成。集气部分位于观测孔底部，宜用砾石或鹅卵石充填，可采用花管方式（图3）或集气罩方式（图4），集气和引气部分使用的材料应采用吸附很弱或不吸附待测气体的材料。

标引序号说明：

1——引气管（连接至测量设备）；2——集气管（花管）；3——回填土；

4——隔离膜；5——集气层（砾石或鹅卵石）； 6——覆盖层。

花管方式示意图

标引序号说明：

1——引气管（连接至测量设备）；2——集气罩；3——回填土；

4——隔离膜；5——集气层（砾石或鹅卵石）；6——覆盖层。

集气罩方式示意图

断层土壤气观测孔的深度应根据场地雨季地下潜水位的高度来确定，观测孔应在雨季地下潜水位之上。遇观测场地地下潜水位较高时，可采用堆土方式（图5），使观测孔上部位于地面之上。

标引序号说明：

1——地面；2——观测孔；3——地下潜水位。

堆土集气方式示意图

观测装置

观测孔出口气路应做好保温、防水、防护措施，气路应设置吸湿干燥装置。

观测孔集气层体积大于等于1L时，可采用开环测量方式，其示意图见图6；观测孔集气层体积小于1L或断层土壤气浓度测量值过低时，可采用闭环测量方式，其示意图见图7。

标引序号说明：

1——吸湿干燥装置；2——引气管；3——观测孔。

开环测量方式示意图

标引序号说明：

1——吸湿干燥装置；2——引气管；3——回气管；4——观测孔。

闭环测量方式示意图

井口引气管

从井口装置出气口至观测仪器进气口之间的连接管长度宜小于2m，宜垂向、自下而上布设，不应折、弯。

观测室

一般要求

断层土壤气观测台站宜建观测室，观测孔与仪器室宜一体化建设，建设面积应满足观测孔以及观测设备布置的需要,户外机柜亦可作为一种观测室方案。

抗震设防

新建观测室的抗震设防应按GB 50011乙类建筑要求建设。

台站防雷

观测室、供电系统、信号线路的防雷设施应符合DB/T 68的要求。

台站防护

观测室应采取防盗、防潮、防尘、防虫等措施。

设备配置

主要测量设备

断层土壤气台站根据堪选背景值选择监测设备类型，主要监测设备包括测氡仪、测汞仪、测氢仪、二氧化碳测量仪等。

测氡仪基本技术指标如下：

测量范围：0.01 Bq/L～5000 Bq/L；

重复性：≤10 %；

一致性：≤10 %；

K值相对误差：≤±5 %；

相对固有误差：≤±15 %；

灵敏度（闪烁法）：≥90 cpm/Bq/L；

探测下限（电离法）：≤0.1 Bq/L；

本底：

闪烁法：≤20 计数/min；

电离法：≤0.05 Bq/L。

测汞仪基本技术指标如下：

测量下限：5 ng/m3；

准确度：≤10 %；

重复性：≤5 %；

稳定性：≤15 %；

线性误差（R2）：≥0.995。

测氢仪基本技术指标要求如下：

测量范围：0 ppm～5000 ppm；

最低检测限：0.2 ppm；

重复性（RSD）：≤5%；

准确度：

测量范围为0 ppm～10 ppm ：≤ 20 %；

测量范围为10 ppm～100 ppm ：≤ 10 %；

测量范围为100 ppm～5000 ppm：≤ 5 %。

二氧化碳测量仪基本技术指标要求如下：

示值引用误差：≤±2% FS；

重复性：≤1%；

稳定性：≤±2% FS；

干扰误差：

水蒸气干扰误差：≤±2% FS；

非被测组分（不含水蒸气）干扰误差：≤±2% FS；

响应时间：≤60 s；

量程范围：0～100 %（可选）。

辅助测量设备

辅助测量设备主要包括地温仪、气温仪、气压仪、雨量计等，主要技术指标、功能与用途见表1。

辅助测量设备

| 设备名称 | 主要技术指标 | 最大允许误差 | 功能与用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地温仪 | 分辨力优于0.01℃ | ≤±0.1℃ | 测量观测孔温度 |
| 气温仪 | 分辨力优于0.01℃ | ≤±0.1℃ | 测环境温度 |
| 气压仪 | 分辨力优于0.1hPa | ＜0.2%FS | 测环境气压 |
| 雨量计 | 分辨力优于1mm | ＜±4% | 测降雨量 |

通信设施

断层土壤气观测台站宜采用通讯数据专线，可采用无线通讯。

供电设备

断层土壤气观测台站供电设备要求如下：

断层土壤气观测台站应配置不间断供电系统；供电保障不足的台站应配置太阳能充电系统；不间断供电系统电池容量应保证设备满负载延时8h以上。

不间断供电系统应具有自动稳压、输入输出过压保护、电池欠压保护、过流保护、突波保护、防电磁干扰、开机自动检测、防雷击保护功能。

不间断供电系统宜具有远程通信和远程控制开关机功能。

监控设备

断层土壤气观测台站宜配置监控数据采集器、温度传感器、湿度传感器、水浸传感器、烟雾传感器、红外传感器和视频监控设备，实现运行状态的远程监控。

资料归档

断层土壤气观测台站建设完成后，应将观测场地勘选报告、观测台站建设报告等材料按照主管单位的档案管理要求进行归档。

参考文献

[1] GB/T18207.2-2005 防震减灾术语 第2部分:专业术语

[2] 江苏省防震减灾条例 第二章 地震监测预报

[3] DB/T 20.2-2006 地震台站建设规范 地下流体观测 第2部分：气氡和气汞台站

[4] JSLT202103 地震监测专业设备（测氡仪）技术要求

[5] JSLT202104 地震监测专业设备（测汞仪）技术要求

[6] JSLT202305 地震监测专业设备（二氧化碳红外分析仪）技术要求