| ICS | 75.160.20 |
| --- | --- |
| CCS | E 31 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX—2024

车用汽油、车用乙醇汽油（E10）

快速筛查技术规范

Technical specification for rapid screening of motor vehicle gasoline and motor vehicle ethanol gasoline(E10)

（本草案完成时间：2024.9.2）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏省产品质量监督检验研究院、中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司、常州市食品药品纤维质量监督检验中心。

本文件主要起草人：苏玉倩、王伟、孙牧、马东、陆元华、薛彦军、陶小波、余倩、朱婕妤、邹雨虹。

车用汽油、车用乙醇汽油（E10）

快速筛查技术规范

范围

本文件规定了车用汽油、车用乙醇汽油（E10）快速筛查项目和阈值、取样、快速筛查方法、载具和设备要求、结果处理、质量保证等内容。

本文件适用于车用汽油、车用乙醇汽油（E10）产品质量的快速筛查。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4756 石油液体手工取样法

GB/T 5487 汽油辛烷值的测定 研究法

GB 17930 车用汽油

GB 18351 车用乙醇汽油（E10）

GB/T 29858 分子光谱多元校正定量分析通则

GB/T 30519 轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定 多维气相色谱法

NB/SH/T 0663 汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法

NB/SH/T 0842 轻质液体燃料中硫含量的测定 单波长色散X射线荧光光谱法

SH/T 0604 原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）

SH/T 0713 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法）

术语和定义

GB/T 29858 界定的及下列术语和定义适用于本文件。

快速筛查 rapid screening

利用快速检测设施设备，对产品质量进行快速检测并筛查质量安全风险的活动。

阈值 threshold

又叫临界值，是指一个效应能够产生的最低值或最高值。

快速筛查项目和阈值

车用汽油快速筛查项目和阈值见表1，车用乙醇汽油（E10）快速筛查项目和阈值见表2。

- 车用汽油快速筛查项目和阈值

| 项 目 | 阈 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 89号 | 92号 | 95号 | 98号 |
| 研究法辛烷值（RON） ＜ | 89 | 92 | 95 | 98 |
| 硫含量/（mg/kg） ＞ | 10 |  |  |  |
| 苯含量（体积分数）/% ＞ | 0.8 |  |  |  |
| 芳烃含量（体积分数）/% ＞ | 35 |  |  |  |
| 烯烃含量（体积分数）/% ＞ | 15 |  |  |  |
| 氧含量（质量分数）/% ＞ | 2.7 |  |  |  |
| 甲醇含量（质量分数）/% ＞ | 0.3 |  |  |  |
| 密度（20℃)/（kg/m3） | ＜720或＞775 |  |  |  |

- 车用乙醇汽油（E10）快速筛查项目和阈值

| 项 目 | 阈 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 89号 | 92号 | 95号 | 98号 |
| 研究法辛烷值（RON） ＜ | 89 | 92 | 95 | 98 |
| 硫含量/（mg/kg） ＞ | 10 |  |  |  |
| 乙醇含量（体积分数）/% | ＜8或＞12 |  |  |  |
| 其他有机含氧化合物含量（质量分数）/% ＞ | 0.5 |  |  |  |
| 苯含量（体积分数）/% ＞ | 0.8 |  |  |  |
| 芳烃含量（体积分数）/% ＞ | 35 |  |  |  |
| 烯烃含量（体积分数）/% ＞ | 15 |  |  |  |
| 密度（20℃）/（kg/m3） | ＜720或＞775 |  |  |  |

取样

按照GB/T 4756的规定，抽取样品2份，每份200mL～300mL，1份用于快速筛查、1份用于留样。

快速筛查方法

硫含量

按NB/SH/T 0842规定执行。

研究法辛烷值（RON）、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量

按附录A或附录B规定执行。

密度

按SH/T 0604规定执行。

载具和设备要求

载具（如检测车）和设备应满足抗冲击和抗震动的要求。

载具配置的电源、通风、消防、环境控制等设施应满足检验要求，能够保证检测设备的稳定性、可靠性，并符合加油站（点）及储油库等场所的安全要求。

设备应通过检定、校准等方式，保证其稳定性和可靠性。

快速筛查结果

快速筛查结果不在表1或表2规定的阈值内，快速筛查结果为通过。

快速筛查结果有一项或一项以上在表1或表2规定的阈值内，快速筛查结果为可疑，按GB 17930或GB 18351的规定进行取样检验。

质量保证

应由取得GB 17930、GB 18351资质认定的检验检测机构对快速筛查方法的准确性进行验证评估，每半年不少于一次。

快速筛查方法与GB 17930、GB 18351标准规定试验方法进行检测数据的验证评估，评估结果应满足GB 17930、GB 18351中相应试验方法的再现性要求。

（规范性）
车用汽油、车用乙醇汽油（E10）中研究法辛烷值（RON）、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量的测定 近红外光谱法

原理

近红外光谱是介于可见光和中红外之间的电磁辐射波，近红外光谱吸收带由有机分子中能量较高的化学键（主要是C-H、O-H、N-H）在近红外光谱区基频吸收的倍频、合频叠加而成。通过扫描定标样品集的近红外光谱，利用偏最小二乘回归法等现代化学计量学方法，建立光谱与汽油主要技术指标的定标模型，再对车用汽油、车用乙醇汽油（E10）样品进行扫描，从而实现利用红外光谱信息对样品的研究法辛烷值、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量的快速测定。

仪器设备

傅立叶变换近红外光谱仪

适用于本文件的仪器应满足扫描范围12500cm-1～4000cm-1、分辨率优于2cm-1、波数准确度优于±0.03cm-1、波数重复性优于0.05cm-1、扫描速度优于5次/秒；至少应包括一个红外光源、样品池、检测器、计算机，光谱系统配备有平面镜电磁式动态准直干涉仪。

化学计量学软件

近红外光谱仪配置的化学计量学软件至少应含PLS（偏最小二乘法）多元校正算法，具有近红外光谱数据的收集、存储分析和计算功能，可采用马氏距离、光谱参差、最邻近距离等判断样品的异常性以保障定标模型预测的可靠性和特异性样品的识别。

定标模型的验证

仪器准备

按照仪器操作手册设定仪器参数。

扫描波数范围：12500cm-1～4000cm-1，按选择的波数范围进行设定。

扫描平均次数：32次。

测定定标集样品、验证集样品和待测试样时仪器参数应一致。

验证集样品的标准测定值

按照表A.1规定的标准试验方法，测定验证集样品的各项质量指标，得到标准测定值。

光谱数据采集

以空气为参比，采集背景光谱。样品摇匀后，移取样品置入样品池中，样品注入量满足样品池要求，并确保光束有效通过样品池且无气泡存在，测量样品光谱。

定标模型验证

使用验证集样品（不包含定标样品）验证定标模型的准确性，采集样品的吸收光谱数据，利用定标模型检测样品的各项质量指标，与A.3.2规定的标准试验方法的测定值进行比对，两个结果之差应满足表A.2准确性的要求；验证样品重复多次测定的结果应满足表A.2重复性的要求。

标准试验方法

| 项 目 | 标准试验方法 |
| --- | --- |
| 研究法辛烷值（RON） | GB/T 5487 |
| 苯含量 | SH/T 0713 |
| 芳烃含量 | GB/T 30519 |
| 烯烃含量 | GB/T 30519 |
| 氧含量 | NB/SH/T 0663 |
| 甲醇含量 | NB/SH/T 0663 |
| 乙醇含量 | NB/SH/T 0663 |
| 其他有机含氧化合物含量 | NB/SH/T 0663 |

定标模型维护

定标模型应定期升级维护，根据待分析样品变化情况及时更新定标模型，可将定标模型的验证光谱用于更新定标模型，每半年不少于一次。

样品测定

按照A.3.4测量待测样品的近红外光谱，利用建立的定标模型分析待测样品的近红外光谱，即可得出各质量指标的分析数据和置信度值。

每个样品平行测定两次，并计算平均值。

结果处理

样品检测结果置信度值不小于80%，则认为正常，以两次测定结果的平均值报告结果。

样品检测结果置信度值小于80%，则认为可疑，应按照表A.1规定的标准试验方法进行测定。

重复性

由同一操作者,在同一实验室，使用同一台仪器，对同一样品连续测定的两个试验结果之差不应超过表A.2所列数值。

准确性

近红外光谱法的测定结果,与按照表A.1所列的标准试验方法的测定结果之差不应超过表A.2所列数值。

车用汽油、车用乙醇汽油（E10）各项质量指标重复性和准确性

| 项 目 | 重复性 | 准确性 |
| --- | --- | --- |
| 研究法辛烷值（RON） | 0.2 | 0.7 |
| 苯含量（体积分数）/% | 0.03X+0.01 | 0.13X+0.05 |
| 芳烃含量（体积分数）/% | 0.16X0.48 | 0.33X0.54 |
| 烯烃含量（体积分数）/% | 0.12X0.54 | 0.30X0.58 |
| 氧含量（质量分数）/% | 0.02X1.26 | 0.09X1.27 |
| 甲醇含量（质量分数）/% | 0.09X0.59 | 0.37X0.61 |
| 乙醇含量（体积分数）/% | 0.06X0.61 | 0.23X0.57 |
| 其他有机含氧化合物含量（质量分数）/% | 同NB/SH/T 0663重复性 | 同NB/SH/T 0663再现性 |
| 注：X为用于比较的两个结果的平均值。 |  |  |

（规范性）
车用汽油、车用乙醇汽油（E10）中研究法辛烷值（RON）、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量的测定 中红外光谱法

原理

中红外光谱吸收带由有机分子中能量较高的化学键（主要是C-H、O-H、N-H）在中红外光谱区的基频吸收。通过扫描定标样品集的中红外光谱，利用偏最小二乘回归法等现代化学计量学方法，建立光谱与汽油主要技术指标的定标模型，再对汽油样品进行扫描，从而实现利用红外光谱信息对样品的研究法辛烷值、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量的快速测定。

仪器与设备

中红外光谱分析仪

适用于本文件的仪器应满足扫描范围4000cm-1～650cm-1、分辨率优于2cm-1、波数准确度优于±0.03cm-1、波数重复性优于0.05cm-1、扫描速度优于5次/秒；至少应包括一个红外光源、样品池、检测器、计算机，光谱系统配备镜面位置校准功能。

化学计量学软件

中红外光谱仪配置的化学计量学软件至少应含PLS（偏最小二乘法）多元校正算法，具有中红外光谱数据的收集、存储分析和计算功能，能够采用马氏距离判断样品的异常性以保障定标模型预测的可靠性和特异性样品的识别。

定标模型的验证

仪器准备

按照仪器操作手册设定仪器参数。

扫描波数范围：4000cm-1～650cm-1，按选择的波数范围进行设定。

扫描平均次数：32次。

测定定标集样品、验证集样品和待测试样时仪器参数应一致。

验证集样品的标准测定值

按照表B.1规定的标准试验方法，测定验证集的各项质量指标，得到标准测定值。

表B.1标准试验方法

| 项 目 | 标准试验方法 |
| --- | --- |
| 研究法辛烷值（RON） | GB/T 5487 |
| 苯含量 | SH/T 0713 |
| 芳烃含量 | GB/T 30519 |
| 烯烃含量 | GB/T 30519 |
| 氧含量 | NB/SH/T 0663 |
| 甲醇含量 | NB/SH/T 0663 |
| 乙醇含量 | NB/SH/T 0663 |
| 其他有机含氧化合物含量 | NB/SH/T 0663 |

光谱数据采集

以空气为参比，采集背景光谱。样品摇匀后，移取样品置入样品池中，样品注入量满足样品池要求，并确保光束有效通过样品池且无气泡存在，测量样品光谱。

定标模型验证

使用验证集样品（不包含定标样品）验证定标模型的准确性，采集样品的吸收光谱数据，利用定标模型检测样品的各项质量指标，与B.3.2规定的标准试验方法的测定值进行比对，两个结果之差应满足表B.2准确性的要求；验证样品重复多次测定的结果应满足表B.2重复性的要求。

定标模型维护

定标模型应定期升级维护，根据待分析样品变化情况及时更新定标模型，可将定标模型的验证光谱用于更新定标模型，每半年不少于一次。

样品测定

按照B.3.4测量待测样品的中红外光谱，利用建立的定标模型分析待测样品的中红外光谱，即可得出各质量指标的分析数据和置信度值。

每个样品平行测定两次，并计算平均值。

结果处理

样品检测结果置信度值不小于80%，则认为正常，以两次测定结果的平均值报告结果。

样品检测结果置信度值小于80%，则认为可疑，应按照表B.1规定的标准试验方法进行测定。

重复性

由同一操作者,在同一实验室，使用同一台仪器，对同一样品连续测定的两个试验结果之差不应超过表B.2所列数值。

准确性

中红外光谱法的测定结果，与按照表B.1所列的标准试验方法的测定结果之差不应超过表B.2所列数值。

表B.2 车用汽油、车用乙醇汽油（E10）各项质量指标重复性和准确性

| 项 目 | 重复性 | 准确性 |
| --- | --- | --- |
| 研究法辛烷值（RON） | 0.2 | 0.7 |
| 苯含量（体积分数）/% | 0.03X+0.01 | 0.13X+0.05 |
| 芳烃含量（体积分数）/% | 0.16X0.48 | 0.33X0.54 |
| 烯烃含量（体积分数）/% | 0.12X0.54 | 0.30X0.58 |
| 氧含量（质量分数）/% | 0.02X1.26 | 0.09X1.27 |
| 甲醇含量（质量分数）/% | 0.09X0.59 | 0.37X0.61 |
| 乙醇含量（体积分数）/% | 0.06X0.61 | 0.23X0.57 |
| 其他有机含氧化合物含量（质量分数）/% | 同NB/SH/T 0663重复性 | 同NB/SH/T 0663再现性 |
| 注：X为用于比较的两个结果的平均值。 |  |  |