| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C52 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX.1—2024

职业卫生实验室质量控制样品研制规范

第1部分 固体吸附剂管类

Guidelines for the development of laboratory quality control samples（QCM）of occupational health institutions

Part 1 solid adsorbent tubes

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语、定义	1

4  固体吸附剂管类质量控制样品的技术要求	2

5  固体吸附剂管类质量控制样品的研制步骤	5

6  固体吸附剂管类质量控制样品的制备	7

7  固体吸附剂管类质量控制样品的贮存/使用	7

附录A（资料性）  	8

附录B（资料性）	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB/T XXXX《职业卫生实验室质量控制样品研制规范》的第1部分。DB/T XXXX分为以下5个部分：

——第1部分：固体吸附剂管类；

——第2部分：滤料类；

——第3部分：吸收液类；

——第4部分：粉尘类（游离二氧化硅测定）；

——第5部分：生物样本类。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、东南大学、昆山市疾病预防控制中心、南京市疾病预防控制中心、无锡市疾病预防控制中心、苏州高新区疾病预防控制中心、苏州兰化仪器有限公司

本文件主要起草人：周长美、朱宝立、尹立红、沈欢喜、王媛、胡斌、查河霞、顾妍丽、夏环、苏建军

职业卫生实验室质量控制样品研制规范

第1部分：固体吸附剂管类

范围

本文件适用于职业卫生实验室研制固体吸附剂管类质量控制样品（QCM）。本文件规定了该类QCM的技术要求、制备步骤、规范使用等原则。

本文件的基本用户是需要研制特定的QCM的实验室人员。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15000.1-1994 标准样品工作导则(1) 在技术标准中陈述标准样品的一般规定

GB/T 15000.2-2019 标准样品工作导则 第2部分：常用术语及定义

GB/T 15000.3-2008 标准样品工作导则(3) 标准样品 定值的一般原则和统计方法

GB/T 15000.7-2021 标准样品工作导则 第7部分：标准样品生产者能力的通用要求

CNAS-GL003-2018 能力验证样品均匀性和稳定性评价指南

CNAS-GL005-2018 实验室内部研制质量控制样品的指南

GBZ/T 224-2010 职业卫生名词术语

ISO/IEC 指南 99 国际计量学词汇-基本及一般概念和相关术语

ISO 3534-1 统计学-术语及符号：第一部分 通用统计学及概率论术语

ISO 13528 利用实验室间比对进行能力验证的统计方法

术语、定义

GB/T 15000.2-2019、ISO/IEC 指南 99、ISO 3534-1、GBZ/T 224-2010中界定的术语和定义适用于本文件。

固体吸附剂管类质量控制样品的技术要求

基体要求

固体吸附剂管类QCM的基体应与日常检测样品的基体相同，应选择与日常样品类型一致的活性炭管、硅胶管等固体吸附剂管。固体吸附剂管总量可在考虑实验室一定周期（如每年）的QCM需求量及研制过程用量后确定，所有样本应来自经验收合格的同一生产商的同一批次产品。固体吸附剂管总长度及所填固体吸附剂位置要求可结合实验室现有加料用微量注射器针头长度确定，确保切开固体吸附剂管末端后微量注射器针头可插入到固体吸附剂中间附近位置。

特性和特性值

固体吸附剂管类QCM的特性与所需进行质量控制的测量特性一致，其特性值的范围可在考虑该目标化学物质的职业卫生限值、日常样品浓度、标准曲线范围等因素后确定。

均匀性和稳定性

均匀性：抽取样品间不均匀性标准偏差小于检测方法标准偏差的三分之一时，则该批次QCM均匀性符合要求；也可运用单因素方差分析统计分析抽取样品的检测结果有无显著性差异，判定该批次QCM均匀性是否符合要求。

稳定性：各存放条件下，各考察时间点抽取样品的检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次QCM的稳定性符合要求。

固体吸附剂管类质量控制样品的研制步骤

使用一种实用且简便的方法来确保QCM的均匀性和稳定性，以达到开发成本和预期用途之间的平衡，可为实验室提供较有证标准物质（CRM）更为经济的识别测量波动的方法。研制过程除需具备一定技术水平和能力的组织外，研制人员还应有丰富的样品知识并熟悉相关过程。固体吸附剂管类QCM研制步骤为：材料准备→加料制备→封装→平衡→均匀性评估→赋值→稳定性评估→研制文件整理→贮存/使用。材料及其处理、分装和包装均可由具有一定经验和特定设备的第三方完成。

固体吸附剂管类质量控制样品的制备

材料准备

- 按照4.1要求，准备一定数量的固体吸附剂管，吸附剂管应选择单段填充，选用量程适宜的微量注射器；按照4.2要求准备一定浓度的加料用目标化学物质标准贮备溶液，溶液存放于配橡胶垫片盖的密封瓶中（可使用顶空进样瓶）。固体吸附剂管按照目标化学物质规定/推荐测定方法程序进行验收，确认该批次固体吸附剂管及解吸液空白试验符合要求。

加料封装

用微量注射器吸取一定体积（建议为2～10μL）的目标化学物质标准贮备液，将微量注射器针头插入末端开口的固体吸附剂管中，到达固体吸附剂中间位置附近时缓慢注入全部溶液，拔出微量注射器针头，高温火焰封闭固体吸附剂管口，冷却后套上胶套。该批次QCM全部完成加料封装后还应给每个样品贴上清晰的标签，标签内容应包括样品名称和材料描述、编号、批号等内容。

均匀性评估

从该批次QCM中随机抽取不少于10个样品用于均匀性检验。使用目标化学物质规定/推荐测定方法程序测定，每个样品重复测定3次。样品的重复测定可按随机次序进行，以降低测量飘移对均匀性评估的影响。采用单因素方差分析法对测定结果进行统计处理，样品间均值无显著性差异或样品间标准偏差小于检测方法标准偏差的三分之一时则表明样品是均匀的。

定值

将6.3中均匀性评估研究获得的样本总平均值作为指示值，3倍总平均值的标准偏差建立指示值的控制限。

稳定性评估

室温下，按照每个考察时间点（时间点的确定可参考附录C）6个样品的数量随机抽取稳定性评估用样品，各时间点取出6个样本，使用目标化学物质规定/推荐测定方法程序测定，每个样品重复测定3次。各时间点检测结果平均值与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次QCM的稳定性符合要求。各时间点样本测定前，应使用CRM等对实验室测量程序进行校准，以降低实验室系统误差对稳定性评估的影响。

样品信息文件

QCM 的单个样品除应有清晰、合适的标签外，还应附有使用说明文件。文件信息应包括制备日期、贮存条件、有效期、预期的用途、指示值、使用的安全注意事项等内容。

样品的贮存/运输/使用

贮存

QCM制备完成后，应严格按照样品信息文件中的贮存条件来贮存，确保包装容器密封、远离热源、 避光和防潮也是通则。此外，还应定期监测贮存条件（如：冰箱温度）并记录，以确保贮存条件合适。

运输

本文件所述QCM通常无需广泛分发，如需要运输还有必要进行运输稳定性评估，可参考ISO 指南 35。

使用

固体吸附剂管类QCM的使用应严格按照有效期、预期用途、使用安全注意事项等内容进行。固体吸附剂管类QCM均为一次性使用全部单元，无须考虑最小取样量、单元内均匀性、启封后的保存等问题。

（资料性）
活性炭管中苯QCM研制（示例）

材料准备：准备134支（QCM需求量以100支计）通过验收的同批次活性炭管，配制苯（色谱纯）的二硫化碳（色谱纯）标准溶液（20mg/ml左右）10ml置于15ml顶空进样瓶中后密封，10μL微量注射器。

加料封装：活性炭管一端经切割开口，用微量注射器吸取10μL上述标准溶液，针头插入活性炭中间位置附近时缓慢注入全部溶液，拔出微量注射器针头，高温火焰封闭活性炭管管口。该批次活性炭管全部完成加料封装后，再逐一贴上包括“活性炭管中苯、批号、编号”等信息的标签。

均匀性评估：从该批次活性炭管中苯的QCM中随机抽取10支用于均匀性检验。按照GBZ/T 300.66-2017工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯中5 苯的溶剂解吸-气相色谱法进行测定，每个样品重复测定3次，测定结果见表1。样品的重复测定应按随机次序进行（可参考如下示例），以降低测量飘移对均匀性评估的影响。采用单因素方差分析法对测定结果进行统计处理，样品间均值无显著性差异则表明样品是均匀的，单因素方差分析结果见表2。

示例：10个样品，重复测量3次，适合的测量方案如下：

第一次测量顺序：1、3、5、7、9、2、4、6、8、10

第二次测量顺序：10、9、8、7、6、5、4、3、2、1

第三次测量顺序：2、4、6、8、10、1、3、5、7、9

注：配备自动进样器的气相色谱仪可在工作站中直接输入上述进样位置进行测量顺序的调整。

表1 活性炭管中苯均匀性测定结果(μg)

| 样号 测定次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 198.7 | 201.3 | 199.2 |
| 2 | 200.1 | 196.6 | 200.9 |
| 3 | 203.6 | 200.9 | 201.3 |
| 4 | 198.4 | 202.4 | 196.7 |
| 5 | 201.3 | 197.5 | 201.7 |
| 6 | 198.5 | 201.6 | 200.8 |
| 7 | 197.6 | 198.6 | 202.3 |
| 8 | 200.3 | 202.5 | 197.8 |
| 9 | 201.4 | 200.9 | 198.4 |
| 10 | 199.9 | 203.7 | 197.5 |
| 总平均值 | 200.1 |  |  |
| 标准偏差 | 2.0 |  |  |

表2 单因素方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元间 | 9 | 17.03 | 1.892 | 0.38 |
| 重复测定 | 20 | 99.60 | 4.980 |  |

F临界值F0.05(9,20)=2.39。计算的F值为0.38，该值＜F临界值，表明在0.05显著性水平时，该批次活性炭管中苯QCM是均匀的。

检测方法相对标准偏差为4.2%~6.0%，200.1μg×4.2%÷3 =2.8μg，大于样品间标准偏差Ss=2.0μg，亦表明该批次活性炭管中苯QCM是均匀的。

定值：将均匀性评估研究中获得的10支苯QCM的总平均值作为指示值，3倍标准偏差建立指示值的控制限，本批次活性炭管中苯QCM的指示值及控制限为：200.1±6.0（μg）。

稳定性评估：室温条件下按照0、1个月、3个月、6个月、12个月存放时间（存放条件及时间点的选择可参考附录C），各时间点取出6个样本进行测定，每个样品重复测定3次后取平均值，测定结果见表3。各时间点检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次活性炭管中苯QCM的稳定性符合要求。

表3 活性炭管中苯稳定性测定结果(μg)

| 样号 存放时间（月） | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200.1 | 200.1 | 198.5 | 200.3 | 199.2 |
| 2 |  | 198.4 | 202.2 | 200.7 | 197.6 |
| 3 |  | 201.9 | 200.9 | 203.1 | 201.3 |
| 4 |  | 200.7 | 201.1 | 198.6 | 198.6 |
| 5 |  | 203 | 199.3 | 200.5 | 200.6 |
| 6 |  | 200.9 | 199.4 | 199.2 | 197.2 |
| 平均值 |  | 200.8 | 200.2 | 200.4 | 199.1 |
| 标准偏差 |  | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| t |  | 1.25 | 0.19 | 0.52 | 1.65 |

按下式计算t值：

t=x-μnS

式中：

x─n次测量的平均值；

μ─参考值(指示值)；

n─测量次数；

S─n次测量结果的标准偏差。

注：为了保证平均值和标准偏差的准确度，n≥6。

表3结果显示，室温条件下存放1个月、3个月、6个月、12个月后，各时间点测定6个样本计算所得t值均小于临界值t(0.05,5)=2.57，各时间点平均值与参考值之间无显著性差异，表明室温条件下该批次活性炭管中苯QCM至少可稳定存放12个月。

样品信息文件：为该批次活性炭管中苯的QCM逐一贴上带有编号、“活性炭管中苯”等信息的标签，再将制备日期、贮存条件、有效期、预期的用途、指示值、使用的安全注意事项等信息以文件形式汇总，作为该批次QCM的信息文件。

- （资料性）
活性炭管中正己烷、三氯乙烯QCM研制（示例）

材料准备：准备100支（QCM需求量以100支计）通过验收的同批次活性炭管，配制正己烷、三氯乙烯（色谱纯）的二硫化碳（色谱纯）混合标准溶液（20mg/ml左右）10ml置于15ml顶空进样瓶中后密封，10μL微量注射器。

加料封装：活性炭管一端经切割开口，用微量注射器吸取10μL上述标准溶液，针头插入活性炭中间位置附近时缓慢注入全部溶液，拔出微量注射器针头，高温火焰封闭活性炭管管口。该批次活性炭管全部完成加料封装后，再逐一贴上包括“活性炭管中正己烷、三氯乙烯质量控制样品、批号、编号”等信息的标签。

均匀性评估：从该批次活性炭管中正己烷、三氯乙烯的QCM中随机抽取10支用于均匀性检验。按照GBZ/T 300.60-2017工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 4 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷的溶剂解吸-气相色谱法； GBZ/T 300.78-2017工作场所空气有毒物质测定 第78部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 6 三氯乙烯和四氯乙烯的溶剂解吸-气相色谱法进行测定。每个样品重复测定3次，测定结果见表1。样品的重复测定应按随机次序进行（可参考如下示例），以降低测量飘移对均匀性评估的影响。采用单因素方差分析法对测定结果进行统计处理，样品间均值无显著性差异则表明样品是均匀的，单因素方差分析结果见表2。

示例：10个样品，重复测量3次，适合的测量方案如下：

第一次测量顺序：1、3、5、7、9、2、4、6、8、10

第二次测量顺序：10、9、8、7、6、5、4、3、2、1

第三次测量顺序：2、4、6、8、10、1、3、5、7、9

注：配备自动进样器的气相色谱仪可在工作站中直接输入上述进样位置进行测量顺序的调整。

表1 活性炭管中正己烷、三氯乙烯均匀性测定结果(μg)

| 测定次数 样号 | 正己烷 |  |  | 三氯乙烯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 193.5 | 194.8 | 193.5 | 191.4 | 193.6 | 193.3 |
| 2 | 193.8 | 192.8 | 192.1 | 191.7 | 191 | 191.7 |
| 3 | 195 | 192.7 | 194.4 | 192.3 | 192.1 | 194.8 |
| 4 | 194.5 | 194.4 | 194.4 | 191.6 | 192.5 | 194.4 |
| 5 | 192.1 | 194.2 | 192.2 | 190.4 | 193.1 | 192.1 |
| 6 | 194.5 | 195.5 | 193.8 | 192.2 | 192.7 | 193.9 |
| 7 | 193.6 | 194.7 | 195.8 | 194.2 | 194.1 | 193.1 |
| 8 | 194 | 193.6 | 194.0 | 190.9 | 190.9 | 191.3 |
| 9 | 193.7 | 194.5 | 195.5 | 191.8 | 192.0 | 192.9 |
| 10 | 192.5 | 193.8 | 194.1 | 192.6 | 193.2 | 194.5 |
| 总平均值 | 193.9 |  |  | 192.5 |  |  |
| 标准偏差 | 1.0 |  |  | 1.2 |  |  |

表2 单因素方差分析结果

|  |  | 正己烷 |  |  | 三氯乙烯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F | 平方和 | 均方 | F |
| 单元间 | 9 | 12.6 | 1.4 | 1.83 | 20.8 | 2.3 | 2.26 |
| 重复测定 | 20 | 15.3 | 0.76 |  | 20.5 | 1.02 |  |

F临界值F0.05(9,20)=2.39。计算的F值＜F临界值，表明在0.05显著性水平时，该批次活性炭管中正己烷、三氯乙烯QCM是均匀的。

正己烷检测方法相对标准偏差为2%，σ=193.9μg×2.0%÷3 =1.29μg，大于样品间标准偏差Ss=0.46，Ss≤0.3σ亦表明该批次活性炭管中正己烷QCM是均匀的。

三氯乙烯检测方法相对标准偏差为2%，σ=192.5μg×2.1%÷3 =1.35μg，大于样品间标准偏差Ss=0.43，Ss≤0.3σ亦表明该批次活性炭管中三氯乙烯QCM是均匀的。

定值：将均匀性评估研究中获得的10支正己烷、三氯乙烯QCM的总平均值作为指示值，3倍标准偏差建立指示值的控制限，本批次活性炭管中正己烷、三氯乙烯QCM的指示值及控制限为：正己烷193.9±3.0（μg），三氯乙烯：192.5±3.6（μg）。

稳定性评估：室温条件下按照0、1个月、3个月、6个月、12个月存放时间（存放条件及时间点的选择可参考附录C），各时间点取出6个样本进行测定，每个样品重复测定3次后取平均值，测定结果见表3、表4。各时间点检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次活性炭管中正己烷、三氯乙烯QCM的稳定性符合要求。

表3 活性炭管中正己烷稳定性测定结果(μg)

| 存放时间（月） 样号 | 正己烷 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| 1 | 193.9 | 193.5 | 194.8 |  |  |
| 2 |  | 192.6 | 191.8 |  |  |
| 3 |  | 194.2 | 192.7 |  |  |
| 4 |  | 192.8 | 194.4 |  |  |
| 5 |  | 193.1 | 192.2 |  |  |
| 6 |  | 195.0 | 195 |  |  |
| 平均值 |  | 193.5 | 193.5 |  |  |
| 标准偏差 |  | 0.92 | 1.41 |  |  |
| t |  | 1.6 | 1.9 |  |  |
| 存放时间（月） 样号 | 三氯乙烯 |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| 1 | 192.5 | 192.9 | 193.6 |  |  |
| 2 |  | 192.7 | 191.3 |  |  |
| 3 |  | 191.2 | 193.7 |  |  |
| 4 |  | 193.6 | 193.0 |  |  |
| 5 |  | 194.5 | 194.3 |  |  |
| 6 |  | 192.4 | 192.1 |  |  |
| 平均值 |  | 192.9 | 193.0 |  |  |
| 标准偏差 |  | 1.2 | 1.1 |  |  |
| t |  | 1.7 | 2.2 |  |  |

表3 活性炭管中三氯乙烯稳定性测定结果(μg)

| 存放时间（月） 样号 | 三氯乙烯 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| 1 | 192.5 | 192.9 | 193.6 |  |  |
| 2 |  | 192.7 | 191.3 |  |  |
| 3 |  | 191.2 | 193.7 |  |  |
| 4 |  | 193.6 | 193.0 |  |  |
| 5 |  | 194.5 | 194.3 |  |  |
| 6 |  | 192.4 | 192.1 |  |  |
| 平均值 |  | 192.9 | 193.0 |  |  |
| 标准偏差 |  | 1.2 | 1.1 |  |  |
| t |  | 1.7 | 2.2 |  |  |

按下式计算t值：

t=x-μnS

式中：

x─n次测量的平均值；

μ─参考值(指示值)；

n─测量次数；

S─n次测量结果的标准偏差。

注：为了保证平均值和标准偏差的准确度，n≥6。

表3结果显示，室温条件下存放1个月、3个月后，各时间点测定6个样本计算所得t值均小于临界值t(0.05,5)=2.57，各时间点平均值与参考值之间无显著性差异，表明室温条件下该批次活性炭管中正己烷、三氯乙烯QCM至少可稳定存放12个月。

样品信息文件：为该批次活性炭管中正己烷、三氯乙烯的QCM逐一贴上带有编号、“活性炭管中正己烷、三氯乙烯”等信息的标签，再将制备日期、贮存条件、有效期、预期的用途、指示值、使用的安全注意事项等信息以文件形式汇总，作为该批次QCM的信息文件。

（资料性）
常见固体吸附剂管QCM贮存条件及有效期参考信息

| 序号 | 名称 | 存放条件 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭管中苯 | 室温 | 12个月 |
| 2 | 活性炭管中乙苯 | 室温 | 12个月 |
| 3 | 活性炭管中丁酮 | 室温 | 12个月 |
| 4 | 活性炭中环己烷 | 室温 | 12个月 |
| 5 | 活性炭管中甲苯 | 室温 | 12个月 |
| 6 | 活性炭管中四氢呋喃 | 室温 | 12个月 |
| 7 | 活性炭管中四氯化碳 | 室温 | 12个月 |
| 8 | 活性炭管中正庚烷 | 室温 | 12个月 |
| 9 | 活性炭管中三氯乙烯 | 室温 | 12个月 |
| 10 | 活性炭管中四氯乙烯 | 室温 | 12个月 |
| 11 | 活性炭管中三氯甲烷 | 室温 | 12个月 |
| 12 | 活性炭管中正己烷 | 室温 | 12个月 |
| 13 | 硅胶管中甲醇 | 室温 | 12个月 |
| 14 | 活性炭管中异丙醇 | 室温 | 12个月 |
| 15 | 活性碳管中苯乙烯质 | 室温 | 12个月 |