| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C52 |

32

江苏省地方标准

DB32/TXXXX.1—2024

职业卫生实验室质量控制样品研制规范

第2部分 滤料类

Guidelines for the development of laboratory quality control samples（QCM）of occupational health institutions

Part 2 filter materials

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语、定义	1

4滤料类质量控制样品的技术要求	1

5滤料类质量控制样品的研制步骤	2

6滤料类质量控制样品的制备	2

7滤料类类质量控制样品的贮存/使用	3

附录A（资料性）	4

附录B（资料性）	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB/T XXXX《职业卫生实验室质量控制样品研制规范》的第2部分。DB/T XXXX分为以下5个部分：

——第1部分：固体吸附剂管类；

——第2部分：滤料类；

——第3部分：吸收液类；

——第4部分：粉尘类（游离二氧化硅测定）；

——第5部分：生物样本类。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、江阴市疾病预防控制中心、苏州苏大卫生与环境技术研究所有限公司、无锡市疾病预防控制中心、徐州市疾病预防控制中心、昆山市疾病预防控制中心

本文件主要起草人：周长美、张锋、朱建丰、陈军、封蓉芳、马小丹、蒋琴、孟元华、龚燕、陈金、陈权、嵇心怡

职业卫生实验室质量控制样品研制规范

第2部分：滤料类

范围

本文件适用于职业卫生实验室研制滤料类质量控制样品，以下简称QCM。本文件规定了该类QCM的技术要求、制备步骤、规范使用等原则。

本文件的基本用户是需要研制特定的QCM的实验室人员。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15000.1-1994 标准样品工作导则(1) 在技术标准中陈述标准样品的一般规定

GB/T 15000.2-2019 标准样品工作导则第2部分：常用术语及定义

GB/T 15000.3-2023 标准样品工作导则(3) 标准样品定值的一般原则和统计方法

GB/T 15000.7-2021 标准样品工作导则第7部分：标准样品生产者能力的通用要求

CNAS-GL003-2018 能力验证样品均匀性和稳定性评价指南

CNAS-GL005-2018 实验室内部研制质量控制样品的指南

GBZ/T 224-2010 职业卫生名词术语

ISO/IEC 指南 99 国际计量学词汇-基本及一般概念和相关术语

ISO 3534-1 统计学-术语及符号：第一部分通用统计学及概率论术语

术语、定义

GB/T 15000.2-2019、ISO/IEC 指南 99、ISO 3534-1、GBZ/T 224-2010中界定的术语和定义适用于本文件。

滤料类质量控制样品的技术要求

基体要求

滤料类QCM的基体应与日常检测样品的基体相同，应选择与日常样品类型一致的微孔滤膜或其它滤料以及配套的封装滤料盒.滤料总量可在考虑实验室一定周期（如每年）的QCM需求量及研制过程用量后确定，所有样本应来自经验收合格的同一生产商的同一批次产品。

特性和特性值

滤料QCM的特性与所需进行质量控制的测量特性一致，其特性值的范围可在考虑该目标化学物质的职业卫生限值、日常样品浓度、标准曲线范围等因素后确定。

均匀性和稳定性

均匀性：抽取样品的检测结果标准偏差小于检测方法标准偏差的三分之一时，则该批次QCM均匀性符合要求；方法没有给出标准偏差的，也可运用单因素方差分析统计分析抽取样品的检测结果有无显著性差异，判定该批次QCM均匀性是否符合要求。

稳定性：各存放条件下，各考察时间点抽取样品的检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次QCM的稳定性符合要求。

滤料类质量控制样品的研制步骤

使用一种实用且简便的方法来确保QCM的均匀性和稳定性，以达到开发成本和预期用途之间的平衡，可为实验室提供较有证标准物质（CRM）更为经济的识别测量波动的方法。研制过程除需具备一定技术水平和能力的组织外，研制人员还应有丰富的样品知识并熟悉相关过程。滤料类QCM研制步骤为：材料准备→加料制备→封装→均匀性评估→赋值→稳定性评估→研制文件整理→贮存/使用。材料及其处理、分装和包装均可由具有一定经验和特定设备的第三方完成。

滤料类质量控制样品的制备

材料准备

- 按照4.1要求，准备一定数量的滤料，选用量程适宜的单道可调移液器；按照4.2要求准备一定浓度的加料用目标化学物质标准贮备溶液，滤料按照目标化学物质规定/推荐测定方法程序进行验收，确认该批次滤料及滤料空白试验符合要求。

加料封装

用一次性无目标化合物塑料镊子将微孔滤膜放置于防酸丝线上，用单道可调移液器准确吸取一定体积（建议为10～50μL）的目标化学物质标准贮备液由内向外旋转滴加于微孔滤膜中心表面，自然晾干后封装于相应尺寸的单个微孔滤膜盒。该批次QCM全部完成加料封装后还应给每个样品贴上清晰的标签，标签内容应包括样品名称和材料描述、编号、批号等内容。

均匀性评估

从该批次QCM中通过简单随机抽样方式随机抽取不少于10个样品用于均匀性检验。使用目标化学物质规定/推荐测定方法程序测定，每个样品重复测定3次。样品的重复测定可按随机次序进行，以降低测量飘移对均匀性评估的影响。标准偏差小于检测方法标准偏差的三分之一或采用单因素方差分析法对测定结果进行统计处理，样品间均值无显著性差异则表明样品是均匀的。

定值

将6.3中均匀性评估研究获得的样本总平均值作为指示值，3倍总评均值的标准偏差建立指示值的控制限。

稳定性评估

在室温存放条件下，按照每个考察时间点（时间点的确定可参考附录B）6个样品的数量随机抽取稳定性评估用样品，各时间点取出6个样本，使用目标化学物质规定/推荐测定方法程序测定，每个样品重复测定3次。各时间点检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次QCM的稳定性符合要求。各时间点样本测定前，应使用CRM等对实验室测量程序进行校准，以降低实验室长期再现性对稳定性评估的影响。

样品信息文件

QCM 的单个样品除应有清晰、合适的标签外，还应附有使用说明文件。文件信息应包括制备日期、贮存条件、有效期、预期的用途、指示值、使用的安全注意事项等内容。

样品的贮存/运输/使用

贮存

QCM制备完成后，应严格按照样品信息文件中的贮存条件来贮存，确保包装容器密封、远离热源、 避光和防潮也是通则。此外，还应定期监测贮存条件（如：冰箱温度）并记录，以确保贮存条件合适。

运输

本文件所述QCM通常无需广泛分发，如需要运输还有必要进行运输稳定性评估，可参考ISO 指南 35。

使用

滤料类QCM的使用应严格按照有效期、预期用途、使用安全注意事项等内容进行。滤料类QCM均为一次性使用全部单元，无须考虑最小取样量、单元内均匀性、启封后的保存等问题。

（资料性）
微孔滤膜中铅QCM研制（示例）

材料准备：准备175张（QCM需求量以175张计）通过验收的同批次微孔滤膜，铅标准储备溶液（1000mg/L），100μL单道可调移液器。

加料封装：用一次性无目标化合物塑料镊子将微孔滤膜悬空于防酸丝线上，用单道可调移液器准确吸取20μL铅标准贮备液由内向外旋转滴加于微孔滤膜中心表面，自然晾干后封装于相应尺寸的单个微孔滤膜盒。该批次QCM全部完成加料封装后还应给每个样品贴上清晰的标签，标签内容应包括样品名称和材料描述、编号、批号等内容。

均匀性评估：从该批次微孔滤膜中铅的QCM中随机抽取10支用于均匀性检验。按照GBZ/T 300.33-2017  金属及其化合物的电感耦合等离子体发射光谱法进行测定，每个样品重复测定3次，测定结果见表1。样品的重复测定应按随机次序进行（可参考如下示例），以降低测量飘移对均匀性评估的影响。采用单因素方差分析法对测定结果进行统计处理，样品间均值无显著性差异则表明样品是均匀的，单因素方差分析结果见表2。

示例：10个样品，重复测量3次，适合的测量方案如下：

第一次测量顺序：1、3、5、7、9、2、4、6、8、10

第二次测量顺序：10、9、8、7、6、5、4、3、2、1

第三次测量顺序：2、4、6、8、10、1、3、5、7、9

注：配备自动进样器的电感耦合等离子体发射光谱仪可在工作站中直接输入上述进样位置进行测量顺序的调整。

表1 微孔滤膜中铅均匀性测定结果(μg)

| 样号 测定次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.8 | 19.4 | 19.3 |
| 2 | 19.9 | 19.6 | 19.6 |
| 3 | 19.8 | 19.7 | 19.9 |
| 4 | 19.8 | 19.5 | 19.7 |
| 5 | 19.7 | 19.5 | 19.4 |
| 6 | 19.8 | 19.6 | 19.6 |
| 7 | 19.8 | 19.8 | 19.5 |
| 8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 |
| 9 | 19.8 | 19.6 | 19.6 |
| 10 | 19.7 | 19.4 | 19.6 |
| 总平均值 | 19.6 |  |  |
| 标准偏差 | 0.2 |  |  |

表2单因素方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元间 | 9 | 0.215 | 0.024 | 0.994 |
| 重复测定 | 20 | 0.480 | 0.024 |  |

F临界值F0.05(9,20)=2.39。计算的F值为0.994，该值＜F临界值，表明在0.05显著性水平时，该批次微孔滤膜中铅的QCM是均匀的。

定值：将均匀性评估研究中获得的10个铅的QCM的总平均值作为指示值，3倍标准偏差建立指示值的控制限，本批次活微孔滤膜中铅QCM的指示值及控制限为：19.6±0.6（μg）。

稳定性评估：室温条件下按照0、1个月、3个月、6个月、12个月存放时间（存放条件及时间点的选择可参考附录B），各时间点取出6个样本进行测定，每个样品重复测定3次后取平均值，测定结果见表3。各时间点检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次滤膜QCM的稳定性符合要求。

表3 微孔滤膜中铅稳定性测定结果(μg)

| 样号 存放时间（月） | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.6 | 19.7 | 19.8 |  |  |
| 2 |  | 19.6 | 19.8 |  |  |
| 3 |  | 19.8 | 19.5 |  |  |
| 4 |  | 19.7 | 19.8 |  |  |
| 5 |  | 19.7 | 19.8 |  |  |
| 6 |  | 19.1 | 19.7 |  |  |
| 平均值 |  | 19.6 | 19.7 |  |  |
| 标准偏差 |  | 0.2 | 0.12 |  |  |
| t |  | 0 | 2.04 |  |  |

按下式计算t值：

t=x-μnS

式中：

x─n次测量的平均值；

μ─参考值(指示值)；

n─测量次数；

S─n次测量结果的标准偏差。

注：为了保证平均值和标准偏差的准确度，n≥6。

表3结果显示，室温条件下存放1个月、3个月、6个月、12个月后，各时间点测定6个样本计算所得t值均小于临界值t(0.05,5)=2.57，各时间点平均值与参考值之间无显著性差异，表明室温条件下该批次微孔滤膜中铅QCM至少可稳定存放12个月。

样品信息文件：为该批次微孔滤膜中铅的QCM逐一贴上带有编号、“微孔滤膜中铅”等信息的标签，再将制备日期、贮存条件、有效期、预期的用途、指示值、使用的安全注意事项等信息以文件形式汇总，作为该批次QCM的信息文件。

（资料性）
常见滤料QCM贮存条件及有效期参考信息

| 序号 | 名称 | 存放条件 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤膜中镉 | 室温 | 12个月 |
| 2 | 滤膜中铅 | 室温 | 12个月 |
| 3 | 滤膜中锑 | 室温 | 12个月 |
| 4 | 滤膜中锰 | 室温 | 12个月 |
| 5 | 滤膜中铬 | 室温 | 12个月 |
| 6 | 滤膜中砷 | 室温 | 12个月 |
| 7 | 滤膜中镍 | 室温 | 12个月 |
| 8 | 滤膜中锡 | 室温 | 12个月 |
| 9 | 滤膜中钡 | 室温 | 12个月 |