| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C52 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX.3—2024

职业卫生实验室质量控制样品研制规范

第3部分 吸收液类

Guidelines for the development of laboratory quality control samples（QCM）of occupational health institutions

Part 3 Absorbent liquids

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语、定义	1

4  吸收液类质量控制样品的技术要求	1

5  吸收液类质量控制样品的研制步骤	2

6  吸收液类质量控制样品的制备	2

7  吸收液类质量控制样品的贮存/使用	3

附录A（资料性）  	4

附录B（资料性）	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB/T XXXX《职业卫生实验室质量控制样品研制规范》的第3部分。DB/T XXXX分为以下5个部分：

——第1部分：固体吸附剂管类；

——第2部分：滤料类；

——第3部分：吸收液类；

——第4部分：粉尘类（游离二氧化硅测定）；

——第5部分：生物样本类。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、张家港市疾病预防控制中心、苏州工业园区疾病防治中心有限公司、江阴市疾病预防控制中心、东南大学、江苏国恒安全评价咨询有限公司

本文件主要起草人：周长美、朱宝立、陈祝军、吴建兵、王乐华、陈军、范磊、尹立红、许杰

职业卫生实验室质量控制样品研制规范

第3部分：吸收液类

范围

本文件适用于职业卫生实验室研制吸收液类质量控制样品（QCM）。本文件规定了该类QCM的技术要求、制备步骤、规范使用等原则。

本文件的基本用户是需要研制特定的QCM的实验室人员。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15000.1-1994 标准样品工作导则(1) 在技术标准中陈述标准样品的一般规定

GB/T 15000.2-2019 标准样品工作导则 第2部分：常用术语及定义

GB/T 15000.3-2023 标准样品工作导则 第3部分：标准样品 定值和均匀性与稳定性评估

GB/T 15000.7-2021 标准样品工作导则 第7部分：标准样品生产者能力的通用要求

CNAS-GL003-2018 能力验证样品均匀性和稳定性评价指南

CNAS-GL005-2018 实验室内部研制质量控制样品的指南

GBZ/T 224-2010 职业卫生名词术语

ISO/IEC 指南 99 国际计量学词汇-基本及一般概念和相关术语

ISO 3534-1 统计学-术语及符号：第一部分 通用统计学及概率论术语

术语、定义

GB/T 15000.2-2019、ISO/IEC 指南 99、ISO 3534-1、GBZ/T 224-2010中界定的术语和定义适用于本文件。

吸收液类质量控制样品的技术要求

基体要求

吸收液类QCM的基体应与日常检测样品的基体相同，吸收液类QCM总量可在考虑实验室一定周期（如每年）的QCM需求量及研制过程用量后确定，QCM保存容器应来自经验收合格的同一生产商的同一批次产品。

特性和特性值

吸收液类QCM的特性与所需进行质量控制的测量特性一致，其特性值的范围可在考虑该目标化学物质的职业卫生限值、日常样品浓度、标准曲线范围等因素后确定。

均匀性和稳定性

均匀性：运用单因素方差分析统计分析抽取样品的检测结果有无显著性差异，判定该批次QCM均匀性是否符合要求。

稳定性：在规定的存放条件下，各考察时间点随机抽取样品的检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次QCM的稳定性符合要求。

吸收液类质量控制样品的研制步骤

使用一种实用且简便的方法来确保QCM的均匀性和稳定性，以达到开发成本和预期用途之间的平衡，可为实验室提供较有证标准物质（CRM）更为经济的识别测量波动的方法。研制过程除需具备一定技术水平和能力的组织外，研制人员还应有丰富的样品知识并熟悉相关过程。吸收液类QCM研制步骤为：材料准备→加料制备→封装→均匀性评估→赋值→稳定性评估→研制文件整理→贮存/使用。材料及其处理、分装和包装均可由具有一定经验和特定设备的第三方完成。

吸收液类质量控制样品的制备

材料准备

- 按照4.1要求，准备一定数量的QCM保存容器；一定浓度的加料用目标化学物质标准贮备溶液（按照工作场所空气中毒物检测相关标准配置或有证标准物质）、目标化学物质吸收液。QCM保存容器按照目标化学物质规定/推荐测定方法程序进行验收，确认该批次保存容器及吸收液空白试验符合要求。

加料封装

吸收液类QCM配制采用标准溶液稀释法。用移液管移取一定量的标准贮备溶液于洁净容量瓶中，用吸收液稀释至刻度，混匀，经0.45 μm滤膜过滤后，供分装使用。用移液器移取18 mL目标化学物质标准稀释液于QCM保存容器中，及时进行密封。可采用玻璃瓶进行“顶帽卷边密封”或用火焰密封安瓿瓶包装。该批次QCM全部完成加料封装后还应给每个样品贴上清晰的标签，标签内容应包括样品名称和材料描述、编号、批号等内容。

均匀性评估

从该批次QCM中随机抽取不少于10 个样品用于均匀性检验。使用目标化学物质规定/推荐测定方法程序测定，每个样品重复测定3 次。样品的重复测定可按随机次序进行，以降低测量飘移对均匀性评估的影响。采用单因素方差分析法对测定结果进行统计处理，样品间均值无显著性差异则表明样品是均匀的。

定值

将6.3 中均匀性评估研究获得的样本总平均值作为指示值，3 倍总平均值的标准偏差建立指示值的控制限。样本测定前，应使用CRM等对实验室测量程序进行校准。

稳定性评估

一定存放条件下（如：4℃或避光4℃），按照每个考察时间点（时间点的确定可参考附录B）随机抽取稳定性评估用样品，各时间点取出8～10个样本，使用目标化学物质规定/推荐测定方法程序测定，每个样品重复测定3 次。各时间点检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次QCM的稳定性符合要求。各时间点样本测定前，应使用CRM等对实验室测量程序进行校准，以降低实验室长期再现性对稳定性评估的影响。

样品信息文件

QCM 的单个样品除应有清晰、合适的标签外，还应附有使用说明文件。文件信息应包括制备日期、贮存条件、有效期、预期的用途、指示值、使用的安全注意事项等内容。

样品的贮存/运输/使用

贮存

QCM制备完成后，应严格按照样品信息文件中的贮存条件来贮存，确保包装容器密封、远离热源、 避光和防潮。此外，还应定期监测贮存条件（如：冰箱温度）并记录，以确保贮存条件合适。

运输

本文件所述QCM通常无需广泛分发，如需要运输还有必要进行运输稳定性评估，可参考ISO 指南 35。

使用

吸收液类QCM的使用应严格按照有效期、预期用途、使用安全注意事项等内容进行。吸收液类QCM为均匀性液体，无须考虑单元内均匀性，最小取样量1 mL。吸收液类QCM打开后应一次性使用完毕。

（资料性）
溶液中氮氧化合物QCM研制（示例）

材料准备：准备100支（QCM需求量以60支计）通过验收的同批次QCM保存容器(玻璃瓶)，按照GBZ/T 160.29-2004《工作场所空气中有毒物质测定 无机含氮化合物》3.3.3配制氧化氮标准储备溶液（1.0mg/mL左右）100mL，25 mL移液管，2500mL容量瓶，超纯水。

加料封装：用移液管准确移取25 mL标准贮备溶液于洁净的2500 mL容量瓶中，用超纯水稀释至刻度，混匀，经0.45 μm滤膜过滤后，用移液器移取18 mL标准稀释液于玻璃瓶中，立即采用顶帽卷边密封。该批次玻璃瓶全部完成加料封装后，再逐一贴上包括“氮氧化合物、批号、编号”等信息的标签。

均匀性评估：从该批次溶液中氮氧化合物的QCM中随机抽取10支用于均匀性检验。按照GBZ/T 160.29-2004《工作场所空气中有毒物质测定 无机含氮化合物》一氧化氮、二氧化氮的盐酸萘乙二胺分光光度法进行测定，每个样品重复测定3次，测定结果见表1。样品的重复测定应按随机次序进行（可参考如下示例），以降低测量飘移对均匀性评估的影响。采用单因素方差分析法对测定结果进行统计处理，样品间均值无显著性差异则表明样品是均匀的，单因素方差分析结果见表2。

示例：10个样品，重复测量3次，适合的测量方案如下：

第一次测量顺序：1、3、5、7、9、2、4、6、8、10

第二次测量顺序：10、9、8、7、6、5、4、3、2、1

第三次测量顺序：2、4、6、8、10、1、3、5、7、9

表1 溶液中氮氧化合物均匀性测定结果(μg/mL)

| 样号 测定次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.16 | 10.27 | 10.49 |
| 2 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |
| 3 | 10.49 | 10.21 | 10.49 |
| 4 | 10.44 | 10.44 | 10.38 |
| 5 | 10.44 | 10.38 | 10.49 |
| 6 | 10.44 | 10.38 | 10.44 |
| 7 | 10.21 | 10.33 | 9.93 |
| 8 | 10.38 | 10.44 | 10.49 |
| 9 | 10.05 | 10.38 | 10.38 |
| 10 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |
| 总平均值 | 10.34 |  |  |
| 标准偏差 | 0.14 |  |  |

表2 单因素方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元间 | 9 | 0.237 | 0.026 | 1.867 |
| 重复测定 | 20 | 0.283 | 0.014 |  |

F临界值F0.05(9,20)=2.39。计算的F值为1.867，该值＜F临界值，表明在0.05显著性水平时，该批次氮氧化合物QCM是均匀的。

定值：将均匀性评估研究中获得的10 支氮氧化合物QCM的总平均值作为指示值，3 倍标准偏差建立指示值的控制限，本批次吸收液中氮氧化合物QCM的指示值及控制限为：10.34±0.42（μg/mL）。

稳定性评估：室温条件下按照0、1个月、3个月、6个月、12个月存放时间（存放条件及时间点的选择可参考附录B），各时间点取出10个样本进行测定，每个样品重复测定3次后取平均值，测定结果见表3。各时间点检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次吸收液中氮氧化合物QCM的稳定性符合要求。

表3 溶液中氮氧化合物稳定性测定结果(μg/mL)

| 存放时间（月） 样号 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.34 | 10.32 | 10.30 |  |  |
| 2 |  | 10.40 | 10.25 |  |  |
| 3 |  | 10.25 | 10.47 |  |  |
| 4 |  | 10.31 | 10.28 |  |  |
| 5 |  | 10.29 | 10.48 |  |  |
| 6 |  | 10.32 | 10.31 |  |  |
| 7 |  | 10.41 | 10.35 |  |  |
| 8 |  | 10.29 | 10.28 |  |  |
| 9 |  | 10.35 | 10.22 |  |  |
| 10 |  | 10.32 | 10.27 |  |  |
| 平均值 |  | 10.33 | 10.32 |  |  |
| 标准偏差 |  | 0.05 | 0.09 |  |  |
| t |  | 0.90 | 0.68 |  |  |

按下式计算t值：

t=x-μnS

式中：

x─n次测量的平均值；

μ─参考值(指示值)；

n─测量次数；

S─n次测量结果的标准偏差。

注：为了保证平均值和标准偏差的准确度，n≥6。

表3结果显示，室温条件下存放1个月、3个月、6个月、12个月后，各时间点测定10个样本计算所得t值均小于临界值t(0.05,9)=2.262，各时间点平均值与参考值之间无显著性差异，表明室温条件下该批次溶液中氮氧化合物QCM至少可稳定存放12个月。

样品信息文件：为该批次溶液中氮氧化合物的QCM逐一贴上带有编号、“氮氧化合物”等信息的标签，再将制备日期、贮存条件、有效期、预期的用途、指示值、使用的安全注意事项等信息以文件形式汇总，作为该批次QCM的信息文件。

（资料性）
常见吸收液类QCM贮存条件及有效期参考信息

| 序号 | 名称 | 存放条件 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸收液中氨 | 4℃ | 12个月 |
| 2 | 吸收液中氮氧化合物 | 避光、4℃ | 12个月 |
| 3 | 吸收液中二氧化硫 | 避光、4℃ | 12个月 |
| 4 | 吸收液中盐酸 | 4℃ | 12个月 |
| 5 | 吸收液中硫酸 | 4℃ | 12个月 |
| 6 | 吸收液中氟化氢 | 4℃ | 12个月 |