| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C52 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX.1—2024

职业卫生实验室质量控制样品研制规范

第5部分 生物样本类

Guidelines for the development of laboratory quality control samples（QCM）of occupational health institutions

Part 5 biological specimens

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语、定义	1

4  生物样本类质量控制样品的技术要求	1

5  生物样本类质量控制样品的研制步骤	2

6  生物样本类质量控制样品的制备	2

7  生物样本类质量控制样品的贮存/使用	3

附录A（资料性）  	4

附录B（资料性）	7

附录C（资料性）	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB/T XXXX《职业卫生实验室质量控制样品研制规范》的第5部分。DB/T XXXX分为以下5个部分：

——第1部分：固体吸附剂管类；

——第2部分：滤料类；

——第3部分：吸收液类；

——第4部分：粉尘类（游离二氧化硅测定）；

——第5部分：生物样本类。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：江苏省疾病预防控制中心、无锡市疾病预防控制中心、苏州市疾病预防控制中心、苏州工业园区疾病防治中心有限公司、东南大学、无锡市第八人民医院

本文件主要起草人：周长美、朱宝立、龚燕、孟元华、刘文卫、张利明、李大伟、王乐华、史俊文、罗凯、宋振威

职业卫生实验室质量控制样品研制规范

第5部分：生物样本类

范围

本文件适用于职业卫生实验室研制生物样本类质量控制样品（QCM）。本文件规定了该类QCM的技术要求、制备步骤、规范使用等原则。

本文件的基本用户是需要研制特定的QCM的实验室人员。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15000.1  标准样品工作导则(1) 在技术标准中陈述标准样品的一般规定

GB/T 15000.2  标准样品工作导则 第2部分：常用术语及定义

GB/T 15000.3  标准样品工作导则(3) 标准样品 定值的一般原则和统计方法

GB/T 15000.7  标准样品工作导则 第7部分：标准样品生产者能力的通用要求

CNAS-GL003  能力验证样品均匀性和稳定性评价指南

CNAS-GL005  实验室内部研制质量控制样品的指南

GBZ/T 224    职业卫生名词术语

ISO/IEC 指南 99 国际计量学词汇-基本及一般概念和相关术语

ISO 3534-1 统计学-术语及符号：第一部分 通用统计学及概率论术语

术语、定义

GB/T 15000.2-2019、ISO/IEC 指南 99、ISO 3534-1、GBZ/T 224-2010中界定的术语和定义适用于本文件。

生物样本类质量控制样品的技术要求

基体要求

生物样本原料成分一般比较复杂，选择的生物样本类QCM的基体应与日常检测样品的基体相同或者尽可能接近，均匀性稳定性能达到使用要求，且目标化学物质本底值较低。生物样本原料总量可在考虑实验室一定周期（如每年）的QCM需求量及研制过程用量后确定。

制备过程中使用5/10mL西林瓶或者聚乙烯塑料小瓶分装，小瓶需使用同一生产商的同一批次产品，验收合格后使用。

目标化学物质标准储备液采用国家一级标准物质。

选择符合要求的分液瓶，移液器，真空冷冻干燥器。

特性和特性值

生物样本类QCM的特性与所需进行质量控制的测量特性一致，其特性值的范围可在考虑该目标化学物质的职业卫生限值、日常样品浓度、标准曲线范围等因素后确定。

均匀性和稳定性

均匀性：运用单因素方差分析统计分析抽取样品的检测结果有无显著性差异，判定该批次QCM均匀性是否符合要求。

稳定性：各存放条件下，各考察时间点抽取样品的检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次QCM的稳定性符合要求。

生物样本类质量控制样品的研制步骤

使用一种实用且简便的方法来确保QCM的均匀性和稳定性，以达到开发成本和预期用途之间的平衡，可为实验室提供较有证标准物质（CRM）更为经济的识别测量波动的方法。研制过程除需具备一定技术水平和能力的组织外，研制人员还应有丰富的样品知识并熟悉相关过程。生物样本类QCM研制步骤为：原材料准备→原材料制备→加料制备→分装→冷冻干燥→辐照灭菌→均匀性评估→赋值→稳定性评估→研制文件整理→贮存/使用。材料及其处理、分装、包装和辐照等均可由具有一定经验和特定设备的第三方完成。

生物样本类质量控制样品的制备

材料准备

- 按照4.1要求，准备一定数量的同基质生物样本原材料，经过均质化处理（例如尿样：振荡混匀、离心、过滤等步骤），制备更加均匀的原材料；准备足够量的低本底西林瓶或聚乙烯塑料瓶；准备分液器，移液枪，真空冷冻干燥机。按照4.2要求准备符合要求的目标化学物质储备液。

加料封装

目标化学物质的添加可根据生物样本原材料的性质采取一次直接添加或分步添加。（例如血液样本相对比较粘稠，为了增加均匀性我们可以采取分步添加。以1L血液为例，我们可以将其按3：3：4的比例分成3份，用移液枪准确定量吸取目标化学物质储备液添加入第一份样本中，充分混合均匀后再依次于第二、第三份样本混合，并充分混合均匀。）制备好的加料生物样本用分液器准确定量分装到各个西林瓶（或聚乙烯瓶）中，经真空冷冻干燥箱制备成冻干粉，加盖密封。该批次QCM全部完成加料封装后还应给每个样品贴上清晰的标签，标签内容应包括样品名称和材料描述、编号、批号等内容。辐照灭菌后-18℃冷冻保存

均匀性评估

从该批次QCM中随机抽取不少于10个样品用于均匀性检验。使用目标化学物质规定/推荐测定方法程序测定，每个样品重复测定3次。样品的重复测定可按随机次序进行，以降低测量飘移对均匀性评估的影响。采用单因素方差分析法对测定结果进行统计处理，若 F ＜自由度为（f1 ，f2）及给定显著性水平α（通常α=0.05）的临界值 Fα（f1 ，f 2），P>0.05，则表明样品内和样品间无显著性差异，样品是均匀的。

定值

将6.3中均匀性评估研究获得的样本总平均值作为指示值，3倍总评均值的标准偏差建立指示值的控制限。

稳定性评估

-18℃存放条件下，按照每个考察时间点（时间点的确定可参考附录B）随机抽取6个样本，使用目标化学物质规定/推荐测定方法程序测定，每个样品重复测定3次。各时间点检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该批次QCM的稳定性符合要求。各时间点样本测定前，应使用CRM等对实验室测量程序进行校准，以降低实验室长期再现性对稳定性评估的影响。

QCM复溶后于4℃保存，按照考察时间点，将样本取出恢复至室温，使用目标化学物质规定/推荐测定方法程序测定，每个样品重复测定3次。各时间点检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，无显著性差异时间点前该QCM的复溶稳定性符合要求。各时间点样本测定前，应使用CRM等对实验室测量程序进行校准，以降低实验室长期再现性对稳定性评估的影响。

样品信息文件

QCM 的单个样品除应有清晰、合适的标签外，还应附有使用说明文件。文件信息应包括制备日期、贮存条件、有效期、预期的用途、指示值、制备单位、使用的安全注意事项等内容。

样品的贮存/运输/使用

贮存

QCM制备完成后，应严格按照样品信息文件中的贮存条件来贮存，确保包装容器密封、远离热源、 避光和防潮。此外，还应定期监测贮存条件（如：冰箱温度）并记录，以确保贮存条件合适。

运输

本文件所述QCM通常无需广泛分发，如需要运输还有必要进行运输稳定性评估，可参考ISO 指南 35。

使用

生物样本类QCM的使用应严格按照有效期、预期用途、使用安全注意事项等内容进行。生物样本类QCM启封复溶后在一定存储条件下重复使用，4℃冰箱冷藏条件下可以稳定一个月，应定期监测贮存条件（如：冰箱温度）并记录，以确保贮存条件合适。

（资料性）
尿中镉QCM研制（示例）

材料准备：健康人尿：经0.22μm滤膜过滤后混合备用（1L）；水中镉成分分析标准物质（GBW08612 1000µg/mL）；西林瓶及瓶盖（或聚乙烯瓶），分液器，真空冷冻干燥机。

加工制备： 尿中镉质量控制样品（QCM）内部研制的步骤：取健康人尿→过滤→混合均匀→加标充分混匀→分装→冷冻干燥→辐照灭菌→冷冻保存→均匀性检验→定值→稳定性检验→样本信息成文。

- 将1000µg/mL镉标准溶液用1%硝酸释成10µg/mL标准储备液备用。取1mL10µg/mL标准储备液备，直接加入到1L 尿中，充分搅拌均匀。用分液器准确取5mL加标尿液于各个西林瓶（或聚乙烯瓶）中，分装约200瓶左右。经真空冷冻干燥机冻干处理，待成冻干粉后密封。该批次尿镉全部完成加料封装后，再逐一贴上包括“尿镉、批号、编号”等信息的标签。辐照灭菌后-18℃冷冻保存。

均匀性评估：从该批次尿中镉QCM中随机抽取10瓶用于均匀性检验。取尿镉QCM恢复至室温，加入5mL纯水，待溶解后充分混匀，静置20min。按照GBZ/T 307.1-2018尿中镉的测定 第1部分：石墨炉原子吸收光谱法或GBZ/T 307.2-2018尿中镉的测定 第2部分：电感耦合等离子体质谱法进行测定，每个样品重复测定3次，测定结果见表1。样品的重复测定应按随机次序进行（可参考如下示例），以降低测量漂移对均匀性评估的影响。采用单因素方差分析法对测定结果进行统计处理，样品间均值无显著性差异则表明样品是均匀的，单因素方差分析结果见表2。

示例：10个样品，重复测量3次，适合的测量方案如下：

第一次测量顺序：1、3、5、7、9、2、4、6、8、10

第二次测量顺序：10、9、8、7、6、5、4、3、2、1

第三次测量顺序：2、4、6、8、10、1、3、5、7、9

表1 尿中镉均匀性测定结果(μg/L)石墨炉

| 样号 测定次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.09 | 9.91 | 9.84 |
| 2 | 10.28 | 9.95 | 10.30 |
| 3 | 10.25 | 10.10 | 10.30 |
| 4 | 9.68 | 9.86 | 9.96 |
| 5 | 10.36 | 9.54 | 9.96 |
| 6 | 10.22 | 10.03 | 10.28 |
| 7 | 9.76 | 9.84 | 10.30 |
| 8 | 10.38 | 10.19 | 9.86 |
| 9 | 9.84 | 9.67 | 10.32 |
| 10 | 9.86 | 9.99 | 10.41 |
| 总平均值 | 10.04 |  |  |
| 标准偏差 | 0.24 |  |  |

表2 单因素方差分析结果

| 方差来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元间 | 9 | 0.465 | 0.052 | 0.825 |
| 重复测定 | 20 | 1.251 | 0.063 |  |

F临界值F0.05(9,20)=2.39。计算的F值为0.825，该值＜F临界值，表明在0.05显著性水平时，该批次尿中镉QCM是均匀的。

定值：将均匀性评估研究中获得的10瓶尿中镉QCM的总平均值作为指示值，3倍标准偏差建立指示值的控制限，本批次尿中镉QCM的指示值及控制限为：10.04±0.72（μg/L）。

稳定性评估：-18℃冷冻条件下按照0、1个月、3个月、6个月、12个月存放时间（存放条件及时间点的选择可参考附录B），各时间点取出6个样本恢复至室温，加入5mL纯水，待溶解后充分混匀，静置20min。按照GBZ/T 307.1-2018尿中镉的测定 第1部分：石墨炉原子吸收光谱法或GBZ/T 307.2-2018尿中镉的测定 第2部分：电感耦合等离子体质谱法进行测定，每个样品重复测定3次进行测定，测定结果见表3。各时间点检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，如无显著性差异，此时间点前该批次尿中镉QCM的稳定性符合要求。

表3 尿中镉稳定性测定结果(μg/L)

| 样号 存放时间（月） | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.04 | 10.17 |  |  |  |
| 2 |  | 10.20 |  |  |  |
| 3 |  | 10.19 |  |  |  |
| 4 |  | 10.13 |  |  |  |
| 5 |  | 9.50 |  |  |  |
| 6 |  | 10.31 |  |  |  |
| 平均值 |  | 10.08 |  |  |  |
| 标准偏差 |  | 0.29 |  |  |  |
| t |  | 0.31 |  |  |  |

按下式计算t值：

t=x-μnS

式中：

x─n次测量的平均值；

μ─参考值(指示值)；

n─测量次数；

S─n次测量结果的标准偏差。

注：为了保证平均值和标准偏差的准确度，n≥6。

表3结果显示，室温条件下存放1个月、3个月、6个月、12个月后，各时间点测定6个样本计算所得t值均小于临界值t(0.05,5)=2.57，各时间点平均值与参考值之间无显著性差异，表明室温条件下该批次尿中镉QCM至少可稳定存放12个月。

复溶样本稳定性评估：取6份尿中镉QCM恢复至室温，加入5mL纯水复溶，待溶解后充分混匀，静置20min，于4℃冰箱保存，分别于第1天、第7天、第15天、第30天取出，恢复至室温后，混匀，按照GBZ/T 307.1-2018尿中镉的测定 第1部分：石墨炉原子吸收光谱法或GBZ/T 307.2-2018尿中镉的测定 第2部分：电感耦合等离子体质谱法进行测定，每个样品重复测定3次，测定结果见表4。各时间点检测结果与均匀性检验的总体均值运用t检验法进行统计分析，如无显著性差异，此时间点前复溶样本尿中镉QCM的稳定性符合要求。

表4 复溶样本尿中镉稳定性测定结果(μg/L)

| 样号 存放时间（天） | 0 | 1 | 7 | 15 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.04 | 10.00 | 10.10 | 9.87 | 9.87 |
| 2 |  | 10.11 | 10.04 | 10.45 | 10.45 |
| 3 |  | 10.02 | 10.50 | 10.13 | 10.13 |
| 4 |  | 10.09 | 9.81 | 10.32 | 10.32 |
| 5 |  | 10.28 | 9.88 | 10.33 | 10.33 |
| 6 |  | 10.44 | 10.11 | 9.71 | 9.71 |
| 平均值 |  | 10.15 | 10.07 | 10.13 | 10.13 |
| 标准偏差 |  | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.29 |
| t |  | 1.56 | 0.27 | 0.70 | 0.70 |

按下式计算t值：

t=x-μnS

式中：

x─n次测量的平均值；

μ─参考值(指示值)；

n─测量次数；

S─n次测量结果的标准偏差。

注：为了保证平均值和标准偏差的准确度，n≥6。

表4结果显示，于4℃冰箱件下存放1天、7天、14天、30天后，各时间点测定6个样本计算所得t值均小于临界值t(0.05,5)=2.57，各时间点平均值与参考值之间无显著性差异，表明于4℃冰箱件下存放的复溶样本尿中镉QCM至少可稳定存放1个月。

样品信息文件：为该批次尿中镉的QCM逐一贴上带有编号、“尿中镉”等信息的标签，再将制备日期、贮存条件、有效期、预期的用途、指示值、使用的安全注意事项等信息以文件形式汇总，作为该批次QCM的信息文件。

（资料性）
常见生物样本类QCM贮存条件及有效期参考信息

| 序号 | 名称 | 存放条件 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿中镉 | -18℃ | 12个月 |
| 2 | 尿中铅 | -18℃ | 12个月 |
| 3 | 尿中砷 | -18℃ | 12个月 |
| 4 | 尿中氟 | -18℃ | 12个月 |
| 5 | 牛血中铅/镉 | -18℃ | 12个月 |

（资料性）
生物样本类QCM真空干燥参考条件

| 预冻： | -40℃ | 12h | 无真空 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干燥： | -40℃ | 12h | <10mbar |
|  | -35℃ | 6h | <10mbar |
|  | -25℃ | 6h | <10mbar |
|  | -20℃ | 6h | <10mbar |
|  | -10℃ | 10h | <10mbar |
|  | -5℃ | 5h | <10mbar |
|  | 0℃ | 10h | <10mbar |
| 终末干燥： | 5℃ | 3h | <10mbar |
|  | 10℃ | 3h | <10mbar |
|  | 15℃ | 3h | <10mbar |
|  | 20℃ | 2h | <10mbar |
|  | 30℃ | 2h | <10mbar |