| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—2024

县级（区域）医疗资源集中化运行规范

第7部分：临床检验中心

County-Level (Regional) Medical Resource Centralization Operation Standards——

Part7：medical examination centers

（本草案完成时间：2024年）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	IV

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  建筑设施	2

5.1  实验室设计	2

5.2  规划布局	2

5.3  区域划分	2

5.4  实验室通风排风系统	2

5.5  实验室用电	3

5.6  实验室给排水系统	3

5.7  实验室装修	3

5.8  实验室安全设施	3

6  仪器设备	4

7  信息管理	4

7.1  区域信息平台主要建设内容	4

7.2  区域医学检验中心LIS应用	4

7.2.1  实验室内部信息系统	5

7.2.2  临床科室与检验有关的系统信息化对接	5

7.2.3  与各区域化平台接口对接	5

7.2.4  与第三方实验室系统互联	5

7.3  区域LIS数据中心	5

7.4  区域医疗协同平台	5

7.5  区域检验数据共享平台	5

7.6  区域医学检验中心流程设计	6

7.6.1  电子申请和医嘱执行	6

7.6.2  样本流转	6

7.6.3  样本接收、检测与审核	6

7.6.4  报告发布	6

7.7  临床实验室信息系统基本功能	6

7.7.1  LIS功能基本要求	6

7.7.2  LIS基本功能	6

8  运行流程	6

9  质量管理	7

9.1  检验前过程的质量管理	7

9.1.1  编写发布《区域检验服务手册》	7

9.1.2  对临床医生指导的信息	7

9.1.3  对护理人员和检验人员指导的信息	8

9.1.4  对样本转运人员指导的信息	8

9.1.5  对受检者指导的信息	8

9.2  检验中过程的质量管理	8

9.2.1  室内质量控制	8

9.2.1.1  质控物	8

9.2.1.2  质控图的选择、绘制与应用	8

9.2.1.3  质控数据的收集与记录	8

9.2.1.4  失控处理及原因分析	9

9.2.2  室间质量评价	9

9.3  检验后过程的质量管理	9

9.3.1  检验结果的审核	9

9.3.2  检验后样本的管理	9

9.3.3  结果报告与发布的管理	9

9.3.4  检验报告打印的管理	9

9.3.5  检验结果沟通的管理	9

参考文献	10

前言

本文件是DB32/T XXX《县级（区域）医疗资源集中化运行规范》第7部分。DB32/T XXX已经发布了以下部分：

--第1部分：集中审方中心；

--第2部分：区域影像中心；

--第3部分：智慧急救中心；

--第4部分：远程会诊中心；

--第5部分：网络心电中心；

--第6部分：健康随访中心；

--第7部分：临床检验中心；

--第8部分：消毒供应中心。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：东台市人民医院、盐城市第一人民医院、盐城市第三人民医院。

本文件主要起草人：宣世海、吴李培、陈鑫、臧素纲、陈曦、邵可可、居会祥、孙明忠、林素平、韩亚琴、王伟、周丽、张薇、吴妍妍。

引言

县域紧密型医共体作为推进分级诊疗体系的重要抓手，普遍面临着多层级医疗资源配置不平衡、医疗服务能力不强、就医信息化程度滞后等问题。如何把县域内各医疗机构变为一个价值同向的共同体为目标。本文件为提升江苏省县级（区域）医疗资源集中化运行规范，推动县域内各医疗机构成为一个价值同向的共同体的目标而制定。

DB32/T XXX《县级（区域）医疗资源集中化运行规范》分为以下8个部分：

--第1部分：集中审方中心；

--第2部分：区域影像中心；

--第3部分：智慧急救中心；

--第4部分：远程会诊中心；

--第5部分：网络心电中心；

--第6部分：健康随访中心；

--第7部分：临床检验中心；

--第8部分：消毒供应中心。

DB32/T XXX的制定是通过建设县级（区域）医疗资源集中化运行规范建设，依托于“互联网+”和智能化技术的信息系统，能够打破信息壁垒，提升县级（区域）医疗服务的协同性和一体化水平，以更好优化资源配置、改善患者就医体验。

县级（区域）医疗资源集中化运行规范

第7部分：临床检验中心

范围

本文件规定了县级规模的医学检验中心的建设规范。

本文件适用于配置有实验室信息系统（LIS）和冷链运输资质的县级区域医学检验中心新建、改建、扩建及监督检查。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》

《医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）》 国卫医发〔2016〕37号 国家卫生计生委

《医疗机构临床实验室管理办法》 卫医发〔2006〕73号 中华人民共和国卫生部

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

区域医学检验中心 regional medical laboratory center

指运用先进的信息系统、物流系统在一定区域范围内建立为区域内各级医疗机构提供临床检测服务的医学检验实验室,区域内实现检验资源共享、检验质量同质化、检验服务标准化和检验结果互认。

医院信息系统 hospital information system

指利用计算机软硬件技术和网络通信技术等现代化手段,对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理,对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总、加工形成各种信息,从而为医院的整体运行提供全面的自动化管理及各种服务的信息系统。

实验室信息系统 laboratory information system

将以数据库为核心的信息化技术与实验室管理需求相结合的信息化管理工具。LIS贯穿于检验前、检验中和检验后的全过程,是一类用于实验室管理和处理实验室过程信息的应用软件,一般涉及检验医嘱、条码打印、样本采集、运送、签收、检验任务分配、编号、核收、上机检测与检验设备数据通讯、与中间体系统数据交换、室内质控、复检、自动审核、结果报告与危急值传报整个检验过程,也包括了实验室人力资源管理、质量管理、仪器设备与试剂管理、环境管理、安全管理、信息管理以及统计报表等。

质量管理系统 quality management system

指在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量管理体系是组织内部建立的、为实现质量目标所必需的、系统的质量管理模式,是组织的一项战略决策。

基本要求

各市、县（区）根据辖区面积、人口、地理特点、医疗资源配置等具体情况，由本级卫生健康委、县域医共体医院或其它牵头单位在本辖区或本医共体内组建区域医学检验中心（以下简称中心）。

中心主要管理人员应从事临床检验工作10年以上，并具有硕士以上临床医学学历或临床医学检验专业学历，有副高级以上专业技术职称；必须接受过专业和管理的双重教育和培训，具有良好的职业操守，廉洁自律，遵纪守法。，

中心管理层由县域医共体主体医院医学检验科主任、副主任、各专业组长及各成员单位检验科负责人组成。县域医共体主体医院医学检验科主任担任中心主任，质量负责人和技术负责人分别担任中心副主任，建立质量管理体系，对基层医院检验科进行质量、技术的指导和监督。

技术负责人应对中心所涉及的专业领域内的基本知识、检验技术有一定经验。主要职责是对实验室的运作和发展进行技术指导和管理，并提供相应资源（如物质资源、人力资源、信息资源等）。质量负责人应协助实验室负责人建立质量管理体系，负责起草相关质量文件，并监督各专业组能按照质量管理体系 有效运行；并定期实施内部审核，对影响质量的各种因素提出处理或改进意见；对员工进行培训；并对质控员或质控小组进行指导。

专业组组长需具备相应的资质和技术职称，并有一定的专业工作经验。具体职能包括本专业组日常管理工作；组织本专业组的检验工作；监督和指导本专业组工作人员能按操作规程操作，保证在规定时间内完成检验任务；并对本专业组员工遵守相关规章制度等有监督检查责任。

建筑设施

实验室设计

须有明确的定位和整体规划，合理分配实验室空间，综合考虑检测流程、人流物流、供电、给排水、通信、网络信息、通风空调、空气净化、房间压差、安全消防、三废处理等方面的因素。

规划布局

实验室选址应考虑满足正常检验流程的需求，有效利用空间、设备、人力资源，注意避开化学、生物、灰尘、强电磁场、辐射、噪声、振动等污染源及易燃易爆环境。

实验室建筑应为框架结构，具有较高的承重能力。单平层面积宜不少于1000m2，形状相对规整，以利于大型检测仪器的放置，以及根据工作需要进行区域灵活分割。

实验室业务用房使用面积不少于总面积的75%。需配备一定面积用于不间断电源（UPS）、水处理、空调与通风、污物处理、文件资料及试剂耗材存储、更衣、办公等配套设施用房。

如需提供采集原始样品的设施，应在尽量优化样品采集条件的同时应配备一定面积用于受检者等候，考虑受检者的行动能力、舒适度和隐私。

区域划分

应按照生物安全要求，结合专业特点、功能要求、工作流程、仪器设备、建筑条件等进行区域划分，保证分区明确、路线清晰、使用高效。

实验室通风排风系统

实验室应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况进行实验室整体气流设计，采取有效措施避免污染和交叉污染。

实验室空调净化系统的设计应充分考虑生物安全柜、离心机、培养箱、冰箱、高压灭菌器、检测仪器等设备的冷、热、湿和污染负荷。

应从仪器、试剂、耗材以及工作人员的舒适度等方面综合考虑，制定实验室适合的温度和湿度控制范围，一般建议室内温度控制在20-24℃，湿度45%-60%。

实验室用电

实验室对用电的布线、供电方式、实验仪器功率的大小及摆放位置电线的容量、用电安全及防静电措施等要进行总体设计，确保实验室仪器设备用电安全。

实验室可根据实际情况和仪器要求配置不间断电源（UPS）和（或）双路电源以保证关键设备（如需要控制温度和连续监测的分析仪、培养箱、冰箱、实验室信息系统（LIS）服务器和数据处理有关的计算机等）的正常工作，并定期放电维护。

实验室的照明设备一般以发光二极管灯为宜。

实验室给排水系统

实验室给水水量、水质和水压应能满足工作要求。除了实验和日常的基本用水以外，还要考虑消防设施给水。内部给水管道应布置合理，便于维护。

实验室排水系统应根据相应的排出废水的性质、成分和受污程度来进行设置。有害物质的排放符合相应的国家标准。实验室排水应与生活区排水分开，应确保所有可能接触到样本及潜在生物危害污染物的排水进人医疗机构的污水处理站。

实验室装修

实验室地面使用耐磨，起尘、易清洁，不易反光、耐冲击、防水、防菌和防霉的材料，保证地面平整防滑，有良好的耐久性、缓冲性和抗腐蚀性。清洗间、水处理间等用水房间，可采用地砖等材料。

实验室墙面要求易于清洗消毒、耐擦洗、不起尘、不开裂光滑防水、密封性能良好，有一定的隔音和吸声性能，使用材料应无毒无放射性、防火耐腐蚀、不渗水。

实验室顶材料应防火、不起尘、不易霉变、不易变形，并且应无毒、无放射性，密封性能良好，有一定的隔音、吸声性能。

与外部区域相连的门应设置门禁系统。实验室主入口的门和放置生物安全柜实验间的门应能自动关闭，门上宜设观察窗，并带门锁和闭器，开启方向不妨碍逃生。

实验室的窗应处于关闭状态。必要时安装遮光窗帘，以避免不必要的反光和强光干扰。

实验室应有足够的空间和台柜等摆放实验室设备与物品。实验室台柜和其摆放应便于清洁，实验台面应防水耐腐蚀、耐热和坚固。

实验室在出口处应设有非手触式洗手装置。

实验室安全设施

建议在对外窗口及主要检测区域设置监控录像。保存菌株的冰箱和保存危险化学品的区域也应设置监控录像。

工作区域内应配置紧急冲眼装置，至少配置1处紧急冲淋装置。

根据消防等要求设置烟雾探测报警系统、灭火装置/设备和紧急照明设备。

应配备适用的应急器材，如消防器材意外事故处理器材、急救器材等。

必要时，应配备适用的通讯设备，如固定电话对讲机等。

实验室工作区域应配备适当的消毒设备，空气消毒可使用紫外线灯（注意安装的高度和定时开关）或带循环风的空气消毒设备（如臭氧发生器风循环）。

在安全出口、疏散通道等处应安装疏散指示灯，疏散人员能在紧急事故情况下得以迅速撤离。

仪器设备

基本设备主要包括医用离心机、温控设备（普通冰箱、低温冰箱、电热恒温培养箱、电热恒温水浴锅等）、显微镜、加样设备（加样器、移液枪等）、消毒设备、纯水机、温湿度、生物安全柜等，应与所开展的检验项目和工作量相适应。

专用仪器设备主要包括血液检验仪器（血细胞分析仪、红细胞沉降率测定仪、凝血分析仪、血型分析仪等）、体液检验仪器（尿液干化学分析仪、尿液有形成分分析仪等）、生化检验仪器（全自动生化分析仪、干式化学分析仪、电解质分析仪、血气分析仪、电泳仪、糖化血红蛋白分析仪等）、免疫检验仪器（发光免疫分析仪、免疫比浊仪、酶标仪、洗板机、流式细胞仪等）、微生物检验仪器（全自动血培养仪、自动化微生物鉴定药敏分析仪、质谱鉴定仪等）、分子生物学检验仪器（PCR仪、核酸提取仪、测序仪等）等。所用仪器设备应与所开展的检验项目和工作量相适应，并符合国家相关行政部门的医疗器械管理要求。

为提高检验工作效率，实验室除基本设备和专用仪器设备外，还可选用实验室自动化系统（LAS）又称为自动化检验流水线，由样本传送系统、样本前处理系统、分析检测系统、分析后输出系统和分析测试过程控制系统组成。

新购进的仪器设备应在设安装和使用前验证其能够达到必要的性能，并符合相关检验的要求，在投入工作前应校准或核查，以证实其能够满足检验科的规范要求和相应的标准规范。

实验室应按照制造商的说明书制定仪器设备SOP文件。操作人员必须经过培训，考核合格后经授权进行操作，并及时记录仪器设备的使用、故障和维修情况。

实验室应制订仪器设备的检定/校准计划，用于监测并证实所用仪器设备已进行检定/校准，并处于正常功能状态，满足检测工作需求。

实验室必须根据仪器设备制造商提供的建议或者行业规范要求进行设备维修和保养，并记录仪器设备的状态、使用情况、维修和保养情况。

故障仪器设备维修后，需对其进行校验或性能检查，各项技术参数及性能恢复正常可重新投入使用。如仪器设备因陈旧、维修后各项性能不能满足要求时，需对该仪器设备进行无害化处理后报废处置，并及时更新仪器设备。

实验室应建立和保存每台仪器设备及其软件的档案记录，档案记录要齐全。

信息管理

区域信息平台主要建设内容

包含区域检验数据中心、数据交换平台；区域中心实验室LIS、各级医院LIS、基层医疗机构LIS；协同检验申请、报告、样本物流、结算等平台，委托外送检验平台；区域检验结果互认与共享平台；区域危急值提醒通知平台；检验结果推送与服务平台；自助检验平台；区域检验质量控制与评价平台；区域试剂及耗材管理平台等。

区域医学检验中心LIS应用

实验室内部信息系统

包括样本签收与分发样本核收、检验前处理、仪器通讯系统、与流水线系统数据交换、检验结果浏览及处理、危急值判断与提醒、报告审核与发布、室内质量控制等系统、检验进度跟踪、试剂耗材管理、科室管理、成本效益分析等。

临床科室与检验有关的系统信息化对接

实现检验医嘱电子化申请、住院检验计费确认、门诊交费验证样本采集与递送、检验结果浏览与打印，危急值提醒与处理、电子病历、自助云检验等功能。

与各区域化平台接口对接

构建区域健康平台、区域协同平台、区域质控平台、区域互认与共享平台、区域危急值平台等。

与第三方实验室系统互联

实现外送样本协同检验。

区域LIS数据中心

数据中心由硬件资源和软件系统（如服务器系统、数据库系统、数据及硬件灾备系统等）组成，负责集中存储区域范围内各医疗机构产生的检验数据，具体包括以下几方面：各种基础数据及编码信息，如医疗机构编码、临床实验室编码、检验分类、医嘱项目、样本种类、检测方法、收费信息、检验项目、试剂及耗材信息、仪器及设备信息、分管采样规则、危急值规则、自动审核规则等；各种信息数据，如检验申请信息、样本周转信息、检验结果数据、PDF检验报告、仪器质控数据、失控处理报告、危急值信息等；协同检验结算有关信息，如价格体系、协同检验业务量信息、结算信息等；试剂耗材采购申请信息、供货信息、验货信息、库存信息、使用信息等；与信息化系统及数据访问有关的身份验证信息，数字签名信息等。

区域医疗协同平台

区域医疗协同平台承担区域范围内检验协同信息化处理，支持区域内检验中心、二级检验中心信息传递和样本转送。通过协同平台，检验中心和送检医院可以对检验申请信息、样本状态、检验进度和验结果进行查询与跟踪。区域医疗协同平台核心功能包括：

与区域范围内各医疗机构HIS、LIS等系统的互联互通，实现数据的共享和交互。协同平台提供统一标准的数据交换服务程序，供医疗机构相关系统调用，实现数据上传和下载。

协同检验远程申请、条码标签打印、申请清单生成与打印样本交接与跟踪。

提供标准版化的Webservice服务，供各医疗机构LIS调用，将外送申请信息上传到协同平台，避免信息的重复录入，提升效率，减少差错。

检验中心通过扫描样本条码，可从协同平台上下载检验申请信息。

检验中心完成检测后，调用协同平台提供的上传服务，将检验结果数据上传到协同平台上，供后续的查询打印、互认与共享。

区域内各医疗机构从协同平台上下载报告到本地LIS系统中，并查询、打印检验报告。

通过协同平台结算系统，可以完成检验中心与外送机构之间检验业务量统计，完成对账结算。

区域检验数据共享平台

区域检验数据共享平台提供检验报告上传和下载标准化服务，供医疗机构HIS或LIS调用。完成检验后，调用共享平台上的服务程序，实时将检验结果数据和报告上传到共享平台上。

区域医学检验中心流程设计

电子申请和医嘱执行

区域内各委托外送单位HIS、体检系统与LIS对接，医生开具电子申请或生成体检申请单后，采样人员通过LIS获取信息，完成样本采集和条形码打印。

样本流转

各委托外送单位检验科将样本签收后批量核收，并通过上传系统发送检验申请至区域检数据共享平台/Web服务器，同时打印外送交接清单，由专业物流将样本运送至区域医学检验中心。

样本接收、检测与审核

样本送达区域医学检验中心后，通过条形码签收样本，即可实时从区域检验数据共享平台下载检验申请信息。签收系统按规则可将检验任务自动发送到相应专业组，通过条形码识别对样本进行检验，审核报告上传至区域检验数据共享平台。对于涉及危急值的检验报告，系统可实时推送危急值消息并闪屏提示。

报告发布

各委托外送单位LIS系统从区域检验数据共享平台/Web服务器自动下载检验报告。门急诊受检者可在委托外送单位现场自助打印检验报告，医生通过HIS或体检系统查询打印检验报告，也可通过微信公众号、手机软件、互联网等途径支持受检者查询权限内的检验报告。

临床实验室信息系统基本功能

LIS功能基本要求

应具有样本条码打印、样本采集、运送、编号、信息录入、检验、结果报告整个检验过程信息管理。

应具有与实验室专用设备进行双向通讯功能，通过条码识别查询或直接下发工作单方式控制设备运作，与HIS可以无缝连接。能自动接收来自分析仪的测定结果，并对应到LIS的受检者信息形成检验报告单，检验结果自动检查，以检验项目的正常范围、警告范围及仪器的线性范围为条件，将超出范围的结果以各种方式报警提示。

应具有质控数据自动接收、绘制质控图以及自动统计打印功能。

应具有统计分析功能，能统计分析国家卫生健康委和当地省市临床检验中心发布的质量指标数据。

LIS基本功能

LIS基本功能应具有系统设置、业务系统、统计查询、资料打印、质量管理、代码设置等基本模块。

运行流程

区域内医共体各医疗单位的临床医生通过医院信息系统（HIS）医生工作站申请检验医嘱，自动生成包含患者信息、检验项目信息的条码，并按设置规则分管。

条码标签由护理或检验人员打印，采集标本后粘贴条码标签，在检验工作站进行标本采集核收。

标本核收后，可通过LIS“区域协同医疗平台”生成送检标本清单，物流工作人员对照清单确认接收送检标本。

标本由具有生物运输资质的物流公司承担收集运送。依据各成员单位所处地理位置和检验项目的时限要求，设计物流路线，配备物流车和专职物流人员。全部标本采用有分区保温（冷藏、低温、常温）和隔热、防震功能的专用接收箱运输。

标本送达中心后，由中心工作人员负责核对签收。应核查运输过程的温度控制，检查样木包装样本的唯一性标识及外观是否完好，核对本数量，验收标本的符合性，及检验申请单与样本数量是否一致，验收合格后双方确认签字，并注明签收时间。

标本完成检验后，在LIS中通过审核，检验结果会实时自动发送并保存到各成员单位“区域信息管理平台”，供查阅和打印检验报告。

质量管理

检验前过程的质量管理

检验前过程的质量管理至少应包括对临床医生、护理人员、运送人员及受检者的信息指导、检验申请、样本采集、样本转运、样本接收、不合格样本的处理、室内的存放、稳定性及前处理等内容。

编写发布《区域检验服务手册》

检验前环节涉及的人员除了检验人员之外，还包括医生、护理人员、运送人员、受检者等，区域医学检验中心可通过编写发布《区域检验服务手册》给予相应的信息指导。区域检验服务手册内容至少应包括：

- 检验中心名称地址、工作时间及联系方式；

- 中心提供的临床服务种类及检验申请流程，包括委托其他实验室的检验；

- 中心专业组分类及工作内容；

- 适当时，中心应提供包括样所需的信息、原始样本的量、特殊注意事项、周转时间、生物参考区间和临床决定值；

- 检验申请单填写说明；

- 受检者的准备相关说明；

- 受检者自采样本的说明；

- 样本运送说明，包括特殊处理要求；

- 受检者知情同意要求（如：需委托检验时，同意向相关医疗专家公开临床信息和家族史）；

- 实验室接收和拒收样本的标准；

- 已知对检验性能或结果解释有重要影响的因素清单；

- 检验申请和检验结果解释方面的临床建议；

- 实验室保护个人信息的政策；

- 实验室处理投诉的程序等。

对临床医生指导的信息

检验申请的信息。

检验项目的基本信息中心应提供开展的所有检验项目基本信息，包括（不限于）：

- 项目名称及英文缩写；

- 检测方法的原理；

- 对样本类别的要求；

- 项目的参考区间；

- 检验项目的临床意义；

- 检测项目的敏感性和特异性；

- 结果回报时间；

- 检测时间。对于外送第三方的检验项目，也应列在手册上，并在手册上特别标明委托实验室。

检验项目的部分影响因素。

需要医生采集样本（如脑脊液、胸腔积液、腹腔积液、心包腔积液前列腺液、妇科分泌物等）的采集要求，采集时机和采集顺序。

对护理人员和检验人员指导的信息

执行标准采集程序

生物安全防护措施

溶血、采血体位、采血部位对检验结果的影响

对样本转运人员指导的信息

样本转运人员上岗前必须经过专业的相关知识培训，内容包括各种检验样本的来源、不同检验目的对样本转运的要求、样本采集合格与否的判断、送检样本的生物危险性及其防护、职业暴露样本洒漏的处置等，确保检验样本及时、安全运送至实验室。

对受检者指导的信息

在样本采集前应根据需要要求受检者做好相应的准备，避免运动、饮食、生理周期、情绪等的影响。

检验中过程的质量管理

检验中过程涉及检验方法/程序的选择、标准化操作规程、临床检验方法分析性能验证仪器间比对室内质控、室间质评、计量溯源、测量不确定度等。检验质量规定临床实验室在引入新的检测系统（如仪器试剂，操作程序等）时，应先建立相应的质量规范，再根据规范的要求进行性能验证，并建立相应的室内质量控制系统，室间质量评估计划或能力验证计划，保证检测质量，最终为临床提供可靠的试验结果与合理解释，保证临床决策的正确运行。

室内质量控制

质控物

实验室必须选择合适的质控物，宜考虑使用独立的第三方质控物，作为试剂或仪器制造商提供的质控物的替代或补充。

质控图的选择、绘制与应用

根据实际情况选择Levey-Jennings质控图、Westgard多规则质控图或Z分数图，除常用质控规则判断室内质控是否在控，也要注意质控结果的趋势性变化。同时，质控图上应记录如日期、试剂批号、质控品批号、操作者等。

质控数据的收集与记录

应定期评审质控数据，以发现可能提示检验系统问题的检验性能变化趋势，发现此类趋势时应采取预防措施并记录，宜尽量采用统计学和非统计学过程控制技术连续监测检验系统的性能。

失控处理及原因分析

如发现质控物测定结果违反质控规则，应记录失控情况或填写失控报告单，上交专业组组长，由专业组组长作出是否发出与失控相关的那批受检者样本检验报告的决定。确认问题的原因，并提出妥善的解决办法，消除失控的原因并防止以后再次发生。

室间质量评价

实验室应参加适于相关检验和检验结果解释的实验室间比对计划（如外部质量评价计划或能力验证计划）。实验室应监控实验室间比对计划的结果，当不符合预定的评价标准时，应实施纠正措施。实验室应建立参加实验室间比对的程序并文件化。

检验后过程的质量管理

检验结果的审核

应制定程序确保检验结果在被授权者发布前得到复核，适当时，应对照室内质控、可利用的临床信息及以前的检验结果进行评估。

建立检验报告单系统性评审制度。

建立严格的检验报告单的签发审核制度。

检验后样本的管理

应制订样本的保存与处置程序，对检验后样本进行识别收集保留检索、访问、储存、维护和安全处置的全过程管理，依据分析物的稳定性和实际工作，尽可能满足复查的需要，并确保不会造成环境污染和生物危害。

结果报告与发布的管理

主要包括报告内容、格式要求、发放方式报告时间、修改报告以及特殊报告的发放等。此外，危急值报告也是其重要组成部分，应保证危急值能及时传输到临床医生端，以保证最佳救治时机。

检验报告打印的管理

检验报告可以电子形式或纸质形式报告单均可。门诊受检者可自助打印或由人工服务台协助打印。住院人群的报告由检验科打印分发或医生打印，并放入病历中，同时，应支持在线查询检验结果，能够通过区域LIS自动向合作单位发送检验报告者。快递邮寄传真邮件和其他电子设备发布检验报告时，应仔细核对接收方姓名、性别、年龄、唯一性识别号、检验项目、检验时间、接收地址等信息，确认对方身份后方可发布报告。针对特殊检验项目（如HIV阳性、梅毒阳性、淋球菌阳性等）的报告，应按照法律法规要求发放，使用自助打印机的应具有数据过滤功能，同时注意保护受检者隐私。

检验结果沟通的管理

应有能力向临床医生或患者提供咨询服务及检验结果的解释工作，确保检验结果得到有效利用，尤其针对新开展的检验项目要及时对临床医护人员进行培训。

参考文献

[1] 郑铁生,王惠民,卞修武.区域临床检验与病理规范教程:实验室标准化管理[M].北京:人民卫生出版社,2019.

[2] 陈洪卫,彭亮,侯彦强.上海市松江区区域临床检验中心建设的探索与实践门国际检验医学杂志,2014,35 (18):2569-2570.

[3] 魏军,王青.分级诊疗制度实施中医院实验室如何提供区域检验服务的思考[J].中华临床实验室管理电子杂志,2016.4(4):193-196.

[4] 国家卫生和计划生育委员会.医学检验实验室基本标准(试行)[EB/0L].[2016-07-21),hups:/www.nccl.ongcn/showSearchDetail ?code=-06&id=3.

[5] 胡晓波,李莉.临床实验室质量管理基础[M].北京:人民卫生出版社,2018.

[6] 胡前平.区域检验中心远程申请与发布系统的应用[J].中医药管理杂志,2014(5):819-820.

[7] 从玉隆,王前.临床实验室管理[M].2版.北京:中国医药科技出版社,2010.