| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

县级（区域）医疗资源集中化运行规范

第8部分：消毒供应中心

County-Level (Regional) Medical Resource Centralization Operation Standards——

Part 8：Hospitals Regional central sterile supply department

（本草案完成时间：2024年）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  县级医院区域消毒供应中心	1

3.2  区域化集中管理	1

3.3  精密器械    	2

3.4  智慧化管理平台  	2

3.5  预警   	2

3.6  清洗消毒器检测  	2

3.7  灭菌设备检测	2

4  基本要求	2

4.1  总则	2

4.2  功能定位	3

4.3  组织建设	3

4.4  县级医院相关部门职责	3

4.5  基层医疗机构及民营医疗机构	3

5  人员要求	3

5.1  县级医院区域消毒供应中心人员要求	3

5.2  基层及民营医疗机构人员要求	4

6  基本建设内容	4

6.1  建筑布局	4

6.2  设备设施	4

6.3  信息管理	5

6.4  物流配送管理	5

7  运行要求	5

8  质量控制	6

附录A（规范性）  清洗消毒器及压力蒸汽灭菌设备检测参数标准	7

附录B（资料性）  县级医院区域消毒供应中心与县域医疗机构的协议基本要求	8

附录C（资料性）  县级医院区域消毒供应中心集中服务制度	9

附录D（资料性）  县级医院区域消毒供应中心运行流程	10

参考文献	11

前言

本文件是DB32/T XXX《县级（区域）医疗资源集中化运行规范》第8部分。DB32/T XXX已经发布了以下部分：

--第1部分：集中审方中心；

--第2部分：区域影像中心；

--第3部分：智慧急救中心；

--第4部分：远程会诊中心；

--第5部分：网络心电中心；

--第6部分：健康随访中心；

--第7部分：临床检验中心；

--第8部分：消毒供应中心。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生健康标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：东台市人民医院 、江苏省人民医院、溧阳市人民医院

本文件主要起草人：韩春红 顾晓菊 沐亚芬 刘蕴萍 丁玉 张翔 林霞

引言

县域紧密型医共体作为推进分级诊疗体系的重要抓手，普遍面临着多层级医疗资源配置不平衡、医疗服务能力不强、就医信息化程度滞后等问题。如何把县域内各医疗机构变为一个价值同向的共同体为目标。本文件为提升江苏省县级（区域）医疗资源集中化运行规范，推动县域内各医疗机构成为一个价值同向的共同体的目标而制定。

DB32/T XXX《县级（区域）医疗资源集中化运行规范》分为以下8个部分：

--第1部分：集中审方中心；

--第2部分：区域影像中心；

--第3部分：智慧急救中心；

--第4部分：远程会诊中心；

--第5部分：网络心电中心；

--第6部分：健康随访中心；

--第7部分：临床检验中心；

--第8部分：消毒供应中心。

DB32/T XXX的制定是通过建设县级（区域）医疗资源集中化运行规范，依托于“互联网+”和智能化技术的信息系统，能够打破信息壁垒，提升县级（区域）医疗服务的协同性和一体化水平，以更好优化资源配置、保障患者安全，改善患者就医体验。

县级（区域）医疗资源集中化运行规范

第8部分：消毒供应中心

范围

本文件规定了县级医院区域消毒供应中心的管理要求、人员要求、基本建设要求、运行流程、质量管理、转运要求。

本文件适用于县级为区域医院提供消毒灭菌服务的卫生医疗机构

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB5749   生活饮用水卫生标准

GB 8599-2008《大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型》

WS310.1-2016  医院消毒供应中心  第1部分：管理规范

WS310.2-2016  医院消毒供应中心  第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范

WS310.3-2016  医院消毒供应中心  第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准

WS/T367  医疗机构消毒技术规范

WS 506-2016《口腔器械消毒灭菌技术技术操作规范》

WS 507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》

- YY∕T0734.1-2018《清洗消毒器 第1部分:通用要求和试验》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

县级医院区域消毒供应中心county-level hospital regional ntral sterile supply department

是具备承担对所在县域内基层及民营医疗机构和（或）本医院其他院区提供所有重复使用诊疗器械、器具和物品的集中回收、清洗、消毒、检查包装、灭菌、发放及监测功能的县级医院消毒供应中心。

区域化集中管理 regional centralized management

县级医院消毒供应中心面积、设备设施及人员满足需求，对本院各科室及区域内医疗机构重复使用的诊疗器械、器具和物品回收至消毒供应中心进行清洗、消毒、检查包装及灭菌等的集中管理方式。

[来源:WS 310.3-2016，3.1，有修改]

精密器械    delicate instruments

材质多样、结构精细、复杂、易损、价格昂贵，对清洗、消毒、包装及灭菌处理有特殊方法和技术要求的医疗器械。

[来源:WS 310.3-2016，3.2，有修改]

智慧化管理平台  intelligent management platform

基于互联网和信息技术的医院区域消毒供应管理工具，通过数据采集、处理和分析，将县域内消毒供应各个环节的信息进行整合，为管理者提供全面的数据支持。

预警   early warning

针对重复使用的诊疗器械、器具和物品清洗、消毒、灭菌过程、储存时间即将或正在发生的问题,提前或及时发出信息警示,以避免危害在不知情或准备不足的情况下发生。

清洗消毒器检测  washer-disinfectors testing

是对复用诊疗器械、器具及物品进行清洗、消毒的设备性能进行评估和确认，以确保其能够满足清洗、消毒要求和安全标准。

灭菌设备检测 pressure steam sterilization devices testing

通过一系列标准的实验和检测方法，以确认各类物品灭菌程序的有效性。

基本要求

总则

随着健康中国战略的实施，卫生行政部门、医疗机构都越来越关注县域消毒供应优质资源共享。现阶段随着医疗技术的不断提高，县级医院消毒供应中心得到了快速的发展，大多县级医院消毒供应中心不同程度接收了基层医疗机构可重复使用诊疗器械、器具及物品的处置与供应，消毒供应规范化管理是基层医院急需解决的问题。

基层医院消毒供应普遍存在投入不足、组织管理不健全、清洗消毒、检查包装、灭菌及监测大多不符合WS310.1-2016医院消毒供应中心管理规范、WS310.2-2016医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌技术操作规范、WS310.3-2016医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准，存在较大医院感染风险隐患。

为积极应对新时代下医疗服务面临的挑战，持续完善区域消毒供应建设标准，在深入分析研究相关政策要求和地方实际情况的基础上，经过不断学习、创新、融合，对县级医院消毒供应中心进行规范化建设，依托医共体信息平台对区域消毒供应进行智慧化管理及质量控制。

为规范县域消毒供应工作的安全运行，按照县级医院区域消毒供应中心的建设构思，打造出一个区域性的消毒供应中心管理模式，将县级（区域）范围内不符合消毒供应要求的基层医疗机构纳入区域化集中管理，对其可重复使用诊疗器械、器具及物品纳入同质化处置与供应，保证患者安全。

为推动区域消毒供应中心的标准化和规范化建设，促进消毒供应优质资源辐射基层，提升区域内基层医疗机构技术保障能力，根据卫政法相关文件精神，结合实际工作情况，特制定消毒供应中心建设标准，拟用于县级医院区域消毒供应中心的建设及质量管理和专科培训等工作。

功能定位

消毒供应中心是以县级医院消毒供应中心为基础，依托医共体信息平台，通过资源整合共享提升县域消毒供应保障能力和优质资源利用效率，推动县域医共体（以龙头单位为主体）的消毒供应发展，促进区域消毒供应同质化管理服务能力，有效预防医院感染发生。

组织建设

在县级卫生行政主管部门主导下，会同县域内医疗机构相关部门，制定县级医院区域消毒供应中心集中管理的方案，研究、解决实施中的问题。

县级医院与县域内医疗机构签订区域消毒供应集中管理协议，明确双方承担的责任和义务，各医疗机构名单及协议书应在卫生行政主管部门备案，县级医院区域消毒供应中心应通过市级及以上卫生行政主管部门验收。

宜建立或依托医共体智慧化管理平台，县级医院感染管理、护理质量管理中心对县级区域内消毒供应的质量及运行数据进行监管。

县级医院相关部门职责

县级医院消毒供应中心应在院领导或相关职能部门直接领导下开展工作。人事管理、护理管理、医院感染管理、医学装备、信息管理、后勤管理、财务等部门在各自职责范围履行职责：

人事管理及护理管理部门，根据消毒供应中心的工作量合理调配工作人员。

护理管理、医院感染管理、消毒供应中心负责物品清洗、消毒、包装、灭菌等工作的质量管理，制定质量指标，并进行检查与评价。

医院感染管理、后勤管理、医学装备科对消毒供应中心新建、改建与扩建的设计方案进行卫生学审议；对清洗消毒与灭菌设备的配置与性能要求提出意见；后勤管理科对转运车辆、驾驶员提供认证保障。

医学装备科负责设备购置的审核（合格证、技术参数）；建立对厂家设备安装、检修的质量审核、验收制度；专人负责消毒供应中心设备的维护、检修、仪表校验，并建立设备档案。

信息管理科参照WS310.1-2016,不断开发完善信息系统功能，满足区域消毒供应集中管理要求。

后勤管理科保证消毒供应中心的水、电、压缩空气及蒸汽的供给和质量，定期进行设施、管道的维护和检修，并记录备查。

财务科定期对消毒供应中心相关服务收入及成本管理进行考核。

基层医疗机构及民营医疗机构

区域内医疗机构设主管部门，指定专人负责。

相关人员应掌握无菌物品的规范储存、使用及可重复使用诊疗器械、器具及物品的预处理方法及无菌物品质控要求。

人员要求

县级医院区域消毒供应中心人员要求

人员配备应与所需服务的床位数、手术量及岗位需求相适应，科学合理配置护士、消毒员和其他工作人员。总人数应每100张床位配置2～3人，其中具有注册护士资格人员占总人数不少于1/3。

中心负责人应具备高级技术职称、具有5年以上消毒供应专业管理经验，持有市级以上管理人员岗位培训证书，有较强的专业知识、技能及沟通交流能力，定期接受相关专业培训。

至少设总组长1名，负责对外服务及质量控制。

宜设工作区域组长，应具备主管及以上护士技术职称、具有3年以上消毒供应工作经验，上岗前专业培训至少1个月或有相应培训资质，负责本区域工作质量控制。

至少有1名具有5年以上医院感染管理经验的护士。

消毒员持证上岗，具有压力容器上岗证和消毒灭菌知识培训合格证（在效期内），根据工作量合理配置消毒员，年龄结构合理。

配备专（兼）职设备维修、信息管理等相关专业工程师、司机等技术人员，占总人数不少于10%。

所有人员血源病原学检查无相关血源传播性疾病，建立职业防护制度，执行健康年检。

基层及民营医疗机构人员要求

指定主管部门负责人应具有医院感染管理相关知识。

相关人员经过消毒供应专业知识培训，并考核合格或取得相应培训证书。

基本建设内容

建筑布局

县级医院区域消毒供应中心总面积宜不少于2000m2。业务用房使用面积不少于总面积85%,建筑设计经过专家论证，符合医院感染防控的基本原则和要求。

县级医院区域消毒供应中心周围环境清洁、无污染源，洁、污物品有专用转运通道，方便物品的转运。

设计及布局合理，符合WS310.1-2016的有关要求。

各工作区域温度、湿度、机械通风的换气次数、照明等符合WS310.1-2016的规定。

设备设施

宜建立双路供电或应急发电设施，设备设施安装设计应经过专家论证，保证消毒供应中心正常运营。

应根据任务及工作量合理配置清洗消毒设备及配套设施，清洗消毒器应符合国家相关规定。

应配有污物回收器具（车）、污物回收器具（车）冲洗或清洗消毒设备、扫码设备、分类台、手工清洗池、压力水枪、压力气枪、超声清洗装置、干燥设备及相应清洗用品等。去污区应配置洗眼装置。

清洗用水应有冷热自来水、软水、纯化水供应，自来水水质应符合GB 5749的规定。水处理设备满足需求，有足够的储水罐，漂洗用水电导率应≤15us/cm（25℃）,定期进行微生物学检测，保证细菌总数≤10cfu/100ml。

检查、包装设备：应配有带光源放大镜的器械检查台、绝缘性能检测仪、包装台、压力气枪、器械柜、敷料柜、包装材料切割机、医用热封机及清洁物品装载设备等。

灭菌设备及设施：应配备足够的高、低温灭菌器、无菌物品装/卸载设备，宜配纯蒸汽发生器、洁净蒸汽发生器，压力蒸汽灭菌器蒸汽供给水与蒸汽冷凝物质量符合WS310.1-2016。低温灭菌装置应设有独立灭菌间并安装环境有害气体浓度超标报警仪，环氧乙烷灭菌器安装符合安全要求。各类灭菌设备应符合国家相关标准，并设有配套的辅助设备、灭菌生物监测仪等。

储存、发放设施：应当配备无菌物品存放设施及运送器具等。

应配置专用密闭洁、污分开的转运车及转运箱。

每年应由有检测资质的第三方对清洗消毒器、灭菌设备进行效能检测。相关设备的检测参数标准见附录A。

信息管理

宜建立县域内消毒供应智慧化管理平台，对县级医院区域消毒供应中心运行数据资源进行实时监控与智慧调度，全方位监控消毒供应中心运行情况。

应建立互联互通的信息管理系统，模块包括：人员管理、物资设备管理、成本核算、绩效管理、物品信息系统追溯、质量控制等。

人员管理模块应包括：基本信息、分区域岗位、排班管理、工作量统计、人员培训、按照不同岗位不同医疗机构设置权限和功能。

物资设备管理模块应实现物资、设备、耗材、器械的出入库，设备运行及维护管理；实行无菌物品申领、使用、调配及转运监控与无菌物品供应统计分析功能。

成本核算模块宜具有成本核算功能，包括物品领用支出、器械损耗、设备维修保养、医用清洗剂及润滑剂用量、水电气消耗、设备折旧、人员费用等内容。

绩效管理模块至少具有收入与支出报表管理功能，包括物品包或件处理价格、数量、使用、医疗机构及科室物品领取时间、类别、数量、合计价格等内容，可根据时间、医疗机构及科室、操作人员姓名、工号等多维度查询统计，自动生成报表及分析。

物品信息追溯模块应对清洗消毒、检查包装、装载灭菌、储存发放、转运交接、接收入库、使用人员和患者的信息全程追溯，对复用无菌物品设置唯一性编码，追溯信息至少能保存3年。

质量管理模块应具备监测、预警、召回、质量指标与分析、问题反馈与满意度调查、不良事件上报等管理功能。

信息管理系统应具备实时反馈功能，方便区域内医疗机构间沟通，并实时查看器械清洗消毒及灭菌处理进度。

信息管理系统至少每年测试一次，测试结果必须符合标准，具有备份防灾机制。

物流配送管理

应制定物流安全制度、车辆维修保养制度、物流车辆安全检查制度、驾驶员及转运人员岗位职责。

应根据任务及工作量配置合适、洁污分开转运车辆，标识清楚，内置空调装置、材质防腐、易清洗消毒。

周转箱保持密闭，有警示标识。车辆转运过程中应打开定位及温、湿度信息监控装置，温、湿度符合WS310.1-2016。

转运人员经过消毒供应相关知识培训，按工作需要佩戴相应防护用品。

应配置专用的转运工具清洗设备。

运行要求

县级医院区域消毒供应中心与县域医疗机构的协议要求见附录B。

开展县域内医疗机构复用无菌物品品名、数量及使用频次的调研，确定复用无菌物品基数。

县级医院区域消毒供应中心集中服务制度见附录C。

县级医院区域消毒供应中心运行流程见附录D。

医院感染管理、护理质量管理中心依据相关质量标准，通过信息智慧化管理平台对消毒供应各环节进行实时及定期现场检查并反馈。

县级医院区域消毒供应中心对基础治疗包、手术器械包及敷料包宜执行同质化标配，个性化专用物品进行标识，所有复用无菌物品执行条码信息追溯管理。

应建立沟通反馈机制，运行过程中发现问题及时反馈沟通，遇新购特殊专科物品应提供清洗消毒、灭菌说明书并及时培训。

质量控制

应成立县域消毒供应质量管理小组，成员包括：医院感染管理、护理管理、医疗管理、消毒供应相关人员。

应建立健全县级医院区域消毒供应中心人员岗位职责、操作规程及各项管理制度，制度包括消毒供应中心集中服务制度、设备安全管理制度、消毒隔离制度、外来医疗器械及植入物管理制度、质量追溯管理及召回制度、不良事件管理制度、器械损耗折旧管理制度、无菌物品转运及交接制度等，各级人员掌握并按要求执行。

应建立突发事件相关应急预案，包括人员应急预案、设备系统应急预案、事故应急预案等。

参照WS310.1-2016、WS310.2-2016、WS310.3-2016等文件建立消毒供应专科质量标准，对回收、清洗、消毒、检查包装及灭菌、灭菌监测、储存、发放及转运环节进行日常质量监测，及时处理预警提示。

县域医疗机构应建立器械、器具和物品交接与质量检查制度，定期进行质量评价并及时向县级医院区域消毒供应中心反馈存在的问题。

通过信息管理数据分析及定期现场检查，对消毒供应全流程质量进行评价。

定期对县级医院区域消毒供应中心各环节中存在的问题进行分析，落实持续质量改进。

对区域内医疗机构复用无菌物品储存、使用及使用后复用器械、器具和物品的预处理情况进行定期检查并信息反馈。

发生可疑医疗器械所致的医源性感染时，县卫生健康委主管部门组织、协调县级医院区域消毒供应中心和相关部门进行调查分析，提出改进措施。

至少每半年对县域内医疗机构相关人员进行消毒供应相关专科质量标准培训。

（规范性）
清洗消毒器及压力蒸汽灭菌设备检测参数标准

清洗消毒器检测参数标准

| 检测项目 | 温度（℃） | 时间（分钟） | 频率（HZ） | 真空度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声清洗机 | 设定温度的0～+5 | ≥设定时间 | 设定频率±10% | - |
| 医用煮沸器 | 消毒温度不低于设定的消毒温度，或达到规定的A0值 | 消毒时间应不小于规定的消毒阶段时间，或达到规定的A0值 | - | - |
| 全自动喷淋清洗消毒机 | 消毒温度应介于消毒设定温度0℃~+5℃ 消毒阶段的温度应介于消毒温度范围内或达到规定的A0值 | 消毒时间应不于小规定的消毒阶段时间，或达到规定的A0值 | - | - |
| 脉动真空清洗消毒机 | 符合厂家设定 | 符合厂家设定 | - | 符合厂家设定 |

灭菌设备检测参数标准

| 序号 | 内容名称 |  | 合格标准 | 运行程序次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泄漏测试 |  | 真空泄漏率不应超过0.13kPa/min | 1 |
| 2 | B-D测试 |  | 标准测试物变色均匀 | 1 |
| 3 | 小负载热穿透测试 （灭菌温度134℃） | 温度 | 灭菌温度范围是灭菌温度+3℃ 灭菌阶段的温度均匀性不超过2℃ | 1 |
|  |  | 压力 | 201.7~229.3 kPa(相对压力) |  |
|  |  | 时间 | 灭菌时间≥4 min、维持时间≥3 min |  |
|  |  | 干燥度 | 织物标准包的干燥度不超过1% |  |
| 4 | 满负载热穿透测试（灭菌温度134℃） | 温度 | 灭菌温度范围是灭菌温度+3℃ 灭菌阶段的温度均匀性不超过2℃ | 1 |
|  |  | 压力 | 201.7~229.3 kPa(相对压力) |  |
|  |  | 时间 | 灭菌时间≥4 min、维持时间≥3 min |  |
|  |  | 干燥度 | 织物标准包的干燥度不超过1% 器械标准包的干燥度不超过0.2% |  |
|  |  | 微生物挑战测试 | 56℃下的培养结果为阴性 |  |

（资料性）
县级医院区域消毒供应中心与县域医疗机构的协议基本要求

  - 县级医院区域消毒供应中心服务要求

- 提供县域内医疗机构所有重复使用诊疗器械、器具和物品的消毒供应，如：手术、治疗常规基础器械及敷料等。（口腔器械、精密器械、内镜器械、软式内镜等贵重器械由各医疗机构按需自备，由消毒供应中心统一清洗消毒、包装、灭菌和发放）

- 物品周转箱有洁污标识，每次使用后及时清洗消毒，干燥存放。

- 提供的器械、器具及物品清洗消毒及灭菌效果需符合WS310.3-2016监测要求。

  - 县域内医疗机构需遵守事项

- 设专人负责物品的交接与管理，保证污包回收、运送、清点及无菌物品的运送、贮存及使用符合规范要求。

- 分别设有使用后污包收集暂存间及无菌物品交接发放间，两室互不交叉、相对独立。

- 可重复使用器械、器具和物品预处理后，做好保湿，置于污物收集暂存间，回收人员统一转运。精密器械应采用保护措施；被朊病毒、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的诊疗器械、器具和物品应使用双层黄色防渗漏袋封闭包装，并标明感染性疾病名称。

- 提供符合规范的可重复使用诊疗器械、器具和物品。有特殊专科器械需提供规范的产品说明书，说明本产品清洗、消毒、灭菌参数要求。

- 器械包使用前后对包内器械的数量和完整性进行确认，如有不符，及时反馈。发现湿包现象，杜绝使用。

  - 县级医院区域消毒供应中心与县域内医疗机构共同遵守事项

- 应双方约定物品申请、回收及发放时间，保证双方工作正常运转。

- 专人密闭转运物品，双方督查。

- 县级区域内，遇突发公共事件需服从无菌物品的就近调配使用。

- 县域内医疗机构应定期支付相关服务费用。可重复使用诊疗器械、器具和物品在使用过程中的损耗及折旧费用，由双方共同确认协商；精密器械耗损责任无法判断时，查购置时间，维保期内请厂方维修，过维保期双方协商分摊相应费用。

- 建立诊疗器械、器具和物品的交接、质量检查及验收制度，专人负责。

- 定期参加医院感染及消毒供应相关知识培训。

（资料性）
县级医院区域消毒供应中心集中服务制度

县级医院区域消毒供应中心与县域医疗机构须签订协议，明确双方的职责。

制定可重复使用诊疗器械、器具和物品转运交接流程。

每日按时统计汇总县域内医疗机构无菌物品申请信息，按信息清单回收与发放，对急用器械设提醒标识并优先处理。

去污区接收人员应将县域医疗机构的诊疗器械、器具和物品与本院回收的器械、器具和物品分开放置，对清点过程中存在的问题及时与相关医疗机构反馈。

对所有的可重复使用诊疗器械、器具和物品的清洗消毒灭菌进行标准同质化管理，实行信息化可追溯。

质控组长对清洗消毒、包装和灭菌质量进行检查和记录，并定期对县域医疗机构无菌物品运送、储存、使用及预处理等执行信息追溯及现场质控，对存在的问题进行分析讨论并督促改进。

建立信息沟通制度，县域医疗机构及时向县级医院区域消毒供应中心负责人或组长反映无菌物品使用过程中存在的问题，消毒供应中心组织分析并落实整改措施。

消毒员发放时严格执行查对制度，并做好交接确认。

定期对县域医疗机构相关人员进行无菌物品储存、质量检查、使用及各类复用器械、器具和物品预处理知识培训，并考核。

转运用具需洁、污分开，及时清洁消毒，定点放置。

定期收集县域医疗机构满意度调查表，分析整改存在问题，持续改进服务质量。

（资料性）
县级医院区域消毒供应中心运行流程

参考文献

- T/WSJD 39-2023 《医疗机构消毒供应中心物品信息追溯系统要求》

- 江苏省卫生健康委员会 2021版 《江苏省医院消毒供应中心（室）验收标准》

- 医疗消毒供应中心基本标准（试行）

- T/CHAS 10-3-5—2019 《中国医院质量安全管理》 第3-5部分 医疗质量保障 消毒供应

- T/CAME 23—2020 《区域消毒供应中心物流配送管理》