ICS 03.120.20

CCS A 00

DB32

江苏省地方标准

DB32/T XXXX-2024

农产品质量安全检测机构考核

现场评审工作规程

Code of practice for on-site assessment of agri-product testing laboratory

（报批稿）

2024-XX-XX 发布                                    2024-XX-XX 实施

江苏省市场监督管理局   发布

DB32/T XXXX-2024

目  次

前言...................................................................................II

1 范围..................................................................................1

2 规范性引用文件........................................................................1

3 术语和定义............................................................................1

4 职责..................................................................................2

5 现场评审程序及要求....................................................................3

5.1 评审流程............................................................................3

5.2 接收任务............................................................................3

5.3 现场评审策划........................................................................3

5.4 现场评审实施........................................................................5

5.5 整改确认与评审材料上报.............................................................10

6 评审终止.............................................................................11

附录A（规范性） 现场评审工作流程........................................................12

参考文献...............................................................................13

DB32/T XXXX-2024

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省农业农村厅提出并组织实施。

本文件由江苏省农产品质量安全标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省农业农村厅、徐州市农产品质量安全中心、泰州市农林畜水产品质量检测中心、扬州市农产品质量监督检测中心、镇江市农产品质量检验测试中心。

本文件主要起草人：吴琼、端礼钦、朱金兰、吴红军、殷锡峰、王静、王丰存、陈红燕、张利明、许燕平。

DB32/T XXXX-2024

农产品质量安全检测机构考核 现场评审工作规程

1 范围

本文件确立了农产品质量安全检测机构考核现场评审的程序、规定了人员的职责、现场评审工作各阶段的要求。

本文件适用于农产品质量安全检测机构考核一般程序中的现场评审，包括首次评审、复查评审和扩项评审。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

农产品质量安全检测机构agri-product testing laboratory

依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《农产品质量安全检测机构考核办法》等法律法规的相关规定成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对农产品、农业投入品和产地环境等进行检测的专业技术组织。

3.2

农产品质量安全检测机构考核assessment for agri-product testing laboratory

省级以上人民政府农业农村行政主管部门按照法律、法规以及相关标准和技术规范的要求，对向社会出具具有证明作用的数据和结果的农产品质量安全检测机构进行条件与能力评审和确认的活动。

3.3

现场评审on-site assessment

依据《农产品质量安全检测机构考核办法》的相关规定，由农业农村行政主管部门组织评审专家组对农产品质量安全检测机构进行的实地技术性审查和评估。

3.4

评审员assessor

依据《农产品质量安全检测机构考核办法》《农产品质量安全检测机构考核评审员管理办法》及有关规定，经农业农村部考核合格，予以登记，并受省级以上人民政府农业农村行政主管部门委派，对农产品质量安全检测机构进行考核评审的专业人员。

3.5

技术专家technical expert

受省级以上人民政府农业农村行政主管部门委派，参与评审工作，提供专业技术评价的人员。

3.6

观察员observer

受省级以上人民政府农业农村行政主管部门委派，对现场评审工作进行全程监督的人员。

4 职责

4.1 农产品质量安全检测机构考核所涉及的评审专家组应满足：

a）现场评审实行评审专家组负责制；

b）评审专家组由3-5名评审员组成，必要时可聘请其他技术专家参加；

c）评审专家组应为检测机构的非利益相关方；

d）评审专家组对现场评审的过程和结论负责；

e）评审专家组应对检测机构的文件资料、技术记录等材料保密。

4.2 评审专家组组长在评审中的职责应包括：

a）对现场评审活动的规范性及评审结论的真实性、准确性和完整性负责；

b）遵守评审纪律和行为准则，负责对评审专家组成员的工作进行监督、管理和必要的指导；

c）代表评审专家组与考核机关、检测机构沟通协调，联系考核机关派出的观察员（适用时）；

d）组织评审专家组成员确认和审查申请材料；

e）负责现场评审策划，包括日程安排、评审员分工和要求等内容；

f）组织实施现场评审，主持首次会议、座谈会、授权签字人确认和末次会议；

g）控制现场评审过程，裁决评审工作中的分歧和其他事项，并向考核机关报告；

h）重点关注农产品质量安全检测机构质量体系运行的有效性，审核评审记录的客观性和准确性；

i）确定评审结论，组织评审专家组成员编制评审报告；

j）组织对检测机构整改情况的确认，提交评审材料。

注：考核机关是省级人民政府农业农村行政主管部门。

4.3 评审员和技术专家在评审中的职责应包括：

a）遵守评审计划安排和任务分工，完成相关内容的评审工作，服从评审专家组组长的安排和调度；

b）遵守评审纪律和行为准则，对其评审内容的准确性、真实性、完整性负直接责任；

c）负责技术要素的评审员确定现场试验项目并报评审专家组组长，完成技术要素资料的评审，评价申请范围内的技术能力；

d）参与对授权签字人的确认；

e）参与评审报告和评审结论的讨论和确定；

f）根据分工对整改情况进行确认；

g）完成评审专家组组长交办的其他相关工作。

4.4 观察员（适用时）在评审中的职责应包括：

a）负责按考核机关的要求对现场评审进行全程监督，观察评审过程是否客观公正；

b）对检测机构的文件资料、技术记录等材料保密。

5 现场评审程序及要求

5.1 评审流程

现场评审工作流程应符合附录A的要求。

5.2 接收任务

评审专家组接收考核机关的评审任务后，评审专家组组长应在评审员或者技术专家的配合下对现场评审通知书、申请材料、初审材料等进行确认和审查。

5.3 现场评审策划

5.3.1评审专家组组长组织编制评审计划，包括评审日期、时间、工作内容、评审专家组分工、现场试验项目等，并及时与检测机构、评审专家组成员和观察员（适用时）沟通，落实评审计划内容。

5.3.2评审专家组成员进行具体的评审策划，包括现场评审时要关注的问题、现场评审时拟查阅的记录清单、现场要关注的内容（如标准名称、编号的准确性和现行有效性等）和关键过程、拟定现场试验项目计划、准备现场评审用的文件和表格。

5.3.3现场试验项目应覆盖申请的全部产品/参数大类、全部仪器设备类型和全部检测场所。在满足评审进度要求的前提下，现场试验项目范围可适当扩大，以增加检测方法和检测人员的考核覆盖面。现场试验时还应关注：

a）新上岗人员进行操作的项目；

b）上次评审不符合项涉及的项目；

c）标准变更的项目；

d）技术能力发生变化的项目；

e）客户质疑次数较多或出现不符合结果的项目；

f）很少进行检测的项目；

g）难度较大、操作复杂的项目；

h）能力验证和检测机构间比对结果为有问题或不满意的项目。

5.3.4现场试验项目数原则上不低于5项。首次评审和扩项评审的现场试验项目数不少于申请项目不重复数的15%，复查评审现场试验项目数不少于复查申请项目不重复数的10%。迁址、仪器设备（设施）发生重大变化或者机构分设（合并）等的现场试验项目数，参照复查评审确定考核比例。检测机构近一年以内通过的能力验证项目纳入现场试验项目计划，可免于现场试验考核。

注1：不重复数取不重复项目数和不重复检测方法数两者中的较大值。

注2：首次评审，指农产品质量安全检测机构在建立和运行质量体系后提出申请，由省级以上人民政府农业农村行政主管部门按照法律、法规以及相关标准和技术规范的要求首次对其进行条件与能力的评审和确认。

注3：扩项评审，对已获得农产品质量安全检测机构考核合格证书的农产品质量安全检测机构，申请增加检测项目，由省级以上人民政府农业农村行政主管部门按照法律、法规以及相关标准和技术规范的要求对其扩项的项目进行条件与能力的评审和确认。

注4：复查评审，对已获得农产品质量安全检测机构考核合格证书的农产品质量安全检测机构，在证书有效期届满前三个月申请办理证书延续，由省级以上人民政府农业农村行政主管部门按照法律、法规以及相关标准和技术规范的要求对其进行条件与能力的评审和确认。

5.3.5现场试验的考核形式包括：盲样考核、加标回收、人员比对、仪器比对、样品复测、见证试验等。

注1：盲样考核，指由评审专家组成员提供的有证标准样品，交检测机构进行检测和赋值，其误差或不确定度应在允许范围之内。有证标准样品的特征量值或参数包含物理特性、化学特性及定性鉴别。

注2：加标回收，指于同一样品的子样中，加入一定量的标准物质，进行测定，将其测定结果扣除样品的测定值，计算加标回收率，加标回收率应满足标准分析方法或相关质量控制标准对加标回收率的控制要求。加标后待测物含量不宜超过分析方法的测定上限，加标物的浓度宜较高，加标物的体积应较小，不宜超过原始体积的1%。

注3：人员比对，在重复性条件下，不同的人员依据同一标准、使用同一设备、对同一样品实施检测。

注4：仪器比对，同一人员依据同一标准、使用不同设备、对同一样品实施检测。

注5：样品复测，由评审专家组指定，检测机构对留存的样品实施检测，其误差或不确定度应在允许范围之内。

注6：见证试验，对于不宜实施盲样考核、人员比对、仪器比对等考核方式的检测项目，可采取过程考核的方式，考核检测人员操作的熟练和正确程度。过程考核可分为全过程考核、部分过程考核、加速过程考核。对于持续时间长、不能在现场评审期间完成的检测项目，可采取加速过程考核方式。

5.3.6盲样考核的样品由评审专家组提供。其他考核形式的样品可由检测机构协助准备，也可由评审专家组提供。由评审专家组成员提供盲样进行现场考核时，应保证样品的赋值、不确定度以及相关重要性能（例如稳定性）是准确和可靠的。

5.4 现场评审实施

5.4.1 召开首次会议

首次会议由评审专家组组长主持召开，评审专家组全体成员、检测机构中层及以上管理人员以及与评审密切相关的人员应参加首次会议。会议内容包括：

a）评审专家组组长介绍评审专家组成员，检测机构介绍与会人员；

b）评审专家组组长宣读考核机关的评审通知，说明评审的目的、依据、范围、原则、方法，明确评审涉及的要素、场所、部门、活动，声明评审活动的局限性、时限性和抽样考核的风险性；

c）评审专家组组长宣布评审日程安排、评审专家组成员分工、现场试验项目和提交现场试验结果的时间要求；

d）评审专家组组长强调评审客观公正、科学严谨、实事求是原则，向检测机构做出保密承诺，明确廉洁自律要求；

e）检测机构管理层介绍机构试运行期或最近一个评审周期内的机构运行情况，包括：机构与人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告、场所与环境、申请参数、机构声明（承诺）、能力验证（适用时）等内容；

f）检测机构为评审专家组配备陪同人员，确定评审专家组的工作场所及评审工作所需资源。

5.4.2 查看机构场所

5.4.2.1评审专家组成员根据分工，查看本次评审范围内涉及的仪器设备、检测工作、相关记录、设施与环境等是否符合《农产品质量安全检测机构考核评审细则》的要求。

5.4.2.2现场查看时可同时进行提问，并在遵守保密规定的情况下，对与本次评审有关的检测区域整体环境、关键仪器设备和设施进行拍照保存。

5.4.3 审查资料记录

评审专家组核查资料记录，应注重其适用、有效、符合受控的要求，并有相应的资源保证；其中记录还应包含足够的信息，具有可追溯性。资料记录包括但不限于：

a）组织机构信息、公正性声明、质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格；

b）法律法规及相关标准和技术规范；

c）人员档案，包括：管理和技术人员配置情况、履历证明、劳动合同、社保证明、独立性要求、培训相关记录、能力确认和授权记录、任命文件、监督记录等；

d）仪器档案，包括：说明书、使用（维护）规程、检定/校准证书及其确认记录、期间核查记录、使用（维护）记录等；

e）检测环境控制记录；

f）标准物质管理、使用、期间核查记录；

g）抽样、制样工作记录；

h）合同评审记录；

i）服务和供应品采购及验收记录；

j）标准方法验证记录；

k）内部质量控制记录、能力验证或实验室间比对记录：

l）内部审核记录、管理评审记录；

m）检测报告和检测原始记录；

n）毒品和易燃易爆品领用、批准与登记记录；

o）废气、废水、废渣等废弃物处理记录；

p）指令性检测任务实施方案（适用时）；

q）农业转基因、动植物检疫等生物安全检测机构的检测实验室、试验基地、动物房等场所生物安全等级管理记录（适用时）；

r）分包方资质评审和分包记录（适用时）。

5.4.4 现场试验考核

5.4.4.1现场试验项目应进行书面委托，明确每个项目的实验要求，重点考核制样、前处理、上机检测和快速出具报告能力。考核内容包括但不限于：

a）采用的检测标准、技术规范；

b）标准物质的选择使用；

c）仪器设备及相应辅助设施；

d）环境条件；

e）样品的接收、登记、描述、放置、制备及处置；

f）检测操作；

g）数据处理；

h）检测结果；

i）原始记录和报告。

5.4.4.2评审员应对试验的结果进行评价，评价内容包括但不限于：

a）检测标准；

b）检测设备；

c）检测人员；

d）样品接收、登记、描述、储存、制备及处置；

e）检测过程；

f）检测结果；

g）检测原始记录。

5.4.4.3现场试验时，检测结果数据不满意或与已知数据明显偏离，应要求检测机构分析原因；如属于偶然原因，可安排检测机构重新试验；如属于系统偏差，则应认为该检测机构不具备该项检测能力。

5.4.5 现场座谈会

5.4.5.1现场可通过召开座谈会的方式来评价检测机构工作人员是否经过相应的教育、培训，是否具有相应的经验和技能。

5.4.5.2现场座谈会由评审专家组组长主持，评审专家组成员参与，检测机构参与对象可包括检测机构最高管理者、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各管理岗位人员以及与申请项目相关的检测人员。

5.4.5.3现场座谈会中应对检测机构相关人员进行考察，考察内容应包括：法律法规、评审细则、体系文件、检测标准、检测技术等方面的问题。

5.4.5.4现场座谈会应对评审中发现的问题、尚不清楚的问题做跟踪性或澄清性提问。

5.4.5.5对于多场所检测机构，可根据情况采用不同的方式召开，如：集中召开、视频会议等。

5.4.6 确认授权签字人

授权签字人的确认采取面试形式。新增和扩大授权领域的授权签字人应参加确认。评审专家组组长和相关评审专家组成员对需确认的授权签字人逐一独立确认，对每个授权签字人做出评价意见，确定其授权签字领域。确认的内容包括但不限于：

a）具备中级以上（含中级）职称或同等能力；

b）具备三年及以上相关工作经历，并有工作经历的证明材料；

c）有检测机构的任命文件；

d）熟悉农产品质量安全检测机构考核的相关要求；

e）熟悉有关仪器设备的量值溯源要求；

f）熟悉所承担签字领域的标准和技术规范；

g）熟悉检测报告的审核签发程序；

h）具备对检测结果做出相应评价的能力。

5.4.7 填写评审记录

评审专家组成员在依据《农产品质量安全检测机构考核评审细则》对检测机构进行评审的同时，应详细记录评审事实。对检测机构现场评审的过程应记录在《农产品质量安全检测机构考核评审表》中。

5.4.8 召开评审专家组内部会

5.4.8.1在现场评审期间，由评审专家组组长安排时间，主持召开评审专家组内部会，主要内容包括但不限于：

a）讨论并审定评审发现的问题；

b）初步确定评审通过的检测能力，提出基本符合项和不符合项；

c）初步形成评审专家组意见和评审结论。

5.4.8.2内部沟通后，由评审专家组组长与检测机构的管理层交换意见，通报现场评审发现的不符合项和基本符合项、初步通过的检测能力和评审结论，听取检测机构的意见，解答其关心的问题，缩小双方观点的差异，整体达成一致。

5.4.9 编写评审报告

5.4.9.1评审专家组对检测机构的质量体系和技术能力进行综合评价，确定评审通过的检测能力，形成评审结论，并填写《农产品质量安全检测机构考核评审报告》。

5.4.9.2确定检测机构的检测能力是评审专家组进行现场评审的核心环节，检测能力必须正确、准确，为考核机关行政许可提供依据。

5.4.9.3确定的检测能力应满足以下条件：

a）检测人员具备正确开展相关检测活动的能力；

b）检测全过程所使用设备的功能、量程、准确度应满足预期使用要求；对检测结果有影响的设备应符合计量溯源性要求，溯源产生的修正信息应正确利用；

c）检测标准应现行有效，优先采用标准方法，标准方法应进行验证；

d）设施和环境应满足检测活动要求；

e）质量体系运行有效。

5.4.9.4确定检测能力时应注意以下方面：

a）检测能力应以检测机构现有的条件为依据；

b）检测项目按申请的范围进行确认，评审专家组不得擅自增加项目；

c）不满足5.4.9.3要求的，均按不具备检测能力处理。

5.4.9.5评审报告包括：实验室概况、考核简况、考核结果、评审专家组签名、实验室确认意见、考核报告附表等6个部分内容。

5.4.9.6评审结论分为“通过”、“基本通过”和“不通过”3种。其中：

a）“通过”是指检测机构质量体系符合《农产品质量安全检测机构考核评审细则》要求并有效运行，具备申报项目或参数的检测能力且能出具正确可靠的结果的；且按《农产品质量安全检测机构考核评审细则》评审条款要求，所有条款全部为“符合”（不适用项除外）；

b）“基本通过”分为“材料确认”和“现场确认”两种情况：

1）“材料确认”是指检测机构质量体系基本符合《农产品质量安全检测机构考核评审细则》要求且运行基本有效，但评审中发现的不符合项，可通过整改材料确认来完善的；且按《农产品质量安全检测机构考核评审细则》评审条款要求，15项及以下评审条款为“基本符合”和“不符合”，其中关键项“基本符合”少于6项，非关键项“不符合”不超过1项的；

2）“现场确认”是指检测机构质量体系基本符合《农产品质量安全检测机构考核评审细则》要求且运行基本有效，但评审中发现的不符合项，应现场确认来完善的；且按《农产品质量安全检测机构考核评审细则》评审条款要求，25项及以下评审条款为“基本符合”和“不符合”，其中10项及以下关键项“基本符合”，2项及以下非关键项“不符合”的。

c）“不通过”是指检测机构质量体系不符合《农产品质量安全检测机构考核评审细则》要求或无法保证有效运行，或申报的检测能力与实际情况存在较大差距的；或按《农产品质量安全检测机构考核评审细则》评审条款要求，25个以上条款“基本符合”和“不符合”，其中10项以上关键项“基本符合”，或3项及以上非关键项“不符合”，或1项及以上关键项“不符合”的。

5.4.9.7评审结论为“基本通过”，存在以下情况应进行现场确认：

a）涉及影响检测结果有效性和机构诚信度的不符合项；

b）涉及环境设施不符合要求；

c）涉及仪器设备故障，部分能力欠缺的；

d）对整改材料仅进行书面审查不能确认其整改是否有效的。

5.4.9.8对于评审结论为“不通过”的，应在评审报告中充分说明理由，并与检测机构进行沟通后给出结论。

5.4.10 召开末次会议

由评审专家组组长主持，评审专家组全体成员、检测机构相关人员、观察员（适用时）参加。末次会议内容包括但不限于：

a）现场评审工作简要总结，重申评审的局限性、时限性和抽样考核的风险性，向检测机构做出保密承诺；

b）宣读基本符合项、不符合项及不适用项；

c）宣读评审结论；

d）对检测机构完成整改提出要求；

e）检测机构管理层对评审专家组意见、评审结论和整改要求进行确认；

f）观察员对本次现场评审发表意见（适用时）；

g）宣布现场评审工作结束。

5.4.11 评审材料的整理

评审专家组成员完成所负责的内容确认，在评审报告及工作用表上签名；并将现场试验的报告、原始记录封存在检测机构。评审专家组应告知检测机构将封存资料列入档案管理。

5.5 整改确认与评审材料上报

5.5.1 整改

5.5.1.1现场评审基本通过的机构应在10个工作日内，对基本符合项和不符合项进行整改，并撰写整改报告，一并提交评审专家组审核。如有特殊原因不能在10个工作日内完成整改的，经由评审专家组确认并征得考核机关同意后，可将整改完成时限延长至20个工作日。

5.5.1.2检测机构应按照评审意见逐条进行整改并撰写整改报告，内容包括但不限于：

a）向考核机关报送整改报告的行文；

b）整改实施方案，包括整改领导小组情况、分工情况和整改时间表；

c）整改完成情况；

d）整改措施及证明材料（如记录、文件、修改后的文档、图片、照片等与整改有关的证据）。

5.5.2 整改材料的确认

5.5.2.1评审结论为“基本通过（材料确认）”和“基本通过（现场确认）”的，评审专家组应在收到纸质整改材料后3个工作日内完成整改材料的确认工作。

5.5.2.2评审结论为“基本通过（材料确认）”整改有效、符合要求的，由评审专家组组长签字确认。评审结论为“基本通过（现场确认）”整改有效、符合要求的，按照5.5.3执行。超过整改完成时限仍整改无效、不符合要求的，评审专家组组长不予签字确认，不推荐相关检测能力。

5.5.3 现场确认

5.5.3.1评审结论为“基本通过（现场确认）”的，评审专家组应在整改材料确认有效后5个工作日内完成现场确认工作。由包括评审专家组组长在内的两名及以上评审专家组成员，对基本符合项和不符合项的整改情况进行现场复核，确认整改是否有效、符合要求。

5.5.3.2现场确认整改有效、符合要求的，由评审专家组组长签字确认。超过整改完成时限仍整改无效、不符合要求的，评审专家组组长不予签字确认，不推荐相关检测能力。

5.5.4 上报评审材料

5.5.4.1评审专家组在现场评审工作（含整改和确认）结束后，由评审专家组组长向考核机关报送《农产品质量安全检测机构考核评审报告》，并含：

a）农产品质量安全检测机构考核评审表；

b）现场试验项目汇总表；

c）授权签字人及签字人识别；

d）会议签到表；

e）考核评审通过项目表；

f）整改完成记录表；

g）整改报告。

5.5.4.2评审专家组应提交的其他材料，包括但不限于：

a）现场考核检验报告原件1份（不包括原始记录）；

b）检测机构资质认定证书及附表；

c）考核机关要求提供的其他材料。

6 评审终止

6.1 遇到如下情况之一，评审专家组组长与检测机构及时沟通后，可暂停评审：

a）检测机构存在违反国家法律法规等问题；

b）检测机构无合法法律地位；

c）检测机构存在严重不诚信行为；

d）检测机构的能力不满足农产品质量安全检测机构的基本要求，如：场所、环境、人员、设备、质量体系等严重不符合申请条件，现场试验考核或授权签字人考核不通过等；

e）检测机构不配合或妨碍评审工作，导致评审工作无法正常进行；

f）其他无法正常开展评审的情况。

6.2 评审专家组提出现场评审暂停后，评审专家组组长应与检测机构法定代表人或被授权人（适用时）有效沟通，达成一致意见，由评审专家组提供终止现场评审的情况说明，检测机构加盖公章，评审专家组组长上报考核机关终止现场评审。若与检测机构无法达成一致意见，由评审专家组提供终止现场评审情况说明，评审专家组全体成员签字确认，评审专家组组长上报考核机关终止现场评审。

附 录 A

（规范性）

现场评审工作流程

图A.1 规定了现场评审工作流程。

图A.1 现场评审工作流程图

参考文献

[1] 农产品质量安全检测机构考核办法（2007年12月12日农业部令第7号公布，2017年11月30日农业部令第8号修订）

[2] 农产品质量安全检测机构考核评审员管理办法（中华人民共和国农业部公告第1239号）

[3] 农产品质量安全检测机构考核评审细则（农业部公告第 1239 号）

[4] 检验检测机构资质认定管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第163号修正案）