| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

32

江苏省地方标准

DB 32/T XXXX—XXXX

有源器械生产检验电子化记录技术指南

Technical guide for electronic recording of production inspection of active devices

（本草案完成时间：2024-12-01）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本原则	3

5 信息化通则	3

5.1 数据完整性	3

5.2 电子签名	5

5.3 变更管理	5

5.4 备份与恢复	5

5.5 数据安全	5

5.6 计算机化系统验证	6

6 生产过程信息化	6

6.1 设施设备	6

6.2 硬件要求	6

6.3 生产过程的物料管理	6

6.4 生产操作	7

6.5 生产环境监控	9

7 检验过程信息化	9

7.1 质量标准	9

7.2 检验记录	9

7.3 留样	9

8 质量管理信息化	10

8.1 放行管理	10

8.2 质量文件管理	10

8.3 培训管理	10

8.4 质量流程管理	10

9 质量审计信息化	11

10 关键数据项参考示例	11

附录A （资料性） 参考数据集	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省市场监督管理局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：江苏省药品监督管理局、江苏省质量和标准化研究院、江苏省药监局审核查验中心、江苏省医疗器械检验所、南京麦澜德医疗科技股份有限公司

本文件主要起草人：陈和平、张征、孙文明、刘琰、朱峰、侯月丽、王旺等

有源器械生产检验电子化记录技术指南

范围

本文件提出了在有源医疗器械生产过程中，与有源医疗器械生产、检验过程电子化记录相关的业务指南和技术指南。

本文件适用于有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业。本文件同样适用于有源医疗器械生产和检验过程质量管理信息化相关系统的设计原则和评审依据。

对于本文件未列举的信息化相关业务数据，有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业可参考本文件的相关内容，基于风险并按照同等原则执行电子记录。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1-2012　技术抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7408-2005　数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 22239-2019　信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

YY/T 1630-2018　医疗器械唯一标识基本要求

YY/T 1681-2019　医疗器械唯一标识基础术语

DB12T 1016—2020　医疗器械追溯系统设计与实施通用要求

DB4403/T 219-2021　医疗器械追溯体系标识设计及应用规范

CFDAB/T 0102.3-2014　食品药品监管信息化基础术语 第3部分:医疗器械

CFDAB/T 0301.4-2014　食品药品监管信息基础数据元 第4部分:医疗器械

CFDAB/T 0303.4-2014　食品药品监管信息基础数据元值域代码 第4部分:医疗器械

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电子记录　electronic records

一种数字格式的记录，由文本、图表、数据、声音、图示或其它数字信息构成。其创建、 修改、维护、归档、读取、发放和使用均由计算机（化）系统实现。

电子签名　electronic signature

电子记录中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 可靠的电子签名与手写签名或盖章具有同等的法律效力。可靠的电子签名指符合《中华人民共和国电子签名法》第十三条规定的电子签名。

原始记录　original record

可以描述为首次捕获的信息，可以记录在纸上（静态），也可以是电子的（通常是动态的，取决于系统的复杂性）。原始信息中在动态状态下捕获的信息应保持在该状态下可使用。

原始数据　raw data

初次或源头采集的、未经处理的数据。

工艺规程　process

用文字、图表和其他载体确定下来，指导产品加工和工人操作的主要工艺文件。

在生产信息化系统中建立与批准的工艺规程要求一致的电子工艺规程，用来管理有源医疗器械的生产和操作要求等内容。

检验信息　inspection information

在检验信息化系统中用来管理电子检验记录、样品流转、仪器与设备、方法及标准、检验人员等。

数据处理　data handling

包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。

电子批记录　electronic device history record

通过信息化系统记述每批/每台医疗器械生产、质量检验和放行审核的所有文件和记录，可追溯所有与成品质量有关的历史信息。

审计追踪　audit trail

一系列有关计算机操作系统、应用程序及用户操作等事件的记录，用以帮助从原始数据追踪到有关的记录、报告或事件，或从记录、报告、事件追溯到原始数据。

数据安全　data security

通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。

数据可靠性　data reliability

数据的准确性和可信任程度，用于描述存储的所有数据值均处于客观真实的状态。

系统管理员　system administrator

包括操作系统管理员、应用系统管理员、数据库管理员和系统审计管理员，根据相应权限管理计算机（化）系统或特定电子通信服务操作的人。

质量审计 quality audit

通过审查执行过程是否符合要求的方针政策、标准和程序来了解产品基本情况，确定改进目标的行为。

审计追踪 audit trail

用于记录数据的输入和修改以及系统的使用和变更。

基本原则

医疗器械注册人、备案人是质量安全的责任主体，宜采用信息化手段如实记录生产、检验过程中形成的所有数据，确保生产全过程持续符合法定要求。

适用性

本文件给出了一个通用的有源医疗器械生产检验电子化记录技术指导。医疗器械注册人、备案人可以参照本文件进行信息化建设，采用信息化手段对生产和检验过程中的数据加以记录。

本文件是基于目前的认知与科学技术水平起草，并不限制采用新技术与新方法。有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业可以采用经过验证的替代方法，达到本文件建议。

合理性

有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业的电子记录所包含的信息宜参考本文件，保证有源医疗器械生产质量管理业务的正常开展，为有源医疗器械生产与检验过程的追溯提供数据基础。

可行性

有源医疗器械生产过程中的电子记录建议优先存储于软件系统，也可以采用其他电子保存方法。企业的信息化建设在满足法规要求的情况下，宜基于质量风险管理，便于维护和使用。

可靠性

数据的采集、处理、存储、生成、检索、报告等活动，宜满足相应数据类型的记录填写或数据录入的需求，保证数据真实、准确、完整和可追溯。

信息化通则

数据完整性

审计追踪

记录对电子记录操作的相关信息，至少包括操作者、操作时间、操作过程、操作原因，数据的产生、修改、删除、再处理、重新命名、转移。

审计追踪的功能符合以下条件：

- 系统审计管理员需了解系统内审计追踪的属性和功能，并在确认期间对不同审计追踪进行评估，确定每个审计追踪的医疗器械相关性，确保对关键的医疗器械相关数据的审计追踪进行正确管理和参数设置；

- 系统所有时间不可修改且和审计追踪功能锁定，审计追踪功能不可关闭、删除或修改；

- 制定程序列出审计追踪的管理政策和流程，根据风险管理原则确定审计追踪里所包含的关键数据并审核。与每项操作有关的关键审计追踪可在操作完成审核之前(例如在放行之前)与其它相关记录一起审核，从而确保关键数据及其修改是可接受的；

- 非关键审计追踪的审核可按预定的频次在系统审核期间执行。此类审核由使用部门执行，必要时由质量部门进行核查(如在放行、自检或调查性活动期间)。

权限管理

依据实际的人员资质、岗位及职责，分配并控制每个人员使用电子记录与数据的功能范围及操作权限，实现人员身份和权限管理的制度化与标准化，确保系统使用规范和安全。

采用电子记录的计算机(化)系统实现操作权限与用户登录管理，至少包括：

- 建立操作与系统管理的不同权限，业务流程负责人的用户权限与承担的职责相匹配，不得赋予其系统(包括操作系统、应用系统、数据库等)；

- 管理员的权限；

- 具备用户权限设置与分配功能，能够对权限修改进行查询。

电子数据的采集/输入

无论是人工录入还是自动数据采集，包括二次处理后的电子记录，均保证正确、及时地采集或记录数据。

人工录入的获取方式宜考虑：

- 关键数据仅由经过授权的人员录入，必要时进行电子签名，系统记录录入的详细信息、录入人身份和录入时间；

- 数据由软件控制的指定格式录入，验证中需证明系统不会接受无效数据格式；

- 所有人工录入的关键数据均经过核查，可以是第二人，亦可以是经过验证的计算机化方式；

- 对录入数据的修改产生审计追踪，提供修改痕迹查询，包括数据的旧值与新值、修改时间、修改人及修改人的电子签名。此类数据的审计追踪需由经过适当授权的独立人员进行审核；

- 人工录入的数据可包括：关键工艺监控曲线的图片上传，对不具备接入条件的仪器及设备参数的人工观察、巡检、结果判断及补充说明信息。

自动数据采集的获取方式宜考虑：

- 原始系统、数据采集和记录系统之间的接口需经过验证，确保数据的准确性；

- 系统采集的数据以不易被篡改、丢失或修改的格式保存至存储器中；

- 需确保准确、实时记录数据并能显示正确的时间戳，可采用时钟同步功能，接收国家标准时间。

电子记录至少可实现原有纸质记录的同等功能，满足活动管理需求，对于医疗器械行业的电子批记录根据细分产品类别保存备查。

电子记录的修改

对电子记录的任何必要的修改均根据已批准的程序进行授权和控制。

对原始记录所做的任何和所有变更和修改均有完整记录，并由至少一位经过合适培训和确认的人员审核和批准。

基于风险，确定电子数据的关键程度，并对识别的关键数据进行审核并确认所有操作的正确执行，查看电子记录中的原始信息是否有变化(修改、删除或重新写入)，或者是否生成了未报告的相关数据。

对审计追踪的审核是批准过程中常规数据审核的一部分。

电子签名

采用电子记录的计算机(化)系统需确保登录用户的唯一性与可追溯性，采用电子签名时，符合《中华人民共和国电子签名法》的相关规定。

代替手写签名使用的电子签名需有适当的控制，确保其真实性和可追溯至电子签名记录的具体个人。

电子签名与其各自的记录一一对应、永久链接，如果后续对已签名记录进行更改，更改者对其进行电子签名。

在使用时，电子签名功能自动记录签名的时间。

有条件的，建议采用可靠的电子签名，利用密码技术采用第三方CA证书。法定代表人、主要负责人和生产管理负责人、质量管理负责人、质量授权人等关键岗位人员的电子签名采用可靠的电子签名。可靠的电子签名与手写签名或盖章具有同等的法律效力。若采用人脸识别的方式进行电子签名，签名的过程中系统宜满足人脸识别过程记录的需求，便于后续查阅电子签名记录时可以对应到具体的签名人，并具有法律效应。

变更管理

不论是业务流程单据还是体系文件等资料变化，制定变更控制的操作规程，对信息化建设、计算机(化)系统整个生命周期内所有变更的类型、风险与复杂性、测试/验证需求、审批流程、执行方式、跟踪和检查、文档记录等进行明确的规定，并严格按规程进行变更，确保与生产质量相关的计算机(化)系统的变更都处于控制下，且以文件形式进行存档。

对于必须进行验证的系统，如果发生变更(如应用系统、操作系统、硬件及通讯的变更)，需对此变更进行评估，并确定其对系统的影响。基于评估结果，确定再验证的范围。

所有的变更均需要业务部门和信息化部门共同确认，并且由体系部门进行审核，有必要的情况下，需等待体系部门更新体系文件后再做实际的变更落实工作。

备份与恢复

医疗器械企业制定合适的备份与恢复操作规程，对系统和数据进行有效备份。备份介质建议异地保存，定期维护。

建议企业建立灾难备份计划，详细规定使灾难影响最小化的预防措施和恢复措施。备份、备份恢复和灾备操作需进行培训和验证。

数据安全

医疗器械企业需遵循《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》等有关法律法规规范数据处理活动，保障数据安全。

医疗器械企业宜建立科学合理的数据安全制度，具有数据安全管理规范，确保生产过程中的数据真实、准确、完整、不可篡改和可追溯。明确专职部门及人员负责追溯数据管理，确保数据安全、防止数据泄露。

医疗器械企业宜制定合适的管理规程，对影响信息化系统运行的设施与配置进行管理，如服务器、机房、网络环境、应用系统和数据库等。

医疗器械企业宜建立应急方案，以便系统出现损坏时启用。应急方案启用的及时性与需要使用该方案的紧急程度相关。

计算机化系统验证

计算机化系统验证基于《医疗器械生产质量管理规范》开展实施，其范围与程度宜基于科学的风险评估。风险评估需充分考虑计算机化系统的使用范围和用途。

如果某些验证活动需要系统供应商或第三方支持或执行，或引用已经存在的供应商资料，则必须在验证活动中注明，并经企业的验证人员评估与复核验证结果。

生产过程信息化

设施设备

对于关键生产设备和生产过程的检测设备（如医用泄露电流测试仪；医用耐压测试仪；医用接地电阻测试仪等）的运行参数和运行状态（如运行、停用、维修等状态），首先采用自动化、信息化手段进行自动化数据采集，并进行数据监测。

建议企业根据生产实际，逐步改造或更新设备，建议设备供应商具备通用的通讯接口（如网口、串口等）并提供技术支持，实现运行参数的自动化采集、监测和控制。

如因技术条件限制或其他因素导致关键生产设备和生产过程的检测设备无法自动采集、记录数据，可采用人工录入或其它辅助方式（如照片或视频等）及时将生产及检测过程信息转化为电子数据。

建议采用信息化手段及设备编码（一维码或二维码），对生产现场设备进行合规性管理，使设备在正确的状态下，按照操作SOP（Standard Operating Procedure，标准操作程序），真实地记录数据。保证设备的使用、清洁、维护和校准的合规性与时效性，确保设备不对生产质量产生任何不利影响。

建议优先通过信息化手段查看主要生产设备的操作规程、维护保养、备品备件信息，纸质文件作为辅助和应急的情况下使用。

硬件要求

用于生产区的信息化硬件，如工作站、打印机、扫码枪等需适合相应环境的使用。工作区内使用的工作站、扫码枪与打印机之间优先考虑使用无线连接。若使用有线连接方式，也需保证连接线被统一合理的包裹在集线胶带内，同时外层包裹保护套，便于后续清洁管理。

生产过程的物料管理

物料编码管理

企业需建立物料编码管理文件，规定公司产品及部件的序列号、批次号规则，以利于对产品原材料质量、工艺水平、生产过程监控分析，保证产品质量的可追溯性。

依据物料编码管理文件通过信息化系统对原材料、包装材料、在制品、半成品、成品赋予唯一物料编码，编码展现形式包括但不限于：一维码，二维码。通过编码将企业内部的物料编码、批次号、生产日期、有效期、供应商、质量状态、数量等关联形成可追溯的物料档案。编码格式可根据企业需求自定义，例如：X-YYYYMMBBBBB，产品编号（自定义项）+4位年+2位月+5位流水号。打印的标签需至少包括：物料名称、批次信息、编码、生产日期。

原材料、包装材料管理

建议通过扫描物料标签上编码的方式对物料的配料、转移、接收、贮存和使用进行电子化记录，辅助进行物料识别，避免混淆和差错。

入库、出库信息化手段管理原材料、包装材料的全过程，包含下列电子记录形式：

通过采购订单或者收料通知单生成标签，并将标签贴到原材料上，使得原材料数据存储于信息化系统中；

标签中包含物料编码、批次、条码、生产日期、保质期等信息；

每次检验生成检验报告。记录检验中的检验物料编码、送检数量、检验合格数、不合格处理等信息；

原材料入库后生成入库单据，单据中包含物料编码、条码、批次、生产日期、保质期、仓库、仓位等信息；

原材料出库后生成出库单据，单据中包含物料编码、条码、批次、生产日期、保质期、仓库、仓位、生产订单（可其他单据领料）等信息。

办成品管理

对于需要储存的半成品，建议通过扫描物料标签上编码的方式对半成品的入库、配料、转移、接收、贮存和使用进行电子化记录，辅助进行物料识别，避免混淆和差错。

宜使用信息化手段管理需要储存的半成品的标签。

生产过程的质量状态、出库、入库和库存等信息宜实时更新、可查询。通过信息化系统对半成品的领用、暂存、配料等环节进行控制，减少在生产过程中人为因素造成的配料错误。

成品管理

成品放行前宜通过信息化系统或者其它辅助方式形成批/台签发产品放行记录。对于需要储存的成品，建议通过扫描成品标签上编码的方式对成品的接收、入库、转移、贮存和出库进行电子化记录。批签发相关数据记录需符合《医疗器械生产企业质量控制与成品放行指南》（2016年第173号）。

有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业根据《医疗器械唯一标识系统规则》对其生产有源医疗器械的各级销售包装单元赋码，并做好各级销售包装工单元有源医疗器械追溯码之间的关联。

生产操作

生产操作前

建议使用信息化手段记录生产开始前的检查确认，包括设备状态确认和工作场所没有上批遗留的产品、物料和文件，设备处于已清洁及待用状态。

建议基于预设的工艺路线，核对物料或半成品品的名称、编码、批号和标识，确保生产所用物料或中间产品正确且符合需求。核对结果形成电子记录。

生产过程中

基于工艺规程与操作SOP设计电子批记录，以工艺规程为基础，精细化生产现场管理，设定操作顺序和操作步骤间逻辑关联，控制各工序和岗位的生产操作，提供生产操作指导并规范操作人员严格按照工艺规程执行生产任务。

生产派工、工序开工时间、员工上岗、员工离岗、生产投料、生产扣料、首检、生产点检、生产汇报、完工注销等信息录入信息化系统。

生产过程关键数据，如原材料和半成品序列号、批次号、质量数据，操作人员录入信息化系统。

电子批记录的生产部分至少要包含以下内容：

- 产品名称、产品编码、规格或批量和批号的电子数据；

- 生产以及中间工序开启、结束的日期和时间的电子数据；

- 每一生产工序的负责人的电子签名；

- 生产步骤操作人员的电子签名，必要时，还宜有操作复核人员的电子签名；

- 每一原材料、包装材料的批号以及物料消耗；

- 从生产设备、控制系统上采集的关键工艺参数和人工操作记录（如人工观察、清场、检查）。记录主要生产设备的编号、名称；

- 对不合格事件的电子记录。

生成电子批记录的信息系统，根据生产过程控制需求，监控特定的关键工艺参数是否符合需求，不符合需求时生成异常事件。

电子批记录可按批次、产品品种、生产日期等检索条件进行查询。只有经授权人员允许，才可以浏览和导出电子批记录，确保批记录管理的规范、安全。

建议通过信息化系统管理车间库位，具体库位存放的物料、批次，物料出入库信息可以追溯、查询。

生产不合格处理

根据预设的标准自动捕获或人工记录异常情况，经确认为不合格品的，根据工艺规程和操作SOP中的规定记录生产过程中产生的不合格品的电子数据，包括但不限于不合格品事件描述、发生时间、紧急处理措施、受影响批次、记录人和复核人。

对不合格品处理记录完整的调查、分析和根本原因确认等过程属于质量管理信息化，建议采用系统集成或其他方式实现生产不合格处理的全过程。

生产结束后

建议使用信息化手段记录清场操作，清场电子记录内容包括：产品名称、批号、生产工序、清场日期、检查项目及结果、清场负责人及复核人电子签名。清场电子记录纳入电子批生产记录。

包装操作

电子批记录的包装部分宜包含待包装产品的批号、数量以及成品的批号和计划数量。

使用信息化手段记录包装开始前的检查，确保工作场所、包装生产线及其他设备已处于清洁或待用状态，无上批遗留的产品、文件或与本批产品包装无关的物料。检查结果形成电子记录。

基于批准的包装材料版本，核对包装材料正确无误，核对待包装产品和所用包装材料的名称、规格、数量、质量状态。核对结果形成电子记录。

电子批包装记录宜显示所包装产品的名称、规格、包装形式和批号。

电子批包装记录至少要包含以下内容：

- 产品名称、规格、包装形式、批号、生产日期和有效期的电子数据；

- 包装操作的日期和时间的电子数据；

- 包装操作负责人的电子签名；

- 包装工序的操作人员的电子签名；

- 每一包装材料的名称、批号和实际使用数量的电子数据；

- 所有待包装产品的名称、编码，以及发放、使用、销毁或退库的数量、实际产量的电子记录。

成品入库放行

电子批生产记录和批包装记录具有筛选排序功能，可便捷查看涉及异常报警或不合格的工序和批次，提升质量管理部门对批生产记录和批包装记录的审核效率。

建议企业通过建立信息化平台实现成品放行流程，放行条件、放行批准宜电子信息化。成品放行前至少符合以下条件：完成所有规定的工艺流程；规定的批生产记录完整齐全；所有规定的进货、过程、成品检验、验证等质量控制记录完整齐全，结果符合规定要求，检验/试验/验证/确认人员及其审核、授权批准人员均已按规定签发记录；产品实现全过程，特别是采购、生产等过程中的不合格、返工、返修、降级使用、紧急放行等特殊情况已经按规定处理完毕；产品说明书、标签及其版本符合规定要求；经授权的放行人员已按规定签发产品放行单，批准成品放行。

生产环境监控

建议对企业的温、湿度系统的运行情况采用信息化手段进行自动化数据采集，并形成设备与电子数据的可视化展示，实时监控温、湿度系统的运行状态，确保生产环境符合要求。

建议记录生产区和仓储区监控温、湿度系统的报警信息，包括报警发生的时间、位置信息、设备信息、报警内容、处理人和恢复时间等电子数据，并允许查询和打印报警信息。

企业可根据温度和湿度对于生产过程的影响程度进行风险评估，制定数据采集和监控的频率。

检验过程信息化

检验过程的电子记录至少包含质量标准，检验流程，检验水平，检验项目，检验方案，抽检（GB/T 2828.1-2012技术抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划）或全检，检验记录，检验报告或证书，检验仪器名称/编号，作为检验过程的基础，建议将检验样品管理作为检验过程信息化的补充。

质量标准

建立多种规格与型号的原材料、半成品和成品检验所依据的包括内控标准在内的电子质量标准，并可根据检验数据进行合格与否的自动判定。

电子质量标准包含《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》中要求的质量标准的所有内容。

检验记录

采用电子检验记录，记录中包含《医疗器械生产质量管理规范》要求的检验记录的所有内容。

电子档检验记录包括原材料，半成品，成品的质量检验记录，并可追溯该批/台产品所有相关的质量检验情况。

通过自动采集并记录检验过程中产生的相关数据，同时允许分配了操作权限的人员把人工操作、检验、观察的信息录入系统。

电子检验记录的检验类型和范围，按预先设置的公式进行计算和修约，如采用计算机系统的自动复核，该功能需经过验证、确认。

已生成的电子检验记录可以进行查阅、导出、打印，只有经过授权人员方可允许查阅、导出、打印，并确保相关检验数据的真实、完整和可追溯。

留样

企业依据产品和工艺特定制定留样规定，建议采集用信息化手段，提供检验样品的全生命周期管理，信息至少包括以下方面：

- 留样：样品名称、批号或序列号、数量、留样期限、留样地点、保存条件等等；

- 样品存放：包装方式、存放地点、设备名称、设备编号、环境条件等；

- 样品检验：检验依据、检验方法、检验项目、质量标准、检验结果、检验人员、复核人员、检验日期；

- 剩余样品处理：样品名称、批号、剩余数量、销毁数量、状态、处置人员、处置地点、处置方法、处置日期。

- 上述信息均采用信息化手段进行记录，并能够进行查询与追溯。

质量管理信息化

放行管理

企业根据强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求、产品交付要求、企业内部控制标准等制定实施原材料、半成品、成品放行文件，明确原材料、半成品、成品放行条件、放行批准要求，建立放行电子记录，放行记录包含《医疗器械生产企业质量控制与成品放行指南》中规定的要求，根据原材料和半成品，成品批准放行的文件，在电子检验记录或产品放行单等文件中给予明确的结论，如符合标准同意放行、不符合标准不同意放行或其他决定，并根据放行的职责权限进行电子签名。经电子签名后的电子检验记录与纸质检验记录具有同等法律效力。

原材料、半成品、成品放行后，电子系统满足产品生产全过程追溯，保证生产全过程信息真实、准确、完整和可追溯，依法承担责任，接受社会监督。

质量文件管理

建议有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业采用信息化手段，系统地设计、制定、审核、批准和发放文件，并确保与医疗器械相关的文件经质量管理部门的审核。

建议有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业采用信息化手段，管理文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、打印或导出、保管和销毁等文件生命周期流程，并形成文件（打印件、电子文件）的分发、撤销和销毁（仅打印件）的电子记录。

建议对于文件的起草、修订、审核和批准的相关操作，采用电子签名，并注明日期。

建议有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业采用信息化手段，增强文件的分类存放，条理分明，便于查询。

建议有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业采用信息化手段，提醒文件的定期审核与修订工作，并防止旧版文件的误用。

培训管理

建议有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业采用信息化手段，建立有效的培训管理体系，确保与产品生产、质量相关的所有人员都经过培训，培训的内容宜与岗位需求相适应，并定期评估培训的实际效果。

质量流程管理

建议有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业采用信息化手段，建立完整的质量管理体系，如设计开发控制、变更控制、CAPA等质量管理流程，形成相应的电子记录并长期保存。

建议有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业采用信息化手段，开展对产品的数据分析工作，以确认工艺稳定可靠，以及原辅料、半成品、成品现行质量标准的适用性，及时发现不良趋势，确定产品及工艺改进的方向。

质量审计信息化

医疗器械监管部门或有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业基于《医疗器械生产质量管理规范》，结合本文件的相关条款，开展对有源医疗器械生产企业的生产、检验电子化记录的质量审计。

建议的审计点包括但不限于如下内容：

- 有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业的计算机化系统的清单，必须包含功能用途和使用范围；

- 有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业的计算机化系统管理的规章制度和规程；

- 计算机化系统的验证管理规程与执行过程；

- 与计算机化系统管理相关的不合格、变更或其他生产质量相关的记录。

建议有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业定期组织对可能影响产品质量的计算机化系统进行质量审计，监控本文件的实施情况，并执行必要的CAPA。

关键数据项参考示例

有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业可根据生产工艺的特性以及实际生产、检验情况，基于质量风险管理的原则，充分识别生产与检验过程中的关键工艺参数和关键质量属性，形成关键数据项并采用信息化手段进行监控。以下关键数据项示例，供参考。

建议有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业按照《医疗器械生产质量管理规范》中生产管理对生产记录可追溯的要求，对关键数据项进行整理，逐步积累和建设完整的适用监管的数据集。

有源医疗器械的生产工序

| 工序 | 关键属性 |
| --- | --- |
| 烧录 | 软件名称、软件版本 |
| 焊接 | 焊接温度、焊接时间 |
| 装配 | 扭力 |
| 测试 | 电流、电压 |
| 老化 | 温度、湿度、时间 |

（资料性）
参考数据集

数据集设计说明

字段描述

用符合医疗行业下器械细分行业规范定义字段描述。

字段别名

用符合医疗行业下器械细分行业规范的英文翻译定义字段别名。

补充说明

用于针对部分特别的字段进行补充说明，提高字段含义的可读性。

数据项的数据类型及表达

数据项的数据类型及说明表

| 数据类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 字符型 | 通过字符形式表达的值的类型 |
| 整数型 | 通过“0”到“9”数字表达的整数类型的值 |
| 浮点型 | 通过“0”到“9”数字表达的实数 |
| 日期型 | 通过YYYYMMDD的形式表达的值的类型，符合GB/T 7408 |
| 日期时间型 | 通过YYYYMMDDThhmmss的形式表达的值的类型，符合GB/T 7408 |
| 逻辑型 | 两个且只有两个表明条件的值，True/False |
| 二进制 | 上述类型无法表示的其他数据类型，比如图像、音频等 |

通用数据集

设备管理数据集

设备管理—主档数据集

设备管理主档数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备代码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 设备状态 | 字符串 | FUSESTATUS | — |
| 3 | 设备名称 | 字符串 | FNAME | — |
| 4 | 生产厂商 | 字符串 | FMASUPPLY | — |
| 5 | 供应厂商 | 字符串 | FSUPPLY | — |
| 6 | 部门/位置 | 字符串 | FUDEPART | — |
| 7 | 其他编码 | 字符串 | FONUMBER | — |

表A.2 设备管理主档数据集（续）

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 设备类型 | 字符串 | FTYPENUMBER | — |
| 9 | 设备规格 | 字符串 | FEQSIZE | — |
| 10 | 生产国别 | 字符串 | FCOUNTRY | — |
| 11 | 出厂日期 | 日期型 | FPRODATE | — |
| 12 | 出厂编号 | 字符串 | FFANUMBER | — |
| 13 | 安装日期 | 日期型 | FSETUPDATE | — |
| 14 | 启用日期 | 日期型 | FBEGUSEDATE | — |
| 15 | 图号/档案号 | 字符串 | FDRAWNUMBER | — |
| 16 | 设备来源 | 字符串 | FEQSOURCE | — |
| 17 | 外形尺寸 | 字符串 | FBODIMENSION | — |
| 18 | 备注 | 字符串 | FNOTE | — |

设备管理—附件信息数据集

设备管理附件信息数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 附件编号 | 字符串 | FATNUMBER | — |
| 3 | 附件名称 | 字符串 | FATNAME | — |
| 4 | 出厂日期 | 日期型 | FPRODATE | — |
| 5 | 设备原值 | 浮点型 | FORIGINALVALUE | — |
| 6 | 重量（T） | 浮点型 | FWEIGHT | — |
| 7 | 功率（KW） | 浮点型 | FPOWER | — |
| 8 | 数量 | 浮点型 | FQTY | — |
| 9 | 单位 | 字符串 | FUNITNAME | — |
| 10 | 备注 | 字符串 | FNOTE | — |

设备管理—技术参数数据集

设备管理技术参数数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 参数代号 | 字符串 | FPARANUMBER | — |
| 3 | 参数名称 | 字符串 | FPARANAME | — |
| 4 | 标准值 | 浮点型 | FSTDVALUE | — |
| 5 | 实测值 | 浮点型 | FACTVALUE | — |
| 6 | 测量日期 | 日期时间型 | FMEADATE | — |

表A.4 设备管理技术参数数据集（续）

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 备注 | 字符串 | FNOTE | — |

设备管理—部位信息数据集

设备管理部位信息数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 部位号 | 字符串 | FPARTNO | — |
| 3 | 部位名称 | 字符串 | FPARTNAME | — |
| 4 | 是否日点检 | 逻辑型 | FISCHECKEVERYDAY | — |
| 5 | 备注 | 字符串 | FNOTE | — |

设备管理—特性分类数据集

设备管理特性分类数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 特性代码 | 字符串 | FCHANUMBER | — |
| 3 | 特性名称 | 字符串 | FCHANAME | — |
| 4 | 备注 | 字符串 | FNOTE | — |

设备管理—设备安全说明数据集

设备管理设备安全说明数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 安全说明 | 字符串 | FDESCRIPTION | — |

设备管理—备品备件数据集

设备管理备品备件数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 备件料号 | 字符串 | FSPANUMBER | — |
| 3 | 备件名称 | 字符串 | FSPANAME | — |
| 4 | 储备定额 | 浮点型 | FSTORAGEQUANTITY | — |

表A.8 设备管理备品备件数据集（续）

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 再用量 | 浮点型 | FINUSEAMOUNT | — |

物料管理数据集

物料—主档管理

物料主档管理集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料代码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 物料名称 | 字符串 | FNAME | — |
| 3 | 规格型号 | 字符串 | FSPECIFICATION | — |
| 4 | 描述 | 字符串 | FDESCRIPTION | — |

物料—包装与单位信息管理

物料包装与单位信息管理集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料代码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 最小包装量 | 浮点型 | FINCREASEQTY | — |
| 3 | 基本单位 | 字符串 | FBASEUNIT | — |
| 4 | 采购单位 | 字符串 | FPURCHASEUNIT | — |
| 5 | 销售单位 | 字符串 | FSALEUNIT | — |
| 6 | 库存单位 | 字符串 | FSTOREUNIT | — |
| 7 | 委外单位 | 字符串 | FSUBCONUNIT | — |
| 8 | 生产单位 | 字符串 | FPRODUCEUNIT | — |

物料—尺寸信息管理

物料尺寸信息管理集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料代码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 长 | 浮点型 | FLENGTH | — |
| 3 | 宽 | 浮点型 | FWIDTH | — |
| 4 | 高 | 浮点型 | FHEIGHT | — |
| 5 | 体积 | 浮点型 | FVOLUME | — |
| 6 | 毛重 | 浮点型 | FGROSSWEIGHT | — |

表A.11 物料尺寸信息管理集（续）

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 净重 | 浮点型 | FNETWEIGHT | — |

物料—库存控制信息管理

物料库存控制信息管理集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 最大库存量 | 浮点型 | FMAXQTY | — |
| 3 | 安全库存量 | 浮点型 | FSAFEQTY | — |
| 4 | 最低库存量 | 浮点型 | FLOWLIMIT | — |
| 5 | 启用保质期 | 逻辑型 | FISBATCHMANAGE | 年；月；日 |
| 6 | 保质期单位 | 字符串 | FKFUNIT | — |
| 7 | 保质期限 | 浮点型 | FKFPERIOD | — |
| 8 | 启用序列号 | 逻辑型 | FFEEDSN | — |
| 9 | 启用批号管理 | 逻辑型 | FISBATCHMANAGE | — |
| 10 | 第三方序列号 | 字符串 | FOTHERSN | — |
| 11 | 最小发货批量 | 浮点型 | FMALIMIT | — |

物料—BOM主档信息管理

物料BOM主档信息管理集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 字段别名 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品编码 | 字符串 | FNUMBER | — | 或物料编码 |
| 2 | BOM编号 | 字符串 | FBOMNUMBER | — | — |
| 3 | BOM单据日期 | 日期型 | FBOMDATE | — | — |
| 4 | 版本 | 字符串 | FVERSION | — | — |
| 5 | 物料属性 | 字符串 | FERPCLS | — | — |
| 6 | 规格型号 | 字符串 | FMODEL | — | — |
| 7 | 图号 | 字符串 | FCHARTNUMBER | — | — |
| 8 | 备注 | 字符串 | FNOTE | — | — |

物料—BOM子集物料信息管理

物料BOM子集物料信息管理集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品代码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 项次 | 整数型 | FREPLACEGROUP | — |

表A.14 物料BOM子集物料信息管理集（续）

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 子项类型 | 字符串 | FMATERIALTYPE | — |
| 4 | 原料代码 | 字符串 | FPRONUMBER | — |
| 5 | 原料名称 | 字符串 | FPRONAME | — |
| 6 | 原料规格型号 | 字符串 | FPROSPECIFICATION | — |
| 7 | 原料属性 | 字符串 | FPROERPCLS | — |
| 8 | 子项单位 | 字符串 | FUNIT | — |
| 9 | 生效日期 | 日期型 | FBEGINDAY | — |
| 10 | 失效日期 | 日期型 | FENDDAY | — |
| 11 | 变动损耗率（%） | 浮点型 | FSCRAPRATE | — |
| 12 | 分子 | 浮点型 | FNUMERATOR | — |
| 13 | 分母 | 浮点型 | FDENOMINATOR | — |
| 14 | 不投料 | 逻辑型 | FISFEED | — |
| 15 | 备注 | 字符串 | FNOTE | — |

生产操作数据集

生产电子批记录

生产电子批记录—任务单总记录

生产电子批记录任务单总记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 序号 | 整数型 | FENTRY | — |
| 3 | 详细项目/表单 | 字符串 | FFROM | — |
| 4 | 项目/表单内容 | 字符串 | FFROMD | — |
| 5 | 执行人 | 字符串 | FOPRER | — |
| 6 | 执行时间 | 日期时间型 | FOPRDATE | — |
| 7 | 执行结果 | 字符串 | FOPRRES | — |

生产电子批记录—工序流转卡总记录

生产电子批记录工序流转卡总记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 序号 | 整数型 | FENTRY | — |
| 3 | 工序名称 | 字符串 | FPRONAME | — |
| 4 | 生产批号 | 字符串 | FPROLOT | — |

表A.16 生产电子批记录工序流转卡总记录集（续）

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 使用资源 | 字符串 | FUSERES | — |
| 6 | 操作员工 | 字符串 | FOPRER | — |
| 7 | 计划开工时间 | 日期时间型 | FPSTARDATE | — |
| 8 | 计划完工时间 | 日期时间型 | FPENDRDATE | — |
| 9 | 实际开工时间 | 日期时间型 | FRSTARDATE | — |
| 10 | 实际完工时间 | 日期时间型 | FRENDRDATE | — |
| 11 | 计划数量 | 浮点型 | FPQTY | — |
| 12 | 合格数量 | 浮点型 | FPASSQTY | — |
| 13 | 不合格数量 | 浮点型 | FNGQTY | — |

生产电子批记录—工序流转卡总记录

生产电子批记录工序流转卡总记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 序号 | 整数型 | FENTRY | — |
| 3 | 项目归属 | 字符串 | FPROOWER | — |
| 4 | 详细项目/表单 | 字符串 | FFROM | — |
| 5 | 项目/表单内容 | 字符串 | FFROMD | — |
| 6 | 执行人 | 字符串 | FOPRER | — |
| 7 | 执行时间 | 日期时间型 | FOPRDATE | — |
| 8 | 执行结果 | 字符串 | FOPRRES | — |

生产电子批记录—投料分页记录

生产电子批记录投料分页记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 序号 | 整数型 | FENTRY | — |
| 3 | 项目归属 | 字符串 | FPROOWER | — |
| 4 | 详细项目/表单 | 字符串 | FFROM | — |
| 5 | 项目/表单内容 | 字符串 | FFROMD | — |
| 6 | 执行人 | 字符串 | FOPRER | — |
| 7 | 执行时间 | 日期时间型 | FOPRDATE | — |
| 8 | 执行结果 | 字符串 | FOPRRES | — |

生产电子批记录—清场分页记录

生产电子批记录清场分页记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 序号 | 整数型 | FENTRY | — |
| 3 | 项目归属 | 字符串 | FPROOWER | — |
| 4 | 详细项目/表单 | 字符串 | FFROM | — |
| 5 | 项目/表单内容 | 字符串 | FFROMD | — |
| 6 | 执行人 | 字符串 | FOPRER | — |
| 7 | 执行时间 | 日期时间型 | FOPRDATE | — |
| 8 | 执行结果 | 字符串 | FOPRRES | — |

生产电子批记录—检验分页记录

生产电子批记录检验分页记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 序号 | 整数型 | FENTRY | — |
| 3 | 项目归属 | 字符串 | FPROOWER | — |
| 4 | 详细项目/表单 | 字符串 | FFROM | — |
| 5 | 项目/表单内容 | 字符串 | FFROMD | — |
| 6 | 执行人 | 字符串 | FOPRER | — |
| 7 | 执行时间 | 日期时间型 | FOPRDATE | — |
| 8 | 执行结果 | 字符串 | FOPRRES | — |

生产电子批记录—汇报分页记录

生产电子批记录汇报分页记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 序号 | 整数型 | FENTRY | — |
| 3 | 项目归属 | 字符串 | FPROOWER | — |
| 4 | 详细项目/表单 | 字符串 | FFROM | — |
| 5 | 项目/表单内容 | 字符串 | FFROMD | — |
| 6 | 执行人 | 字符串 | FOPRER | — |
| 7 | 执行时间 | 日期时间型 | FOPRDATE | — |
| 8 | 执行结果 | 字符串 | FOPRRES | — |

生产电子批记录—不合格分页记录

生产电子批记录不合格分页记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 序号 | 整数型 | FENTRY | — |
| 3 | 项目归属 | 字符串 | FPROOWER | — |
| 4 | 详细项目/表单 | 字符串 | FFROM | — |
| 5 | 项目/表单内容 | 字符串 | FFROMD | — |
| 6 | 执行人 | 字符串 | FOPRER | — |
| 7 | 执行时间 | 日期时间型 | FOPRDATE | — |
| 8 | 执行结果 | 字符串 | FOPRRES | — |

生产电子批记录—委外分页记录

生产电子批记录委外分页记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 序号 | 整数型 | FENTRY | — |
| 3 | 项目归属 | 字符串 | FPROOWER | — |
| 4 | 详细项目/表单 | 字符串 | FFROM | — |
| 5 | 项目/表单内容 | 字符串 | FFROMD | — |
| 6 | 执行人 | 字符串 | FOPRER | — |
| 7 | 执行时间 | 日期时间型 | FOPRDATE | — |
| 8 | 执行结果 | 字符串 | FOPRRES | — |

生产不合格记录

生产不合格记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 不良处理日期 | 日期时间型 | FDEALDATE | — |
| 3 | 备注 | 字符串 | FNOTE | — |
| 4 | 工序名称 | 字符串 | FPRONAME | — |
| 5 | 计划数量 | 浮点型 | FPQTY | — |
| 6 | 合格数 | 浮点型 | FPASSQTY | — |
| 7 | 汇报不良数 | 浮点型 | FRNGQTY | — |
| 8 | 质检不良数 | 浮点型 | FCNGQTY | — |

清场电子记录

清场电子记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 工序名称 | 字符串 | FPRONAME | — |
| 3 | 执行要求 | 字符串 | FIMREQ | — |
| 4 | 执行工具 | 字符串 | FIMTOOL | — |
| 5 | 检查结果 | 字符串 | FIMRES | — |
| 6 | 清场时间 | 日期时间型 | FCLEARDATE | — |
| 7 | 清场人 | 字符串 | FCLEARER | — |

检验电子记录

检验单总记录

检验单总记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验单编号 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 物料编码 | 字符串 | FMATNUMBER | — |
| 3 | 批次 | 字符串 | FLOT | — |
| 4 | 送检数量 | 浮点型 | FSUBQTY | — |
| 5 | 合格数量 | 浮点型 | FPASSQTY | — |
| 6 | 不合格数量 | 浮点型 | FNGQTY | — |
| 7 | 破坏品数量 | 浮点型 | FBADQTY | — |
| 8 | 检验区域 | 字符串 | FCHECKAREA | — |
| 9 | 检验结果 | 字符串 | FCHECKRES | — |
| 10 | 检验人 | 字符串 | FCHECKER | — |

当前环境状态记录

当前环境状态记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验单编号 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 指标 | 字符串 | FTARGET | — |
| 3 | 监测值 | 字符串 | FMONITOR | — |
| 4 | 最新判定结果 | 字符串 | FRES | — |
| 5 | 更新时间 | 日期时间型 | FDATE | — |

生产汇报记录

生产汇报总记录

生产汇报总记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验单编号 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 2 | 物料编码 | 字符串 | FMATNUMBER | — |
| 3 | 批次 | 字符串 | FLOT | — |
| 4 | 送检数量 | 浮点型 | FSUBQTY | — |
| 5 | 合格数量 | 浮点型 | FPASSQTY | — |
| 6 | 不合格数量 | 浮点型 | FNGQTY | — |
| 7 | 破坏品数量 | 浮点型 | FBADQTY | — |
| 8 | 检验区域 | 字符串 | FCHECKAREA | — |
| 9 | 检验结果 | 字符串 | FCHECKRES | — |

生产汇报—条码明细记录

生产汇报条码明细记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单号 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 产品代码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 3 | 产品名称 | 字符串 | FNAME | — |
| 4 | 成品条码 | 字符串 | FBARCODE | — |
| 5 | 成品批次 | 字符串 | FLOT | — |
| 6 | 成品数量 | 浮点型 | FQTY | — |
| 7 | 单位名称 | 字符串 | FUNIT | — |
| 8 | 质量状态 | 字符串 | FBARMASS | — |
| 9 | 生产时间 | 日期时间型 | FDATE | — |
| 10 | 保质期类型 | 整数型 | FDATETYPE | 1=年;2=月;3=日 |
| 11 | 保质期期限 | 浮点型 | FDATENUM | — |
| 12 | 保质期时间 | 日期时间型 | FKFDATE | — |

生产汇报—扣料明细记录

生产汇报扣料明细记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 产品编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 3 | 产品名称 | 字符串 | FNAME | — |
| 4 | 工序名称 | 字符串 | FPRONAME | — |

表A.30 生产汇报扣料明细记录集（续）

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 成品条码 | 字符串 | FBACODE | — |
| 6 | 原料条码 | 字符串 | FPROBARCODE | — |
| 7 | 资源名称 | 字符串 | FUSERES | — |
| 8 | 原料代码 | 字符串 | FPRONUMBER | — |
| 9 | 原料名称 | 字符串 | FPRONANME | — |
| 10 | 使用数量 | 浮点型 | FUSEQTY | — |
| 11 | 使用批次 | 字符串 | FUSELOT | — |

生产汇报—不良信息记录

生产汇报不良信息记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 产品编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 3 | 产品名称 | 字符串 | FNAME | — |
| 4 | 工序名称 | 字符串 | FPRONAME | — |
| 5 | 不良原因名称 | 字符串 | FNGNAME | — |
| 6 | 不良原因备注 | 字符串 | FNGNOTE | — |
| 7 | 不良数量 | 浮点型 | FNGQTY | — |
| 8 | 改判合格数量 | 浮点型 | FRPASSQTY | — |

生产汇报—加工员工记录

生产汇报加工员工记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 产品编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 3 | 产品名称 | 字符串 | FNAME | — |
| 4 | 工序名称 | 字符串 | FPRONAME | — |
| 5 | 成品条码 | 字符串 | FBACODE | — |
| 6 | 成品批次 | 字符串 | FLOT | — |
| 7 | 员工姓名 | 字符串 | FUSER | — |

生产汇报—余量标签记录

生产汇报余量标签记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新条码 | 字符串 | FNBARCODE | — |
| 2 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 3 | 产品编码 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 4 | 产品名称 | 字符串 | FNAME | — |
| 5 | 工序名称 | 字符串 | FPRONAME | — |
| 6 | 成品条码 | 字符串 | FBARCODE | — |
| 7 | 原条码 | 字符串 | FOBARCODE | — |
| 8 | 原批次 | 字符串 | FLOT | — |
| 9 | 物料代码 | 字符串 | FMATNUMBER | — |
| 10 | 剩余数量 | 浮点型 | FSQTY | — |

生产汇报—当前环境状态记录

生产汇报当前环境状态记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 指标 | 字符串 | FTARGET | — |
| 3 | 检测值 | 字符串 | FMONITOR | — |
| 4 | 最新判定结果 | 字符串 | FRES | — |
| 5 | 更新时间 | 日期时间型 | FDATE | — |

电子包装记录

电子包装记录集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱码 | 字符串 | FBOXCODE | — |
| 2 | 是否混装 | 逻辑型 | FISMIX | — |
| 3 | 子件条码 | 字符串 | FBARCODE | — |
| 4 | 子件物料编码 | 字符串 | FMATNUMBER | — |
| 5 | 子件批次 | 字符串 | FLOT | — |
| 6 | 子件单位 | 字符串 | FUNIT | — |
| 7 | 子件数量 | 浮点型 | FQTY | — |

检验过程数据集

样品管理

送检

样品送检数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送检单号 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 物料编号 | 字符串 | FNUMBER | — |
| 3 | 送检数量 | 字符串 | FSUBQTY | — |
| 4 | 送检时间 | 日期时间型 | FSUBDATE | — |

产品检验

样品检验数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验单号 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 批次 | 字符串 | FLOT | — |
| 3 | 送检数量 | 浮点型 | FSUBQTY | — |
| 4 | 合格数量 | 浮点型 | FPASSQTY | — |
| 5 | 不合格数量 | 浮点型 | FNGQTY | — |
| 6 | 破坏品数量 | 浮点型 | FBADQTY | — |
| 7 | 检验区域 | 字符串 | FCHECKAREA | — |
| 8 | 检验结果 | 字符串 | FCHECKRES | — |

留样

样品留样数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验单号 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 批次 | 字符串 | FLOT | — |
| 3 | 留样原因 | 字符串 | FRETNOTE | — |
| 4 | 操作时间 | 日期时间型 | FOPRDATE | — |

审计追踪数据集

审计追踪数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作时间 | 日期时间型 | FOPRDATE | — |
| 2 | 操作电脑 | 字符串 | FOPRCOMP | — |
| 3 | 单据编号 | 字符串 | FDUCNO | — |
| 4 | 审计备注 | 字符串 | FNOTE | — |

表A.39 审计追踪数据集（续）

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 类型 | 字符串 | FTYPE | 新增；修改；删除 |
| 6 | 表名称 | 字符串 | FTABNAME | — |
| 7 | 字段名称 | 字符串 | FFILENAME | — |
| 8 | 修改前数据 | 字符串 | FOLDDATA | — |
| 9 | 修改后数据 | 字符串 | FNEWDATA | — |

电子签名数据集

电子签名数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签名人 | 字符串 | FSIGNER | — |
| 2 | 签名时间 | 日期时间型 | FSIGNDATE | — |
| 3 | 备注 | 字符串 | FNOTE | — |

出入库数据集

入库对应的数据集

入库对应的数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入库单号 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 入库日期 | 日期时间型 | FINDATE | — |
| 3 | 供应商名称 | 字符串 | FSUPNUMBER | — |
| 4 | 物料编号 | 字符串 | FMATNUMBER | — |
| 5 | 批次号 | 字符串 | FLOT | — |
| 6 | 条码 | 字符串 | FBARCODE | — |
| 7 | 入库数量 | 浮点型 | FQTY | — |
| 8 | 入库单位 | 字符串 | FUNIT | — |
| 9 | 入库员工姓名 | 字符串 | FINUSER | — |
| 10 | 生产日期 | 日期时间型 | FDATE | — |
| 11 | 保质期 | 日期时间型 | FKFDATE | — |
| 12 | 仓库 | 字符串 | FSTOCK | — |
| 13 | 仓位 | 字符串 | FSTOCKLOG | — |

出库的数据集

出库的数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出库单号 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 出库日期 | 日期时间型 | FOUTDATE | — |
| 3 | 物料编号 | 字符串 | FMATNUMBER | — |
| 4 | 批次号 | 字符串 | FLOT | — |
| 5 | 条码 | 字符串 | FBARCODE | — |
| 6 | 出库数量 | 浮点型 | FQTY | — |
| 7 | 出库单位 | 字符串 | FUNIT | — |
| 8 | 入库员工姓名 | 字符串 | FINUSER | — |
| 9 | 生产日期 | 日期时间型 | FDATE | — |
| 10 | 保质期 | 日期时间型 | FKFDATE | — |
| 11 | 仓库 | 字符串 | FSTOCK | — |
| 12 | 仓位 | 字符串 | FSTOCKLOG | — |

生产派工数据集

生产派工数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 派工单号 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 派工日期 | 字符串 | FDATE | — |
| 3 | 资源名称 | 字符串 | FUSERES | — |
| 4 | 生产任务单编码 | 字符串 | FPBILLNO | — |
| 5 | 工序名称 | 字符串 | FPRONAME | — |
| 6 | 物料编码 | 字符串 | FMATNUMBER | — |
| 7 | 派工数量 | 浮点型 | FPLANNUM | — |
| 8 | 计划开始时间 | 日期时间型 | FSTARTDATE | — |
| 9 | 计划结束时间 | 日期时间型 | FENDDATE | — |

生产的关键质量属性参考示例

有源医疗器械注册人、备案人和受托生产企业可根据有源生产工艺的特性以及实际生产、检验情况，基于质量风险管理的原则，充分识别生产与检验过程中的关键工艺参数和关键质量属性，形成关键数据项并采用信息化手段进行监控。

有源医疗器械的生产工序

| 工序 | 关键属性 |
| --- | --- |
| 烧录 | 软件名称、软件版本 |
| 焊接 | 焊接温度、焊接时间 |
| 装配 | 扭力 |

表A.44 有源医疗器械的生产工序（续）

| 工序 | 关键属性 |
| --- | --- |
| 测试 | 电流、电压 |
| 老化 | 温度、湿度、时间 |

例如：对测试这一工序步骤中的关键质量属性建立特定的数据集，可参考下表：

关键属性数据集

| 序号 | 字段描述 | 数据类型 | 字段栏位 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产任务单编码 | 字符串 | FBILLNO | — |
| 2 | 工序名称 | 字符串 | FPRONAME | — |
| 3 | 资源名称 | 字符串 | FUSERES | — |
| 4 | 关键属性名称 | 字符串 | FKEYNAME | — |
| 5 | 关键属性值 | 字符串 | FKEYVALUE | — |
| 6 | 物料编码 | 字符串 | FMATNNUMBER | — |