附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 汽车安全气囊点爆装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | - 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■ 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 沈 莉 |  |  | 联系电话 |  | 13004177905 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全节能 环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着道路车辆法规的不断发展和完善，作为汽车安全气囊试验中重要测量好的设备的汽车安全气囊点爆装置的技术也不断提高和完善。在道好的路车辆安全气囊试验中，根据试验要求通过汽车安全气囊点爆装置对安全气囊核心器件--控制模块的点爆幅度、延迟时间、持续时间、温度、压力、电流等参数进行触发、控制并回馈采集气囊点爆零时刻前起至结束后各参数的数据，根据数据对试验结果进行判别。因此，汽车安全气囊点爆装置的准确性直接关系到气囊试验的数据的可靠性，关系到乘客的安全性。目前，国内各大安全气囊研发机构、制造厂商主要集中采用美国MICROSYS公司、德国HUDE 公司和日本共和公司生产的汽车安全气囊点爆装置。在校准方面，国内还未开展汽车安全气囊点爆装置的系统、适应的系统校准方法，仅局限于单独参数校准，比如气囊环境舱的环境温度校准。目前一般由原制造厂提供汽车安全气囊点爆装置的标定服务，存在周期长、费用高、响应不及时等问题。 因此，申请汽车安全气囊点爆装置校准规范的起草，建立汽车安全气囊点爆装置的校准方法，配合汽车安全气囊点爆装置的标定工作，满足国家标准GB19949《道路车辆安全气囊部分》中对安全气囊电学、温度、压力参数条款的要求，提升安全气囊、碰撞试验数据可信度，为汽车被动安全检测技术的提高提供基础性保障。国内还未有相关计量校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 本规范适用于使用中汽车安全气囊点爆装置的校准。 计量原理：点爆控制单元采用同步信号取样法，通过外部同步触发来保证数据的同步性；点爆舱温度采用标准传感器器法测量法，在点爆舱内部有效空间及点爆测试台上布点，测量温度示值误差、均匀度及波动度；数据通道采用模拟信号法进行计量，通过模拟标准温度型号、压力信号完成安全点爆装置内置数据通道的计量。 校准用主要设备： 序号; 校准设备; 测量范围; 准确度/最大允许误差/不确定度. 1; 数字示波器; 通道数：双通道及以上 测量带宽：≥10MHz; 时间：±（0.01%读数+50ps）. 2; 数字多用表; 具有高速取样功能 采样速率：（0～100）kHz DCV：（0～100）V; ±0.1%. 3; 标准直流电压源; （0～80）mV; ±0.2%. 4; 直流电阻箱; （1～10）Ω; 0.5级. 5; 负载; 2Ω或3Ω或5Ω; 0.1级. 6; 温度测量标准 （含传感器）; 分辨力：0.01℃ （-50～100）℃; ±0.5℃. 7; 压力校准器; （0～500）kPa; ±0.5%. 8; 0℃恒温器或冰点槽; 0℃; ±0.05℃. 校准主要参数及技术指标： 序号; 模块; 校准参数; 测量范围; 计量特性. 1; 点爆控制单元; 点爆电流; （0.5～5）A; MPE:±1%. 点爆持续时间; 0.1ms～10ms; MPE:±0.1ms. >10ms～1s; MPE:±1%. 点爆延时; 0.1ms～10ms; MPE:±0.1ms. >10ms～1s; MPE:±1%. 点爆电阻; （1～10）Ω; MPE:±1.5%. 2; 点爆舱; 测试台中心温度误差; （-50～100）℃; MPE:±2.0℃. 温度偏差; （-50～100）℃; MPE:±2.0℃. 温度波动度; （-50～100）℃; MPE:±0.5℃. 温度均匀度; （-50～100）℃; 最大2.0℃. 测试台温度波动度; （-50～100）℃; MPE:±0.5℃. 测试台温度均匀度; （-50～100）℃; 最大1.5℃. 3; 数据通道; 温度; （-50～100）℃; MPE:±0.4℃. 压力; （0～500）kPa; MPE:±2.5%FS. |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 申请汽车安全气囊点爆装置校准规范的起草，建立汽车安全气囊点爆装置的校准方法，配合汽车安全气囊点爆装置的标定工作，满足国家标准GB19949《道路车辆安全气囊部分》中对安全气囊电学、温度、压力参数条款的要求，提升安全气囊、碰撞试验数据可信度，为汽车被动安全检测技术的提高提供基础性保障。未涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。