附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 石油产品盐含量测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |  |
| 主要起草单位 |  | 山东省计量科学研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张森 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 15688896268 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  |  |  | 3万元 |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院，辽宁省计量科学研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 1.目的和意义： - 原油及其产品中存在的氯盐，其危害主要体现在设备的腐蚀、铵盐堵塞以及催化剂中毒等，因此对石油产品中盐含量的检测非常重要。石油产品盐含量测定仪适用于测量原油及其产品中的盐含量，是指其中可溶于水的氯盐含量，包括氯化钠、氯化镁、氯化钙等，其含量全部折合成氯化钠的量来计算。石油产品盐含量测定仪在石化企业中保有量巨大，但国内目前没有规程规范对石油产品盐含量测定仪做出计量性能要求。 - 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： - 石油产品盐含量测定仪在石化企业、科研院所、检测机构都有较广泛的应用，编制石油产品盐含量测定仪校准规范，能够有效解决仪器的量值溯源问题，确保仪器量值准确，为仪器的性能评价提供依据。制定石油产品盐含量测定仪校准规范，填补国内相关计量技术规范空白，满足市场检校需求，完善石化行业量值溯源体系，为石化行业的快速发展提供保障。 - 3.查新结果： - 通过查询“国家计量技术规范全文公开系统”及“工标网”等标准库，未发现与石油产品盐含量测定仪相关及类似的检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 1.计量技术规范的适用范围： - 适用于微库仑滴定法（电量法）原理，以氯化钠计测量范围在（0~10000）mg/L的石油产品盐含量测定仪的校准。 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； - 以江苏江分电分析仪器有限公司生产的WC-200型、泰州金航分析仪器有限公司生产的THA-2000型和泰州市升拓精密仪器有限公司生产的TWC-2000型石油产品盐含量测定仪等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： - 序号; - 校准项目; - 测量范围; - 技术要求. - 1; - 示值误差; - ＜10 mg/L; - ±0.6 mg/L. - ≥10 mg/L; - ±8%. - 2; - 重复性; - ＜10 mg/L; - 0.3 mg/L. - ≥10 mg/L; - 3%. - 主要测量标准的技术指标； - 校准项目; - 计量器具名称; - 测量范围; - 不确定度/准确度. - 示值误差 、重复性; - 氯化钠纯度标准物质; - 纯度99.9%; - 相对扩展不确定度不超过0.05%（k=2）. - 电子天平; - 分度值不大于0.1 mg; - 级. - 分度吸量管或单标线吸量管、容量瓶; - /; - A级. - 微量注射器; - 10 μL、50 μL; - 最大允许误差±12%、±8%. - 简要描述主要计量项目的技术原理 - 石油产品盐含量测定仪（以下简称仪器）适用于原油及其产品中盐含量的测量，其中的盐含量以NaCl计，其原理是在含有一定量银离子的醋酸电解液中，样品中的氯离子与银离子发生如下反应：Cl−+Ag+→AgCl↓。后续反应消耗的银离子由电解电极产生，通过测量电解银离子消耗的电量，根据法拉第定律计算出试样中的盐含量。仪器由进样单元、滴定单元、库仑计、数据处理单元等组成。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 1.与国内相关技术规范之间的关系； - SY/T 0536-2008《原油盐含量的测定 电量法》适用于样品测量，该标准中无仪器校准相关信息，制定该规范属于填补空白。 - 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； - 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |  |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。