附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 二氧化氮气体检测报警器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | — |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘盾 |  |  | 联系电话 |  | 13089499199 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | — |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能█环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的意义 二氧化氮气体检测报警器广泛应用于石油化工、环境监测、冶炼等领域，测量环境中二氧化氮气体的浓度，目前国内外有多家生产制造企业。其量值准确与否，直接涉及安全环保、人身安全。目前国家及部门、地方尚未颁布二氧化氮气体检测报警器检定规程或校准规范。因此制定二氧化氮气体检测报警器校准规范，确保其计量性能准确可靠、测量结果具有溯源性，为仪器使用部门、计量技术机构以及相关企业等提供校准依据，进而为二氧化氮气体检测提供客观、科学、准确的计量保障，是非常必要的。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 该校准规范的制定，将使二氧化氮气体检测报警器的计量特性技术要求和校准方法有据可依，填补国内相关计量技术规范空白，为二氧化氮气体监测数据准确可靠提供必要的计量保障，同时产生良好的社会效益。从行业需求来看，伴随石油和化工产业的高质量发展，该仪器应用极为广泛，迫切需要复现的二氧化氮气体量值具有不间断的溯源链，因此，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 3.查新结果 经标准查新，已发布的JJG（新）01-2015《一氧化氮和二氧化氮气体检测仪检定规程》，其适用范围、使用场所、技术要求等特性均不适用二氧化氮气体检测报警器的校准要求。国内目前尚无专用的二氧化氮气体检测报警器计量检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 适用于测量范围为（0～1000）μmol/mol二氧化氮气体检测报警器的校准。 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 以GQ-AEC2232b型、Polytron 8000型和Pac 7000型等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 示值误差; MPE：±10%（相对误差）或±2μmol/mol. 2; 重复性; 不大于3%. 3; 响应时间; 扩散式不大于120s，吸入式不大于60s. 4; 零点漂移; ±3%FS. 5; 量程漂移; ±5%FS. 3.主要测量标准的技术指标 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 示值误差、重复性、零点漂移、量程漂移; 二氧化氮气体标准物质，相对扩展不确定度不大于2%（k=2）;经处理过的压缩空气或高纯氮气（99.999%）. 2; 响应时间; 电子秒表，分度值不大于0.1s. 4.简要描述主要计量项目的技术原理 本校准规范采用国际上通用的比较测量法，对二氧化氮气体检测报警器的全部性能进行校准。仪器经预热稳定后，用标准气体校准仪器的零点和量程值，然后依次通入不同浓度的标准气体，读取被测仪器的示值，与标准气体的已知浓度进行比较，校准仪器的示值误差、响应时间、重复性、漂移等计量指标。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系 JJG（新）01-2015《一氧化氮和二氧化氮气体检测仪检定规程》不适合二氧化氮气体检测报警器的校准。本次立项制定的《二氧化氮气体检测报警器校准规范》适用于生产过程中适时连续监测及报警的二氧化氮检测报警器的校准。本课题研究重点是被测对象的测量范围为（0～1000）μmol/mol的二氧化氮气体检测报警器的校准方法。JJG（新）01-2015 《一氧化氮和二氧化氮气体检测仪检定规程》的测量范围、计量性能、使用场所、技术要求等计量特性均不适用二氧化氮气体检测报警器的校准要求，本研究对象的测量范围、示值误差、校准环境条件与上述地方计量检定规程不同。本课题制订的《二氧化氮气体检测报警器校准规范》，在石油化工等领域开展校准工作，解决目前校准无依据的问题，确保复现的二氧化氮气体量值的准确可靠。填补国家及行业该校准规范的空白。与JJG（新）01-2015不重合，不交叉。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。