附件3：

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 消声室内反射平面装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20000元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | GB/T 6882-2016《声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法》和GB/T 4214.1-2017《声学 家用电器及类似用途器具噪声 测试方法 第1部分 通用要求》对消声室内反射平面吸声系数做了明确规定。目前行业内关于反射平面吸声系数的测量方法主要是阻抗管法和混响室法，阻抗管法主要应用于材料的测试，混响室法是在混响室中测试，均不适用于现场测试。由于现场校准方法缺失，实验室使用的反射平面良莠不齐，通过研究和能力验证试验已经证实由于反射平面差异导致噪声测试结果有（2~3）dB的较大偏差。 为了规范消声室内反射平面装置的技术要求和计量特性，给生产企业和检测机构提供准确可靠的测试数据，建立公平竞争的市场秩序，急需制定《消声室内反射平面装置校准规范》。 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、范围：本规范适用于新制造、使用中的消声室内反射平面装置的校准，其他类似用途的反射平面也可参照本规范进行校准。 2、主要技术指标： 吸声系数：（100~10000）Hz范围内应小于0.06； 反射平面尺寸：应在测量面在反射面的投影尺寸向四周延伸，延伸量不小于最低测量频率声波波长的1/4和0.75m的较大者。 3、主要测量标准： - 声频信号发生器 测量范围：(20～10k)Hz； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.1dB - 功率放大器 测量范围：(20～10k)Hz； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.3 dB - 信号采集分析系统 测量范围：(20～10k)Hz； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.2 dB - 传声器 测量范围：(20～10k)Hz； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.4dB 5）声校准器 测量范围：94dB/1000Hz； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.2dB 6）相对湿度 测量范围：(10～95)%RH； 不确定度/最大允差/准确度等级：±2%RH 7）大气压力 测量范围：(80～120)kPa； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.2% 8）钢卷尺 测量范围：(0～10)m； 不确定度/最大允差/准确度等级：±0.5mm 4、主要计量项目的技术原理（吸声系数）： 1）工作时，用声校准器对测量系统进行校准； 2）控制声频信号发生器、功率放大器输出（100~10k）Hz频率范围内的白噪声，各频段信号幅度应至少比背景噪声高10dB。 3）被测反射平面上垂直方向布置两个传声器； 4）测量两个传声器的声压级，计算出两点之间传递函数，并进一步计算出被测物反射平面的吸声系数。（详见GB/T 18696.2-2002中8.6、8.7） |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本计量技术规范的编制将参考国家标准GB/T 18696.2-2002《声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 第2部分：传递函数法》中的相关条款。 经查，国家及本行业内没有类似计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |