附件

纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 八篮烘箱校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | £制定 ☑修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | JJF(纺织)011-2010 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ☑校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ☑基础 |
| 主要起草单位 |  | 国家纺织计量站上海分站 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 熊杰 |  |  | 联系电话 |  | 13818062127 |
| 任务年限 |  | 2021年-2023年 |  |  | 申请经费 |  | — |
| 参加单位 |  | 纺织工业科学技术发展中心等 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 ☑其他：提升水平 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 八篮烘箱一种用于测定纺织材料含水率或回潮率的通风式烘箱，适用标准有GB/T 9995-1997《纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法》。 原JJF（纺织）011-2010《八篮烘箱校准规范》计量特性和校准方法表述不尽准确，校准方法操作性不强，不确定度评定不尽合理，及时进行修订十分必要。修订后可更加符合JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，也为购买和使用该仪器的单位提供技术依据。 本次修订主要有以下内容： （1）修改规范适用范围，删除“新制造、使用中和修理后”等文字。 （2）修改引用文件，加入JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》。 （3）修改术语：温度波动度改为“各测量点温度随时间的变化量”。 （4）将计量特性4.2.1升温时间,4.2.2保温性能,4.3结构与外观，4.4安全性能等内容调整为校准前检查项目。 （5）标准器加入电子天平，用来校准烘篮。 （6）修改温度示值误差、温度波动度、均匀度的计算公式。 （7）对附录A温度示值误差测量结果不确定度评定（示例）重新评定，增加温度波动度、均匀度测量结果不确定度评定。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、范围：本规范适用于八篮烘箱的校准，其他类似烘箱的校准可参照本规范。 2、主要计量特性 （1）烘篮质量最重者与最轻者之差：≤10mg； （2）温度示值误差：±2℃； （3）温度偏差：±2℃； （4）温度均匀度：≤2℃； （5）温度波动度：±1℃。 3、主要测量标准的技术指标 （1）多点数字温度仪：测量范围（0～300）℃，分辨力不低于0.1℃，MPE：±0.5℃； （2）电子秒表：测量范围（0.01s～1h），MPE：±0.10s； （3）电子天平：测量范围（0～500）g, d = 1mg,级。 4、主要计量项目的技术原理 （1）烘篮质量差计量：常温状态下，用电子天平逐个冷称烘篮质量，并根据结果加以调整，保证烘篮质量最重者与最轻者之差：≤10mg。 （2）温度示值误差计量，将五根测温探头通过称重孔放入烘箱（四角附近各放一根，中间一根），待烘箱到达设定温度且稳定后，每3分钟记录一次烘箱显示值和箱内实际温度值。 计算公式如下（本次修订删除了原公式的修正值） ——温度示值误差，℃； ——烘箱显示值的算术平均值，℃； ——烘箱五个测试点实测值的算术平均值，℃； （3）温度均匀度计算公式 ——温度均匀度，℃； ——各测量点在第i次测得的最高温度，℃； ——各测量点在第i次测得的最低温度，℃； n ——测量次数。 （4）温度波动度改为“各测量点温度随时间的变化量”，其计算公式如下 ——温度波动度，℃； ——测量点j在第n次测量中的最高温度，℃； ——测量点j在第n次测量中的最低温度，℃； |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ☑国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查询，目前除JJF(纺织) 011-2010《八篮烘箱校准规范》外，未发现有相关类似的该类型仪器计量技术规范。 本项目是对JJF(纺织) 011-2010《八篮烘箱校准规范》的修订，修订完成后将代替JJF(纺织) 011-2010。 本项目不涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “R”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。