纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 织物冲击渗水性测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ☑制定 £修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ☑校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ☑基础 |
| 主要起草单位 |  | 浙江省轻工业品质量检验研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 胡有杰 |  |  | 联系电话 |  | 13336108451 |
| 任务年限 |  | 2021年-2023年 |  |  | 申请经费 |  | — |
| 参加单位 |  | 纺织工业科学技术发展中心等 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 ☑其他：产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 该仪器的工作原理：将一定容量的水喷淋到试样的表面，试样后面放一个称过重量的吸水纸。然后再称重吸水纸，通过纸张吸水前后的重量差来测量织物渗水性能。 冲击渗透试验方法适用于任何经过或未经过拒水整理的织物。可以测量织物的抗冲击渗水性，预测织物对雨水的渗透性。尤其适用于测量服装织物的抗渗透性。经查询，2017年12月1号正式实施的GB/T 33732-2017《纺织品抗渗水性的测定 冲击渗透试验》中对纺织品冲击渗透试验装置技术参数做出了具体的规定，但目前国内没有相应试验装置的校准规范，造成该仪器无法校准或不能正确校准，不能给纺织品检测结果能提供全面、可靠、准确的技术保障。为了保证渗透试验结果的可靠性，统一试验装置校准方法是非常有意义且必要的。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 本项目校准规范适用于纺织品抗渗水性测定中冲击渗透试验仪的校准。 - 计量特性： 序号; 项目; 技术要求; 备注. 1; 试样安放角度; 45°±1°; 直接测量. 2; 漏斗尺寸; 漏斗直径：（152±5）mm 漏斗高度：（178±5）mm; 直接测量. 3; 喷嘴孔径; （0.99±0.005）mm; 直接测量. 4; 喷嘴最低端与试样垂直距离; （610±10）mm; 直接测量. 5; 弹簧夹子宽度; （152±10）mm; 直接测量. 6; 弹簧夹重量; （0.45±0.05）kg; 直接测量. 7; 圆孔外圈和内圈圆周直径; 内圈：（18.3±0.5）mm; 直接测量. 外圈：（32.5±0.5）mm; 直接测量. - 主要测量标准的技术指标: 序号; 标准器名称; 测量范围; 准确定等级/最大允许误差/不确定度; 数量. 1; 数显倾角仪; （0~360）°; MPE:±0.2°; 1. 2; 卡尺; （0~300）mm; MPE:±0.04mm; 1. 3; 钢直尺; （0~1000）mm; MPE:±0.2mm; 1. 4; 电子天平; （0~600）g; 级; 1. 5; 影像测量仪; （23.5~148）X; MPE:±（1.4+3L/1000）μm; 1. |
| 水平 |  | □国际先进 ☑国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、经查新，现行JJF（纺织）083-2018《织物沾水度仪校准规范》和本次申请校准规范校准参数接近，但检测依据和检测方法不同，检测设备外观和性能参数也不同。 2、本项目不涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “R”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。