兵工民品行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 烟火药爆发点测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | ∕ |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国兵器工业第二〇四研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 岳璞 |  |  | 联系电话 |  | 029-88291772 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 20万 |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 烟花爆竹烟火药属于爆炸物品，具有易燃易爆、伤害性强的特点，烟火药系指氧化剂、可燃物等几种物质的混合物，设计上通过产生热、光、电、气体或所有这一切的结合达到一种效果。这些效果是非爆燃性的、自续的放热等一些化学反应产生的。氧化剂为烟火药提供燃烧所需要的氧，主要有硝酸盐类和高氯酸钾类化工原料，还有些不含氧的物质，如CCl4、C2Cl6等也可以，其性质不稳定，遇热会分解，甚至引起燃烧和爆炸。随着经济的高速发展，市场对烟花爆竹的需求越来越大，生产厂家也越来越多，烟火药的功能越来越多，威力也越来越大，据统计，目前我国共有各类花炮生产企业8万余家，主要分布在江西、湖南、广西、河北、浙江等地。烟花爆竹烟火药引发的安全问题也随之而来，近年来，烟花爆竹烟火药引发的爆炸事故层出不穷、几乎每个主产区都有，对人民群众的生活造成了极大的伤害、引起了党和国家的高度重视，这就需要我们重视在烟火药的生产、运输、储存等方面存在的问题，需严格检验烟火药安全性能，爆发点温度是评价烟花爆竹烟火药安全性和安定性的重要特性参数，爆发点测试仪是用于烟花爆竹烟火药爆发点测量的专用仪器 。 烟花爆竹烟火药爆发点测试仪没有专用的检定规程或校准规范，烟火药测试仪校准规范的建立，可以实现对烟花爆竹烟火药爆发点安全特性量的准确定值，满足当前烟火药在研制、生产、加工和使用中对爆发点安全特性量计量和量值传递的迫切需求。可以为正确评价烟花爆竹烟火药科研水平、准确控制产品安全特性量值提供重要的计量保障。 经查证，国内目前无烟火药爆发点测试仪的检定∕校准相关计量技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本校准规范适用于新制造、使用中或维修后的烟花爆竹用烟火药爆发点测试仪的校准。 2. 主要计量特性 2.1 控温仪表 温度范围 15℃～400℃；控温精度±1℃ 400℃～600℃；控温精度±2℃ 2.2 测温仪表 温度计和检测仪表：15℃～400℃， 精度±1℃ 400℃～600℃， 精度 ±2℃ 2.3 加热浴温度波动性 温度范围： 15℃～400℃， ±1℃ 400℃～600℃， ±2℃ 2.4 计时仪 量程（0.1～999.9）s, 分辨率为0.01s 2.5 爆发点重复性 不大于4℃ 2.6 爆发点示值误差 不大于6℃ 3. 校准用设备 - 温度仪表 测量范围不低于600℃，分度值0.1℃ 3.2 天平 测量范围不低于50mg ，分度值0.001g 3.3 爆发点标准物质 特屈尔炸药5秒爆发点延滞期温度为（240～270）℃ ，测量不确定度不大于3℃（k=2）。 4. 校准项目包括：外观、控温仪表、测温仪表、加热浴温度波动性、计时仪、爆发点重复性和爆发点示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.目前国内编制的相关规范有WJ 2294-95 《火药和炸药爆发点测试装置检定规程》，主要针对火、炸药爆发点测试装置和固体炸药小药量热爆炸临界温度测试装置的检定。 ①由于烟火药和火、炸药的化学成分不一样，烟火药爆发点测试仪和火、炸药爆发点测试仪的构造和测量范围不一致。 ②WJ 2294规程中控温仪表和测温仪表的测温范围最高为500℃，对控温精度未做要求，而本校准规范中要求控温仪表和测温仪表的测温范围最高为600℃，不同的测温范围要求不同的控温精度； ③WJ 2294规程中加热浴温度最高为500℃，温度波动性为±1℃，而本校准规范中加热浴温度最高为600℃，根据加热浴温度不同，要求不同的温度波动性； ④WJ 2294规程中不做爆发点重复性； ⑤本规范爆发点示值误差校准所用的标准物质和WJ 2294规程中不一样。 2.未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | 2020年12月28日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。