纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 婴幼儿背带燃烧性能测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 £修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | — |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 基础 |
| 主要起草单位 |  | 浙江省轻工业品质量检验研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 胡有杰 |  |  | 联系电话 |  | 13336108451 |
| 任务年限 |  | 2021年-2023年 |  |  | 申请经费 |  | — |
| 参加单位 |  | 纺织工业科学技术发展中心等 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 其他：产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 婴幼儿背带燃烧性能测试仪用于测试婴幼儿背带整体燃烧火焰蔓延速率，用以判断其整体燃烧性能。 基本原理为测试时将背带模拟穿着状态组装好，通过束缚成人的肩带将背带垂直放置，调节燃烧器角度和火焰高度及与背带距离，火焰接触背带材料底部边缘一定时间后移开，测定火焰在背带表面从接触点到背带燃烧区域的损毁长度蔓延所需的时间。 相关的测试方法有GB/T 35270-2017《婴幼儿背带（袋）》、GB/T 5456-2009《织物品 燃烧性能 垂直方向试样火焰蔓延性能的测定》。 目前尚未有婴幼儿背带燃烧性能测试仪的相关规程规范，规范编制主要是为各使用单位提供校准依据，以便准确进行量值溯源，制定该规范十分必要。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：婴幼儿背带燃烧性能测试仪及相似仪器。 2．计量特性： 3.主要测量标准的技术指标: 序号; 项目; 技术要求; 备注. 1; 点火器角度; 45°±1°、90°±1°; 直接测量. 2; 气体喷嘴口径; 0.19mm±0.02mm; 直接测量. 3; 火焰稳定器孔径; φ0.9mm±0.02mm、φ1.7±0.02mm; 直接测量. 4; 火焰高度（火焰尺）; （20±2）mm、（40±2）mm; 直接测量. 5; 燃烧器管口与样品距离; 5mm±2mm; 直接测量. 6; 计时器; 点火计时器：±0.5s; 直接测量. 燃烧计时器：±0.5s. 序号; 标准器名称; 测量范围; 准确定等级/最大允许误差/不确定度; 数量. 1; 角度尺; （0~320）°; MPE:±5′; 1. 2; 游标卡尺; （0~150）mm; MPE:±0.03mm; 1. 3; 电子秒表; （0.01s-1h）; MPE:±0.10s; 1. 4; 影像测量仪; （200×100）mm; MPE:±(3.0+L/200)μm; 1. |
| 水平 |  | □国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查询，国家、行业相关类似规范有JJF (纺织)068-2016《垂直燃烧试验仪校准规范》，但针对对象和燃烧器有所不同。 目前国内尚无该仪器的校准规范，本项目不涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “R”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。