兵工民品行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 自动滤料分析仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 山西新华防化装备研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘力 |  |  | 联系电话 |  | 18636979956 0351-2877930 |
| 任务年限 |  | 2021.01～2022.12 |  |  | 申请经费 |  | 12万元 |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 新冠肺炎疫情爆发以来，国家和人民对于防护物资的需求迅速增加，防护物资包括防护口罩、防颗粒物呼吸器等，其以滤除微小气溶胶颗粒（含细菌、病毒的微小颗粒等）的能力为表征，用以检验防护物资对气溶胶的防护能力。 自新冠肺炎疫情发生以来，党中央采取积极措施，支持防护口罩、防颗粒物呼吸器等疫情防控急需医疗物资的生产企业迅速复工达产、多种方式扩大产能和增加产量。目前，防护口罩全国日产能已超过3亿只。防护口罩、防颗粒物呼吸器等对有害气溶胶的防护能力（过滤效率）是其最重要的性能指标之一，过滤效率的高低直接反映防护口罩、防颗粒物呼吸器的产品质量和防护水平，关系人员的生命安全。因此，对防护口罩、防颗粒物呼吸器等防护产品的过滤效率进行准确评价十分必要。 目前，用于测试防护物资对有害气溶胶防护性能的仪器有俄罗斯ΦAH-A和кол型过滤效率测试装置、美国8130系列自动滤料分析仪等仪器。在国内，检测机构、研究院所、企业等单位大多使用自动滤料分析仪对防护口罩、防颗粒物呼吸器等进行“颗粒物过滤效率”性能测试。其中，ΦAH-A和кол等部分过滤效率测试装置分参数溯源至国防科技工业防化一级计量站建立的油雾仪检定装置、皂膜式气体流量标准装置、钟罩式气体流量标准装置；而自动滤料分析仪国内尚无溯源渠道。 自动滤料分析仪由气溶胶发生系统、光电光度计、流量计等元器件组成，部件不可拆卸，仪器整体体积庞大，国内目前没有气溶胶浓度、粒径现场校准装置或过滤效率现场校准装置，导致仪器浓度、粒径或过滤效率等量值无溯源渠道。目前，仪器只能通过国内比对或购买TSI公司生产的定性校准滤纸实施自校准来确保量值的相对准确；因国内比对周期长、不确定性大，且无法确保量值的准确性，而通过进购TSI公司生产的定性校准滤纸自校技术受控于国外，且进口受限，在防护口罩、防颗粒物呼吸器研生产过程中，因仪器量值无法保证，导致防护口罩、防颗粒物呼吸器产品质量无法保证；我单位通过近几年的研究，自制了自动滤料分析仪的校准系统及校准方法，急需编制自动滤料分析仪校准规范，确保防护口罩、防颗粒物呼吸器等防护装备的实物质量。 经查证，国内目前尚无自动滤料分析仪的检定/校准相关计量技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1 范围：本规范适用于透过率为0.0001%~99.9999%自动滤料分析仪的校准。 2 主要计量特性： 2.1 阻力示值误差 最大允许误差：±5 %。 2.2 阻力重复性：不大于2%。 2.3 透过率示值误差 在油雾气溶胶浓度（50~200）mg/m3，质量平均粒径（0.28~0.34）μm的条件下： 透过率0.0700～0.2000，最大允许误差：±20 %； 透过率0.0070～0.0400，最大允许误差：±25 %； 透过率0.0001～0.0002，最大允许误差：±30 %。 2.4 透过率重复性：不大于5%。 3 计量项目包括：外观、各部分连接、阻力示值误差、阻力重复性、透过率示值误差、透过率重复性。 4 标准器： 标准样板：32.0 L/min：125.4 Pa； 42.5 L/min：214.6 Pa； 85.0 L/min：802.6 Pa。 最大示值允许误差：±1%。 标准滤纸：透过率范围为（0.0700～0.2000）经定值的滤纸，不确定度为7%（k=2）； 透过率范围为（0.0070～0.0400）经定值的滤纸，不确定度为8%（k=2）； 透过率范围为（0.0001～0.0002）经定值的滤纸，不确定度为10%（k=2）。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.目前，国内已编制相关规范有：JJF（军工）128-2015《防护过滤器材油雾透过率测定用浊度计》、JJF 1800-2020《气溶胶光度计校准规范》及JJF（苏）215-2018《气溶胶光度计校准规范》，该类规范仅能在实验室实现对光度计的流量、气溶胶浓度和气溶胶粒子粒径或过滤效率等参数进行单检定或校准。 本规范的编制能实现过滤效率的综合校准、现场校准，且本规范与上述规范检定/校准的对象各不相同。 2.经调研，目前在国内，没有自动滤料分析仪相关的校准规范或检定规程。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。