附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 撞击感度试验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 浙江省化工产品质量检验站有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 许丹红 |  |  | 联系电话 |  | 0571-81182364 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的、意义: 撞击感度试验仪用于测量固体和液体对落锤撞击的敏感度，并确定该物质是否过于危险，因而其受试形态不适于运输。仪器主要有落锤质量、落锤高度等参数直接影响到试验结果，从而影响危险化学品（含货物危险性）鉴定检测检验分类结果。 该仪器属于非定型设备，然而专业的计量部门没有特定针对该仪器的校准规范，从而导致该仪器基本处于无法校验的状态。仪器生产企业、使用机构、质检机构等单位自行编制的核查方法控制项目不统一、误差要求不一致，导致最终影响检验结果的判定。因此，迫切需要制定出合适的撞击感度试验仪校准规范，对使用该仪器的危险化学品（含货物危险性）鉴定检测检验等各行业都是很有必要的。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该校准规范的建立，将使得用于撞击感度试验过程中撞击感度试验仪的技术条件和校准方法有据可依，填补国内相关计量技术规范空白，为过程检测数据准确可靠提供计量保障，产生良好的社会效益。从行业需求来看，随着安全相关工作的不断重视，可以有效的规范行业开展试验，消除企业间的技术壁垒，便于企业、厂家等的贸易和交流，并着实促进行业技术水平的提高。撞击感度试验仪将得到广泛应用，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 - 查新结果： 经查询，已发布的GB/T 21567-2008《危险品 爆炸品撞击感度试验方法》、GB/T 21848-2008 《工业用化学品 爆炸危险性的确定》、GB 19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》、GB/T 14372-2013 《危险货物运输 爆炸品的认可和分项试验方法》、联合国《试验和标准手册》（第七修订版）所用仪器设备与本规范一致，但该标准属于试验方法相关的标准，未涉及仪器的校准和检定等相关内容。其他国家、本行业或其他行业均未见相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围： 本校准规范适用于爆炸品撞击感度试验的撞击感度试验仪的校准。 - 计量特性的技术指标： 以WL-1撞击感度试验仪为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 落锤质量误差/ kg; ±0.005. 2; 落高测量误差/ mm; ≤5. - 主要测量标准的技术指标： 序号; 项目; 技术要求. 1; 落锤质量误差/ kg; 天平测量范围（0～12）kg，分度0.002kg. 2; 落高测量误差/ mm; 钢直尺测量范围（0～1000）mm，分辨率不大于1mm。. - 技术原理： 将测量天平开启，稳定后归零，将落锤置于称量盘中间，稳定后开始读数，，从而达到校准撞击感度试验仪的落锤质量；使用钢直尺测量落锤下落高度，从而达到校准撞击感度试验仪的落高。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系： 经查阅，参考的GB/T 21567-2008《危险品 爆炸品撞击感度试验方法》、GB/T 21848-2008 《工业用化学品 爆炸危险性的确定》、GB 19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》、GB/T 14372-2013 《危险货物运输 爆炸品的认可和分项试验方法》、联合国《试验和标准手册》（第七修订版）所用仪器设备与本规范一致，但该标准属于试验方法相关的标准，未涉及仪器的校准和检定等相关内容。本规范适用于爆炸品撞击感度试验仪的校准，属于填补国内空白。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况： 经查阅，不涉及国内外专利与知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。