附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 车辆气压制动响应时间测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 兰燕飞/刘茹 |  |  | 联系电话 |  | 15707289290 17771128856 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的、意义：应GB 7258-2017 、GB12676-2014以及JT/T 1178.2-2019标准要求，车辆气压制动响应时间测试仪主要应用于对汽车挂车制动系统的制动响应时间和制动释放时间进行测试、对牵引车的制动响应时间进行测试以及汽车列车的制动管路密封性、模拟管路失效等性能进行测试。目前，车辆气压制动响应时间测试仪在各汽车检测机构和汽车科研院所已经普遍应用，但是在得到广泛应用的同时，因国内尚无相关的计量技术方案和技术依据，测试仪校准溯源成为亟待解决的问题。如何有效地对其进行校准实现量值溯源，在汽车行业需求很高，因此急需制订相应的校准规范，进一步规范车辆气压制动响应时间测试仪的校准工作显得非常必要。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景：校准规范的制订可满足生产厂商、汽车检测机构和科研院所对量值溯源的需求，可在机械汽车行业内推广应用。 3.目前国内尚无车辆气压制动响应时间测试仪相关的校准规范，且测试仪生产厂商苦于得不到计量确认无法应用，因此急需制订相应的规范，使其能够实现量值溯源，保证测量数据准确可靠。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本校准规范适用于新制造、使用中和维修后的车辆气压制动响应时间测试仪的校准； 2. 车辆气压制动响应时间测试仪计量特性的主要技术指标： 名称; 测量范围; 最大允许误差MPE. 压力; （0～1）MPa; ±0.2%. 定量容积; 385ml； 1155ml；; 385ml：±5ml 1155ml：±15ml. 响应时间; （0.1～1.0）s; ±5%. 说明：计量特性的主要技术指标依据GB 12676-2014汽车操纵稳定性试验方法中3.3条款对测量仪器的技术要求。 3.主要测量标准的技术指标： 计量标准器名称; 测量范围; 准确度等级/最大允许误差. 数字压力计/精密压力表; （0～4)MPa; 0.05级. 电子天平; （0～6)kg; MPE：±0.5g. 存储式示波器; 频宽：100MHz; 幅度MPE：±2%. 4.主要计量项目：外观检查、密封性检查、示值误差、重复性等。 压力——主要通过高精度等级的精密压力表或数字压力计对测试仪的压力传感器进行校准； 定量容积——通过注水称重法称出容器注水前后的质量差，计算出定量容器的体积； 响应时间——将存储式示波器的探针接入压力信号输出端（被校准设备应配备独立的信号输出端），将检测到的压力信号从0.065 MPa上升至0.49 MPa(分别为额定压力0.65 MPa的10%和75%)所需的时间为与被校准设备采集到的时间做比较，得出响应时间的测量示值误差。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.目前国内尚无车辆气压制动响应时间测试仪的相关计量校准规范； 2.不涉及知识产权及专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。