附件

纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 口罩呼吸阻力测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | — |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术 规范类别 |  | 重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 浙江省计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 胡朋兵 |  |  | 联系电话 |  | 15868499300 |
| 任务年限 |  | 2021年-2023年 |  |  | 申请经费 |  | — |
| 参加单位 |  | 浙江省轻工业品质量检验研究院（浙江省纺织计量站） 国家纺织计量站 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 节能 环保 自主创新□其他：公共卫生安全、疫情防控 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | GB 19083—2010《医用防护口罩技术要求》、GB 2626—2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、GB/T 32610—2016《日常防护型口罩技术规范》和GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》对医用防护口罩、自吸过滤式呼吸器、日常防护口罩等多种类型口罩的呼吸阻力进行了强制性和推荐性规定，以确保口罩佩戴的舒适性和防护的安全性。 呼吸阻力是人的最切实的体会，阻力过大会增加不适感，不利于心肺和身心健康，阻力过小又存在过滤效率低、防护效果不理想，带来安全性风险。新冠病毒的来袭导致防护装备的使用量大增，过滤材料、口罩及防护服等防护装备产品质量问题也随之日益突出，口罩呼吸阻力测试仪为作为防护装备防护效果的关键质量检测设备，其测量能力及其测量结果准确可靠至关重要。目前，缺少相关的计量技术规范，现有吸阻力测试仪无法量值溯源，测量结果一致性差，无法有效评价，质量监管也无法保证。吸阻力测试仪校准规范的制定将填补该类仪器的计量空白。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1. 校准规范的适用范围：口罩呼吸阻力测试仪。 2. 计量特性及其技术指标要求（包括其名称、测量范围和最大允许误差等） 依据GB 19083—2010《医用防护口罩技术要求》、GB 2626—2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、GB/T 32610—2016《日常防护型口罩技术规范》及GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》的要求和测试仪性能参数及实际使用需求，提出以下计量特性： - 吸气/呼气流量 吸气/呼气流量应为（0～100）L/min，最大允许误差：±3%. - 吸气/呼气阻力 测量范围（-1000～1000）Pa，最大允许误差：±0.2%FS. 3. 主要测量标准的技术指标 （1）气体标准流量计 用于测量口罩呼吸阻力测试仪呼气/吸气管道内的气体流量大小。 测量范围：（0～100）L/min； 最大允许误差：±1%。 （2）数字压力计 用于测量口罩呼吸阻力测试仪测试头模口腔处呼吸阻力大小。 测量范围：（-1000～1000）Pa； 准确度等级：0.05级。 4.主要计量项目的技术原理 （1）吸气/呼气流量示值误差 进行吸气流量测量时，将切换阀切换至吸气工作模式。如图1所示，将气体流量标准器串联到流量计1和抽气泵之间。校准点选择85L/min，开启仪器，待流量稳定后，同步读取气体流量标准器流量测量值q0和被校测试仪流量示值q1，并做好记录，重复校准3次，计算吸气流量示值误差Δq。 Δq=q1−q0/q0×100% Δq=Δq/n，Δq为流量示值误差Δq平均值。 根据实际情况，可选择（0～100）L/min内其他流量点作为校准点，按照上述测量方法进行吸气流量示值误差测量。将切换阀切换至呼气工作模式，同样方法计算呼气流量示值误差计算。 图1口罩呼吸阻力测试仪结构示意图 （2）吸气/呼气阻力示值误差 进行吸气阻力测量时，将切换阀切换至吸气工作模式。如图1所示，将数字压力计置于测试仪微压计附近位置。选择100Pa、250Pa、500Pa、800Pa等附近点作为校准点进行校准，覆盖测试仪全量程。不佩戴口罩密封罩，调节气体流量为85L/min或其他工作流量点，同时对测试仪微压计和数字压力计归零；佩戴口罩密封罩，待压力稳定后，同时读取数字压力计测量值p0和测试仪压力示值p1，计算测试仪吸气阻力示值误差Δp。 Δp=p1−p0/pmax×100%，pmax为测试仪微压计量程。 Δp=Δp/n，Δp为吸气阻力示值误差Δp平均值。 进行呼气阻力测量时，将切换阀切换至呼气工作模式，采用同样方法计算呼气阻力示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、本申请规范根据GB 19083—2010、GB 2626—2006、GB/T 32610-2016和GB/T 38880-2020相关标准的技术参数要求，并结合口罩呼吸阻力测试仪性能参数及实际使用要求，提出了口罩呼吸阻力测试仪计量技术指标、测试项目及测试方法。 2、国内外均有针对口罩等产品的国家、行业标准，对口罩呼吸阻力技术参数作出了规定要求。但国内缺少测试仪计量校准技术规范，无国家、地方及行业计量校准规范，测试仪无法计量校准。 3、未发现有知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “√”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。