电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 反射式分辨率测试卡校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 褚楚 |  |  | 联系电话 |  | 010-64102258 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 中国计量科学研究院、苏州市计量测试院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 反射式分辨率测试卡用于相机和相机镜头的垂直分辨率、水平分辨率、灰阶、色度、均匀性、畸变等参数的评价，对于相机镜头和相机的评测质量有重要作用，此外对于一些工业用在线AOI设备、科研用图像色度亮度计的性能评价也具有重要意义。分辨率测试通常采用国际标准的ISO12233解析度分辨率卡进行测试，采取统一拍摄角度和拍摄环境，将拍数的图像输入到HYRes软件进行分析计算，得到测试结果。 评定相机或相机镜头的质量除需有一定的客观数据外，还需要结合实际的使用操作以及样张的拍摄来评定。反射式分辨率测试卡是以客观数据为原则，并结合经验丰富的评测人员的理性分析，以求获得最客观的评测结果。 在使用反射式分辨率测试卡进行分辨率等测试时，除拍摄环境和相机设置等因素外，分辨卡的质量也是决定测试结果准确的关键因素之一。目前反射式分辨率测试卡的相关校准方法尚未进行规定，迫切需要编制校准规范，解决其量值溯源问题。对反射式分辨率测试卡的校准能够保证对相机或相机镜头分辨率等参数的准确评测，对相机的使用及测试具有重要的意义。此外，反射式分辨率测试卡校准规范的制订能够推动我国相机或相机镜头评价和生产技术的发展，为国内相关标准的制订提供实际的意义。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 目前国内相机或相机镜头等分辨率等测试时均会使用到反射式分辨率测试卡，常用分辨率测试卡从厂商购买后即直接用于实际测试，随着使用次数的增多，未能良好的维护，使得分辨率卡的物理特性等发生变化，无法保证测试结果的准确性，因此相机分辨率卡具有校准溯源需求。 通过本规范的编制，能够规范统一反射式分辨率测试卡的校准，为反射式分辨率测试卡的校准提供依据。本规范的编制能够解决目前反射式分辨率测试卡无校准规范可依的现状，为其量值溯源提供依据，填补国内相关空白，具有广泛的社会效益和应用前景。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 目前国家及相关行业内没有该设备的检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 本规范适用于反射式分辨率测试卡的校准。 2.典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； - 线宽：0.06mm~20mm，U=5.0%(k=2)； - 分辨率：100LW/PH~2000LW/PH， Urel=8.0%(k=2)； - 灰阶：0%-100%，反射率不确定度 UY=5.0%(k=2)； - 色度：标准色色坐标，Ux＝Uy=0.006（k=2）； 3.主要测量标准的技术指标： - 测量显微镜：分度值≤0.01mm，最大允许误差：±(5+L/15)； - 线纹尺：0~1000mm；最大允许误差：±(5+10L) μm； - 标准光源：包含标准色温2856K的A光源、6500K的D65光源等不同色温的照明光源，U=100K(k=2)； - 标准白板：(380-780)nm，U(Y)=2.0(k=2)，反射率＞80%； - 彩色亮度计：(1-3000)cd/m2，U=3.0%(k=2)； - 光谱测色仪：(380-780)nm，Ux=Uy=0.005（k=2）； 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 利用测量显微镜、线纹尺、彩色亮度计、标准白板、光谱测色仪等进行校准，确定分辨率卡性能及误差值。 - 线宽 反射式分辨率测试卡的结构为在一定宽度内，均匀地排列着若干组线对组，相邻两组的距离为1mm~3mm；若干组线对数按一定则（等比数列或等差数列）顺序排列，各组线对的栅条紧夹在两块厚度为1mm的有机玻璃板之间。线对组成及图形分布结构按标准的规定。在校准时，采用测量显微镜对不同线对的宽度进行测试。 - 分辨率 对分辨率测试卡进行充足照明，照度不小于500lx，用测量显微镜测不同分辨率区域的线宽，用线纹尺测量测试卡的总宽度，分辨率=测试卡总宽度/线宽。 - 灰阶 采用标准色温2856K的照明光源或6500K的照明光源，对测试卡进行漫射照明，照度不小于500lx，不均匀性小于5%，用彩色亮度计对测试卡各灰阶部分进行测量，获取不同灰阶的亮度值，将标准白板放置在相同位置测量亮度值，用标准白板的亮度除以标准白板的反射比作为100%数值，将不同灰阶的亮度除以测试卡的反射比来分别进行归一化处理，获取灰阶测试结果。 - 色度 色度采用标准色温2856K或6500K的照明光源，对测试卡进行漫射照明，照度不小于500lx，不均匀性小于5%，用光谱测色仪对测试卡各标准色块部分进行测量，标准色的主要参数为色坐标，获取不同色块的色坐标即为色度测试结果。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 目前国内无相关计量技术规范。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 规范不涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。