附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 冲击试样缺口投影仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海材料研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 郑程 |  |  | 联系电话 |  | 18217161599 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 冲击试验试验时间短，试验数据对材料组织结构、冶金缺陷等敏感，而成为评价金属材料冲击韧性应用最广泛的一种传统力学性能试验，也是评定金属材料在冲击载荷下韧性的重要手段之一。冲击试样的缺口加工质量会严重影响试验数据的准确性以及可靠性，比如冲击试样的缺口深度、缺口根部曲率半径及缺口角度决定着缺口附近的应力集中程度。因此，用缺口投影仪来检查冲击试样的加工质量有着非常重要的意义和必要性。 目前冲击试样缺口投影仪在各检测实验室使用广泛，大多数检测实验室在进行冲击试验之前都会使用冲击试样缺口投影仪对冲击试样的缺口进行检查。但冲击试样缺口投影仪无相关检定规程及校准规范，各检测实验室通常选择JJF 1093、JJG 571、SQI/JL-JF.34等类似的规程或企业标准参考进行量值溯源。因没有统一的要求，标准装置也各不相同，不能保证量值溯源的准确性和可靠性，使得检测实验室在冲击试样缺口投影仪的量值溯源问题上长期处于一个不完善的状态。 因此，尽快地统一规范冲击试样缺口投影仪的校准规范对各检测实验室获得准确可靠的冲击试验数据以及相关工程应用（比如冶金、锅炉压力容器、车船及工程机械制造等）有着非常重要的促进作用。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 目前各计量校准机构对冲击试样缺口投影仪进行量值溯源大多数都是参考JJF 1093投影仪校准规范，但投影仪的应用与冲击试样缺口投影仪有着较大的差别。一般的投影仪只是利用光学放大原理，将被测物体经过光学系统放大后成像在影屏上进行观察测量。而冲击试样缺口投影仪由标准样板投影屏、光学系统和机械系统组成，主要利用光学头投影方法对标准样板图进行测量及校准，有些校准机构还参考了一些内部的几何参数配套器具的校准规范（比如上海市质量监督检验技术研究院的SQI/JL-JF-34）进行量值溯源。在实际的计量校准工作中，对于其他计量校准机构来说就非常的不方便。 同时，浙江也有地方性校准规范JJF（浙）1133-2017，但目前的应用局限性较大，无法在全国范围内推广，很少有计量校准单位使用。若行标能够得到较好的推广，可以统一冲击试样缺口投影仪校准的主标准装置、技术指标及校准程序等，可以促进行业金属产业以及计量产业的发展，为行业的校准与检测准确性和可靠性提供应有的保障，为行业经济发展添砖加瓦。 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 经查阅相关资料库发现，无相关的国家、本行业检定规程及校准规范，仅有地方标准JJF（浙）1133-2017。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围； 本规范适用于冲击试样缺口投影仪的校准。 - 以典型仪器或实验设备（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 技术指标： V型缺口圆弧：标准样板图上V型缺口圆弧半径标称值为0.225mm、0.25mm、0.275mm，经50倍放大后应为11.25mm、12.5mm、13.75mm，最大允许误差为±0.20mm。 U型缺口圆弧：标准样板图上U型缺口圆弧半径标称值为0.93mm、1mm、1.07mm，经50倍放大后应为46.5mm、50mm、53.5mm，最大允许误差为±0.20mm。 V型缺口夹角：标准样板图（图1所示）上V型缺口夹角标称值为43°、45°、47°时,最大允许误差为±12＇。标准样板图（图2所示）上V型缺口夹角标称值为43°、44°、45°、46°、47°时,最大允许误差为±6＇。 图1 V型缺口夹角标称值为43°、45°、47° 图2 V型缺口夹角标称值为43°、44°、45°、46°、47° 缺口高度：标准样板图上缺口高度标称值为2mm，经50倍放大后应为100mm，最大允许误差为±0.1mm。 0.01mm刻线示值误差：标准样板图上0.01mm刻线的标称分度值为0.01mm，经50倍放大后应为0.5mm，其全长范围内最大允许误差为±0.1mm。 投影仪物镜放大倍数误差：冲击试样缺口投影仪物镜放大倍数为50，最大允许误差为±1% 工作台标尺示值误差：冲击试样缺口投影仪工作台标尺示值误差的最大允许误差为±1mm。 - 主要测量标准的技术指标； 万能工具显微镜，示值MPEV：（1+L/100）μm; 工作用玻璃线纹尺，MPE：±0.03 mm； 50 mm标准玻璃线纹尺，U=（0.20+1.5L）μm，k=3 游标卡尺，（0~300）mm，分度值≤0.01mm，U=0.01mm，k=2。 - 简要描述主要计量项目的技术原理。 - 冲击试样缺口投影仪主要由标准样板投影屏、光学系统和机械系统组成，利用光学投影方法将被测的冲击试样V或U型缺口与标准样板图进行比对，用于确定被检测的冲击试样缺口加工是否合格。 - V型缺口圆弧 将标准样板图玻璃片放置于万能工具显微镜的工作台上，调整仪器光学系统，从目镜视场中观察到清晰的V型缺口轮廓，分别对3段半径不同的圆弧进行数据采集，数据采集点应均匀分布在圆周上，采集的数据由测量软件拟合成圆，重复测量三次，取三次拟合的圆的半径算术平均值作为校准结果。 - U型缺口圆弧 从目镜视场中观察到清晰的U型缺口轮廓，分别对3段半径不同的圆弧进行数据采集，数据采集点应均匀分布在圆周上，采集的数据由测量软件拟合成圆，重复测量三次，取三次拟合的圆的半径算术平均值作为校准结果。 - V型缺口夹角 方法1：从目镜视场中观察到清晰的V型缺口轮廓，选定万能工具显微镜十字刻线的一边对齐V型缺口夹角的一边，从读数装置中读出角度值α1，转动手轮使选定的十字刻线一边与夹角的另外一边对齐读出角度值α2，α1与α2的差值即为V型缺口夹角的校准结果。 方法2：从目镜视场中观察到清晰的V型缺口轮廓，分别对缺口夹角两边进行数据采集，数据采集点应均匀分布在缺口直线段内，采集的数据由测量软件拟合成夹角，重复测量三次，取三次拟合的夹角值的算术平均值作为校准结果。 - 缺口高度 从目镜视场中观察到清晰的缺口轮廓，用万能工具显微镜十字刻线与缺口开口部的水平线对齐，将读数清零，然后沿缺口高度方向移动十字刻线，使其与缺口根部对齐，从读数装置中读出示值，重复测量三次，取三次读数的算术平均值作为缺口高度校准结果。 - 0.01mm刻线示值误差 标准样板图上的0.01mm刻线如图3所示。从目镜视场中观察到清晰的0.01mm刻线，用万能工具显微镜的十字刻线对齐0.01mm刻线的中间刻线（刻线最长），将读数清零，按5mm的校准间距向上或者向下移动十字刻线，读出各个校准点处的测量值Ai，各校准点处的示值误差δi按公式（1）计算： δi=Li - Ai 式中： δi ––0.01mm 刻线示值误差，mm； Li ––刻线标称值，mm； Ai ––各校准点的测量值，mm。 图3 0.01mm刻线 - 投影仪物镜放大倍数误差 方法1：用标准玻璃线纹尺和工作用玻璃线纹尺对投影仪物镜放大倍数误差进行校准，将标准玻璃线纹尺放置于投影仪工作台中间，调整投影仪的光学系统使标准玻璃线纹尺刻线影像清晰，用工作用玻璃线纹尺进行比较，借助放大镜观察标准玻璃线纹尺上刻线间距为3mm的两刻线影像间距离是否与工作用玻璃线纹尺的相应刻线相重合，不重合时借助工作台标尺读出其差值ΔL。物镜放大倍数误差β 按下式计算： β =ΔL/L× 100% 式中： β––投影仪物镜放大倍数误差； ΔL ––投影屏上两玻璃尺刻线的差值，mm； L ––标准玻璃线纹尺所用两刻线在投影屏上的放大值，mm。 方法2：用标准玻璃线纹尺和游标卡尺对投影仪物镜放大倍数误差进行校准，将标准玻璃线纹尺放置于投影仪工作台中间，调整投影仪的光学系统使标准玻璃线纹尺刻线影像清晰，用分度值为0.01mm及以上的游标卡尺测量标准玻璃线纹尺上刻线间距为3mm的两刻线经投影仪放大后的距离记为L1。物镜放大倍数误差β 按下式计算： β =(L1-150)/150× 100% 式中： β––投影仪物镜放大倍数误差； L1 ––游标卡尺测量标准玻璃线纹尺上刻线间距为3mm的两刻线经投影仪放大后的距离，mm。 - 工作台标尺示值误差 将标准玻璃线纹尺放置于投影仪工作台上，使工作台标尺处于零位附近，调整玻璃线纹尺与工作台移动方向平行。微调整工作台使缺口开口部的水平线与线纹尺刻线对齐，在标尺上读得a0，按10mm的校准间距移动工作台，使各校准点处的玻璃线纹尺刻线与水平线对齐，并在标尺上读得ai，各校准点处的示值误差δ’i按下式计算： δ’i=(ai-a0)-li 式中： δ’i ––工作台标尺示值误差，mm； ai ––标尺读数，mm； a0 ––标尺零位读数，mm； li ––玻璃线纹尺的实际尺寸，mm。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系； 参考 JJF1093, JJF（浙）1133，GB/T 229等编制。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 无 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。