兵工民品行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | X射线三维尺寸测量机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | — |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国兵器工业标准化研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 靳京民 |  |  | 联系电话 |  | 13910008071 |
| 任务年限 |  | 2021年1月至2022年 |  |  | 申请经费 |  | 10万 |
| 参加单位 |  | 深圳市计量质量检测研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性； 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景； 3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）； 随着科学技术的不断发展，测量仪器和设备的准确性要求越来越高，兵器工业为了保证产品质量，所属单位都积极进行了的条件建设工作，对老旧设备进行了更新换代，一些单位还购置了X射线三维尺寸测量机。X射线三维尺寸测量机，一般也称工业CT,普遍应用于制造业的产品质量控制。工业CT被称为无损检测（NDT）的最佳手段之一，随着设备测量精度的持续提高和软件算法的增强，该类仪器在尺寸测量方面取得广泛应用。兵器行业所属企业由于自身条件建设及工艺改进等需求，利用基于无损检测的三维尺寸测量机对产品的整体尺寸、内部构造、组件形态等参数进行测量，以解决企业特种产品几何尺寸参数测试中出现的测不到、测不准等方面问题。另外，在民用领域，该种设备普遍应用于汽车铝压铸零部件塑胶模具、消费电子制造等关键领域。X射线三维尺寸测量机的测量精度直接影响产品的生产制造精度和质量，因此对于X射线三维尺寸测量机的精度进行校准具有重要意义。 目前开展对X射线三维尺寸测量机的校准，尚无国家计量技术规范可依。2017年发布的国家标准GB/T 34874.3 《X射线三维尺寸测量机的验收检测和复检检测》是一个产品标准，标准中仅规定了探测误差和球心距误差测量方法，未考虑端面距测量误差，也未考虑被测样品几何形状和材料特性的影响。实际上，由于X射线的固有物理特性，在穿透不同的被测材料和几何形状时会发生不同的衰减和吸收现象，而该现象对CT测量机的测量精度产生直接影响。因此，针对X射线三维尺寸测量机的精度校准必须要考虑和结合这一点。 随着兵器行业乃至国内市场中X射线三维尺寸测量机的装机台套数不断增加，迫切需要制定相应的校准规范，解决该类测量设备溯源困难的问题。该校准规范的制定和发布，将解决行业该类设备的检测校准需求，实现该类测量设备的溯源性难题，为保证产品科研生产提供可靠的计量保障。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围； 本校准规范适用于基于X射线计算机断层扫描成像(CT)原理的工业用三维尺寸测量机的精度校准，不包括对CT测量机各单独部件如X射线源、转台定位系统和CT探测器的校准，也不适用于材料分析和医学领域所使用的CT测量设备。 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 基于 YXLON FF35 CT测量机为平台开展试验，测量范围为φ300mm*H500mm ，可以测量长度、角度和形位公差等计量特性，球心距最大允许误差为8.0μm+L/75（依据VDI/VDE 2630 Part13） 3.主要测量标准的技术指标 红宝石森林球标准器，最大球心距55.4400mm， U=1.0μm, k=2。 树脂量块，端面距从1.5mm到12mm， U=1.0μm，k=2。 陶瓷量块，端面距从1.0mm到10mm, U=1.0μm, k=2 镁铝合金量块，端面距从5mm到30mm. U=1.0μm, k=2 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 （1）校准球心距误差： 依据GB/T 34874.3和 VDI/VDE 2630 Part1.3等标准，采用红宝石森林球标准器校准X射线三维尺寸测量机的球心距测量误差。红宝石森林球标准器经过高精度接触式三坐标测量机校准且获得证书，并通过稳定性考核。通过CT X射线扫描红宝石球和重构出体积数据，提取球面若干测量点并使用最小二乘法拟合创建球，求解两个球心的空间测量距离。球心距示值误差等于球心距测量值减去球心距校准值。 （2）校准端面距误差： 依据VDI/VDE Part 13标准，采用不同材料制作的块规或标准件，校准X射线三维尺寸测量机的端面距误差。 块规或者标准件经过高精度接触式三坐标测量机校准且获得证书，并通过稳定性考核。通过CT X射线扫描块规或者标准件，重构出体积数据。在体积数据上提取若干测量点并使用最小二乘法创建出小平面，求解两个平面的端面距离，包括同向端面距和反向端面距两种类型。端面距示值误差等于端面距测量值减去端面距校准值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | GB/T 34874.3-2017《产品几何技术规范(GPS)X射线三维尺寸测量机第3部分：验收检测和复检检测》规定了X射线三维尺寸测量机在产品几何量检测过程中的技术要求，但是对于测量机本身的校准方法及指标要求，国内标准目前处于空缺状态。 国外标准中，德国标准VDI/VDE 2630 Part13对于X射线三维尺寸测量机相关计量特性的要求，本规范拟参考国外标准，结合行业实际校准需求以及行业交流会议意见编写。 本校准规范为首次制定发布，且使用的标准器为创新研制，不涉及知识产权和专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。