附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 卫生陶瓷包装跌落试验装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 台州市产品质量安全检测研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 翁晓伟 |  |  | 联系电话 |  | 13606651361 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万元 |
| 参加单位 |  | 台州方圆质检有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - █安全 □节能 █环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 21世纪以来，我国卫生陶瓷行业已步人高速发展阶段 ，据不完全统计，截止到 2019年，卫生陶瓷产品的产量达到 2.46亿件，约占全球总产量的60％，成为世界上最大的卫生陶瓷生产国、消费国和出口大国。 目前卫生陶瓷主要产地为佛山、潮州、唐山等地，而为了将品种繁多，结构复杂、大小不一的卫生陶瓷更好更安全的运输到全国各地，卫生陶瓷的包装也从原来通过草绳、木板、塑料打包等简易包装到通过瓦楞纸箱、蜂窝纸箱、塑料膜袋等组合包装，包装方式的改变也使得运输过程的破损率从原来的的5‰降到1‰，但是每年仍有200万件左右的陶瓷制品在运输途中跌落破损，无法修补回收利用，导致社会资源的严重浪费及给生产、销售企业带来经济损失。因此模拟在运输过程发生意外的卫生陶瓷包装的跌落试验尤为重要，一方面可以提升行业的整体包装抗跌落水平，促进包装方式的革新与创新，另一方面也是建设节约型社会的需要。 卫生陶瓷包装跌落试验装置是由试验平台、提升装置、跌落装置组成，而卫生陶瓷包装依据的跌落标准分别为GB/T 4857.5-1992《包装 运输包装件 跌落试验方法》和JC/T694-2008《卫生陶瓷包装》，标准中对于跌落试验装置的平台质量、平整度、刚性、试验高度都了相应的规定。但是由于该测试装置作为一个非标测试装置，体积较大，目前行业普遍采用钢卷尺、钢直尺等标准设备对高度进行校准，而平台的平整度、刚度、刚性、提升装置的平整度、倾斜角度因无响应的校准规范而未进行计量。而目前的计量项目不仅不能够直接影响跌落试验评价结果，使得实验室间数据不一致，无可比性；另一方面不利于卫生陶瓷包装跌落领域的创新。为了进一步规范和完善卫生陶瓷跌落试验装置的技术要求和校准方法，确保卫生陶瓷跌落试验装置有效溯源，使生产企业和检测机构得到准确可靠的测量数据，同时也为设备制造商提供统一规范的参考依据，急需制定《卫生陶瓷包装跌落试验装置校准规范》。 经检索和查询，目前国内外都尚未制定适用于该类检测仪器的国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1 .计量技术规范的适用范围： 本计量技术规范适用于卫生陶瓷跌落试验装置的首次校准、后续较校准和使用中检查。 - 主要计量特性的技术指标： 抬升高度偏差、平整度、刚性、抬升装置倾斜角度、冲击速度 3. 主要测量标准的技术指标： 1）标准名称：高度设定仪 测量范围：（0~3000）mm 高度偏差：±2% 2）标准名称：便携式三坐标测量仪 尺寸：±0.05mm - 标准名称：水平角度测试仪 测量范围：0~90° 精度：精度±0.15 分辨度：2′ - 标准名称：激光速度测量仪 量程：0~50m/s 精度：±1m/s 4. 主要计量项目的技术原理： 1）高度的校准采用直接法。启动卫生陶瓷包装跌落试验装置，将高度设定为需校准的高度点，将高度测试仪测定抬升高度，计算偏差值。 2）平整度的校准通过便携式三坐标对于任意两点的水平高度进行测量，计算差值。 3）刚性的校准通过冲击平台上任何位置放置面积为100mm2重量为10kg的标准物，通过便携式三坐标测量变形值。 4）升装置倾斜角度的校准通过任意位置放置宽度尺寸大于不小于冲击平台，长度为100mm，平面度0.2mm以内的标准试验板，放置水平角度测试仪，测定抬升装置的水平夹角。 5）冲击速度的校准采用速度测试装置进行 启动卫生陶瓷包装跌落试验装置，放置标准试验块（宽度尺寸大于不小于冲击平台），将高度定位为所需设定的高度，通过激光速度测量仪进行速度测量，计算差值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ☑国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本校准规范中所设的技术要求中，与已经发布的GB/T 4857.5-1992《包装 运输包装件 跌落试验方法》和JC/T694-2008《卫生陶瓷包装》中的参数要求一致，同时对于标准中未明确要求的参数进行研究并最终确定。同时本校准规范在参照国标标准的基础上，在设备尺寸精度、动力学参数等方面进行了规定。解决卫生陶瓷跌落试验装置试验结果准确性量值溯源问题，制定此规范。不涉及相关专利和知识产权。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。