兵工民品行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 万能比较测量仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 国营第六一七厂 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 赵文睿 |  |  | 联系电话 |  | 18047226075 |
| 任务年限 |  | 2021年～2022年 |  |  | 申请经费 |  | 20万 |
| 参加单位 |  | 中国兵器工业标准化研究所 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1、项目总体情况 万能比较测量仪作为一种新型的计量器具，主要由测量主体、表头、可更换测量附件构成。量具采用模块化组合设计，结合各类专用附件，可实现内径表、卡尺、铁路专用量具等多种量具功能。通过安装专用加长杆，测量范围可增加至2.5米，能够满足军用轮履车辆、铁路车辆、工程机械行业领域复杂零部件的现场检测需求，减少量具选择、准备时间，提升检测效率。 由于其较高的测量精度和便携性，万能比较测量仪已广泛地应用于军民装备制造业、机床、航空航天业等各领域的零部件产品检测。为保证产品的质量，实现量值传递的准确性，必须通过依据计量技术文件如计量检定规程或计量校准规范对万能比较测量仪进行检定/校准，以保证万能比较测量仪的各项计量特性满足其技术要求，功能能够满足其使用要求。 2、项目开展目的 万能比较测量仪可适用于“中国制造2025”计划涉及重点领域中的基础制造加工阶段，如航空航天装备、先进轨道交通装备、新能源汽车及农机装备等领域的基础零部件加工过程尺寸要素的检验检测。可为提高生产效率，保障生产过程连续性与质量可靠性奠定计量技术基础。通过该项目的实施，开展万能比较测量仪校准规范制定工作，为该量具的量值溯源提供技术文件依据，规范万能比较测量仪的校准过程，科学有效地开展万能比较测量仪校准工作，使校准工作过程有法可依，为科学计量发展、计量技术管理、实现溯源性提供统一的指导性的规范和方法，达到保证量值准确一致的目的。 3、项目开展意义 随着市场经济发展的需要，校准工作在国内计量技术机构开展的计量活动中的比重正在逐步加大，依据校准规范正确开展计量器具、测量设备的校准活动，正确利用校准结果实现量值统一，保证社会生产活动的正常进行显得尤为重要。由于万能比较测量仪目前尚属于新型量具，推广使用时间较短，目前尚无现行有效万能比较测量仪检定规程/校准规范或测量方法，无法满足该量具量值溯源的需求。随着万能比较测量仪在各个行业的不断推广使用，亟需编制一套科学有效的校准规范，为确保量值溯源准确性与可靠性提供依据。因此，开展万能比较测量仪校准规范的编制工作势在必行。 4、项目开展必要性 4.1应用情况 万能比较测量仪可以实现各种功能的几何尺寸测量，能够满足车间现场加工、检验、测试过程中的测量需求，在机械加工行业中，有着较为广泛的应用空间。经调研，万能比较测量仪在中国航发航空发动机有限公司、山西柴油机工业有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院等30余家军品单位得到推广使用，主要用于精密加工直升机部件、扩压器机匣、回转体内R内径、飞机发动机机匣等产品的现场检验检测工作。民用方面，万能比较测量仪已在宝鸡机床厂、石家庄金士顿轴承科技有限公司、酷卡工业自动化（昆山）有限公司等50余家民品公司推广使用，主要用于导轨对比、产品外径、孔距、台阶深度等现场检测工作。 4.2项目承研单位应用情况 目前，万能比较测量仪已在国营第617厂日常生产中得到广泛应用，主要用于轮履装甲车辆、铁路车辆、工程机械产品等多个品种，涉及轮毂类、轴承类、齿轮类等30余种机加产品的现场检测工作，年检测量已达3000余件次。 4.3校准需求 经了解，万能比较测量仪已在军、民品领域得到广泛应用，应用范围覆盖装备制造业、航空航天业等多个领域，校准需求量已达850余件次。随着机械加工行业不断发展，可以预见万能比较测量仪的校准需求量还将不断提升。 5、方法分析 万能比较测量仪的主要组成部分为指示表、测量爪、支架及测量头，主要用于测量产品的几何尺寸。根据其结构组成及其技术参数确定万能比较测量仪的主要计量特性为外观、相互作用、指示表、示值误差、重复性。 5.1计量特性 外观：表面不应有影响使用的裂痕、划伤、锈蚀、毛刺等缺陷。 相互作用：活动测头沿尺身移动平稳，无明显的卡滞现象，各部分作用可靠。支架、测量爪安装配合顺畅，锁紧可靠。 指示表：万能比较测量仪配置的指示表满足JJG34-2008《指示表》检定规程规定的要求。 示值误差：活动测量爪在有效测量范围15mm±2mm内最大允许误差：±5μm； 示值重复性：不大于2μm 5.2校准方法 5.2.1外观：通过目力观察。 5.2.2相互作用：将活动测头沿尺身移动平稳，无明显的卡滞现象，各部分作用可靠，锁紧可靠。 5.2.3指示表：指示表的计量特性可依据JJG34-2008《指示表》检定规程，采用实验室内配置的全自动指示量具检定仪对指示表进行检定/校准。 5.2.4示值误差 借助量块及量块附件，安装50mm的长量爪及球测量头，调节万能比较测量仪的内外径测量切换开关为测量外尺寸，选择测量范围内的任意A尺寸，由量块附件将量块组合成A尺寸，调整可移动量爪，将活动测头压到行程的中心位置7.5mm,将万能比较测量仪的指示表清零，然后分别组合(A±1)mm、(A±1.5)mm、(A±2)mm量块，分别测量并读取 (A±1)mm、(A±1.5)mm、(A±2)mm位置处的示值，读数值与量块实际尺寸的差值的最大值即为万能比较测量仪的示值误差。 加装螺纹测头的示值误差：用与加装螺纹测头后的万能测量仪的测量下限和测量上限尺寸相同的校对用量杆，以每对测头分别对万能测量仪的示值误差进行校准。校准时转动V形测头180°，取两次读数的平均值，确定零位和上限值，与尺寸和测量上限的校对用量杆的实际值比较，其差值应符合表1规定。 5.2.5重复性 在由量块附件及量块组合的测量面的相同位置重复测量5次，5次测量的最大值与最小值之差作为重复性的测量结果。 从计量器具的选择原则及经济原则来考虑，校准过程中采用的计量标准器具满足计量万能比较测量仪的计量特性需求，校准方法便于实现，量值传递准确。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于开展测量范围在2.5m以内的万能比较测量仪的校准。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标 2.1名称：《万能比较测量仪校准规范》 2.2测量范围：（0～2.5）m； 2.3示值误差：活动测量爪在有效测量范围15mm±2mm内最大允许误差：±5μm； 2.4加装螺纹测头的示值误差应不超过表1的规定。 表1 最大允许误差 mm 螺距; 测量范围. 0-25; 25-50; 50-75; 75-100; 100-125; 125-200. 0.4-0.5; ±0.01; ——; ——; ——; ——; ——. 0.6-0.9; ±0.01; ±0.013; ——; ——; ——; ——. 1.0-1.25; ±0.012; ±0.015; ±0.017; ±0.017; ——; ——. 1.5-2.0; ±0.014; ±0.017; ±0.019; ±0.019; ±0.020; ±0.023. 2.0-3.5; ±0.016; ±0.019; ±0.021; ±0.021; ±0.023; ±0.025. 4.0-7.0; ——; ±0.021; ±0.023; ±0.023; ±0.025; ±0.028. 2.5示值重复性：不大于2μm。 3.计量技术规范的计量项目 外观，相互作用，示值误差、重复性，指示表、加装螺纹测头的示值误差。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.经查新尚无现行有效的万能比较测量仪计量检定规程或校准规范。 2.本规范的编制不涉及知识产权及专利的侵权等事项。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。