附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 变压器综合测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陈菲 |  |  | 联系电话 |  | 021-64314612 |
| 任务年限 |  |  |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 变压器综合测试仪是为考核变压器的变压比、温升、绕组电阻等技术指标设计制造的,广泛应用于电力变压器制造行业,是变压器专业生产不可缺少的测试设备。因此变压器综合测试仪的校准及其重要。建立校准规范，规范行业校准依据势在必行。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：变压器综合测试仪的校准； 2.被校电机综合测试仪技术指标： 变压比(0～100000)；示值误差不大于±0.2％，温度（-30～300）℃示值误差不大于±2℃，绕组电阻（0～10）kΩ误差不大于±0.5%；直流电流（0～100）A示值误差不大于±0.5%。 3.主要测量标准的技术指标： 感应分压器，准确度等级：0.001级； 标准温度炉（配标准铂电阻），允差：±0.5℃ 标准电阻，准确度等级：0.01级； 分流器（配数字多用表），允差：±0.05% - 4.主要计量项目的技术原理： - （1）使用感应分压器测量分压比。 - （2）使用标准温度炉（配标准铂电阻）测量温度。 - （3）使用标准分流器（配数字多用表）测量直流电流。 - （4）使用标准电阻测量绕组电阻。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国内目前无相应校准规范 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。