附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 非接触给水器具水击试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | £重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国建材检验认证集团（陕西）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王泽 |  |  | 联系电话 |  | 13335402521 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 2万 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 █节能 □环保 █自主创新 █其他＿产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 非接触给水器具的使用日益普及，目前主要是用场所为公共卫生区域，其产品质量的稳定性和安全性也就愈发的重要，其中水击性能是涉及产品使用安全的重要指标。 水击具有瞬时性、移动性(即无固定位置)。发生水击现象的主要原因是管道积存有空气，且排除不利时，在水流动时发生水与空气撞击而出现声响或振动。水在输送时会携带部分空气，管道的检修泄水，更换管件阀门，接头不严密等均会造成大量空气进入管道而引起水击，管水流速过大也会产生水击现象。水击严重时产生较大的高频噪声，造成对环境的污染，严重撞击会造成管路上薄弱处破裂损坏，空气的长期滞留会腐蚀管道壁，影响使用寿命。水击过大的产品会在产品启闭时刻对管网造成冲击，造成噪声的同时也对供水管网安全造成影响。 而目前，在整个行业内，非接触给水器具水击试验一直是个“敏感”项目，主要原因是测试过程中对于水击值的影响因素很多，包括管路、供水源以及仪表精度等等。而测试非接触给水器具水击项目的测试设备又属于非标定制设备，现在对于测试设备的计量校准，都是针对测试仪表，经常会出现每个实验室测试的结果不一致。 我公司之前做过几次调研，同样的样品，送到不同的检测机构，对于水击项目的测试结果基本不一致，有的甚至偏差还很大。经过前期的调研和讨论，参与数据比对的实验室一致认为仅针对测试仪表的计量校准无法保证水击测试结果的一致性，只有通过该设备的整机校准才能从根本上解决目前存在的问题。所以制定该设备的整机校准规范是必要的也是迫切需要的。 经检索和查询，目前国内外都尚未制定适用于该类检测仪的国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1 .计量技术规范的适用范围： 本计量技术规范适用于非接触给水器具水击试验机的首次校准、后续较校准和使用中检查。 2. 主要计量特性的技术指标： 非接触给水器具水冲击峰值压力采集示值误差 3. 校准用设备： 符合GB/T 1227-2017《精密压力表》压力表，准确度等级为0.1级 4. 主要计量项目的技术原理： 峰值压力表与设备连接的距离不超过200mm，然后使用设备分别施加多个压力，施加压力时封闭压力表的连接管路，由低到高依次施加，切换压力时不需要关闭设备，每个压力点保持一定时间。观察并记录每个压力点压力表示值与设备示值，设备示值与压力表示值之差的最大值作为非接触给水器具水冲击峰值压力采集示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、本检定规程中所设的技术要求中，关键件参数要求与标准CJ/T 194-2014中的参数要求一致，同时对于标准中未明确要求的参数进行研究并最终确定。 2、.涉及知识产权问题或专利状况 本规范不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。