兵工民品行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 全自动布氏压痕测量系统校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 国营第六一八厂 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李宁 |  |  | 联系电话 |  | 15810532862 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 金属的硬度是材料抵抗局部变形，特别是塑性变形、压入或刻划的能力，是衡量金属材料软硬程度的力学性能指标。布氏硬度适用于退火、正火状态的钢铸件、铸铁、有色金属及其合金，特别是对软金属，如铝、铅、锡更为适宜。目前大多数布氏硬度压痕直径是通过普通的光学显微镜人工测量得到。这样做不但会造成较大的人为测量误差，而且工作效率极低。全自动布氏压痕测量系统是测量布氏压痕直径的新手段、新方法，采用世界上最为先进的视频成像系统，从而保证其在某些表面较为粗糙，甚至是未做抛光处理的铸铁工件一样可以进行测试工作并且保证测量精度。 本项目为满足金属零部件硬度检测中全自动布氏压痕测量系统测量结果的可靠性需求，针对目前全自动布氏压痕测量系统量值无法溯源的难题，编制全自动布氏压痕测量系统校准规范。本项目符合中国制造2025创新驱动和质量为先，以及计量发展规划关于加强量传溯源技术和方法研究的方针，解决全自动布氏压痕测量系统无法校准问题，满足力学性能试验中布氏硬度的检测质量要求，编制本校准规范，实现全自动布氏压痕测量系统的溯源。本项目将填补国内全自动布氏压痕测量系统校准领域的空白，为兵器行业、国防军工、汽车和机械等行业金属零部件硬度试验质量提供计量保障，应用前景广阔。 经调研，兵器系统618、617、447等单位已经广泛运用了全自动布氏压痕测量系统，全自动布氏压痕测量系统的大量应用保证了布氏硬度试验的检测质量，但是该系统不能有效溯源，导致测量系统功能出现波动而不知，致使检测结果出现偏差，试验人员基于检测结果将合格的产品判定为不合格或者将不合格的产品判定为合格，造成产品报废或者严重质量安全问题，存在巨大质量隐患。本规范的编制能够实现对全自动布氏压痕测量系统的校准，项目组已经就校准方法操作步骤编写了国家发明专利，并得到了受理，在破解全自动布氏压痕测量系统无法进行溯源的技术难关、精准掌控质量标准等方面达到了国内同行业先进水平。 本规范提出的校准方法首先应用于国营六一八厂计量理化中心的中能布氏压痕测量系统，将测试结果与常规读数显微镜测量结果做对比，符合相关技术要求，取得了很好的效果，达到了校准的目的。之后将该校准方法推广至质量安全环保部热工分厂检验组TOP布氏压痕测量系统，同样具有极大地适用性。因此，本项目提出的校准方法具有极大的社会效益和推广应用前景。 在专利查新网站incopat网站和互联网对《一种全自动布氏压痕测量系统校准规范》进行检索，未发现国内外有类似的校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于全自动布氏压痕测量系统的首次校准、后续校准和使用中检验。 2.计量技术规范主要计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 硬度范围（HBW）; 示值最大允许误差δ/%; 示值重复性Hcf/%. ≤125; ±2.5; ≤3.0. 125＜HBW≤225; ±2.0; ≤2.5. ＞225; ±1.5; ≤2.0. 3.计量技术规范的计量项目。 序号; 名称. 1; 示值误差. 2; 示值重复性. |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.国内外情况 英国Foundrax于1983年在世界上第一次成功推出全自动布氏硬度测量系统，用于解决人为读数造成的误差。目前，大多数布氏硬度压痕的测量值是通过普通的光学显微镜来人工测量的，这样存在人为误差，而且工作效率极低。全自动布氏硬度测量系统采用先进的光电技术和计算机技术对压痕进行精确的分析和测量，完全排除了人工读数误差，通过CCD对压痕直径进行800次随机扫描（经过UKAS认证符合ISO6506和美国ASTM E10标准），并取平均值，可以在最大程度上消除由于工件表面的不平整而导致压痕不规则产生的测量误差。整个测量过程简单快捷，不超过1秒钟。采用先进的视频成像技术，从而保证其在表面较为粗糙或未作打磨处理的铸铁工件一样可以测量并且保证测量精度。国外仪器校准满足ISO6506-24.4.2和ASTM E1015.1.3条款，国内尚没有相应的规范。 常见的不同品牌的测量系统没有统一的校准方法，有的厂家配备一个硬度块，让客户自行对比；有的厂家宣称系统可以实现自我校准，不用再进行校准；有的厂家竟然推荐采用标准刻线尺进行校准；推荐的校准方法多样，没有一个权威的、让人信服的统一的校准规范。《JJG150-2005金属布氏硬度计》详细规定了光学显微镜的检定方法，采用的器具是标准刻线尺，检查时先调好焦距，使在目镜内能够清晰地看到标准刻线尺的刻线，然后移动显微镜刻线与标准刻线尺的刻线进行比较。 这种校准方法不适用于全自动布氏压痕测量系统，该系统图像采集如图1所示，测量的是不同角度如0°、45°、90°、135°等时的直径，然后自动取平均值，采集点位于球形压坑的边界，是一个三维空间图像，而标准刻线尺（图2）是一个二维平面图形，全自动布氏压痕测量系统无法直接采集长度，因此不能用标准刻线尺进行校准，并且国内外均没有明确的校准规范适用于全自动布氏压痕测量系统。 若没有此校准规范，会导致全自动布氏压痕测量系统精度下降、功能参数变动而不知，最终产生检测结果不准确、产品质量下降，造成不可挽救的经济损失和灾害事故，基于解决此系统无法溯源的社会需求，因此，急需国家出台权威的、统一的校准规范对全自动布氏压痕测量系统进行校准。 图1 布氏压痕测量系统工作照片 图2 标准刻线尺 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 本项目提出的校准方法项目组已申请国家发明专利，专利号:202010996946.3，专利名称:一种全自动布氏压痕测量系统的校准方法。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。