附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 | 混频器校准规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 | ■制定 □修订 | 被修订计量技术规范号 | / |
| 计量技术规范性质 | □检定规程 ■校准规范 | 计量技术规范类别 | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 | 中国信息通信研究院 |  |  |
| 联系人 | 纪锐 | 联系电话 | 17344458521 |
| 任务年限 | 2021年至2023年 | 申请经费 | 3万 |
| 参加单位 | / |  |  |
| 具备的特点 | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |
| 目的、意义和 必要性 | - 指出该计量技术规范项目编制的目的、意义，描述涉及安全、节能、环保、自主创新等方面的特点和发挥的作用，解决行业、产业的问题和必要性、迫切性。 混频器是一种三端口的变频器件，是扩频通讯中的基本元件，广泛应用于无线通信系统中，对整机的性能指标起着重要的决定作用。尤其是随着5G的发展，毫米波的应用越来越广泛，通过混频器扩频已成为毫米波信号源、频谱仪等的主要手段，因此混频器的性能逐渐得到重视。 目前国内外多家厂商已研制出混频器，并且随着毫米波技术的发展，随之也会有更多厂家推出混频器，这就意味着校准需求也会越来越高。然而目前并没有相应的校准规范，因此制定混频器校准规范十分必要。 - 先进性和亮点，社会效益和推广应用场景 法规项目完成后，可继续开展对混频器的校准工作，对控制混频器的生产质量提供技术保障，同时也能够促使我国毫米波技术的推广进程。如果全国实施该项规程，将来市场上投入使用的数量众多的混频器将会送到分布在各省市的计量机构进行校准，在产品销售及计量方面均会带来可观的经济收益，同时在仪器质量把关和促使检定工作有法可依等方面也能够产生良好的社会效益。 - 查新结果 目前没有相应的校准规范，因此制定混频器校准规范十分必要。 |  |  |
| 范围和主要 计量特性 | 一、 计量技术规范的适用范围： 混频器 二、 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 典型仪器：FS-Z75等。 频率范围：1GHz~110GHz 计量特性的技术指标为： 1．变频损耗： (20~26)dB 2．电压驻波比： ≤2.5 3．隔离度： (5~50)dB 4．输入1dB压缩功率电平：0dBm 三、主要测量标准的技术指标； 1．网络分析仪 频率范围：1GHz~110GHz 方向性：>40dB 2．本振信号发生器 频率范围：250MHz~67GHz 电平范围：-120dBm~+20dBm 3．射频信号发生器 频率范围：250MHz~67GHz 电平范围：-120dBm~+20dBm 4．频谱分析仪 频率范围：1GHz~90GHz 电平测量范围：-155dBm~+30dBm 四、简要描述主要计量项目的技术原理： 1. 变频损耗 仪表连接如图1所示。 - 变频损耗校准框图 2. 电压驻波比 仪表连接如图2所示。 - 电压驻波比校准框图 3. 隔离度 仪表连接如图3所示。 - 隔离度校准框图 4. 输入1dB压缩功率电平 仪表连接如图4所示。 - 输入1dB压缩功率电平校准框图 |  |  |

| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内外情况 简要说明 |  | 混频器的主流厂商仍为国外的知名仪表企业如罗德与施瓦茨等。随着毫米波技术的发展和商用，将会有更多厂家推出混频器，其测试需求也会越来越高，然而目前还没有相应的校准规范。该校准规范作为各级计量机构进行混频器校准的重要依据，不涉及国内外专利等知识产权。 |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2021年2月5日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2021年2月5日 | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2021年2月5日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。