附件

纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 耐洗色牢度试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | £制定 R修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | JJF（纺织）026-2010 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 R校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 R基础 |
| 主要起草单位 |  | 河北省纤维质量监测中心（河北省纺织纤维计量站） |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王振国 |  |  | 联系电话 |  | 13032688517 |
| 任务年限 |  | 2021年-2023年 |  |  | 申请经费 |  | — |
| 参加单位 |  | 温州方圆仪器有限公司 南通宏大实验仪器有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新R其他：提升水平 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 耐洗色牢度试验机用于评价纺织品的色牢度洗涤效果，适用标准有GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》。 原JJF（纺织）026-2010 《耐洗色牢度试验机校准规范》计量特性和校准方法表述不准确，操作性不强，测量结果不确定度评定不尽合理，及时进行修订十分必要，修订后可更加符合JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，也为购买和使用该仪器的单位提供技术依据。 本次修订主要有以下内容： （1）修改规范适用范围为“本规范适用于耐洗色牢度试验机的校准，其他类似耐洗色牢度试验机检测仪器的校准可参照本规范执行”，删除“新制造、使用中和修理后”， 删除“以下简称耐洗机”； （2）修改引用文献；JJF1001-1998修改为JJF1001-2011，JJF1059-1999修改为JJF1059.1-2012； （3）删除4术语中“耐洗机”； （4）将计量特性5.1.1、5.1.2、5.1.3部分计量性能要求等内容调整为校准前检查项目； （5）修改“校准记录表”； （6）修改温度示值误差计算公式（2）； （7）修改“附录B测量结果不确定度评定实例”。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、范围：本规范适用于耐洗色牢度试验机的校准，其他类似耐洗色牢度试验机检测仪器的校准可参照本规范执行。 2、主要计量特性 （1）旋转时间控制要求：（30±2）min,（45±2）min。 （2）工作室升温时间要求： 20～40℃，40～60℃均不得超过12min，60～95℃不得超过24min。 （3）试验液体温度示值误差：±2℃，温度示值偏差：±2℃， 波动性：≤2℃。 （4）试验架、杯联合装置转速要求：40±2r/min。 3、主要测量标准的技术指标 （1）游标卡尺：测量范围（0～150）mm，MPE：±0.03mm； （2）电子秒表：测量范围（0.01s～1h），MPE：±0.10s； （3）数字温度计：测量范围（0～150）℃，MPE：±0.1℃。 （4）兆欧表：测量范围500V 10级 4、主要计量项目的技术原理 （1）旋转时间控制误差校准： 设定旋转时间分别为30min/45min，在驱动电机的同时按动秒表，在停止转动的同时按停秒表，记录联合装置旋转时间，计算定时器设定值与实测值之差为旋转时间控制误差。 （2）工作室升温时间校准 调整温度指示控制器，关闭门盖启动电机，逐点设定40℃，60℃，95℃。当控制器恒温灯亮时记录升温时间，应符合控制要求。 （3）试验液体温度校准 温度控制器设定试验液体温度，用数字温度计测量工作室试验液体温度，温度控制器示值与数字温度计实测值之差为温度示值误差；数字温度计在一个恒温点时的最高温度和最低温度之差为温度波动性。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 R国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查询，目前除JJF（纺织）026-2010 《耐洗色牢度试验机校准规范》外，未发现有相关类似的该类型仪器计量技术规范。 本项目是对JJF（纺织）026-2010 《耐洗色牢度试验机校准规范》的修订，修订完成后将代替JJF（纺织）026-2010。 本项目不涉及知识产权或专利。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “R”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。