附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 柴油十六烷值机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ■重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中石化（洛阳）科技有限公司、山东省计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 白正伟 |  |  | 联系电话 |  | 13838839065 |
| 任务年限 |  | 2023 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 中国石化石油化工科学研究院、中国计量科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义： 柴油作为重要的石化产品之一，在我国用途极其广泛，是产量最高、消耗量最大的油品。对于压燃式发动机，十六烷值是衡量柴油着火性能的重要指标，十六烷值高，柴油的滞燃期短，着火性能好，柴油机工作柔和，十六烷值低则表明燃料发火困难，发动机工作状态粗暴。因此，准确测定柴油十六烷值，对评价柴油燃烧性能以及指导生产企业调整柴油加工工艺具有重要意义。目前测定柴油十六烷值的方法有GB/T 386-2010《柴油十六烷值测定法》、GB/T 33298-2016《柴油十六烷值的测定 风量燃烧法》、NB/SH/T 0883-2014《柴油着火滞后期和导出十六烷值的测定 等容燃烧室法》等。由于影响因素较多，不同型号的十六烷值机的测定结果有时会出现不一致的现象。为提高十六烷值测定结果的质量，需要制定十六烷值机校准规范，使其能够有效量值溯源，保证测定结果的准确性和一致性。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该校准规范实施后，可实现十六烷值机校准的规范化与一致性，提高行业十六烷值测定的准确度，确保产品及过程检测数据的准确可靠，填补国内相关校准技术规范的空白。 从行业需求来看，十六烷值是柴油的一项重要指标，我国炼油企业、销售企业及检验检测机构共拥有一百多台十六烷值机，但目前尚没有十六烷值机的相关计量校准规范，因此它的建立将产生较好的社会效益，有较好的推广应用前景。 - 查新结果： 通过在计量规范制修订管理平台、中国标准服务网（国家标准馆主办）等网站查询，国内尚未颁布与十六烷值机相关的计量检定规程和校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 规定了十六烷值机的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法。 适用于符合GB/T 386-2010《柴油十六烷值测定法》、GB/T 33298-2016《柴油十六烷值的测定 风量燃烧法》、NB/SH/T 0883-2014《柴油着火滞后期和导出十六烷值的测定 等容燃烧室法》标准的十六烷值机的校准。 2. 以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 以WAUKESHA CFR(F-5) 十六烷值机的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 测定误差; ±1.8十六烷值单位. 2; 重复性; 0.9十六烷值单位. 3.主要测量标准的技术指标： 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 测定误差; 标准物质1：用正十六烷和七甲基壬烷配制，ARV为51左右，扩展不确定度不大于1.8（k=2）. 2; 重复性; 标准物质2：副标准燃料，ARV为51左右，扩展不确定度不大于1.8（k=2）. 4.简要描述主要计量项目的技术原理： （1）测定误差：分别测定两个副标准燃料和标准物质的着火滞燃期，分别记录其手轮读数，通过内插法计算标准物质的十六烷值，计算其与ARV的差值，作为该仪器的示值误差。 （2）重复性：重复测量标准物质2次，计算其差值，作为该仪器的重复性结果。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系： GB/T 386-2010《柴油十六烷值测定法》、GB/T 33298-2016《柴油十六烷值的测定 风量燃烧法》、NB/SH/T 0883-2014《柴油着火滞后期和导出十六烷值的测定 等容燃烧室法》适用于柴油十六烷值的检测。 本规范适用于十六烷值机的校准，属于弥补国内空白。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况： 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。