附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 石油产品定氮仪(化学发光法）校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 天津市计量监督检测科学研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 郭知明 |  |  | 联系电话 |  | 022-23009383 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 山东恒量测试科技有限公司；山东安盾达仪器仪表有限公司；山东斯诺电子有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | £安全 £节能 █环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义 石油的主要元素组成是碳和氢，合计约占 96%～99%，其余 1%～4%是硫、氮、氧及微量金属元素。石油中的氮化物含量虽然很低，但对于石油化工生产确有着很重要的意义。许多研究表明，油品中的氮化物是导致油品在贮存过程中生成胶质并产生沉淀的主要因素之一，因而对油品的质量及使用性能有着直接的影响；在催化重整工艺过程中，若原料油中的氮含量偏高，会使催化剂中毒，活性下降，导致轻质油品的产率降低，造成经济损失。另一方面，油品中的氮化物在油品使用过程中会变成氮氧化物，造成环境污染，危及人类的健康。 因此，如何检测石油产品中的氮含量显得尤为重要，石油产品定氮仪(化学发光法）被广泛应用于原油、馏分油、石油气、石油化工产品中的氮含量检测中。氮含量的化学发光检测法已成为我国国家标准推荐的分析方法，相关标准如下： GB/T 38395-2019煤焦油 硫和氮含量的测定 GB/T 17674-2012 原油中氮含量的测定 舟进样化学发光法 SH/T 0657-2007液态石油烃中痕量氮的测定 氧化燃烧和化学发光法 石油产品定氮仪采用化学发光检测原理是待测样品被引入到高温裂解炉后，在1050℃左右的高温下，样品被完全气化并发生氧化裂解，其中的氮化物定量地转化为NO。样品气经过膜式干燥器脱去其中的水份。亚稳态的一氧化氮在反应室内与来自臭氧发生器的O3气体发生反应，转化为激发态的NO2。当激发态的NO2跃迁到基态时发射出光子，光信号由光电倍增管按特定波长检测接收，再经微电流放大器放大、计算机数据处理，即可转换为与光强度成正比的电信号。在一定的条件下，反应中的化学发光强度与NO的生成量成正比，而NO的量又与样品中的总氮含量成正比，故可以通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。 目前，石油产品定氮仪(化学发光法）尚无国家技术规范，其量值溯源问题亟待解决。我国石油产品定氮仪(化学发光法）生产、使用企业众多，校准需求量大，已具备统一实施量值溯源的经济、社会、技术及管理基础。本校准规范的制定为各计量检定、校准机构提供了校准依据。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 该校准规范的建立，将该类仪器的计量特性指标溯源至国家基准。该校准规范的实施将为国内各计量检定、校准机构开展该类仪器的校准工作提供依据，进而确保该类仪器的量值准确可靠，产生良好的社会效益。从行业需求来看，化学发光测定石油产品氮含量已成为国标推荐的检测方法，该仪器的使用企业众多，校准需求与日俱增，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 3.查新结果 - 经查询，与化学发光法、氮含量测定仪相关的国家计量技术规范如下：JJG 801-2004《化学发光法氮氧化物分析仪》；JJF 1321-2011《元素分析仪校准规范》。本规范与两者的区别如下表所示。 规范/规程名称; 石油产品定氮仪(化学发光法）校准规范; 化学发光法氮氧化物分析仪. 测试样品; 石油产品; 气体. 校准/检定用标准物质; 轻质油品中氮含量标准物质 （GBW(E)062526~GBW(E)062533），标准值（3.09~1997）mg/L，不确定度（0.18~20）mg/L。; 一氧化氮标准气体GBW08116，标准值（20-2000），相对不确定度1%（k=3）. 仪器计量特性要求; 示值误差; - 测量范围（3.0-10）mg/L时，不超过±10% 测量范围＞10mg/L时，不超过±5%; 不超过±3%. 重复性; 不大于3%; 不大于1%. 稳定性; 不大于10%; /. 响应时间; /; 不超过120s. 漂移; /; 零点：不超过±1%FS 量程：不超过±3%FS. 二氧化氮转换效率; /; ≥95%. 规范名称; 石油产品定氮仪(化学发光法）校准规范; 元素分析仪校准规范. 仪器原理; 化学发光法; 热导法、红外法、凯式法、吸收法、电量法. 校准/检定用标准物质; 轻质油品中氮含量标准物质 （GBW(E)062526~GBW(E)062533），标准值（3.09~1997）mg/L，不确定度（0.18~20）mg/L。; 尿素、硫酸铵、煤标准物质、钢合金标准物质等. 仪器计量特性要求; 示值误差; - 测量范围（3.0-10）mg/L时，不超过±10% 测量范围＞10mg/L时，不超过±5%; 不超过±3%—±10%. 重复性; 不大于3%; 1%—5%. 稳定性; 不大于10%; /. 我国并无石油产品定氮仪（化学发光法）相关校准方法的国家标准、行业标准、计量检定规程、校准规范、校准方法专利。 |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于化学发光法原理且测量上限不超过2000mg/L的石油产品定氮仪的校准。 - 2.主要计量特性 - 以型号为TEA-6000N、ZDA-2000等典型仪器设备的计量特性为依据，拟确定的主要计量特性如下： - 序号; - 项目; - 技术要求. - 1; - 示值误差; - 测量范围（3.0-10）mg/L时，不超过±10% - 测量范围＞10mg/L时，不超过±5%. - 2; - 重复性; - 不大于3%. - 3; - 稳定性; - 不大于10%. - 3.主要测量标准的技术指标 - 序号; - 校准项目; - 设备名称及计量器具. - 1; - 示值误差、重复性、稳定性; 轻质油品中氮含量标准物质（GBW(E)062526~GBW(E)062533），标准值（3.09~1997）mg/L，不确定度（0.18~20）mg/L。. - 4.主要计量项目的技术原理 本校准规范采用比较测量法，对石油产品定氮仪(化学发光法）的全部性能进行校准。仪器经预热稳定后，注入不同浓度的轻质油品中氮含量标准物质，读取被测仪器的示值，与标准物质的标准值进行比较，校准仪器的示值误差、重复性、稳定性等计量指标，从而使该类仪器的量值溯源至国家基准。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 JJG 801-2004《化学发光法氮氧化物分析仪》适用于氮氧化物气体分析仪的校准；JJF 1321-2011《元素分析仪校准规范》适用于热导法、红外法、凯式法、吸收法、电量法的氮元素分析仪的校准。本规范适用化学发光法原理且测量上限不超过2000mg/L的石油产品定氮仪的校准，填补了相关空白。 2.是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。