附件3

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 纸尿裤吸收性能测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中轻纸品检验认证有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张越 |  |  | 联系电话 |  | 010-64778131 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 待定 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 为了满足消费者对产品质量及穿戴舒适性提出的使用要求，生产企业往往要选用高品质面层材料，吸收性能较好的高分子吸水树脂，调整绒毛浆与高分子吸水树脂比例，达到吸收快、锁水性好、穿戴舒适的效果。 纸尿裤吸收性能测试仪是用来测定纸尿裤产品吸收性能指标的仪器设备，解决了原测试方法中：人为测试过程繁琐，测试结果重复性差等问题。纸尿裤吸收性能测试仪为自主创新仪器，经一年的实验验证，具有实验结果稳定、一致性好的特点，规范了测试方法，且满足GB/T 28004.1-xxx和 GB/T 28004.2-xxx（于2020年已报批）附录A中技术指标要求。纸尿裤吸收性能测试作为卫生用品行业专用的检测仪器设备，将成为卫生用品生产企业对产品质量进行检测和控制的必要仪器设备。 目前国际国内均无该仪器的校准规范，因此有必要制定纸尿裤吸收性能测试仪的校准规范，以确保纸尿裤吸收性能测试仪的准确性。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于纸尿裤吸收性能测试仪的校准。 2、计量技术规范主要计量特性的技术指标： （1）加液压强 婴儿：（2.0±0.2）kPa；成人：（4.0±0.2）kPa （2）加液量 婴儿：小号（40.0±2）mL，中号（60.0±2）mL，大号（80.0±2）mL 成人：中度加液量（100.0±2）mL 重度加液量（150.0±2）mL （3）加液流速 婴儿：（480±10）mL/min 成人：（720±15）mL/min （4）模块尺寸 婴儿： U型试样底座 L ——（125±1）mm（B1）、（136±1）mm（B2）、（154±1）mm（B3）； W——（122±1）mm（B1）、（135±1）mm（B2）、（152±1）mm（B3）。 标准测试模块 W——(80±1)mm（M1）、(85±1)mm（M2）、(95±1)mm（M3）； L——(100±1)mm（M1）、(108±1)mm（M2）、(125±1)mm（M3）。 成人： 弧型试样底座 L——(319±1)mm； W——(200±1)mm。 标准测试模块 W——(70±1)mm（M1）、(95±1)mm（M2）； L——(170±1)mm（M1）、(170±1)mm（M2）。 3、主要测量标准的技术指标： （1）标准测力仪 相对误差不超过0.1% （2）容量为100mL、250mL的量入式量筒 （3）分辨力为0.01s的电子秒表 （4）分辨力为0.02mm的游标卡尺 4、主要计量项目的技术原理 （1）加液压强 用标准测力仪测试加液压力，根据试验模式分别对使用的加液压力进行校准，每个校准点重复测量三次。用游标卡尺或其他测量工具对模块底面积进行测量。加液压强以式（1）计算： p=FS×103……………………………（1） 式中： p——加液压强，kPa； F——校准点加液压力平均值，N； S——模块底面积，mm2。 （2）加液量 采用直接测量法，在仪器出液口下方，放置对应规格的量筒，量取实际出液体积，每个加液量重复测试三次，取三次读数的算术平均值。 （3）加液流速。 选择试验模式后，在仪器出液口下方，放置对应规格的量筒，启动测试的同时，秒表开始计时，记录流出液体所用时间，重复测试三次，计算加液流速，按式（2）计算： qi=Vt×60……………………………（2） 式中： qi——检测点每次测量的速度计算值，mL/min； V——检测点每次测量的流出液体体积，mL； t——检测点每次测量记录的流出液体时间，s； （4）模块尺寸 采用直接测量法，用游标卡尺测量标准测试模块尺寸。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查，纸尿裤吸收性能测试仪由我国自主研发，主要用于纸尿裤产品吸收性能的测定，国内外均没有纸尿裤吸收性能测试仪的校准规范，且不涉及知识产权及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。