附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 涂膜、腻子膜打磨性测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海市质量监督检验技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 吴成新 |  |  | 联系电话 |  | 17301776519 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 █质量提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义 涂膜、腻子膜打磨性测定仪是根据《GB/T 1770-2008涂膜、腻子膜打磨性测定法》标准中有关涂膜、腻子膜打磨性测定的要求而设计制造，通过对待测的底漆、腻子试样进行来回打磨，打磨次数可由计数器直接读取，根据负荷重量、打磨次数与磨损程度来评定该底漆、腻子耐打磨的性能。 目前我国尚未出台针对涂膜、腻子膜打磨性测定仪的校准规范或检定规程。制定涂膜、腻子膜打磨性测定仪校准规范是为了统一对涂膜、腻子膜打磨性测定仪计量特性的评价方法，从而规范涂膜、腻子膜打磨性测定仪的生产和使用，促进涂膜、腻子膜打磨性测定仪的技术进步和产品质量的迅速提高，为提高相关涂料的质量提供强有力的保障。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 依据《GB/T 1770-2008 涂膜、腻子膜打磨性测定法》对仪器的要求，结合仪器厂家的标准方法、相关规程，研究摩擦速度、摩擦行程、打磨头荷重、附加砝码荷重的计量方法与技术指标。制定适用于涂膜、腻子膜打磨性测定仪的校准规范，填补了相关领域的空白，确保涂膜、腻子膜打磨性测定仪的量值溯源性和量值准确性。涂膜、腻子膜打磨性测定仪是涂料行业的常见仪器，目前上海市涂料研究所、上海造漆厂、上海市质量监督检验技术研究院轻工与化工产品质量检验所等企事业均有计量需求，具有广阔的市场需求，校准规范的实施具有良好的推广应用前景。 - 查新结果 查询“国家计量技术规范全文公开系统”、“万方数据标准管理服务系统”、“工业通信业标准化服务信息系统”等网站，《GB/T 1770-2008 涂膜、腻子膜打磨性测定法》中所采用的涂膜、腻子膜打磨性测定仪无相应的国家、本行业或其他行业有关的计量技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本校准规范适用于满足《GB/T 1770-2008 涂膜、腻子膜打磨性测定法》的涂膜、腻子膜打磨性测定仪。 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差 根据BGD 592、DM-Ⅲ型等典型仪器，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 计量项目; 技术要求. 1; 摩擦速度; ±2次/min. 2; 摩擦行程; 155mm±5mm. 3; 打磨头荷重; 570g±20g. 4; 附加砝码荷重; 200g±7g、100g±4g、50g±3g. 3.主要测量标准的技术指标 序号; 计量项目; 设备名称及计量特性. 1; 摩擦速度; 电子秒表：分辨率不小于0.1s. 2; 摩擦行程; 钢直尺：测量范围（0-300）mm，最大允许误差为0.5mm. 3; 打磨头荷重、附加砝码荷重、; 电子天平：测量范围≥1000g，分辨力≤0.1g. - 简要描述主要计量项目的技术原理 1、校准前准备： 1.1 实验台板的水平性：将气泡水平仪放在试验台板的5个均匀分布的位置，测试每个点的水平性，5个测试点必须全部水平。 1.2 计数准确性：打开仪器的总电源开关，设定打磨次数为50次，启动电机，目测打磨次数，待涂膜、腻子膜打磨性测定仪停止时目测次数，与计数器显示读数是否一致，重复测定3次。 2、摩擦速度校准：打开仪器总电源开关，设定仪器的打磨速度，开动电机，同时用秒表计时，5min后停止电机，记录此时计数器上显示的数据，计算摩擦速度，重复测定3次，取平均值。 3、摩擦行程校准：在仪器运行过程中，记录两端停止的位置，用量程为300mm的直尺测量之间的距离，重复以上过程3次，计算三次测量结果的平均值。 4、打磨头荷重、附加砝码荷重校准：用量程≥1000 g的天平称取打磨头荷重、附加砝码荷重，重复3次，计算出3次测量结果的平均值。 |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 《GB/T 1770-2008 涂膜、腻子膜打磨性测定法》主要描述的是仪器在检测过程中应具备的条件和要求、以及试验和判定的方法，未涉及仪器的校准或检定等相关内容。《JJF(石化)001-2015 漆膜耐洗刷试验仪校准规范》中的漆膜耐洗刷试验仪是用于测量漆膜的耐洗刷性能，评价涂层在使用期间经反复洗刷除去污染物时的相对抗磨蚀性；规程中的主要计量项目为漆膜耐洗刷试验仪的刷子尺寸、刷子长度及刷子质量等，但这些参数与涂膜、腻子膜打磨性测定仪均不符合。本校准规范适用于满足《GB/T 1770-2008 涂膜、腻子膜打磨性测定法》的涂膜、腻子膜打磨性测定仪校准，属于填补空白。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 本次申报的计量技术规范未发现有知识产权问题及涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。