附件3

通信行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 电子校准件校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国信息通信研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 孙景禄 |  |  | 联系电话 |  | 18500319981 |
| 任务年限 |  | 2021年至2023年 |  |  | 申请经费 |  | 3万元 |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 目的和意义： 矢量网络分析仪是射频测量中重要的测量工具，而矢量网络分析仪在使用中能否准备测量数据，同自校准有密切关系。随着技术的发展，现在兴起的电子校准件，能快速，准确的完成自校准，相比之前的机械校准件，方便了很多。 目前主要的电子校准件生产厂家是KEYSIGHT，ROHDE&SCHWARZ，Anritsu等国外厂家，随着5G的发展，以及多天线的兴起，多端口矢量网络分析仪应用越来越广泛，同时电子校准件的使用范围越来越多。这就意味着电子校准件的测试需求也会越来越高。然而目前没有针对电子校准件的校准规范，为确保电子校准件的性能，亟需制定电子校准件校准规范。 - 先进性和亮点、社会效益和推广应用： 该规范在没有电子校准件相关规范的情况下，研究其校准方法，对其进行量值溯源，保证校准结果可靠；当前电子校准件应用广泛，而且客户计量校准的需求旺盛，具有较好的社会效益和推广应用前景。 - 查新结果： 未发现有国家、行业或其他行业相关的技术规范； |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围； 电子校准件 2.以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差； 典型设备：N7550A，N4694D， 计量特性： 2.1散射参数测量 频率范围：DC~67GHz Sii模值：0~1，相角-180°~180°，Sij模值：0dB~70dB，相角-180°~180° 最大允许误差：±0.20dB（衰减）；±5 degree（相位）； 3.主要测量标准的技术指标； 3.1 矢量网络分析仪 频率范围：5Hz~67GHz 测试端口本底噪声（IFBW=100Hz）：优于-90dBm； 测试端口扫迹噪声（IFBW=100Hz）：优于0.004dB； 自校准修正后：方向性、源匹配和负载匹配优于40dB，传输扫迹优于0.01dB 3.2 失配负载 频率范围：DC~67GHz 标称电压驻波比：1.10~2.00 反射系数模值不确定度：0.01~0.04 反射系数相角不确定度：优于3° 3.3 衰减器 频率范围：DC~67GHz； 标称衰减量：20dB~50dB 两端口电压驻波比：<1.5 衰减不确定度：优于0.006dB+0.0004×衰减值； 3.4 空气线 频率范围：DC~67GHz； 阻抗：25Ω~100Ω 相角不确定度：0.3°~2.0° 4.简要描述主要计量项目的技术原理。 4.1散射参数测量 仪器连接如图1所示，使用网络分析仪进行测试。 图1散射参数测量 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系； 该仪表的校准目前没有可依据的部门或国家校准规范。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况； 不涉及国内外专利等知识产权。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2021年2月5日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 2021年2月5日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 2021年2月5日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。