附件3

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 汽车同步带疲劳试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 青岛中化新材料实验室 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 冯绍华 |  |  | 联系电话 |  | 13708953978 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新□其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 汽车同步带广泛应用于各种汽车，是汽车传动系统必不可少的一员。其产品质量直接影响到汽车行驶安全，因此需要对汽车同步带的各项性能进行测试。汽车同步带疲劳试验机是测试汽车同步带疲劳性能的专用设备，能充分反映汽车同步带的综合性能，因此，该试验机各项参数测量精度直接影响到汽车同步带疲劳性能的测试结果。但目前没有针对汽车同步带疲劳试验机的校准规范，本项校准规范的制定，可填补这一空白，帮助企业对汽车同步带疲劳试验机的各项参数进行校准，提高汽车同步带疲劳性能测试的准确性，促进汽车同步带行业的发展，帮助汽车同步带用户企业选择性能优越的产品，解决企业选型难的问题。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 汽车同步带疲劳试验机可对汽车同步带疲劳性能进行测试，反映其综合性能，帮助生产厂家进行产品测试，进一步改进生产工艺，提高产品质量，增加企业效益。本实验室结合多年设备使用经验，首次提出了该设备需要校准的项目及相应的校准方法。该规范制订完成后，能有效保证该试验设备数据的准确性，提高汽车同步带疲劳性能优劣判定的正确性，在行业内拥有广泛的应用前景。 3.查新结果： GB/T18183-2013《汽车同步带疲劳试验方法》中对汽车同步带疲劳试验机技术条件提出了要求，但目前没有查到国家、本行业或其他行业有相关的计量技术规范对汽车同步带疲劳试验机各参数进行校准，需要依靠本单位的技术能力制定该校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围： 本规范适用于测试汽车同步带疲劳性能的试验机的校准 2.主要计量特性： 本校准规范以贵阳新创机电设备有限公司生产的汽车同步带疲劳试验机为制订依据 设备型号为：YDT—1750 根据我们细致研究及日常工作的经验，确定了影响试验结果的主要因素，列入计量特性，主要计量特性如表1： 表1 计量特性一览表 序号; 名称; 测量范围; 最大允许误差. 1; 转速/r/min; 0~7000; ±2%. 2; 温度/℃; 室温~200; ±5. 3; 力值/N; 0~500; ±1%. 备注; 带轮尺寸校准前检查. 3.主要测量标准的技术指标：如下表2 表2 测量标准技术指标 序号; 校准项目; 计量标准名称及技术指标. 1; 转速; 转速表（0~10000）r/min；0.1级. 2; 温度; 测温仪：（0~200）℃；MPE：±1℃. 3; 力值; 标准测力仪：（10~500）N；0.3级. 4.计量项目的技术原理 手动 1.转速 设定好设备转速，开启设备，待运转稳定后，用转速表直接测量实际转速。 2.温度 设定好温度，在设备温度传感器处，布置测温点，开启加热装置，待温度稳定后，读取测温仪温度。 3 .力值 将标准测力仪固定在张紧轮下方，调整好角度，装上砝码后，记录标准测力仪示数。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内外相关技术规范之间的关系： 经查阅，GB/T18183-2013《汽车同步带疲劳试验方法》对汽车同步带疲劳性能检测过程提出了条件和要求，并对设备的基础技术条件做出了规定，但没有系统的规定设备校准程序，本次申报的校准规范将填补这一空白。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或设计专利的情况： 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。