附件3：

石油和化工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 橡胶压缩屈挠试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 北京橡胶工业研究设计院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王希光 |  |  | 联系电话 |  | 010-51338087 |
| 任务年限 |  | 2023年 |  |  | 申请经费 |  | 3万 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 □自主创新 ■ 质量提升 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的和意义： 橡胶压缩屈挠试验是通过具有高惯量的杠杆系统对橡胶添加指定的压缩载荷，同时对橡胶施加指定振幅的额外高频循环压缩，橡胶在弯曲压缩条件下内部温度会升高，严重情况下会发生内部疲劳断裂。压缩屈挠试验结果可为橡胶及其制品的耐久性能提供参考依据。 橡胶压缩屈挠试验机自身的准确性对试验结果有着重要的影响。为确保橡胶压缩屈挠试验机试验结果的准确可靠，应对其进行周期性检定或校准，但是国内尚未发布此类仪器的校准规范或检定规程，导致其检定或校准由于缺乏依据而难以正常开展，继而影响了各使用单位试验数据的准确性，所以相应校准规范的制定也是非常必要的。 2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景： 该计量技术规范实施后，将对用于橡胶压缩屈挠试验机的计量特性和校准方法进行明确规定，填补国内相关计量技术规范的空白，确保橡胶压缩屈挠试验机的计量溯源性及量值的准确可靠。 3.查新结果： 查找文献，国内尚未发布橡胶压缩屈挠试验机相关的计量检定规程或校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围： 规定了橡胶压缩屈挠试验机的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法。 适用于测定硬度为30IRHD-85IRHD硫化橡胶压缩屈挠性能的橡胶压缩屈挠试验机的校准。 2以典型仪器或试验设备等（注明仪器型号）为依据，提出计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差： 以Y3000E型仪器设备的计量特性为依据，拟确定计量特性的技术指标如下： 序号; 项目; 技术要求. 1; 压缩频率; 30Hz±0.2Hz. 2; 偏心冲程; 可在0mm~10mm范围内任意调节。冲程4.45mm、5.71mm、6.35mm，误差±0.03mm. 3; 恒温室温度; 恒温室经过30min升温后，试样周围20mm空间区域应达到设定温度并保持恒温，其误差为±1℃. 4; 上下压板间距重复误差; 自动平衡机构再加负荷107.8N的情况下，间距重复误差不应超过±0.5mm. 5; 上下压板间距测量相对误差; 上下压板间距测量相对误差不超过±0.1mm. 3.主要测量标准的技术指标： 序号; 校准项目; 设备名称及计量器具. 1; 压缩频率; 转速表：量程为0r/min~2000r/min，准确度为0.2级. 2; 偏心冲程; 百分表及磁性表架. 3; 恒温室温度; 测温仪表：准确度为±0.25℃. 4; 上下压板间距重复误差、上下压板间距测量相对误差; 校正块一套：高25mm±0.01mm、12.5±0.01mm、直径均为18mm. 4.简要描述主要计量项目的技术原理： （1）压缩频率：用转速表测量偏心轮转速，测量3次取算术平均值； （2）偏心冲程：用带有磁性表架的百分表测量偏心轮上的偏心轴最高最低位置的距离； （3）恒温室温度：加热装置升温稳定后，用测温仪再试样周围20mm空间区域测温，每隔30min测一次，共测3次取最大值； （4）上下压板间距重复误差：在加负荷107.8N的情况下，上下压板间放入高25mm的校正块，使自动平衡机构达到平衡，记录数值，重复3次； （5）上下压板间距测量相对误差：把上压板升至最高点，放入25mm校正块，打开自动开关，将杠杆调到水平，调节记录仪零位，然后放入12.5mm校正块，使记录仪处于满量程状态。记录正反量程数值，重复3次。 |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.与国内相关技术规范之间的关系： 国内暂无橡胶压缩屈挠试验机相关计量技术规范。本校准规范主要技术参考为HG/T 2070-2009《橡胶压缩屈挠试验机技术条件》，该标准规定了橡胶压缩屈挠试验机的性能指标、试验要求等参数，但未规定计量特性和校准方法。 2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况： 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | 月 日 |  | 技术 委员会 | 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。